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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


5.daļa Horizontālās plūsmas laminārais bokss

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Atvērts horizontālās laminārās plūsmas bokss
	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Plūsmas virziens, plūsmas ātrums 
	Horizontāla plūsma, 0.35 m/s, regulējams diapazonā 0,2-0,5 m/s
	

	3. 
	Aizsardzība
	Jānodrošina produkta aizsardzība 
	

	4. 
	Darba atveres augstums 

	100 ±3 cm
	

	5. 
	Ārējais platums
	130 cm ± 3 cm
	

	6. 
	Ārējais dziļums
	90 cm ± 3 cm
	

	7. 
	Ārējais augstums
	195 cm ± 3 cm
	

	8. 
	Darba virsmas materiāls
	Nerūsējošs tērauds, viengabala
	

	9. 
	Darba virsmas augstums
	Regulējams 80  ± 3 cm
	

	10. 
	Darba zonas apgaismojums
	LED vai ekvivalents, regulējams diapazonā 0÷2000 Lux
	

	11. 
	Trokšņa līmenis, izmērīts atbilstoši ES noteiktam standartam EN12469 
	≤ 65 dB
	

	12. 
	Filtra tips 
	HEPA H14 EN1822, 99,999%; 0,3 μm daļiņām
	

	13. 
	Priekšfiltrs
	G4
	

	14. 
	Spriegums, V/Hz
	220-240/50 Hz
	

	15. 
	Jauda, W
	110 W
	

	16. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	17. 
	Prece atbilst ES noteiktam standartam EN-12469
	Jānodrošina
	

	18. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	19. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	20. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	21. 
	Piegādes vieta
	“Tauriņi”, Dzintars, Pūres pag.
	

	22. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	23. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	24. 
	Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā 
	____  kWh



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


