2.5. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/6

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

5.daļa Horizontālās plūsmas laminārais bokss

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atvērts horizontālās laminārās plūsmas bokss |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Plūsmas virziens, plūsmas ātrums | Horizontāla plūsma, 0.35 m/s, regulējams diapazonā 0,2-0,5 m/s |  |
|  | Aizsardzība | Jānodrošina produkta aizsardzība |  |
|  | Darba atveres augstums | 100 ±3 cm |  |
|  | Ārējais platums | 130 cm ± 3 cm |  |
|  | Ārējais dziļums | 90 cm ± 3 cm |  |
|  | Ārējais augstums | 195 cm ± 3 cm |  |
|  | Darba virsmas materiāls | Nerūsējošs tērauds, viengabala |  |
|  | Darba virsmas augstums | Regulējams 80 ± 3 cm |  |
|  | Darba zonas apgaismojums | LED vai ekvivalents, regulējams diapazonā 0÷2000 Lux |  |
|  | Trokšņa līmenis, izmērīts atbilstoši ES noteiktam standartam EN12469 | ≤ 65 dB |  |
|  | Filtra tips | HEPA H14 EN1822, 99,999%; 0,3 μm daļiņām |  |
|  | Priekšfiltrs | G4 |  |
|  | Spriegums, V/Hz | 220-240/50 Hz |  |
|  | Jauda, W | 110 W |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktam standartam EN-12469 | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | “Tauriņi”, Dzintars, Pūres pag. |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā |  | ____ kWh |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta  pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.