|  |  |  | 1.pielikums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskā specifikācija |  | Iepirkumam ID Nr. 2024/3.3-18/4 nolikumam “Kolposkopa iegāde” |
| Nr. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (links un/vai norādīt lpp.) |
|  | Augstas izšķirtspējas digitālais video kolposkops ar regulējamu statīvu |  |  |
| 1. | Iekārtas raksturojums |  |  |
| 1.1 | Digitālais video kolposkops ar ne mazāk kā 2 100 000 pikseļiem |  |  |
| 1.2 | Automātiskā un manuālā fokusēšana |  |  |
| 1.3 | Ne mazāk kā 60 reižu tālummaiņa |  |  |
| 1.4 | Full HD izšķirtspēja |  |  |
| 1.5 | Darba attālums ne mazāk kā no 200 līdz 300 mm |  |  |
| 1.6 | Skata leņķis vismaz pie 3X palielinājuma ne mazāk kā 100 mm |  |  |
| 1.7 | Attēla iesaldēšana |  |  |
| 1.8 | Fotoattēlu un video uzņemšana |  |  |
| 1.9 | Kolposkopa video signāla pārraidīšana ar HDMI signālu |  |  |
| 1.10 | Vismaz trīs zaļās gaismas režīmi |  |  |
| 1.11 | Vismaz trīs baltās gaismas režīmi |  |  |
| 1.12 | LED apgaismojums ar intensitāti vismaz 3000 Lux |  |  |
| 2. | Statīvs |  |  |
| 2.1 | Aprīkots ar riteņiem vieglai pārvietošanai |  |  |
| 2.2 | Aprīkots ar roku kolposkopa novietošanai, rokai regulējams augstums, grozāma |  |  |
| 2.3 | Aprīkots ar monitora stiprinājumu |  |  |
| 2.4 | Aprīkots ar plauktu portatīvā datora novietošanai |  |  |
| 2.5 | Statīva bāzes diametrs 580 mm +/- 10 mm |  |  |
| 2.6 | Svarnesība vismaz 45 kg |  |  |
| 3. | Izmeklējumu pārvaldīšanas programmatūra |  |  |
| 3.1 | Iespēja izveidot un drukāt PDF atskaites |  |  |
| 3.2 | Pacientu izmeklējumu datubāze |  |  |
| 3.3 | Uzņemto attēlu pēcapstrāde |  |  |
| 4. | Komplektācija |  |  |
| 4.1 | Vertikāls statīvs |  |  |
| 4.2 | Monitors ar stiprinājumu pie statīva, izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1080 |  |  |
| 4.3 | Dators ar kolposkopijas programmatūru |  |  |
| 5. | Vispārējās prasības |  |  |
| 5.1 | Piegādājamā iekārta ir CE sertificēta |  |  |
| 5.2 | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
| 5.3. | Garantijas laikā iekārtas bojājumu gadījumā – tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 h laikā no izsaukuma darba laikā un 8 h laikā ārpus darba laika. |  |  |
| 5.4. | Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana tiek nodrošināta ar līdzvērtīgu. |  |  |
| 5.5. | Piegādātājs nodrošina bez papildus samaksas apmācības un konsultācijas par piegādāto Preci. |  |  |