## Sheet1
Pielikums Nr.1
SIA "Cēsu klīnikas atklāta konkursa nolikumam „Medicīnisko tehnoloģiju iegāde un piegāde ”
(id. Nr. CK 2024/6/AK)
Aktualizācijas datums: 08.04.2024
Tehniskā specifikācija – piedāvājums
Iepirkuma mērķis ir jaunas, iepriekš nelietotas ( nav izmantota demonstrācijās, kā arī tas nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes) medicīnas ierīces iegāde.
Piedāvājumi, kuri pārsniedz budžetu netiks vērtēti.
Visām ierīcēm jābūt ar CE marķējumu, 24 mēnešu garantiju un Piegādājot iekārtu jāiesniedz Lietotāja manuāls oriģinālvalodā (Angļu) digitālā formātā, kā arī lietotāja manuāls valsts valodā digitālā un papīra formā.
Piegādes brīdī medicīnas ierīcei jābūt veiktai funkcionālai un/vai elektrodrošības pārbaudei, ja piemērojams (atbilstoši 2023. gada 15. augusta MK noteikumiem Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi")
Piegādes termiņš katrā daļā skat. atsevišķi
Piedāvājumi, tiks skatīti pa daļām, katra daļa atsevišķi.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
1. | 1. Daļa - 4k sistēma
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
1. Daļa - 4k sistēma
1. | Pamatprasības
1.1 | Medicīnisks 32” 4K monitors
1.2 | Izšķiršanas spēja vismaz 3840x2160 pikseļi
1.3 | Izmērs vismaz 32 collas
1.4 | Stiprināms uz VESA 100 vai ekvivalenta adaptera un atbalsta novietošanai uz plaukta
1.5 | Maksimālais spilgtums ne mazāk kā 1500 cd/m2
1.6 | Redzes leņķis ne mazāks par 89°/89°/89°/89° (augšup/uz leju/pa kreisi/pa labi)
1.7 | Kontrastu attiecība ne mazāk kā 1350:1
1.8 | Funkcija attēls attēlā (vienlaicīgi no 2 video signāliem)
1.9 | Jānodrošina vismaz 1x HDMI, 2x 12G/3G/HD-SDI, 1x 3G/HD/SD-SD, 1x Display Port, lai nodrošinātu atbilstošu attēla kvalitāti
1.10 | Video izejas ne mazāk kā: 2x 12G/3G/HD-SDI, 1x 3G/HD/SD-SDI (UHD)
1.11 | Iespējams strādāt ICG un 3D režīmā
1.12 | Iespējama monitora iestatīšana no monitora priekšējā paneļa
1.14 | 4K kameras vadības bloks
1.15 | Iespējams pievienot atbilstošu 4K kameras galvu
1.16 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3840 x 2160
1.17 | Aprīkota ar 2x 12G-SDI, 4x 3G-SDI, HD-SDI izejām
1.18 | Vismaz viena USB ligzda uz ierīces priekšējā paneļa
1.19 | Attēla spilgtuma regulācija automātiska vai manuāla
1.20 | Iespējams ievadīt pacienta datus (ID, vārds, dzimšanas datums, pilni gadi), lai identificētu pacientus un reģistrētu izmeklējumu attēlus katram pacientam.
1.21 | Vismaz 3 dažādi krāsu režīmi: 1. režīms Iestata normālu krāsu toni. 2. režīms Iestata krāsas toni, kas vājina sarkano krāsu. 3. režīms Iestata krāsas toni, kas pastiprina dzelteno krāsu
1.22 | Vismaz trīs dažadi attēla apstrādes režīmi
1.23 | Vismaz trīs kontrasta režīmi (augsts, normāls, zems)
1.24 | Vismaz trīs attēla pastiprināšanas režīmi (izceļot struktūru, kontūru vai fibroskopa attēlveidošanas režīms)
1.25 | Pieejams digitāls attēla palielinājums vismaz x 2.0 un pieejams 6 dažādu pakāpju palielinājumos
1.26 | Iespējama attēlu uzņemšana un saglabāšana izmeklējumu laikā
1.27 | Ar iespēju iekārtu atjaunināt darbam ar ICG režīmu (attēlveidošana ar infrasarkano gaismu, izmantojot indocianīna zaļo kontrastvielu) un 3D režīmu
1.28 | Vismaz 1 USB ligzda uz ierīces priekšējā paneļa (USB
1.29 | Iespēja saglabāt vismaz 20 individuālos lietotāja iestatījumus
1.30 | Skārienjutīgs ekrāns iekārtas iestatījumu mainīšanai un regulēšanai
1.31 | Pieejama izvēlne latviešu valodā
1.32 | Gaismas avots
1.33 | LED tipa
1.34 | Gaismas intensitāte ne mazāka par 5,64 W
1.36 | Lampas dzīvildze vismaz 10000 stundas
1.38 | CF defibrilācijas drošības klase
1.39 | Gaismas avota kopēja jauda ne vairāk kā 215 VA
1.40 | 4K kameras galva
1.41 | CMOS attēla sensors
1.42 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3840x2160 pikseļi
1.43 | Fokusa attālums ne mazāk kā 19.7 mm
1.44 | Svars ne lielāks kā 270g
1.45 | Kameras galvas vada garus ne mazāk kā 3 m
1.46 | Aprīkota ar programmējamām vadības pogām (vismaz 3 programmējamas pogas)
1.48 | Autoklavējama
1.49 | Nepārtraukta auto-fokusa funkcija vai manuāla fokusa pielāgošana
1.50 | Iekārtu rati
1.51 | Aprīkoti ar centrālo slēdzi iekārtu ieslēgšanai/izslēgšanai
1.53 | Aprīkoti ar vismaz četriem bloķējamiem riteņiem
1.54 | Monitora turētajs (roka)
1.55 | Aprīkoti ar vismaz četriem plauktiem
1.56 | Kameras galvas turētājs
1.57 | Papildus prasības
1.58 | Pretendents iesniedz izkopējumu no servisa manuāļa (oriģinālvalodā un tulkojumu) par veicamajiem darbiem apkopes laikā, kā arī informāciju par tehniskās uzraudzības pārbaudēm (funkcionālā un elektrodrošības pārbaude) vai ražotāja apliecinājumu, ka nav nepieciešamas pārbaudes
1.59 | Piegādātāja apliecinājums, ka tiks nodrošināts piegādātās medicīniskās ierīces servisa un remonta pakalpojumus visā paredzētajā ekspluatācijas laikā
1.60 | Piegādājot iekārtu jāiesniedz Lietotāja manuāls oriģinālvalodā (Angļu) un valsts valodā digitālā formātā, kā arī lietotāja manuāls valsts valodā papīra formā.
1.61 | Piegādājot ierīci jānodrošina darbinieku apmācība
1.62 | Ar ražotāju sertificēta un autorizēta vai tiešā ražotāja atbalsta servisa pieejamība Latvijas teritorijā (Inženiera sertifikāts)
1.63 | Garantija 2 gadi garantijas laikā piegādātājs nodrošina apkopi bez maksas un garantijas remontu bez maksas)
1.64 | Piegāde 1 mēneša laikā pēc līguma parakstīšanas
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
2. | 2. Daļa - Videolaringoskopa spogulis
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
2. Daļa - Videolaringoskopa spogulis
2. | Pamatprasības
2.1 | HD augstas izšķirtspējas
2.2 | CMOS tehnoloģijas
2.3 | 4 izmēra
2.4 | Macintosh tipa videolaringoskopa spogulis, ar 16-18Fr katetra ievades iespēju
2.5 | Savietojams ar slimnīcā esošo C-MAC® videomonitora sistēmu un savienojošo kabeli.
2.6 | Garantija 2 gadi
2.7 | Piegāde 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
3. | 3. Daļa - Laringoskopu komplekts
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
3. Daļa - Laringoskopu komplekts
3. | Pamatprasības
3.1 | Laringoskopa komplekts (1 gab.)
3.2 | Laringoskopa spogulis ar "click" principa fiksāciju
3.3 | Spogulī integrēta optiskā šķiedra
3.4 | Komplektācijā vismaz šādi laringoskopa spoguļi:
3.5 | Miller tipa 0. izmēra
3.6 | Miller tipa 1. izmēra
3.7 | Macintosh tipa 3. izmēra
3.8 | Macintosh tipa 4. izmēra
3.9 | Spoguļi apstrādājami manuāli un automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā
3.10 | Spoguļi autoklavējami
3.11 | Spoguļiem piemērots "Zaļā standarta" atbilstoši ISO 7376 apaļas formas rokturis ar rievojumu
3.12 | LED gaismas avots, vismaz 1000 lux, ne mazāk kā 4000 sterilizācijas ciklu.
3.13 | Komplektācijā laringoskopa roktura un spoguļu uzglabāšanas kaste
3.14 | Citas prasības:
3.15 | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā.
3.16 | Ražotāja noteiktais kalpošanas (ekspluatācijas) termiņš gados
3.17 | Garantija vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.18 | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas.
3.19 | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase).
Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai.
Iekārtu marķējums ar ražotāja firmas zīmi, CE marķējumu, instrukcijām latviešu valodā.
3.22 | Papildus prasības
3.23 | Pretendents iesniedz izkopējumu no servisa manuāļa (oriģinālvalodā un tulkojumu) par veicamajiem darbiem apkopes laikā, kā arī informāciju par tehniskās uzraudzības pārbaudēm (funkcionālā un elektrodrošības pārbaude) vai ražotāja apliecinājumu, ka nav nepieciešamas pārbaudes
3.24 | Piegādātāja apliecinājums, ka tiks nodrošināts piegādātās medicīniskās ierīces servisa un remonta pakalpojumus visā paredzētajā ekspluatācijas laikā
3.25 | Piegādājot iekārtu jāiesniedz Lietotāja manuāls oriģinālvalodā (Angļu) un valsts valodā digitālā formātā, kā arī lietotāja manuāls valsts valodā papīra formā.
3.26 | Piegādājot ierīci jānodrošina darbinieku apmācība
3.27 | Ar ražotāju sertificēta un autorizēta vai tiešā ražotāja atbalsta servisa pieejamība Latvijas teritorijā (Inženiera sertifikāts)
3.28 | Garantija 2 gadi garantijas laikā piegādātājs nodrošina apkopi bez maksas un garantijas remontu bez maksas)
3.29 | Piegāde 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
4. | 4. Daļa - procedūru galds
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
4. Daļa - procedūru galds
4. | Pamatprasības
4.1 | Galdiņa korpuss no poliuretāna materiāla
4.2 | Galdiņam ir 5 atvilknes, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu
4.3 | trīs augšējās atvilknes 10 cm augstums
4.4 | 2 apakšējās atvilknes 15 cm augstums
4.5 | Atvilknes aizslēdzamas ar centrālu bloķēšanas sistēmu-atslēgu
4.6 | Galdiņa sānos izvietoti 2 atvāžami plastikāta nodalījumi
4.7 | Galdiņa sānos izvietota atvilkne medikamentu glabāšanai
4.8 | Galdiņam ir 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 12 cm, trīs riteņi bloķējami
4.9 | Noņemams atkritumu trauks ar vāku un kājas pedāli
4.10 | Trauks izlietotajām adatām
4.11 | Ampulu atvēršanas iekārta ar savācējtrauku
4.12 | Katetru turētājs
4.13 | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
4.14 | Gabarīti 83 x 71 x 91 (platums x dziļums x augstums +/- 3 cm)
4.15 | 11 plastikāta atverami konteineri + plaukts ar 2 plastikāta ieliktņiem un plaukts ar 4 plastikāta ieliktņem (uz pagarinājuma stieņiem)
4.16 | Cimdu kastes turētājs
4.17 | Piegāde no 01.07.2024 - 01.09.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
5. | 5. Daļa - Ultraskaņas terapijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
5. Daļa - Ultraskaņas terapijas iekārta
5. | Pamatprasības
5.1 | Viens izejas kanāls
5.2 | Frekvence 1-3 MHz
5.3 | Jauda 0 - 3 W/cm2
5.4 | Izejas jauda max 15 W
5.5 | Pulsējošais režīms: 1 - 200 Hz
5.6 | 4.3'' krāsains skārienjūtīgs ekrāns
5.7 | vismaz 40 protokoli
5.8 | Iespēja pievienot 50 jaunizveidotus protokolus
5.9 | Paškalibrēšanas iespējas
5.10 | Taimeris vismaz 1- 30 min
5.11 | Izmēri: 210 x 300 x 140 +/- 40
5.12 | Svars: ne lielāks par 3,5 kg
5.13 | Ultraskaņas zonde ar diametru 35 mm, 1/3 MHz, ar iedarbības laukumu 5 cm2
5.14 | Ultraskaņas zonde ar diametru 21 mm, 1/3 MHz, ar iedarbības laukumu 1 cm2
5.15 | Ultraskaņas multidisku zonde "hands-free" (3 diski), 1/3 MHz, ar iedarbības laukumu vismaz34 cm2
5.16 | Papildus prasības
5.17 | Pretendents iesniedz izkopējumu no servisa manuāļa (oriģinālvalodā un tulkojumu) par veicamajiem darbiem apkopes laikā, kā arī informāciju par tehniskās uzraudzības pārbaudēm (funkcionālā un elektrodrošības pārbaude) vai ražotāja apliecinājumu, ka nav nepieciešamas pārbaudes
5.18 | Piegādātāja apliecinājums, ka tiks nodrošināts piegādātās medicīniskās ierīces servisa un remonta pakalpojumus visā paredzētajā ekspluatācijas laikā
5.19 | Piegādājot iekārtu jāiesniedz Lietotāja manuāls oriģinālvalodā (Angļu) un valsts valodā digitālā formātā, kā arī lietotāja manuāls valsts valodā papīra formā.
5.20 | Piegādājot ierīci jānodrošina darbinieku apmācība
5.21 | Ar ražotāju sertificēta un autorizēta vai tiešā ražotāja atbalsta servisa pieejamība Latvijas teritorijā (Inženiera sertifikāts)
Garantija 2 gadi garantijas laikā piegādātājs nodrošina apkopi bez maksas un garantijas remontu bez maksas)
Piegāde no 01.07.2024 - 01.09.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
6. Daļa - "Zviedru siena"
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
6.1 | 6. Daļa - "Zviedru siena"
6.2 | Pamatprasības
6.3 | Augstums: 250 cm platums 80 cm ± 10%
6.4 | Materiāls: bērza finieris
6.5 | Pakāpienu attālums: 17cm ± 10%
Piegāde no 01.07.2024 - 01.09.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
1. | 7. Daļa - Kušete
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
7. Daļa - Kušete
7. | Pamatprasības
7.1 | Izmērs 80x200 cm ± 2 cm izmēram
7.2 | 3-daļīga
7.3 | Kušeti jāvar nolikt gan uz kājām, gan izbīdīt riteņus - pārvietošanai
7.4 | Centrālā bremžu sistēma
7.5 | Riteņu izmērs 65 mm +/- 2 mm
7.6 | Elektriska augstuma regulācija ar zemas voltāžas (24V) rokas vadības pulti robežās vismaz no 47 – 97 cm +/- 5 cm
7.7 | Pieļaujamais svars vismaz 250 kg
7.8 | Gar sāniem galvas sekcijai roku atbalsti
7.9 | Pirms piegādes kušetes krāsa ir jāsaskaņo ar pasūtītāju
Piegāde no 01.07.2024 - 01.09.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
8. | 8. Daļa - Negatīva spiediena terapijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
8. Daļa - Negatīva spiediena terapijas iekārta
8. | Pamatprasības
8.1 | Kontrolējama negatīvā spiediena brūču terapijas iekārta
8.2 | Sistēma nodrošina 2 terapiju izvēles iespējas: Nepārtrauktā vakuumterapija, pulsējošā vakuumterapija
8.3 | Atsūkšanas plūsmas ātrums max. Ne mazāk par 8 l/min
8.4 | Nepārtrtauktās vakuumterapijas negatīvā spiediena iestatījumi ne mazāk kā -20 mmHg līdz -200 mmHg
8.5 | Pulsējošās vakuumterapijas negatīvā spiediena iestatījumi
8.6 | ne mazāk kā 0 mHg līdz -100 mmHg zemā vakuuma diapazonā
8.7 | ne mazāk kā -25 mmHg līdz -200 mmHg augstā vakuuma diapazonā
8.8 | Pulsējošās vakuumterapijas laika intervālu iespējams iestatīt no 2 min līdz 10 min, iestatīšanas solis 0.5 min.
8.9 | Skaņu un vizuālo brīdinājumu/trauksmes sistēma, pacienta drošības un precīza negatīvā spiediena piegādes nodrošināšanai.
8.10 | Brīdinājumi: 1) par pilnu atsūkšanas rezervuāru, pārtraucot terapiju; 2) par nosūces bloķēšanu/nosprostošanos, pārtraucot terapiju; 3) par neaktīvu terapiju/hermētisma zudumu; 4) par sistēmas kļūdu; 5) par zemu baterijas uzlādes līmeni
8.11 | Atsūkšanas rezervuāra - kanniņu tilpums 275ml +/- 25 ml
8.12 | Atsūkšanas rezervuārā - kanniņā iestrādāts aktīvais komponents eksudāta sarecēšanai (pārveidošanai gelā), bakteriālais un olgekļa filtrs
8.13 | Iekārta seko līdzi negatīvajam spiedienam brūcē terapijas laikā, un uz tās ekrāna ir vizuāls indikators par brūces pārklāja hermētismu, kā arī reāllaika informācija par negatīvo spiedienu mmHg.
8.14 | Iekārtas darbības skaļums nepārsniedz 40 dB +/- 5dB
8.15 | Iekārtas svars 1.3kg +/- 250g
8.16 | Iekārtas ārējie parametri: 170mm x 220mm x 90mm +/- 30mm
8.17 | Iespēja piestiprināt iekārtu pie infūzijas statīva
8.18 | Akumulatora darbības laiks (bez pieslēguma elektrotīklā) vismaz 16h
8.19 | Komplektācija:
8.20 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 100x80x30mm sūklis, vismaz 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.21 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 180x130x30mm sūklis, vismaz 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.22 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 250x150x30mm sūklis, 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.23 | 3.gab Y tipa savienotājs
8.24 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 75x100x10mm +/- 10% hidrofīls sūklis, vismaz 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.25 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 150x100x10mm +/- 10% hidrofīls sūklis, vismaz 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.26 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 100x80x30mm ar sudraba daļiņām sūklis vai ar papildus sudraba pārsēju, vismaz 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.27 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 180x130x30mm ar sudraba daļiņām sūklis vai ar papildus sudraba pārsēju, vismaz 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.28 | 3.gab neg.spiediena brūču terapijas pārsēja komplekts 250x150x30mm ar sudraba daļiņām sūklis vai ar papildus sudraba pārsēju, vismaz 200x300 mm pārsiešanas plēve, uzgalis ar cauruli
8.29 | Papildus prasības
8.30 | Pretendents iesniedz izkopējumu no servisa manuāļa (oriģinālvalodā un tulkojumu) par veicamajiem darbiem apkopes laikā, kā arī informāciju par tehniskās uzraudzības pārbaudēm (funkcionālā un elektrodrošības pārbaude) vai ražotāja apliecinājumu, ka nav nepieciešamas pārbaudes
8.31 | Piegādātāja apliecinājums, ka tiks nodrošināts piegādātās medicīniskās ierīces servisa un remonta pakalpojumus visā paredzētajā ekspluatācijas laikā
8.32 | Piegādājot iekārtu jāiesniedz Lietotāja manuāls oriģinālvalodā (Angļu) un valsts valodā digitālā formātā, kā arī lietotāja manuāls valsts valodā papīra formā.
8.33 | Piegādājot ierīci jānodrošina darbinieku apmācība
8.34 | Ar ražotāju sertificēta un autorizēta vai tiešā ražotāja atbalsta servisa pieejamība Latvijas teritorijā (Inženiera sertifikāts)
8.35 | Garantija 2 gadi garantijas laikā piegādātājs nodrošina apkopi bez maksas un garantijas remontu bez maksas)
Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
9. | 9. Daļa - Slīddēlis
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
9. Daļa - Slīddēlis
9. | Pamatprasības
9.1 | Izmēri 178 x 50 cm (Saliekamā veidā 89 x 50 cm)
9.2 | Svars ne lielāks kā 3 kg
9.3 | Maksimālais pacienta svars ne mazāks par 200 kg
9.4 | Slīdošs pārvalks no antibakteriāla materiāla, liesmu izturīgs, netoksisks, hipoalerģisks.
9.5 | Garantija 2 gadi
Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
9. | 10. Daļa - Ratiņkrēsls
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
10. Daļa - Ratiņkrēsls
10. | Pamatprasības
10.1 | Ratiņkrēsli paredzēti invalīdiem ar palielinātu ķermeņa masu līdz 225 kg
10.2 | Atzveltne un sēdeklis ir izgatavoti no netīrumiem izturīgas plastmasas, kas ir viegli tīrāma un dezinficējama
10.3 | Ratiņkrēslu rāmis ir izgatavots no tērauda.
10.4 | Garantija 2 gadi.
Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
9. | 11. Daļa - Pacientu mazgāšanas rati
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
11. Daļa - Pacientu mazgāšanas rati
11. | Pamatprasības
11.1 | Garums 2050 mm +/- 20 mm
11.2 | Platums 780 mm +/- 20 mm
11.3 | Pacienta svara izturība vismaz 150 kg
11.4 | Trendelenburga pozīcija
11.5 | AntiTrendelenburga pozīcija, regulējama ar atsperes palīdzību
11.6 | Aprīkoti ar ērti paceļamām un nolaižamām sānu malām, ar automātisku fiksāciju, pievienotu cauruli ūdens kanalizācijas novadīšanai
11.7 | Aprīkoti ar mobiliem, drošiem riteņiem
11.8 | Ar centrālo bremžu sistēmu
11.9 | Materiāls izturīgs un viegli kopjams/dezinficējams
11.10 | Ratu rāmis no nerūsējošā tērauda
11.11 | aprīkots ar 4 ratu rāmja aizsargiem
11.12 | ar antistatisku matraci
11.13 | Garantija 2 gadi.
11.14 | Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
12 | 12. Daļa - Pacientu dušas krēsls
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
12. Daļa - Pacientu dušas krēsls
12. | Pamatprasības
9.1 | Tērauda konstrukcija ar baltu epoksīdu
9.2 | 4 nerūsējošā tērauda riteņi ar bremzēm
9.3 | Krēsls ar aizmugurējo stieni un roku balstiem
9.4 | Garantija 2 gadi
9.5 | Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
12 | 13. Daļa - Miruša ķermeņa transportēšanas rati
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
13. Daļa - Miruša ķermeņa transportēšanas rati
13. | Pamatprasības
13.1 | Hidrauliska augstuma regulācija 60 - 97 cm
13.2 | Augstuma regulācija ar kājas pedāli
13.3 | Ratu karkass no metāla ar pulvera krāsas pārklājumu
13.4 | Nerūsējošā tērauda nestuves ar rokturiem
13.5 | Nestuvju vāks: auduma (poliestera škiedras biezums 0,5 mm, svars 27 kg, izturība 19,6 N, ūdens izturība 5m)
13.6 | Izbīdāmi rokturi nestuvēm
13.7 | Ratu stūros aizsargbamperi
13.8 | Divi riteņi 20 cm diametrā, divi riteņi 52 cm
13.9 | Pacienta virsma 60 x 197 cm
13.10 | Gabarīti ne lielāki par 70 x 216 cm
13.11 | Centspēja ne mazāka par 230 kg
13.12 | Garantija 2 gadi
Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
14 | 14. Daļa - Vitālo funkciju novērošanas monitors (EKG, elpošanas biežuma, neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas un temperatūras pastāvīgai novērošanai)
| Daudzums (gab.): | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
14. Daļa - Vitālo funkciju novērošanas monitors (EKG, elpošanas biežuma, neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas un temperatūras pastāvīgai novērošanai)
14. | Pamatprasības
14.1 | Pacienta vitālo funkciju parametru - EKG, elpošanas biežuma, neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas un temperatūras pastāvīgai novērošanai.
14.2 | EKG un EKG ST segmenta aritmijas reģistrēšanas funkcija:
14.3 | EKG reģistrēšana no 3, 5 un 12 elektrodiem
14.4 | sirdsdarbības frekvences diapazons no ne vairāk kā 15 līdz ne mazāk kā 300 reizēm minūtē
14.5 | kardiostimulatora signāla atpazīšana
14.6 | daudznovadījumu aritmijas analīze (vismaz 24 aritmijas veidi)
14.7 | attēlošana līknes un skaitliskās izteiksmes veidā uz monitora ekrāna
14.8 | sirdsdarbības frekvences mērījumu kļūda ne lielāka par 1%
14.9 | ST segmenta analīze
14.10 | līknes attēlojuma ātruma maiņa diapozonā vismaz no 6,25 līdz 50 mm/s
14.11 | Elpošanas frekvences mērīšanas funkcija:
14.12 | izmantojot impedances (kompleksās pretestības) mērīšanas metodi
14.13 | parametru attēlošana līknes un skaitliskās izteiksmes veidā uz monitora ekrāna
14.14 | elpošanas biežuma mērīšanas diapazons vismaz no 5 līdz 200 elpas vilcieniem minūtē
14.15 | ar mērījumu kļūdu ne lielāku par ± 1 reizēm minūtē diapazonā no 5 līdz 120 reizēm minūtē
14.16 | elpošanas līknes attēlojuma ātruma maiņa diapozonā vismaz no 3 līdz 50 mm/s
14.17 | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija:
14.18 | attēlošana skaitliskās izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
14.19 | ar maināmiem automātiskās mērīšanas intervāliem diapazonā vismaz no 1 līdz 480 minūtēm
14.20 | ar ārpuskārtas mērījumu aktivizēšanu
14.21 | ar uzpūstās manšetes funkciju vēnas punkcijai
14.22 | ar mērījumu kļūdu ne lielāku kā ± 5 mm Hg st.
14.23 | nepārtrauktās mērīšanas funkcija (STAT)
14.24 | mērījumu diapozoni pieaugušajiem vismaz 25 līdz 290 mm Hg st. (sistoliskais spiediens) un vismaz 10 līdz 250 mm Hg st. (diastoliskais spiediens)
14.25 | Pulsa oksimetrijas funkcija:
14.26 | ar mērījumu diapozonu no 0 līdz 100%
14.27 | ar perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu līknes un skaitliskās izteiksmes veidā procentos
14.28 | ar mērījumu kļūdu ne lielāku par 2% robežās no 70 līdz 100%
14.29 | ar pulsa frekvences mērīšanu diapazonā vismaz no 20 līdz 300 (reiz./ min.)
14.30 | Temperatūras mērīšanas funkcija:
14.31 | attēlošana grādos un grādu desmitdaļās pēc Celsija skalas
14.32 | mērījuma kļūda nav lielāka par 0.1 ˚C
14.33 | mērīšanas diapazons robežās no 0˚C līdz 50˚C
14.34 | monitoram ir vismaz divi temperatūras merīšanas kanāli
14.35 | Vispārējas monitora tehniskās prasības:
14.36 | pacienta vitālo funkciju monitors ar displeju vismaz "12” pa diagonāli un izšķirtspēju vismaz 1280 x 800 pikseļi
14.37 | uz ekrāna vienlaicīgi var attēlot vismaz 10 līknes
14.38 | monitora vadības sistēma – skārienjutīgs ekrāns
14.39 | automātiskā trauksmju robežu konfigurēšanas funkcija
14.40 | nakts darbības režīms, kas automātiski pielāgo ekrāna spilgtimu, trauksmes un sirds ritma skaļumu
14.41 | visu mērīto parametru vienlaikus attēlojums uz ekrāna līkņu un skaitliskā formā
14.42 | trauksmes režīmi visiem parametriem (vismaz trīs līmeņu) ar vizualizāciju uz ekrāna un skaņas indikāciju
14.43 | trauksmes vizualizācija gan ekrānā, gan ar trauksmes lampu
14.44 | pēdējo 48 stundu līkņu glābāšana "full- disclosure" formātā
14.45 | USB ligzda datu eksportēšanai
14.46 | svars bez akumulatoriem, printera un piederumiem nav lielāks par 3,5 kg
14.47 | akumulatoru uzlādes laiks nav lielāks par 2,5 stundām
14.48 | var darboties vismaz 2 stundas izmantojot tikai akumulatoru jaudu
14.49 | datu eksportēšanas HL7 formātā
14.50 | Saderīgs ar slimnīcā esošo Mindray centrālo monitorēšanas staciju
14.51 | Komplektācija
14.52 | 3 novadījumu EKG kabelis
14.53 | SpO2 sensors
14.54 | Pieaugušo liela izmēra manžete
14.55 | Temperatūras sensors
14.56 | Akumulators
14.57 | Roka monitora fiksēšanai pie konsoles sliedes
14.58 | Papildus prasības
14.59 | Pretendents iesniedz izkopējumu no servisa manuāļa (oriģinālvalodā un tulkojumu) par veicamajiem darbiem apkopes laikā, kā arī informāciju par tehniskās uzraudzības pārbaudēm (funkcionālā un elektrodrošības pārbaude) vai ražotāja apliecinājumu, ka nav nepieciešamas pārbaudes
14.60 | Piegādātāja apliecinājums, ka tiks nodrošināts piegādātās medicīniskās ierīces servisa un remonta pakalpojumus visā paredzētajā ekspluatācijas laikā
14.61 | Piegādājot iekārtu jāiesniedz Lietotāja manuāls oriģinālvalodā (Angļu) un valsts valodā digitālā formātā, kā arī lietotāja manuāls valsts valodā papīra formā.
14.62 | Piegādājot ierīci jānodrošina darbinieku apmācība
14.63 | Ar ražotāju sertificēta un autorizēta vai tiešā ražotāja atbalsta servisa pieejamība Latvijas teritorijā (Inženiera sertifikāts)
14.64 | Garantija 2 gadi garantijas laikā piegādātājs nodrošina apkopi bez maksas un garantijas remontu bez maksas)
Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
14 | 15. Daļa - Vitālo funkciju novērošanas monitors (neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas un pulsa novērošanai)
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Gads:
Tehniskās prasības:
15. Daļa - Vitālo funkciju novērošanas monitors (neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas un pulsa novērošanai)
15. | Pamatprasības
15.1 | Pacienta vitālo funkciju parametru - neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas un pulsa novērošanai.
15.8 | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija:
15.9 | attēlošana skaitliskās izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
15.13 | ar mērījumu kļūdu ne lielāku kā ± 5 mm Hg st.
15.15 | mērījumu diapozoni pieaugušajiem vismaz 40 līdz 270 mm Hg st. (sistoliskais spiediens) un vismaz 10 līdz 210 mm Hg st. (diastoliskais spiediens).
15.16 | Pulsa oksimetrijas funkcija:
15.17 | ar mērījumu diapozonu no 0 līdz 100%
15.18 | ar perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu līknes un skaitliskās izteiksmes veidā procentos
15.19 | ar mērījumu kļūdu ne lielāku par 2% robežās no 70 līdz 100%
15.20 | ar pulsa frekvences mērīšanu diapazonā vismaz no 20 līdz 300 (reiz./ min.)
15.26 | Vispārējas monitora tehniskās prasības:
15.27 | pacienta vitālo parametru monitors ar displeju vismaz 5.5” pa diagonāli
15.29 | monitora vadības sistēma – skārienjūtīgs ekrāns, vai pogas.
15.32 | visu mērīto parametru vienlaikus attēlojums uz ekrāna skaitliskā formā
15.37 | svars bez akumulatoriem, printera un piederumiem nav lielāks par 3,5 kg
15.38 | akumulatoru uzlādes laiks nav lielāks par 4 stundām
15.39 | var darboties vismaz 2 stundas izmantojot tikai akumulatoru jaudu
15.41 | Saderīgs ar slimnīcā esošo Mindray pacientu monitoru piederumiem
15.42 | Komplektācija
15.43 | SpO2 sensors
15.44 | Pieaugušo liela izmēra manžete
15.46 | Akumulators
15.47 | Roka monitora fiksēšanai pie konsoles sliedes
15.48 | Papildus prasības
15.49 | Pretendents iesniedz izkopējumu no servisa manuāļa (oriģinālvalodā un tulkojumu) par veicamajiem darbiem apkopes laikā, kā arī informāciju par tehniskās uzraudzības pārbaudēm (funkcionālā un elektrodrošības pārbaude) vai ražotāja apliecinājumu, ka nav nepieciešamas pārbaudes
15.50 | Piegādātāja apliecinājums, ka tiks nodrošināts piegādātās medicīniskās ierīces servisa un remonta pakalpojumus visā paredzētajā ekspluatācijas laikā
15.51 | Piegādājot iekārtu jāiesniedz Lietotāja manuāls oriģinālvalodā (Angļu) un valsts valodā digitālā formātā, kā arī lietotāja manuāls valsts valodā papīra formā.
15.52 | Piegādājot ierīci jānodrošina darbinieku apmācība
15.53 | Ar ražotāju sertificēta un autorizēta vai tiešā ražotāja atbalsta servisa pieejamība Latvijas teritorijā (Inženiera sertifikāts)
15.54 | Garantija 2 gadi garantijas laikā piegādātājs nodrošina apkopi bez maksas un garantijas remontu bez maksas)
Piegāde no 01.09.2024 - 01.11.2024
KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN)
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN