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1.   Līguma izpildes laiks: viens mēnesis pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
2.   Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsēta.
3.    Izpildītājas pasūtītājam preces piegādā pēc adreses: Lāčplēša ielā 12, Daugavpilī.
4.   Preces piegādā darba dienā no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums 12.00-13.00.
5.   Preces piegādes veids -  ar Izpildītāja autotransportu. Visus izdevumus, kas saistīti  ar preču piegādi un uzstādīšanu nes Izpildītājs.
6.   Zobārstniecības iekārta – 1 gab.
6.1. Iekārtas komplektācija:
Pacientu krēsls:
1. pacientu krēsls ar lifta mehānismu, stiprināts pie zobārstniecības iekārtas hidrobloka, krēsla maksimālā celtspēja ne mazāk kā 190 kg.;
1. krēsla vertikālās kustības diapazons vismaz 40 cm ar zemāko pozīciju ne vairāk kā 40 cm;
1. divšarnīru galvas balsts, ar regulējamu galvas balsta augstumu un leņķi, ar mehānisku fiksēšanu;
1. pacientu krēslā vadāmība no trim atsevišķām vietām – ārsta vadības paneļa, asistenta vadības paneļa un daudzfunkcionālā vadības pedāļa;
1. krēsla un krēsla atzveltnes drošības sistēmas, kas aptur krēsla un atzveltnes kustības, kad zem tiem atrodas šķērslis;
1. pacientu krēsls ar kreiso un labo roku balstu;
1. papildus sākumstāvokļa, “skalošanas” un Trendelenburg pozīcijas programmām, personalizēta vismaz 4 pozīciju programmēšana ne mazāk kā četriem lietotājiem
Ārsta instrumentu panelis:
1. instrumentu padeve no augšas;
1. instrumentu panelis stiprināts uz atsevišķas konsoles, uz dubulta pleca, ar augstuma regulāciju un fiksēšanu ar elektriskajām vai pneimatiskajām bremzēm, ar noņemamu un autoklavējamu rokturi;
1. iespēja vienlaicīgi pievienot 6 instrumentu pievadus;
1. atsevišķs ūdens padeves regulators katram instrumentam;
1. ūdens – gaisa šļirce ar siltā ūdens padevi, ar noņemamu autoklavējamu rokturi;
1. turbīnas modulis ar gaismas pievadu – 1 gab.;
1. turbīnas uzgalis ar fibrooptiku, ar keramikas gultņiem, urbuļa fiksācija ar pogu, iekšējā dzēšanas šķīduma padeve no 4 izejas sprauslām, iebūvēts noslēdzošais vārsts (anti AIDS sistēma), termodezinficējams un autoklavējams līdz 134℃ - maksimālais ātrums ne mazāks kā 350000 apgr./min.– 2 gab.;
1. ātrais savienojums turbīnai ar LED gaismu, ar iebūvētu noslēdzošo vārstu – 1 gab.;
1. pievads ar gaismu elektromotoram – 1 gab.;
1. elektriskais mikromotors ar LED apgaismojumu, maksimālā jauda ne mazāk kā 5Ncm, nodrošina vismaz 3 darba režīmus – konservatīvo, endodontijas un ķirurģijas režīmu, kur katrā režīmā iespējams  uzstādīt dažādus darba parametrus; ar visu funkciju un parametru vizualizāciju iekārtas vadības displejā – 1 gab.;
1. leņķa uzgalis ar LED fibrooptiku (1:1), iekšējo dzesēšanas šķīduma padevi, urbuļa fiksācijas pogu;  termodezinficējams un autoklavējams līdz 134°C – 2 gab.;
1. leņķa uzgalis endodontijai; ātruma redukcija 4:1, autoklavējams, ar pogu; savienojams ar iekārtā integrēto apeksa lokatoru – 1 gab.;
1. pievads ar gaismu skeilerim;
1. skeileris ar LED apgaismojumu zobakmens noņemšanai, ar uzgaļu komplektu (vismaz 3 gab.) un 1 dinamometrisko atslēgu, autoklavējams;
1. elektroniskais apeksa lokators ar vizualizāciju ārsta instrumentu paneļa displejā.
Ārsta instrumentu paneļa vadības displeja funkcijas vismaz:
1. individuāla instrumentu parametru saglabāšana vismaz 4 lietotājiem;
1. maksimālā ātruma/jaudas regulēšana instrumentiem un griezes momenta regulēšana mikromotoram;
1. visu funkciju vizualizācija displejā (tajā skaitā apeksa lokatora un endofunkcijas);
1. mikromotora darba režīma izvēle;
1. fibrooptikas ieslēgšana/izslēgšana;
1. mikromotora reversa izvēle;
1. pacientu krēsla funkciju vadība;
1. operāciju lampas izslēgšana/ieslēgšana;
1. glāzes uzpildes un spļautuves skalošanas aktivizēšana. 
Operāciju lampa:
1. LED apgaismes ķermenis ar gaismas diodēm, slēgta tipa, hermētiska, ar vienmērīgu gaismas intensitātes regulēšanu, ar polimerizācijas režīmu, vairākiem krāsu temperatūras režīmiem, lampas apgaismojuma intensitātes regulēšana ar bezskārienu sensoru, lampas ieslēgšana/ izslēgšana no ārsta instrumentu paneļa vadības pults, asistenta instrumentu paneļa vadības pults un slēdža, kas atrodas uz pašas lampas, lampa ar noņemamiem un autoklavējamiem rokturiem, maksimālais apgaismojums ne mazāk kā 50000 lux.
Hidrobloks:
1. stiprināms pie grīdas;
1. spļautuve grozāma ar elektromehānisku vadību, noņemama;
1. glāzes automātiskas noteikšanas un uzpildes sistēma;
1. neatkarīga destilētā ūdens padeves sistēma;
1. iekārtā integrēts atdalītājs/siekalu separators (sausā atsūknēšanas sistēma) ar apskalošanu un ar amalgamas separatoru, kas separē vismaz 95% amalgamas;
Asistenta instrumentu panelis:
1. uz horizontālā plaknē un vertikālā plaknē regulējama pleca;
1. siekalu un vakuuma atsūcēja pievadi ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos, ar gaisa plūsmas regulatoru; 
1. krēsla kustību vadība, skalošanas un atgriešanās sākuma pozīcijā programmu izsaukšana, spļautuves skalošanas/glāzes uzpildes aktivācija, operāciju lampas iesl./izslēgš.;
1. modulis ar polimerizācijas lampu.
Vadības pedālis:
1. daudzfunkcionāls kāju pedālis ar krēsla kustību vadību, dinamisko instrumentu ātruma regulēšanu, spreja ieslēgšanu/izslēgšanu instrumentos, mikromotora reversās rotācijas aktivāciju, instrumentu izpūšanas ar gaisu aktivāciju;
Intraorālā kamera ar monitoru
Ārsta krēsls - uz 5 riteņiem, ar regulējamu augstumu, atzveltne regulējama horizontālā un vertikālā plaknē
Asistenta krēsls - uz 5 riteņiem, ar regulējamu augstumu, atzveltne regulējama horizontālā un vertikālā plaknē

Papildnoteikumi:
1. garantijas apkalpošana – ne mazāk par 36 mēnešiem;
1. garantija uzgaļiem – ne mazāk par 24 mēnešiem  

Ražotāja noteiktais iekārtas maksimālais enerģijas patēriņš (VA vai W) - 

Pretendenta ieverībai:
Maksimālais punktu skaits - 5 punkti.
Aprēķins punktu piešķiršanai:
Elektropātēriņa kritērijs = (E z)/(E f) x 5 (punkti)
E z – viszemākā vērtība.
E f – vērtējamā vērtība.

