APSTIPRINĀTS

ar iepirkuma komisijas 2024. gada 20. maija

sēdes protokolu

Nr. 2024/21K-2

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresētā

piegādātāja jautājumiem

Atklātā konkursā „ Jaundzimušo reanimācijas galda iegāde”, identifikācijas Nr. JRS 2024/21K

1. Jautājums

| 1.2 | Gultiņas augstuma regulēšanas diapazons 350mm +/-50mm |
| --- | --- |

Minētais punkts ierobežo konkurenci un punktā aprakstīts ir tehniskais lielums nevis klīniska nepieciešamība. Lai nepārkāptu Publiskā iepirkuma likumu un paplašinātu pretendentu loku lūdzam mainīt minēto punktu. Papildus nav noradīts zemākais gultiņas atrašanās punkts.

Ieteicamā redakcija:

| 1.2 | Gultiņas virsmas minimālais augstums līdz grīdai ne lielāks par 880mm ar augstuma regulēšanas diapazonu vismaz 150mm |
| --- | --- |

Atbilde

Iepirkumu komisija ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu veiks iepirkuma procedūras 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 1.2.appakšpunktā grozījumus, izsakot 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā”

| 1.2 | Gultiņas virsmas augstums no grīdas 900mm+/-50mm |
| --- | --- |

2. Jautājums

| 1.4 | Elektriski kontrolēts keramiskais sildītājs ar 2 sildīšanas elementiem |
| --- | --- |

Minētais punkts ierobežo konkurenci un apraksta iekārtas tehnisko risinājumu. Tirgū ir pieejami dažādi risinājumi, dažādu veidu sildītāji. Piemēram vienu elementu sildītāji, kuru veiktspēja ir daudz labāka nekā keramiskā sildītāja veiktspēja ar 2 elementiem. Papildus punktā nav norādīta minimālā pieļaujamā jauda.

Ieteicamā redakcija:

| 1.4 | 1.4. Elektriski kontrolēts sildītājs ar jaudu ne mazāku par 550W |
| --- | --- |

Atbilde

Iepirkumu komisija ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu veiks iepirkuma procedūras 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 1.4.appakšpunktā grozījumus, izsakot 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā”

| 1.4 | Elektriski kontrolēts sildītājs ar jaudu ne mazāku par 550W |
| --- | --- |

3. Jautājums

| 1.7 | Gultiņas virsmas izmēri 500mm x 760mm +/-20mm |
| --- | --- |

Minētais punkts ierobežo konkurenci. Lai paplašinātu pretendentu loku lūdzam mainīt gultas virsmas izmērus un palielināt atļauto pielaidi.

Ieteicamā redakcija, kas nosedz esošo prasību ar iespēju paplašināt pretendentu loku:

| 1.7 | Gultiņas virsmas izmēri 520x760 +/-50mm |
| --- | --- |

Atbilde

Iepirkumu komisija ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu veiks iepirkuma procedūras 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 1.7.appakšpunktā grozījumus, izsakot 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā”

| 1.7 | Gultiņas virsmas izmēri 500mm x 760mm +/-50mm |
| --- | --- |

4.Jautājums

Papildus pretendents neatrada informāciju un vadības ekrāna aprakstu. Vai tas saprotams, ka vadības ekrāns var būt jebkāda izmēra un jebkāda tipa ? Piemēram melnbalts, bez skārienjutīgas vadības un izmērā 2 collas. Lūdzam definēt vadības ekrāna parametrus.

Ieteicamā papildus redakcija:

Iekārtas vadību nodrošina skārienjūtīgs displejs vismaz 8” pa diagonāli

Atbilde

Iepirkumu komisija, lai nodrošinātu brīvu konkurenci, konkrētas tehniskās prasības vadības ekrānam neizvirza. Pretendents var piedāvāt jaundzimušo reanimācijas galdu ar sev pieejamo vadības ekrānu (jebkāda izmēra un jebkāda tipa), ja izpildās visi pārējie tehniskās specifikācijas kritēriji.

Iepirkuma procedūras 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/ Tehniskais un finanšu piedāvājums” konsolidētā versija publicēta EIS pie attiecīgā iepirkuma sadaļā “Prasības”; apakšsadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”; “Dokumentu veidnes”, kā arī sadaļā “Dokumenti”.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama iepirkuma procedūras sastāvdaļa un ir saistošas visiem pretendentiem