## Jaundzimušo reanimācijas galds
Apstiprināts 21.05.2024. Iepirkuma komisijas sēdi
protokols Nr.JRS 2024/21K-2
3. pielikums iepirkumam
„Jaundzimušo reanimācijas galda iegāde” ID Nr. JRS 2024/21K
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums
Aizpilda pretendents
Nr.p.k. | Iekārtas tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri, detalizēts apraksts, vizualizācija
I | Jaundzimušo reanimācijas galds
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces modelis, kods:
Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu, jānorāda konkrēta lapaspuse, interneta links, lai komisija varētu pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai
Pielietojums
Izotermiskas vides nodrošinājums jaundzimušam bērnam
Tehniskās prasības (komplektācija)
1. | Jaundzimušo reanimācijas galds
1.1 | Reanimācijas galds ar elektriski regulējamu augstumu
1.2 | Gultiņas virsmas augstums no grīdas 900mm+/-50mm
1.3 | Siltuma izstarojums no augšas:
1.4 | Elektriski kontrolēts sildītājs ar jaudu ne mazāku par 550W
1.5 | Ādas temperatūras kontrole un displejs ar precizitāti +/- 0,1 °C
1.6 | Siltuma izstarojums no apakšas – sildošā gultiņa ar gēlu matracīti ar regulējamu temperatūru
1.7 | Gultiņas virsmas izmēri 500mm x 760mm +/-50mm
1.8 | Gultiņas gēlu matracīša sildīšanas diapazons no 35 º C līdz 37 º C
1.9 | Ādas temperatūras sensors
1.10 | Ādas temperatūras regulēšanas diapazons no 34 º C līdz 37 º C
1.11 | Temperatūras monitorings robežās no 15.0 °C līdz 42.0 °C
1.12 | Ādas temperatūras displejs ar parametru dinamikas trendu
1.13 | Cauruļu ievadīšanas atveres
1.14 | Ērti nolaižamas un noņemamas caurspīdīgas sānu malas
1.15 | Iekārta uz četriem riteņiem, visi riteņi ar bremzēm vai centrālā bremžu sistēma
1.16 | Regulējams gultiņas (pacienta galvas) pacelšanas – nolaišanas leņķis 13° +/-3°
1.17 | 2 vai vairāk atvilktnes piederumu uzglabāšanai
1.18 | Integrēta izmeklēšanas lampa
1.19 | Sliedes papildaprīkojuma fiksācijai abās iekārtas pusēs
1.20 | Trauksmes signāli ar atšifrējumu: vizuāla trauksme, ļauj konstatēt trauksmes avotu, uz displeja trauksmes veida parameters
1.21 | Jaundzimušo T-veida atdzīvināšanas modulis, kas nodrošina kontrolētu ieelpas un izelpas spiedienu, drošu un stabilu elpošanas atbalstu:
1.22 | Gāzes plūsmas diapazons no 0 līdz 15 l/min vai plašākā diapazonā
1.23 | Regulējams ieelpas spiediens no 0 līdz 50 cm H2O vai plašākā diapazonā
1.24 | Regulējams izelpas beigu spiedienu no 0 līdz 15 cmH2O vai plašākā diapazonā
1.25 | Manometra diapazons robežās no -10 līdz 80 ±2% cmH2O [mbar] vai plašākā diapazonā
1.26 | Sistēmā integrēts medicīnas gāzu mikseris:
1.27 | Izmantojamās medicīnas gāzes - saspiestais gaiss un skābeklis;
1.28 | Skābekļa koncentrācijas regulācija no 21-100%
1.29 | Plūsmas amplitūda 0-15 l/min vai plašākā diapazonā
1.30 | Samiksētās gāzes plūsmas regulators 0-15 l/min vai plašākā diapazonā
1.31 | Gāzu apgādes pieslēguma caurules (saspiestais gaiss un skābeklis) ar ātrā savienojuma galu AGA;
1.32 | Integrēts sūknis ar regulējamu atsūkšanas jaudu
2 | Citas prasības
2.1 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi un uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus. Pretendents var pieteikties uz telpu apskati
2.2 | Piegāde ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
2.3 | Nododot iekārtu ekspluatācijā piegādātājs nodrošina iekārtas uzstādīšanu, ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu
2.4 | Piedāvātajām iekārtām garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta iekārtas bezmaksas defektu un bojājumu novēršana, kā arī regulāras bezmaksas elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudes un metroloģisko kontroli saskaņā ar ražotāja noteikto, ievērojot Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumos Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” izvirzītās prasības.
2.5 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās iekārtas ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. | Jānorāda konkrētais servisa inženieris vārds/uzvārds/sertifikāta Nr.
2.6 | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu.
2.7 | Piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
3. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš, kWh | *
* norādītā informācija tiks ņemta vērā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijā "Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš, kWh"
Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda iekārtas ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam**
** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces ražotājam/iem un piedāvātajai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika
Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________
(datums, paraksts vārds, uzvārds, amats)