## Sheet1
1.pielikums atklāta konkursa “Medicīnisko iekārtu piegāde” (ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2024/14) NOLIKUMAM
Tehniskās specifikācijas izstrādes datums: 08.04.2024.
Tehniskā specifikācija / Tehniskais – finanšu piedāvājums
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums
4. |  | Aktīvais pretizgulējuma matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
|  |  | Vienības cena eur bez PVN | Skaits | Cena kopā eur bez PVN
|  | Matrača pilnā komplektācijā (vērtēšanas kritērijs A) |  | 8 | 0
Iekārtas ražotāja noteiktās apkopes darba (t.s. elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes) un nomaiņas materiālu izmaksas 2 gadiem (vērtēšanas kritērijs B), ja ražotājs nav paredzējis iekārtām tās ekspluatācijas laikā plānveida darbus vai maināmos materiālus, jāiesniedz ražotāja apliecinājums.
|  | Piedāvājuma kopējā summa eur bez PVN: |  |  | 0
4. | 1 | Vispārīgās prasības
4. | 1.1 | Ierīcei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745, jāiesniedz ES atbilstības deklarācija. |  |  | Jāiesniedz dokuments
4. | 1.2 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam izplatīt iekārtu Latvijas teritorijā. |  |  | Jāiesniedz dokuments
4. | 1.3 | Pretendents var nodrošināt iekārtas servisu. Pretendents ir ražotāja pilnvarots nodrošināt servisu un/vai Pretendenta rīcībā ir ražotāja apmācīts servisa inženieris (jāpievieno ražotāja izsniegts sertifikāts). |  |  | Jāiesniedz dokuments
4. | 1.4 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. (vērtēšanas kritērijs C) |  |  | Jāieraksta garantijas termiņš
4. | 1.5 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
4. | 1.6 | Iekārta ir jauna ražotas ne ātrāk kā 2 gadus pirms iepirkuma izsludināšanas, iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4. | 1.7 | Iekārtas piegāde ne vairāk kā 8 nedēļu laikā no pasūtīja veikšanas brīža
4. | 2 | Tehniskās prasības |  |  | Norāde uz informatīvā materiāla nosaukumu un tā lapas numuru, kurā norādīta atbilstība izvirzītajām prasībām
4. | 2.1 | Aktīvais pretizgulējumu matracis paredzēts pacientiem ar augstu izgulējuma rašanos risku, t.sk. pacientiem ar I - IV pakāpes izgulējumiem
4. | 2.2 | Aktīvais pretizgulējumu matracis, kas lietojams bez pasīvā matrača
4. | 2.3 | Matracis veidots no ne mazāk kā 19, savstarpēji atdalītām šūnām vai savstarpēji savienotām šūnām (šūnu blokiem)
4. | 2.4 | Šūnas sadalītas vismaz 2 sekcijās: galvas sekcija, rumpja sekcija
4. | 2.5 | Katra šūna var tikt viegli aizvietota tās bojājuma gadījumā
4. | 2.6 | Pieejami ne mazāk kā divi darba režīmi: statiskais režīms, dinamiskais režīms
4. | 2.7 | Statiskā režīma laikā matrača šūnās tiek uzturēts konstants spiediens
4. | 2.8 | Dinamiskā režīma laikā ik pēc noteikta laikā (cikliski) spiediens matrača šūnās automātiski pārdalās
4. | 2.9 | Spiediens matrača šūnās tiek manuāli regulēts atkarībā no pacienta svara ar vadības ierīces palīdzību
4. | 2.10 | Matraci var izmatnot funkcionālās gultas guļus un sēdus pozīcijā
4. | 2.11 | Matracim ir marķējums, kas norāda uz papēžu zonu
4. | 2.12 | Matracim ir fiksācijas līdzekļi, kas nodrošina tā stipru fiksāciju pie gultas
4. | 2.13 | Piemērots pacienta svaram ne mazāk kā 150 kg.
4. | 2.14 | Vadības ierīci iespējams piestiprināt pie gultas kājgaļa
4. | 2.15 | Matracim ir CPR funkcija, kas nodrošina ātru matrača izlaišanu pacienta kardiopulmonālās reanimācijas nepieciešamības gadījumā
4. | 2.16 | Uz vadības ierīces norādīta vizuālā informācija par izvēlēto pacienta svaru un darba režīmu
4. | 2.17 | Vadības panelī vizuālais trauksmes indikators un iestradāts skaņas signāls, kas brīdina par zemu vai augstu spiedienu matrača šūnās
4. | 2.18 | Vadības panelī vizuālais trauksmes indikators un iestradāts skaņas signāls, kas brīdina par strāvas padeves traucējumiem
4. | 2.19 | Vadības panelī vizuālais trauksmes indikators un iestradāts skaņas signāls, kas brīdina par sūkņa bojājumu
4. | 2.20 | Iespējams apklusināt trauksmes skaņu
4. | 2.21 | Matrača aizsardzības pārvalks ir mitrumu necaurlaidīgs, elpojošs, tīrāms ar dezinfekcijas līdzekļiem, mazgājams
4. | 2.22 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju un aizsargāts no šķidrumu iekļūšanas matrača iekšpusē caur rāvējslēdzēju
4. | 2.23 | Barošana no tīkla (220V, 50 Hz)
4. | 2.24 | Matrača izmēri: garums 195 ±5 cm, platums ne mazāk kā 78 cm, augstums ne mazāk kā 14 cm.
4. | 3 | Komplektācija
4. | 3.1 | Matracis ar aizsardzības pārvalku,
4. | 3.2 | Vadības ierīce ar sūkni,
4. | 3.3 | Soma matrača uzglabāšanai un transportēšanai
4. | 4 | Elektroenerģijas patēriņš | Pretendenta piedāvātās preces parametri (vērtēšanas kritērijs D) |  | Norāde uz informatīvā materiāla nosaukumu un tā lapas numuru, kurā norādīts vērtējamā kritērija skaitliskā vērtība
4 | 4.1 | Iekārtas maksimālais elektroenerģijas patēriņš kW