2.1. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/10

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.daļa Autoklāvs

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Autoklāvs vertikāls, bioloģisko materiālu autoklavēšanai |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Sterilizācijas kamera izgatavota no korozijas noturīga nerūsējošā tērauda | AISI 316Ti vai ekvivalenta |  |
|  | Sterilizācijas kameras tilpums | Ne mazāk kā 65L |  |
|  | Sterilizācijas kameras iekšējie izmēri ne mazāki | Ø 400x500 mm |  |
|  | Autoklāva nesošais rāmis un paneļi izgatavoti no nerūsējošā tērauda | Jānodrošina |  |
|  | Autoklāva ārējie izmēri ne lielāki (augstums x platums x dziļums) | 1000x600x800 mm |  |
|  | Sildelementa jauda | Ne mazāka kā 9000 W |  |
|  | Pieslēgums | 380 – 400 V, 50 / 60 Hz, 16 A |  |
|  | Automātiska darbība ar atliktā starta iespēju | Jānodrošina |  |
|  | Mikroprocesora vadība ar vienlaicīgu kameras spiediena un temperatūras kontroli | Iespēja izveidot un saglabāt atmiņā ne mazāk kā 10 sterilizācijas cikla programmas |  |
|  | Iebūvēts tvaika ģenerators | Jānodrošina |  |
|  | Vakuumsistēma | Jānodrošina |  |
|  | Kondensāta izplūdes HEPA filtrs | Jānodrošina |  |
|  | Digitāla temperatūras, spiediena un laika indikācija | Jānodrošina |  |
|  | Automātisks, programmējams vāka atvēršanas mehānisms | Jānodrošina |  |
| Papildaprīkojums |  |  |  |
|  | Trauks atkritumu sterilizēšanai maisos, no nerūsējošā tērauda | Jānodrošina atbilstoši iekārtai |  |
|  | Demineralizētā ūdens sagatavošanas iekārta ar spiediena tvertni un ārējo filtru komplektu | Jānodrošina atbilstoši iekārtai |  |
|  | Kondensāta izplūdes HEPA filtrs (papildu) | 1 gab. |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 12 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem: 2014/68/EU Pressure Equipment Directive; 2014 / 35 / EU Low Voltage Directive; CE marķējums | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 10 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Piegādes adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B) |  | Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.