2.2. pielikums

iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/10

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2.daļa Spektrofotometrs krāsu noteikšanai

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Spektrofotometrs krāsu noteikšanai |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Vispārējs apraksts | Galda spektrofotometrs ar uz augšpusi vērstu mērīšanas portu, piemērots cietu (t.sk. granulētu un paraugu Petri platēs), šķidru paraugu krāsas noteikšanai |  |
|  | Atstarošanās koeficients | di:8°, de:8°. Iekārta Atbilst CIE Nr. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7 un JIS Z 8722 (nosacījums c) |  |
|  | Caurlaidība | di:0°, de:0° |  |
|  | Integrētās sfēras izmērs | Ø152 mm |  |
|  | Viļņu garuma diapazons | No 360 nm līdz 740 nm |  |
|  | Viļņu garums | 10 nm |  |
|  | Mērījumu diapazons | 0 līdz 175 % (atstarošanās vai caurlaidība) |  |
|  | Izvades/displeja izšķirtspēja | 0,01% |  |
|  | Gaismas avots | Impulsu ksenona lampa |  |
|  | Mērīšanas laiks | Vidēji 1 s (līdz datu rādīšanai/izvadei) |  |
|  | Minimālais mērījumu intervāls | Vidēji 3 s |  |
|  | Spektrālā atstarošana | Standarta novirze 0,1% robežās (400 nm līdz 740 nm |  |
|  | Krāsainības vērtība | Standarta novirze ΔE*ab robežās 0,04 |  |
|  | Maināmi paraugu izmēri un iestatījumi | Jā |  |
|  | Caurlaidības mērīšanas kamera | Bez sāniem (neierobežots parauga garums), dziļums (maksimālais parauga biezums): 60mm |  |
|  | Automātiska baltā kalibrēšana (atstarošanās)/100% kalibrēšana (caurlaidība), izmantojot iekšējo balto kalibrēšanas plāksni | Jānodrošina |  |
|  | Gaismas avots | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 |  |
|  | Parādītie dati displejā | Spektrālās vērtības, spektrālais grafiks, kolorimetriskās vērtības, krāsu atšķirību vērtības, krāsu atšķirību grafiks, krāsu novērtējums |  |
|  | Krāsu telpa | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell un krāsu atšķirības šajās telpās (izņemot Munsell) |  |
|  | Krāsu atšķirības | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) |  |
|  | Tolerance | var iestatīt kolorimetriskām vērtībām (izņemot Munsell), krāsu atšķirību vērtībām vai atstarošanas indeksa vērtībām |  |
|  | Mērījumu datu un mērķa krāsu datu glabāšana; mērījumu stāvokļa iestatījumu glabāšana/nolasīšana | Datu paraugi: 4000 mērījumu; Mērķa krāsu dati: 1000 mērījumu |  |
|  | Iekārtas darbības apstākļi | Darba temperatūras/mitruma diapazons no 13 līdz 33°C, relatīvais mitrums 80 % vai mazāk (pie 35°C) bez kondensāta |  |
|  | Displejs | Ne mazāk kā 14,5 cm TFT krāsu LCD |  |
|  | Displeja valoda | Angļu un/vai latviešu |  |
|  | Programma | Spectramagic NX Pro Version 3.4 |  |
|  | Aprīkojums un piederumi |  |  |
|  | Pārklājs putekļu aizsardzībai | Jānodrošina |  |
|  | USB kabelis | Vismaz 2 m |  |
|  | Zemējuma kabelis | Jānodrošina |  |
|  | AC adapteris | Jānodrošina |  |
|  | Paliktnis /turētājs | Ø 30mm |  |
|  | Paliktnis /turētājs | Ø 3mm |  |
|  | Paliktnis/turētājs caurlaidības mērīšanai | Ø 20mm |  |
|  | Turētājs caurlaidības mērīšanai | Platums10 mm |  |
|  | Kalibrēšanas plāksne (balta) ar ipc datu rakstīšanas programmatūru | Jānodrošina |  |
|  | Petri plašu turētājs | Jānodrošina |  |
|  | Caurlaidības nulles kalibrēšanas plate | Platums10 mm |  |
|  | Caurlaidības kalibrēšanas trauks | Jānodrošina |  |
|  | Nulles kalibrēšanas cilindrs | Jānodrošina |  |
|  | Paraugu trauks | 17x45mm Ø (2 gabali) |  |
|  | Paraugu trauks | 40x60mm Ø (2 gabali) |  |
|  | Krāsu palete | Zaļa |  |
|  | Paraugu apskates spogulis | Jānodrošina |  |
|  | Fiksējošais gredzens | Jānodrošina |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Piegādes adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B) |  | Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.