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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


2.daļa Spektrofotometrs krāsu noteikšanai 



	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Spektrofotometrs krāsu noteikšanai
	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Vispārējs apraksts
	Galda spektrofotometrs ar uz augšpusi vērstu mērīšanas portu, piemērots cietu (t.sk. granulētu un paraugu Petri platēs), šķidru paraugu krāsas noteikšanai
	

	3. 
	Atstarošanās koeficients
	di:8°, de:8°.  Iekārta Atbilst CIE Nr. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7 un JIS Z 8722 (nosacījums c)
	

	4. 
	Caurlaidība
	di:0°, de:0°
	

	5. 
	Integrētās sfēras izmērs
	Ø152 mm
	

	6. 
	Viļņu garuma diapazons
	No 360 nm līdz 740 nm
	

	7. 
	Viļņu garums
	10 nm
	

	8. 
	Mērījumu diapazons
	0 līdz 175 % (atstarošanās vai caurlaidība)
	

	9. 
	Izvades/displeja izšķirtspēja
	0,01%
	

	10. 
	Gaismas avots
	Impulsu ksenona lampa
	

	11. 
	Mērīšanas laiks
	Vidēji 1 s (līdz datu rādīšanai/izvadei)
	

	12. 
	Minimālais mērījumu intervāls
	Vidēji 3 s
	

	13. 
	Spektrālā atstarošana

	Standarta novirze 0,1% robežās (400 nm līdz 740 nm
	

	14. 
	Krāsainības vērtība
	Standarta novirze ΔE*ab robežās 0,04
	

	15. 
	Maināmi paraugu izmēri un iestatījumi
	Jā
	

	16. 
	Caurlaidības mērīšanas kamera
	Bez sāniem (neierobežots parauga garums), dziļums (maksimālais parauga biezums): 60mm
	

	17. 
	Automātiska baltā kalibrēšana (atstarošanās)/100% kalibrēšana (caurlaidība), izmantojot iekšējo balto kalibrēšanas plāksni
	Jānodrošina
	

	18. 
	Gaismas avots
	A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65
	

	19. 
	Parādītie dati displejā
	Spektrālās vērtības, spektrālais grafiks, kolorimetriskās vērtības, krāsu atšķirību vērtības, krāsu atšķirību grafiks, krāsu novērtējums
	

	20. 
	Krāsu telpa
	L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell un krāsu atšķirības šajās telpās (izņemot Munsell)
	

	21. 
	Krāsu atšķirības
	ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c)
	

	22. 
	Tolerance
	var iestatīt kolorimetriskām vērtībām (izņemot Munsell), krāsu atšķirību vērtībām vai atstarošanas indeksa vērtībām
	

	23. 
	Mērījumu datu un mērķa krāsu datu glabāšana; mērījumu stāvokļa iestatījumu glabāšana/nolasīšana
	Datu paraugi: 4000 mērījumu; Mērķa krāsu dati: 1000 mērījumu
	

	24. 
	Iekārtas darbības apstākļi
	Darba temperatūras/mitruma diapazons no 13 līdz 33°C, relatīvais mitrums 80 % vai mazāk (pie 35°C) bez kondensāta
	

	25. 
	Displejs
	Ne mazāk kā 14,5 cm TFT krāsu LCD
	

	26. 
	Displeja valoda
	Angļu un/vai latviešu
	

	27. 
	Programma
	Spectramagic NX Pro Version 3.4
	

	28. 
	Aprīkojums un piederumi
	

	29. 
	Pārklājs putekļu aizsardzībai
	Jānodrošina
	

	30. 
	USB kabelis
	Vismaz 2 m
	

	31. 
	Zemējuma kabelis
	Jānodrošina
	

	32. 
	AC adapteris
	Jānodrošina
	

	33. 
	Paliktnis /turētājs
	Ø 30mm
	

	34. 
	Paliktnis /turētājs
	Ø 3mm
	

	35. 
	Paliktnis/turētājs caurlaidības mērīšanai
	Ø 20mm
	

	36. 
	Turētājs caurlaidības mērīšanai
	Platums10 mm
	

	37. 
	Kalibrēšanas plāksne (balta) ar ipc datu rakstīšanas programmatūru
	Jānodrošina
	

	38. 
	Petri plašu turētājs
	Jānodrošina
	

	39. 
	Caurlaidības nulles kalibrēšanas plate
	Platums10 mm
	

	40. 
	Caurlaidības kalibrēšanas trauks
	Jānodrošina
	

	41. 
	Nulles kalibrēšanas cilindrs
	Jānodrošina
	

	42. 
	Paraugu trauks
	17x45mm Ø 
(2 gabali)
	

	43. 
	Paraugu trauks
	40x60mm Ø
(2 gabali)
	

	44. 
	Krāsu palete
	Zaļa
	

	45. 
	Paraugu apskates spogulis
	Jānodrošina
	

	46. 
	Fiksējošais gredzens
	Jānodrošina
	

	47. 
	Garantija
	[bookmark: _GoBack]Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos

	48. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	49. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	50. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	51. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	
Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	52. 
	Piegādes vieta
	Piegādes adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	53. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	54. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	55. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B)

	Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W)



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


