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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


3.daļa 
Vairāku režīmu UV/Vis sorbcijas/fluorescences noteikšanas sistēma



	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Vairāku režīmu UV/Vis sorbcijas/fluorescences noteikšanas sistēma
	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Aprīkojumā iekļauts
	Mikroplašu lasītājs ar kratītāju un sildīšanas moduli; 4-pozīciju adapteris mērījumiem kivetēs; programmatūra
	

	3. 
	Mikroplašu lasītājs ar kratītāju un sildīšanas moduli

	

	4. 
	Gaismas avots 
	Ksenona zibspuldzes lampa
	

	5. 
	Detektors absorbcijas mērījumiem 

	Silīcija fotodiožu 
	

	6. 
	Detektors fluorescences mērījumiem 

	Fotopavairotāja tipa
	

	7. 
	Monohromatora sistēma 

	Sastāv no 4 monohromatoriem, no kuriem 2 ir ierosināšanas, 2 ir emisijas
	

	8. 
	Joslas platums
	Maināms.
Pie viļņu garuma 315 nm joslas platums ne vairāk par 5 nm.
	

	9. 
	Absorbcijas viļņu garuma diapazons 

	Vismaz no 230 līdz 1000 nm
	

	10. 
	Absorbcijas viļņa garuma precizitāte 

	Vismaz 0.3 nm
	

	11. 
	Absorbcijas viļņa garuma atkārtojamība 
- 

	Vismaz 0.3 nm
	

	12. 
	Attiecības precizitāte
	Attiecības precizitātei starp vismaz 2 viļņu garumiem ar soli ±20 nm jābūt ne vairāk par ±0.1
	

	13. 
	Absorbcijas (ABS) mērījumu diapazons 

	Vismaz 0 – 4 OD
	

	14. 
	Absorbcijas (ABS) mērījumu precizitāte
	Vismaz 0.2%
	

	15. 
	Absorbcijas (ABS) mērījumu atkārtojamība 
	Vismaz 0.5%
	

	16. 
	Viļņu garuma diapazons fluorescencei 

	Ar ierosināšanas monohromatoriem: vismaz no 230 līdz 850 nm.  
Ar emisijas monohromatoriem: vismaz no 280 līdz 850 nm.
	

	17. 
	Viļņa garuma precizitāte fluorescencei

	Vismaz 1 nm
	

	18. 
	Viļņa garuma atkārtojamība fluorescencei 

	Vismaz 0.5 nm
	

	19. 
	Fluorescences mērījumu jutība 
	No augšas 384 lauciņu mikroplatei: ne vairāk par 170 amol/ lauciņā. 
No apakšas 96 lauciņu mikroplatei ne vairāk par 9 fmol/ lauciņā.
	

	20. 
	Mērījuma laiks 

	Mērījuma laiks 384 lauciņu mikroplatei ir ne ilgāks kā 30 sekundes.
Mērījuma laiks 96 lauciņu mikroplatei ne ilgāks kā 20 sekundes. 
	

	21. 
	Sildīšanas modulis


	Iebūvēts. Temperatūras kontrole vismaz no +5 oC virs istabas temperatūras līdz +42 oC
	

	22. 
	Kratīšanas modulis

	Iebūvēts
	

	23. 
	Mikroplašu kratīšanas režīmi
	Lineāra un orbitāla kratīšana
	

	24. 
	Inžektoru modulis

	Sastāv vismaz no diviem inžektoriem ar padeves ātruma diapazonu vismaz no 100 līdz 300 µL/sek un regulējamu injekcijas tilpumu 800 µL/kustībā ar 1 µL soli
	

	25. 
	Papildus
	Jābūt iespējai: 1) modificēt iekārtu luminiscences mērījumiem; 2) modificēt iekārtu vismaz 15 paralēliem mērījumiem (ar paraugu daudzumu ne vairāk par 4 µL).

	

	26. 
	Programmatūra ietver
	· Iekārtas vadības un kontroles interfeisu;
· Vispārēju spektra un datu apstrādi, datu automātisku izvadi Microsoft Excel vai ekvivalents;
· Daudzpakāpju kinētisko eksperimentu atbalstu;
· Iepriekš definēto metožu sarakstu;
· Metožu redaktoru
	

	27. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	28. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	29. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	30. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	31. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	
Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	32. 
	Piegādes vieta
	Piegādes adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	33. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	34. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	35. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B
)
	[bookmark: _GoBack]Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W)



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


