2.3. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/10

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3.daļa

Vairāku režīmu UV/Vis sorbcijas/fluorescences noteikšanas sistēma

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Vairāku režīmu UV/Vis sorbcijas/fluorescences noteikšanas sistēma |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Aprīkojumā iekļauts | Mikroplašu lasītājs ar kratītāju un sildīšanas moduli; 4-pozīciju adapteris mērījumiem kivetēs; programmatūra |  |
|  | Mikroplašu lasītājs ar kratītāju un sildīšanas moduli |  |  |
|  | Gaismas avots | Ksenona zibspuldzes lampa |  |
|  | Detektors absorbcijas mērījumiem | Silīcija fotodiožu |  |
|  | Detektors fluorescences mērījumiem | Fotopavairotāja tipa |  |
|  | Monohromatora sistēma | Sastāv no 4 monohromatoriem, no kuriem 2 ir ierosināšanas, 2 ir emisijas |  |
|  | Joslas platums | Maināms. Pie viļņu garuma 315 nm joslas platums ne vairāk par 5 nm. |  |
|  | Absorbcijas viļņu garuma diapazons | Vismaz no 230 līdz 1000 nm |  |
|  | Absorbcijas viļņa garuma precizitāte | Vismaz 0.3 nm |  |
|  | Absorbcijas viļņa garuma atkārtojamība - | Vismaz 0.3 nm |  |
|  | Attiecības precizitāte | Attiecības precizitātei starp vismaz 2 viļņu garumiem ar soli ±20 nm jābūt ne vairāk par ±0.1 |  |
|  | Absorbcijas (ABS) mērījumu diapazons | Vismaz 0 – 4 OD |  |
|  | Absorbcijas (ABS) mērījumu precizitāte | Vismaz 0.2% |  |
|  | Absorbcijas (ABS) mērījumu atkārtojamība | Vismaz 0.5% |  |
|  | Viļņu garuma diapazons fluorescencei | Ar ierosināšanas monohromatoriem: vismaz no 230 līdz 850 nm. Ar emisijas monohromatoriem: vismaz no 280 līdz 850 nm. |  |
|  | Viļņa garuma precizitāte fluorescencei | Vismaz 1 nm |  |
|  | Viļņa garuma atkārtojamība fluorescencei | Vismaz 0.5 nm |  |
|  | Fluorescences mērījumu jutība | No augšas 384 lauciņu mikroplatei: ne vairāk par 170 amol/ lauciņā. No apakšas 96 lauciņu mikroplatei ne vairāk par 9 fmol/ lauciņā. |  |
|  | Mērījuma laiks | Mērījuma laiks 384 lauciņu mikroplatei ir ne ilgāks kā 30 sekundes. Mērījuma laiks 96 lauciņu mikroplatei ne ilgāks kā 20 sekundes. |  |
|  | Sildīšanas modulis | Iebūvēts. Temperatūras kontrole vismaz no +5 oC virs istabas temperatūras līdz +42 oC |  |
|  | Kratīšanas modulis | Iebūvēts |  |
|  | Mikroplašu kratīšanas režīmi | Lineāra un orbitāla kratīšana |  |
|  | Inžektoru modulis | Sastāv vismaz no diviem inžektoriem ar padeves ātruma diapazonu vismaz no 100 līdz 300 µL/sek un regulējamu injekcijas tilpumu 800 µL/kustībā ar 1 µL soli |  |
|  | Papildus | Jābūt iespējai: 1) modificēt iekārtu luminiscences mērījumiem; 2) modificēt iekārtu vismaz 15 paralēliem mērījumiem (ar paraugu daudzumu ne vairāk par 4 µL). |  |
|  | Programmatūra ietver | - Iekārtas vadības un kontroles interfeisu; - Vispārēju spektra un datu apstrādi, datu automātisku izvadi Microsoft Excel vai ekvivalents; - Daudzpakāpju kinētisko eksperimentu atbalstu; - Iepriekš definēto metožu sarakstu; - Metožu redaktoru |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Piegādes adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B ) |  | Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.