2.7. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/10

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

7. daļa Kombinēta ultratīra un tīra ūdens attīrīšanas sistēma

| Nr.pk | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kombinēta ultratīra un tīra ūdens attīrīšanas sistēma |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnēs vai pievieno instrukciju |
|  | Attīrīšanas sistēmas sastāvdaļas | Jānodrošina visas prasības: - Priekšfiltrs, kas ietver aktivēto ogli; - Augstas efektivitātes reversās osmozes membrāna; - Dejonizācijas modulis; - Atsevišķi UV sterilizācijas un fotooksidācijas moduļi; - Pulēšanas modulis ar jonu apmaiņas sveķiem; - Dozators ar ultrafiltru. |  |
|  | Attīrītā ūdens kvalitāte | Ultratīra (ISO 3696 1. klase) un tīra (ISO 3696 2. klase) |  |
|  | Ultratīra (1. pakāpe) ūdens parametri | Jānodrošina visas prasības: - Elektrovadītspēja: 0,055 µS/cm - Baktērijas: <0,01 CFU/ml - Endotoksīni: <0,001 EU/mL - Rnāze: <0,01 ng/mL Dnāze: <4 pg/µL - Kopējais organiskā oglekļa (TOC) līmenis: <5 ppb |  |
|  | Tīra (2. pakāpe) ūdens vadītspēja | Ne vairāk kā 0,1 µS/cm |  |
|  | Uzglabāšanas tvertne tīram (2. pakāpes) ūdenim | - Jānodrošina visas prasības: - Tilpums vismaz 25L - Daudzpunktu līmeņa slēdzis ar vismaz 20 pozīcijām - Aprīkots ar CO2 uztvērēju; - Aprīkots ar automātisko UV dezinfekcijas moduli, ar taimeri; - Automātiskā recirkulācija - Recirkulācijas laiku un periodu var iestatīt lietotājs |  |
|  | Tīra ūdens (2. pakāpe) plūsmas ātrums uz uzglabāšanas tvertni | Vismaz 10 l/h |  |
|  | Ultratīra (1. pakāpes) ūdens dozēšanas ātrums | 1,5-2 l/min |  |
|  | Tilpuma dozēšana | Sistēmai ir jābūt tilpuma dozēšanas režīmam ar iespēju iestatīt ultratīra ūdens (1. klase) dozēšanas tilpumu no ne vairāk kā 0,01 L līdz vismaz 100 L (ierobežo uzglabāšanas tvertnes tilpums). |  |
|  | Displejs | Ne mazāk kā 7 collu krāsu skārienekrāns, kas novietots sistēmas priekšpusē |  |
|  | Displejam jābūt piemērotam darbam ar cimdiem. | Jānodrošina |  |
|  | Displejā redzamie parametri | Jānodrošina visas prasības: - Tīra un ultra tīra ūdens vadītspēja, - TOC (kopējais organiskais ogleklis), - Temperatūra tīram un īpaši tīram ūdenim, - Statusa indikācija, - Automātiski trauksmes ziņojumi ar pilnu informāciju par iespējamiem cēloņiem un norādījumiem par darbībām, kas jāveic, lai atrisinātu problēmu, - Visu palīgmateriālu atlikušais kalpošanas laiks, - Plūsmas diagramma ar visu parametru rādījumiem, - Uzglabāšanas tvertnes ūdens līmenis %. |  |
|  | Datu reģistrēšana un izvade | Automātiski saglabāti izsniegšanas ziņojumi, kas ietver vismaz šādu informāciju: - laiks un datums, - vadītspēja, - izdalītais tilpums, - ūdens temperatūra, - TOC līmenis, - trauksmes ziņojumu vēsture |  |
|  | Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 1 x USB-C pieslēgvietu datu lejupielādei (izsniegšanas ziņojumi, trauksmes ziņojumi) | Jānodrošina |  |
|  | Programmatūras funkcijas | Jānodrošina visas prasības: - Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 1 x Ethernet pieslēgvietu un iespēju pieslēgt iekārtu lokālajam interneta tīklam. - Programmatūrai ir jāatbalsta attālās diagnostikas funkcija, kas ļauj servisa tehniķim attālināti piekļūt ūdens attīrīšanas sistēmai, izmantojot interneta savienojumu, un reāllaikā uzraudzīt sistēmas parametrus. - Programmatūrai jānodrošina iespēja iestatīt lietotāja līmeņus un iestatījumu aizsardzību ar paroli. |  |
|  | Ūdens kvalitātes mērvienības | µS/cm vai MOhm *cm, var iestatīt lietotājs |  |
|  | Palīgmateriālu apmaiņa | Visiem palīgmateriāliem jābūt viegli maināmiem |  |
|  | Papildu funkcionālās prasības | Jānodrošina visas prasības: - Automātiska īpaši tīra ūdens cilpas skalošana pirms ūdens padeves. - Uzstādījumā jābūt noplūdes noteikšanas sensoram, kas ūdens noplūdes gadījumā automātiski atslēdz ienākošo padeves ūdens plūsmu . - Iespējama uzstādīšana uz laboratorijas stenda vai pie sienas. |  |
|  | Sistēmas izmēri, augstums x garums x platums: | Ne vairāk kā 35 cm x 60 cm x 60 cm |  |
|  | Papildu prasības sistēmas pievienošanai krāna ūdenim | Piegādes komplektā jābūt vismaz 10” ārējo priekšfiltru komplektam (aktivētās ogles, polifosfāta, polipropilēna 1µm mehāniskās filtra kasetnes), kam jābūt aprīkotam ar ūdens spiediena mērītāju. |  |
|  | Prasības piegādātājam | Ražotājam jābūt sertificētam atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, jāpievieno sertifikāts. Piegādātāja servisa inženierim ir jābūt apmācītam nodrošināt iekārtu servisu - |  |
|  | Rezerves filtru un apkopes materiālu komplekts | Kopā ar iekārtu jāpiegādā apkopes materiālu un filtru, kas sastāv no: - Priekšfiltru komplekta (polofosfāti/ogle/polipropilēns 1um) 4 gab.; - Dejonizācijas kolonas 2 gab.; - Pulēšanas kolonas 2 gab.; - UV spuldzes dezinfekcijai 1 gab.; - Fotooksidācijas UV spuldzes 1 gab.; - Ultrafiltra 4 gab. - CO2 slazds ar mikrofiltru 1 gab.; - Gaisa filtrs uzglabāšanas tvertnei 1 gab.; - 0.22 μm baktēriju filtrs uzglabāšanas tvertnei 1 gab.. - UV spuldze automātiskās pašattīrīšanas sistēmai ūdens tvertnei 1 gab.; - Priekšfiltru komplekta (ogle/polipropilēns) 4 gab. |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņa kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā nodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošanu | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža mehānisma servisa nodrošinājuma preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācība | Pretendentam pēc preču piegādes nodrošina tā uzstādīšanas darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšanu, testēšanu un Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir jāmaksā bez maksas, piegāde un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B) |  | Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta  pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, un dokumenti tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.