## Saturs
Nr. | Nosaukums | Skaits*** | Cena (A), maksimālais punktu skaits | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) (B), maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas energoefektivitāte (C), maksimālais punktu skaits | Gāzes pārrāvuma gadījumā ir iespējama ventilēšana izmantojot apkārtējās vides gaisu, nav nepieciešama centrālā gāzu sistēma un/vai gāzes baloni (D), maksimālais punktu skaits | Nav nepieciešama anestēzijas gāzu moduļa regulāra apkope un/vai kalibrācija (E), maksimālais punktu skaits | Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju | Kopā
1 | Anestēzijas iekārta | 7 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100

## Obligātās prasības
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Anestēzijas iekārta
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms)
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms)
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci ražotājs apstiprina preces prasību izpildi
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Piedāvātā prece nedrīkst būt ražota Krievijā vai Baltkrievijā.
12 | Prece tiek piegādāta ne ilgāk kā 60 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. Paredzamais iekārtu uzstādīšanas laiks ir 2024. gada beigas. | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
13 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
14 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz domenentāciju par šo darbu izpildi.
15 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
16 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
18 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
19 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
20 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
21 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
22 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
23 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
24 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
25 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
26 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
27 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
28 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
29 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
30 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
31 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
32 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
33 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums nav sadalīts daļās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
35 | Tiks vērtēta summa par iekārtu, piederumu un uzturēšanas cenu summu
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1
Anestēzijas iekārta |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1 | Nosaukums: Anestēzijas iekārta | Skaitu saktīt pie modifikācijām
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Paredzēta automātiskai un manuālai plaušu mākslīgai ventilācijai, zemas plūsmas anestēzijai
1.1.2 | Piemērota jaundzimušajiem, pediatriskajiem un pieaugušajiem pacientiem
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Vadībai izmanto skārienjūtīgu ekrānu izmērā vismaz 15"
1.2.2 | Integrēta anesteziologa darba vieta pierakstu veikšanai ar apgaismojumu
1.2.3 | Iekārta aprīkota ar integrētām palīgiekārtu standarta stiprinājuma vietām
1.2.4 | Sliede vakuuma sūkņa burkas stiprināšanai elpošanas kontūra pusē. Komplektācijā atbilstošs autoklāvējams vakuuma trauks.
1.2.5 | Sliede iekārtas labajā pusē (skatoties pret iekārtas ekrānu) katetru turētāja novietošanai.
1.2.6 | Iekārta aprīkota ar 1 atvilktni ar sadalītājiem/organizatoriem piederumiem vai ar vismaz 2 atvilktnēm bez sadalītājiem/organizatoriem piederumiem.
1.2.7 | Anestēzijas iekārtas darbība no iekšējās baterijas (akumulatora) ne mazāk kā 60 minūtes. Elektrības padeve 220-240V, 50/60 Hz
1.2.8 | Elpināšanas maisa roka
1.2.9 | Standarta 22/15 mm konektori elpošanas kontūram
1.2.10 | Ventilēšana netiek nodrošināta ar decencējošu plēšu
1.2.11 | Ja ventilēšanas piedziņa tiek nodrošināta ar virzuli, tad anestēzijas iekārtā tiek nodrošināta funkcija pārāk liela spiediena elpceļos un pārāk liela elpošanas tilpuma novēršanai pie papildus gāzes padeves, kas nodala mehānisko ventilāciju no svaigas gāzes plūsmas, kā rezultātā nav ietekmes uz elpošanas tilpumu un ventilēšanas spiedieniem (decoupled system).
1.2.12 | Vēlama prasība: Gāzes pārrāvuma gadījumā ir iespējama ventilēšana izmantojot apkārtējās vides gaisu, nav nepieciešama centrālā gāzu sistēma un/vai gāzes baloni
1.2.3 | Gāzes padeves sistēma
1.2.3.1 | Pieslēdzama pie slimnīcas centrālās gāzes sistēmas: O₂ ~5 Bar, DIN konektors; Gaiss ~5 Bar, DIN konektors; N₂O~5 Bar, DIN konektors; Uzstādāmā aktīvā AGSS jāietilpst diapazonā no 25 līdz 50l , Typ 1 konektors.
1.2.3.2 | Iekārtas pusē gāzes cauruļu konektoriem NIST standarts.
1.2.3.3 | Atsūkšana tiek nodrošināta ar iekārtā iebūvētu venturi tipa vakuuma sūkni. Ja nav iespējams, tad jānodrošina atsūkšana izmantojot slimnīcas centralizēto vakuuma sistēmu (DIN konektors).
1.2.3.4 | Komplektācijā jāiekļauj savienojošās caurules ar atbilstošiem konektoriem
1.2.3.5 | Papildus O₂ ievads un speciāli paredzēta vieta iekārtā O₂ balona stiprināšanai (balonam LIV konektors).
1.2.3.6 | Automātiska pievienoto gāzu atpazīšanas un drošības pārbaudes sistēma
1.2.4 | Funkcionalitāte:
1.2.4.1 | Izdalīts jaundzimušo, pediatriskais, pieaugušo ventilācijas profils
1.2.4.2 | Ventilatora vadībā ir tieša (1 soļa) pieeja svarīgākajiem ventilācijas parametriem: O2 koncentrācijai, svaigu gāzu plūsmai, elpināšanas spiedienam vai tilpumam, elpošanas frekvencei un PEEP
1.2.4.3 | Iespējama vienlaicīga ventilatora uzstādījumu, cilpu un līkņu atspoguļošana uz iekārtas ekrāna
1.2.4.4 | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā vismaz 2 cilpas (Plūsma – Tilpums; Spiediens – Tilpums)
1.2.4.5 | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā vismaz 3 līknes: Spiediens – Plūsma – Tilpums (ar krāsu kodētas un konfigurējamas atbilstoši lietotāja nepieciešamībai)
1.2.4.6 | Skaitlisku un grafisku trendu attēlošana un saglabāšana iekārtas atmiņā
1.2.4.7 | Atspoguļoti vismaz šādi MPV parametri: elpošanas tilpums, spiediens; frekvence; I:E; PEEP; elpošanas minūtes tilpums; MAC (vecuma koriģēts); elpceļu iestiepjamība (compliance); elpceļu pretestība (resistance).
1.2.4.8 | Nodrošinātas svarīgākās aparāta darbības audiovizuālās trauksmes: gāzu padeves spiedieniem, strāvas padevei, bateriju izsīkšanai, ventilatora funkcijas traucējumiem, elpināšanas spiedienu robežām
1.2.4.9 | Elektroniska plūsmas kontrole
1.2.4.10 | Elpošanas spiediena un tilpuma attiecības attēlotas grafiskā veidā
1.2.4.11 | Nodrošinājums pret hipoksiska maisījuma pievadi pacientam
1.2.4.12 | Automātiska tilpuma zudumu kompensācijas funkcija.
1.2.4.13 | Iespēja nodrošināt dalītu ekrāna skatu, kurā tiek parādīta aptuvenā minimālā O₂ plūsma, lai sasniegtu ieelpoto minimālo O₂ koncentrāciju (nodrošina palīdzību strādāt ar zemām plūsmām un izvairīties no hipoksiska maisījuma padeves pacientam)
1.2.4.14 | Automātiska patērēto anestēzijas vielu uzskaite
1.2.4.15 | Rīks anestēzijas vielu patēriņa optimizācijai ar mērķi to samazināt
1.2.4.16 | Automātiska noplūdes kompensācijas funkcija
1.2.4.17 | Gāzu maisītājs ar plūsmas regulāciju vismaz no 200 ml/min – 12 l/min
1.2.4.18 | Poga straujai O2 padevei elpošanas sistēmā, kas nodrošina ne mazāk kā 35 l/min
1.2.4.19 | Integrēts papildus atsevišķs skābekļa dozators O2 padevei ar masku vai deguna kanilēm (regulējams robežās 0 – 10 l/min)
1.2.4.20 | APL vārsts spontānai elpošanai (SP) ar regulējamu spiedienu vismaz līdz 70 cm H2O
1.2.4.21 | Anestēzijas iekārta nodrošina testēšanas programmu iekārtas parametru (piemēram, ventilācijas sistēmas, iztvaikotāju, O2 sensora, gāzu padeves spiedienu utml.) pārbaudei pirms darba uzsākšanas
1.2.4.22 | Testēšanas procesa atspoguļojums ilustratīvi displejā ar tekstu un attēliem
1.2.4.23 | Paredzēta iespēja izlaist testēšanas procesu steidzamas anestēzijas gadījumos
1.2.4.24 | Viens solis (slēdzis) pārejai no manuālā uz automātisku ventilāciju un otrādi
1.2.4.25 | Automātiska N₂O padeves pārtraukšana O₂ padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu
1.2.4.26 | Vismaz 1 iztvaikotāja pieslēgumvieta sevoflurānam
1.2.4.27 | Komplektācijā sevoflurāna iztvaikotājs ar Quik Fil anestēzijas vielas uzpildes sistēmu
1.2.4.28 | Iekārta aprīkota ar automātisku pacienta kontūra noslēgšanu absorbenta nomaiņai operācijas laikā
1.2.4.29 | Iespēja lietot daudzreizlietojamus, gan vienreizlietojamus absorbenta traukus
1.2.4.30 | Komplektācijā atkārtoti lietojams CO2 absorbenta trauks, tilpums ne mazāks par 700 ml
1.2.4.31 | Gāzu tilpums kontūrā ar absorbenta trauku (bez absorbenta) ne vairāk par 3000 mL pie automātiskās plaušu ventilācijas; ne vairāk par 1500 mL rokas ventilācijas režīmā.
1.2.4.32 | Iekārtai ieelpas/izelpas plūsmas sensori
1.2.4.33 | Gāzu modulis, kas nodrošina vismaz O2, CO2, N2O un sevoflurāna koncentrāciju monitoringu ieelpas un izelpas gaisā un attēlošanu uz anestēzijas iekārtas displeja
1.2.4.33.1 | Gāzu monitorings tiek nodrošināts, neizmantojot elektroķīmiskās šūnas.
1.2.4.33.2 | Vēlama prasība: Nav nepieciešama anestēzijas gāzu moduļa regulāra apkope un/vai kalibrācija
1.2.4.33.3 | Nomērāmā koncentrācija sevoflurānam vismaz 0 līdz 6%, ar precizitāti ne sliktāku par +/- 0.30% pie 5% koncentrācijas.
1.2.4.33.4 | CO₂ monitorings nodrošināts ar kapnometrijas līknes atspoguļojumu, Iespējamo mērījumu diapazons 0 – 110 mmHg, kļūda ne lielāka kā 0.2 tilp%+3% no nolasījuma.
1.2.4.33.5 | O₂ monitoringa līknes mērījumu diapazons 0 – 100 %, kļūda ne lielāka kā 1 tilp%+3% no nolasījuma.
1.2.4.33.6 | N₂O monitoringa mērījumu diapazons 0 – 100 %, kļūda ne lielāka kā 2 tilp%+3% no nolasījuma.
1.2.5 | Elpināšanas režīmi un parametri:
1.2.5.1 | Iekārta nodrošina vismaz šādus vai ekvivalentus elpināšanas režīmus:
1.2.5.1.1 | VCV
1.2.5.1.2 | PCV
1.2.5.1.3 | SIMV-VC
1.2.5.1.4 | SIMV-PC
1.2.5.1.5 | PSV+Apnea
1.2.5.1.6 | PCV-VG
1.2.5.2 | Uzstādāmie parametri:
1.2.5.2.1 | Elpināšanas frekvences diapazons ne šaurāks par 5-100 reizes/min
1.2.5.2.2 | PEEP diapazons ne šaurāks par 0 – 20 cm H2O
1.2.5.2.3 | Trigger zemākais slieksnis ne lielāks par 0,3 l/min
1.2.5.2.4 | Ieelpas spiediena diapazons vismaz līdz 60 cm H2O
1.2.5.2.5 | Atbalsta spiediena diapazons vismaz līdz 40 cm H2O
1.2.5.2.6 | Individuāli pielāgojama ieelpas spiediena augstākā pieļaujamā robeža vismaz līdz 70 cm H2O
1.2.5.2.7 | Ieelpas/izelpas (I:E) attiecības diapazons ne šaurāks par 2:1 – 1:8 ar soli ne lielāku par 0,5 .
1.2.5.3.8 | Uzstādāmie parametri PCV-VG un VCV (vai analogos) režīmos:
1.2.5.3.8.1 | Ieelpas tilpuma diapazons ne šaurāks par 5 – 1500 ml.
1.2.5.3.8.2 | Tilpuma diapazonā 5-20 solis ne šaurāks par 1 ml
1.2.5.3.8.3 | Uzstādāmais plūsmas ātrums no 0,1 ml/min.
1.2.5.4 | Līknes krāsas maiņa pacienta spontānās elpas reģionā.
1.2.5.5 | Vēlama prasība: Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju
1.2.5.6 | Iespēja iekārtā izvēlēties vismaz manuālu un pilnībā automātisku manevru un aktivizēt to nepieciešamības gadījumā
1.2.5.7 | Mākslīgās asinsrites gadījumā iespējams lietot īpašu režīmu, lai deaktivētu trauksmes
1.2.5.8 | Manevrus iespējams uzsākt atrodoties jebkurā no mehāniskās ventilācijas režīmiem (nav nepieciešams veikt izmaiņas ventilācijas vai iekārta uzstādījumos)
1.2.6 | Citas prasības:
1.2.6.1 | Iespējams izmantot trešās puses ražotāju elpošanas kontūrus
1.2.6.2 | Dezinficējamas, automātiski vai manuāli mazgājamas (process validēts pēc ISO 17664 vai ISO 15883) un lateksu nesaturošas elpošanas kontūra un absorbenta tvertnes sastāvdaļas, izjaucamas bez papildus instrumentu pielietošanas
1.2.6.3 | Iespējama un no iekārtas puses pēc pieprasījuma tiek nodrošināta iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA (IntelliSpace Critical Care & Anesthesia), izmantojot IntelliBridge Enterprise interfeisa sistēmu
1.3. | Anestēzijas iekārtu modifikācijas
1.3.1. | Aprīkota ar 4 riteņiem un centrālo bremžu sistēmu | 4
1.3.2. | Stiprināmas pie slimnīcā esošās Trumpf konsoles (komplektācijā jāiekļauj visas pārejas, stiprinājumi un citi nepieciešamie elementi, konsoles lifta celtspēja 170 kg) | 3
1.4. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.4.1. | Gāzu caurules: O₂ , DIN konektors; Gaiss, DIN konektors; N₂O, DIN konektors; Caurulēm iekārtas pusē NIST konektors. AGSS, Typ 1 konektors. | 1
1.4.2. | Maiņstrāvas barošanas kabelis | 1
1.4.3. | Sevoflurāna iztvaikotājs ar Quik Fil anestēzijas vielas uzpildes sistēmu | 1
1.4.4. | Atkārtoti lietojams CO₂ absorbenta trauks, tilpums ne mazāks par 700 ml | 1
1.4.5. | Gāzu mērīšānas modulis | 1
1.4.6. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai | 1
1.5. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.5.1. | Ražotāja rekomendētā absorbenta kasetes, vienreizlietojamas | 1
1.5.2. | Absorbenta trauks, dauzdzreizlietojamas | 1
1.5.3. | Kalibrācijas gāze anestēzijas gāzu modulim, ja attiecināms | 1
1.5.4. | Mitruma savācējtrauki gāzu modulim, ja attiecināms | 1
1.5.6. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
1.5.7. | Ražotāja rekomendētais beramais absorbents | 1
1.5.8. | Ratiņi anestēzijas iekārtas pārvietošanai, ja attiecināms | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz piedāvājumam pievienoto informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais precesparedzamais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W)) darba režīmā
D | Gāzes pārrāvuma gadījumā ir iespējama ventilēšana izmantojot apkārtējās vides gaisu, nav nepieciešama centrālā gāzu sistēma un/vai gāzes baloni
E | Nav nepieciešama anestēzijas gāzu moduļa regulāra apkope un/vai kalibrācija
F | Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 75
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 5
D | Gāzes pārrāvuma gadījumā ir iespējama ventilēšana izmantojot apkārtējās vides gaisu, nav nepieciešama centrālā gāzu sistēma un/vai gāzes baloni | 5
E | Nav nepieciešama anestēzijas gāzu moduļa regulāra apkope un/vai kalibrācija | 5
F | Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli 5) D daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, vai punkts netiek izpildīts, tad tiek piešķirti 0 punkti. 6) E daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti. 7) F daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti.

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Anestēzijas iekārta aprīkota ar 4 riteņiem un centrālo bremžu sistēmu | 4 | [9 empty] | 0 | 0
| Anestēzijas iekārta ar stiprinājumu pie slimnīcā esošās Trumpf konsoles (komplektācijā jāiekļauj visas pārejas, stiprinājumi un citi nepieciešamie elementi, konsoles lifta celtspēja 170 kg) | 3 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1.3.1. | Anestēzijas iekārta aprīkota ar 4 riteņiem un centrālo bremžu sistēmu | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2. | Anestēzijas iekārta ar stiprinājumu pie slimnīcā esošās Trumpf konsoles (komplektācijā jāiekļauj visas pārejas, stiprinājumi un citi nepieciešamie elementi, konsoles lifta celtspēja 170 kg) | 3 |  | 0 |  | 0
1.5. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā summā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
1.5.1. | Ražotāja rekomendētā absorbenta kasetes, vienreizlietojamas | 1 |  | 0
1.5.2. | Absorbenta trauks, dauzdzreizlietojamas | 1 |  | 0
1.5.3. | Kalibrācijas gāze anestēzijas gāzu modulim, ja attiecināms | 1 |  | 0
1.5.4. | Mitruma savācējtrauki gāzu modulim, ja attiecināms | 1 |  | 0
1.5.6. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) |  |  | 0
1.5.7. | Ražotāja rekomendētais beramais absorbents | 1 |  | 0
1.5.8. | Ratiņi anestēzijas iekārtas pārvietošanai, ja attiecināms | 1 |  | 0