## Ultrasonogrāfs (3 zondes)
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ultrasonogrāfijas sistēma ginekoloģijai un asinsvadiem - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Ultrasonogrāfija piemērota ginekoloģiskajiem un asinsvadu izmeklējumiem
2. | Izmeklēšanas dziļuma diapazons vismaz līdz 40 cm
3. | Digitālie apstrādes kanāli ne mazāk kā 4 000 000
4. | Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 260 dB
5. | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazā kā 2000 kadru/s
6. | Skanēšanas kadru frekvence Color Doppler režīmā ne mazā kā 440 kadru/s
7. | Kino atmiņa 2D režīmā ne mazāk kā 2200 kadri
8. | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 500 GB
9. | Krāsains LCD/LED monitors ar ne mazāk kā 23 collām pa diagonāli
9.1. | Monitoru iespējams regulēt - mainīt novietojuma augstumu, noliekt un pagriezt, lai iegūtu optimālo skatīšanas leņķi
9.2. | Monitora augstuma regulācija neatkarīgi no vadības paneļa augstuma regulācijas
9.3. | Monitoram iespējams pielāgot gaišumu un spilgtumu atbilstoši telpas apgaismojumam
10. | Vadības panelis ar krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un ne mazāku kā 12 collām
11. | Fiziska tastatūra pacientu datu ievadei
12. | TGC regulācijas iespēja
13. | Daudzfunkcijas vadības taustiņi
14. | Kontrolpaneļa izgaismošana
15. | Vadības paneļa augstuma regulācija vismaz 25 cm diapazonā
16. | Vadības paneļa rotācija
17. | Ne mazāk kā 4 aktīvo zonžu vienlaicīga pieslēgšana un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm neizslēdzot iekārtu
18. | Zondes atvienošanas iespēja neizslēdzot iekārtu
19. | Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes attēla
20. | Vismaz 4 integrēti zonžu turētāji un viens specializēts endokavitālās zondes turētājs
21. | Novietota uz riteņiem ar bremžu sistēmu
22. | Iekārtas panelī integrēts vai ārējs ar stiprinājumu pie iekārtas gēla pudelīšu sildītājs
23. | Vismaz šādi vai ekvivalenti izmeklējuma režīmi:
23.1. | B-Mode, M-Mode, CD (color Doppler), PD (Power Doppler mode), PD ar plūsmas virziena noteikšanu (Directional Power Doppler), Tissue Doppler Mode, HPRF Dopler Mode
23.2. | Harmoniskais attēls un apgrieztā impulsa harmoniskais attēls
23.3. | Lēnas asins plūsmas noteikšanas programma (Slowflow, Superb micro-vascular Imagening, MicroFlow Imaging vai ekvivalents)
23.4. | Reālā laika triplex režīms
24. | Ultrasonogrāfijas sistēma nodrošina vismaz šādas funkcijas:
24.1. | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai
24.2. | Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā
24.3. | Iespēja veidot lietotāju programmas visām zondēm
24.4. | Automātikas anotācijas funkcija katram izmeklēšanas režīmam
24.5. | Piktogrammas bibliotēka katram izmeklēšanas režīmam
24.6. | Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 (vienas) pogas nospiešanu
24.7. | Attēlu optimizācijas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas
24.8. | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler
24.9. | Vismaz 2 ekrāna formāta iespēja reāla laikā
24.10. | Attēla platuma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja
24.11. | Attēla palielināšana (zoom)
24.12. | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem
24.13. | Jēldatu saglabāšana ar iespēju pēc attēla saglabāšanas mainīt attēla parametrus (zoom, 2D Gain, Gray Map)
24.14. | Fokusa automātiska regulēšana atkarība no izmeklēšanas dziļuma
25. | Vismaz šādas vai ekvivalentas programmas:
25.1. | Ginekoloģijas programma
25.2. | Dzemdniecības (iesk., I, II un III trimestra skrīninga programmas)
25.3. | Papildus dzemdniecības mērījumi, tai skaitā, gestrācijas perioda, augļa attīstības tendences utml.
25.4. | Augļa smadzeņu pusautomātiskie mērījumi (vismaz NT)
25.5. | Vēdera izmeklējumu programma
25.6. | Asinsvadu izmeklējumu programmatūra
25.7. | Uroloģijas izmeklējumu programma
25.8. | Deformācijas elastogrāfijas programmatūra
25.9. | Šķērsviļņu elastogrāfijas programmatūra, izmantojama ar lineāro un konveksa zondi
25.10. | Standarta mērījumu, aprēķinu un atskaišu pakete visām piedāvātajām izmeklējumu programmām
25.11. | Reāla laika Doppler kalkulācija
25.12. | Vaskularizācijas indeksa mērījums;
25.13. | Integrēta HELP funkcija lietošanas instukcijas iegūšanai
26. | Datu arhivācija:
26.1. | Arhivēšana uz cietā diska
26.2. | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
26.3. | Arhīvs statiskiem attēliem, 2D, video klipiem, jēldatiem
26.4. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana standarta video un attēlu formātos, piemēram, AVI, MP4, JPEG utml.
26.5. | Pēc izmeklēšanas pacientu attēlu apstrādes iespēja no jēldatiem
26.6. | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos
26.7. | Deidentifikācijas funkcija
26.8. | Pilna DICOM funkcionalitāte (Worklist, Send, MPPS, Query/Retrive utt.)
26.9. | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu caur TCP/IP tīklu
26.10. | Atskaišu izdruku veikšana
26.11. | Iespēja ierakstīt USB atmiņā gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas un datora
27. | Komplektācijā jāiekļauj zondes ar frekvenču dipazonu vismaz:
27.1. | Vienkristāla vai ekvivalentas tehnoloģijas konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 2 līdz 6 MHz
27.2. | Endokavitālā zonde diapazonā vismaz no 5 līdz 10 MHz
27.3. | Lineārā zonde ar frekvenci robežās vismaz no 3 līdz 14 MHz
28. | Komplektācija:
28.1. | Melnbaltais termoprinteris
28.2. | Integrēts akumulators vai ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS), kas nodrošina ne mazāk kā 15 minūtes iekārtas darbību elektrības pārtraukuma gadījumā
29. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Ultrasonogrāfijas (5 zondes)
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ultrasonogrāfijas sistēma vispārējai radioloģijai - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Ultrasonogrāfija piemērota vispārējās radioloģijas izmeklējumiem
2. | Izmeklēšanas frekvenžu diapazons vismaz līdz 22 MHz
3. | Izmeklēšanas dziļuma diapazons vismaz līdz 40 cm
4. | Digitālie apstrādes kanāli ne mazāk kā 7 000 000
5. | Skenēšanas kadru frekvence 2D režīmā vismaz līdz 2000 fps
6. | Skanēšanas kadru frekvence Color Doppler režīmā ne mazāk kā 440 kadru/s
7. | Kino atmiņa 2D režīmā ne mazāk kā 10 min. vai 2000 kadru, vai 512 MB
8. | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 700 GB
9. | Krāsains LCD/LED monitors ar ne mazāk kā 23 collām pa diagonāli
9.1. | Maksimālā luminiscence ne mazāk kā 300 Cd/m2
9.2. | Monitoru iespējams regulēt mainīt novietojuma augstumu, noliekt un pagriezt, lai iegūtu optimālo skatīšanas leņķi
9.3. | Monitora augstuma un pargrieziena leņķa regulācija neatkarīgi no kontroles paneļa augstuma un pagrieziena leņķa regulācijas.
9.4. | Monitoram iespējams pielāgot gaišumu un spilgtumu atbilstoši telpas apgaismojumam
10. | Vadības panelis ar krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un ne mazāku kā 12 collām
10.1. | Vadības paneļa augstuma regulēšana vismaz 35 cm diapazonā (neieskaitot monitora augstuma regulēšanu)
11. | Vismaz fiziska tastatūra pacientu datu ievadei
12. | TGC regulācijas iespēja
13. | Daudzfunkcijas vadības taustiņi
14. | Iespēja programmēt kontroles paneļa pogu funkcionalitāti
15. | Kontrolpaneļa izgaismošana
16. | Vadības paneļa elektriska augstuma regulācija
17. | Vadības paneļa rotācija
18. | Ne mazāk kā 4 aktīvo zonžu vienlaicīga pieslēgšana un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm neizslēdzot iekārtu
19. | Zondes atvienošanas iespēja neizslēdzot iekārtu
20. | Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes attēla
21. | Vismaz 4 integrēti zonžu turētāji un viens specializēts endokavitālās/endorektālās zondes turētājs
22. | Novietota uz riteņiem ar centrālo bremžu sistēmu
23. | Iekārtas panelī integrēts gēla pudelīšu sildītājs
24. | Vismaz šādi vai ekvivalenti izmeklējuma režīmi:
24.1. | B-Mode, M-Mode, CFM (Color Flow Dopler Mode), CD (color Doppler), PD (Power Doppler mode) ar plūsmas virziena noteikšanu, Tissue Doppler Mode, High PRF Dopler Mode
24.2. | Triplex režīms reālajā laikā
24.3. | Harmoniskais attēls un apgrieztā impulsa harmoniskais attēls
24.4. | Lēnas asins plūsmas noteikšanas programma (Slowflow, Superb micro-vascular Imagening, MicroFlow Imaging, vai ekvivalents)
24.5. | Mazo asinsvadu plūsmas vizualizācija (Advanced Dynamic Flow, HR Flow vai ekvivalents režīms)
24.6. | Adatas vizualizēšanas režīms
24.7. | Vizāla un kvantitatīva šķērsviļņu un deformācijas elastogrāfija
24.8. | Iespēja iekārtu papildināt ar Prostate Fusion vai ekvivalentu funkcionalitāti
25. | Ultrasonogrāfijas sistēma nodrošina vismaz šādas funkcijas:
25.1. | Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā
25.2. | Iespēja veidot lietotāju programmas visām zondēm
25.3. | Automātikas anotācijas funkcija katram izmeklēšanas režīmam
25.4. | Piktogrammas bibliotēka katram izmeklēšanas režīmam
25.5. | Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 (vienas) pogas nospiešanu
25.6. | Automātiska Color Doppler optimizēšana ar 1 taustiņa nospiešanu - krāsu kastes novietojums un leņķis; PW vārtiņu novietojums un leņķis
25.7. | Automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas optimizēšana ar 1 taustiņa nospiešanu
25.8. | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vairākiem apstrādes līmeņiem
25.9. | Attēlu optimizācijas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas
25.10. | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai
25.11. | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler
25.12. | Automātiska intima-media slāņa biezuma mērīšana
25.13. | Attēla platuma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja
25.14. | Attēla palielināšana (zoom)
25.15. | Bez zondes manipulācijas stara leņķa maiņa (beta view, tilting vai ekvivalents)
25.16. | Jēldatu saglabāšana ar iespēju pēc attēla saglabāšanas mainīt attēla parametrus (zoom, 2D Gain, Gray Map)
25.17. | Fokusu automātiska regulēšana atkarība no izmeklēšanas dziļuma
25.18. | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas nodrošina pilnībā fokusētu ultraskaņas staru visā tā garumā, paaugtinot aksiālo un laterālo izšķirtspēju (cSound, iBeam vai ekvivalents)
25.19. | Ir iespējams pieslēgt attālinātā servisa opciju
26. | Vismaz šādas vai ekvivalentas izmeklējumu programmas:
26.1. | Asinsvadu
26.2. | Uroloģiskā
26.3. | Ginekoloģiskā
26.4. | Vēdera dobuma orgānu
26.5. | Muskuloskeletālās sistēmas
26.6. | Virspusējo struktūru un mazo orgānu (krūtis, vairogdziedzeris)
27. | Standarta mērījumu, aprēķinu un atskaišu pakete visām piedāvātajām izmeklējumu programmām
28. | Reāla laika Doppler kalkulācija
29. | Mazākais mērījumu solis 2D režīmā ne lielāks par 0.01 mm
30. | Integrēta HELP funkcija lietošanas instukcijas iegūšanai
31. | Datu arhivācija:
31.1. | Arhivēšana uz cietā diska
31.2. | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
31.3. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana standarta video un attēlu formātos, piemēram, AVI, MP4, JPEG utml.
31.4. | Pēc izmeklēšanas pacientu attēlu apstrādes iespēja no jēldatiem
31.5. | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos
31.6. | Deidentifikācijas funkcija
31.7. | Pilna DICOM pakete tai skaitā, Modality Worklist, Send, MPPS, Archive, Query/Retrieve, Structured Report
31.8. | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu caur TCP/IP tīklu
31.9. | Jebkurā režīma DICOM formāta attēlu saglabāšanas iespēja, ieskaitot RAW DATA
31.10. | Iespēja ierakstīt USB attēlus un kinocilpas apskatei uz datora
32. | Komplektācijā jāiekļauj zondes ar frekvenču dipazonu vismaz:
32.1. | 2D endokavitālā zonde, ar frekvenču diapazonu robežās vismaz no 3 līdz 11 MHz
32.2. | Vienkristāla tehnologijas konveksa zonde ar frekvenču diapazonu robežās vismaz no 1 līdz 8 MHz
32.3. | Lineārā zonde virspusējo struktūru izmeklējumiem, ar frekvenču diapazonu robežās vismaz no 5 līdz 14 MHz un darba virsmu vismaz 60 ± 2 mm
32.4. | Sektorālā zonde asinsvadu izmeklējumiem, ar frekvenču diapazonu robežās vismaz no 1 līdz 5 MHz
32.5. | Lineārā zondeasinsvadu izmeklējumiem, ar frekvenču diapazonu robežās vismaz no 3 līdz 11 MHz.
32.6. | Iespēja pievienot 2D matricas zondes
33. | Komplektācijā:
33.1. | Melnbaltais termoprinteris
33.2. | Ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS), kas nodrošina ne mazāk kā 15 minūtes iekārtas darbību, ja iekārtā nav integrēta baterija
34. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā