## Saturs
Nr. | Nosaukums | Skaits*** | Vērtējamā summa (A), maksimālais punktu skaits | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados) (B), maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas energoefektivitāte (C), maksimālais punktu skaits | Jānorāda iekārtas darbības laiks no akumulatora (h) (D), maksimālais punktu skaits | Displeja izmērs ne mazāk kā 10” pa diagonāli (E), maksimālais punktu skaits | Mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st. (F), maksimālais punktu skaits | Kopā
1. | Pacientu monitori | 2 | 80 | 10 | 10 | 0 |  |  | 100
2. | Inhalators | 10 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
3. | Infūzijas sūknis | 20 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
4. | Portatīvais vakuumsūknis | 10 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
5. | Sūknis enterālās barošanas | 10 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
6. | Pulsa oksimetrs I | 15 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
7. | Pulsa oksimetrs II | 15 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
8. | Bezvadu ierīces EKG monitorēšanai | 10 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9. | Pacienta vitālo funkciju monitors | 6 | 65 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100
10. | Elektroniskais asinsspiediena mērītājs | 20 | 75 | 10 | 10 | 0 |  | 5 | 100
11. | Pacientu elektroniskie grīdas svari | 5 | 80 | 10 | 10 | 0 |  |  | 100
12. | Elektroniskie zīdaiņu svari I | 5 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
13. | Elektroniskie zīdaiņu svari II | 3 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
14. | Atsūcējs krūts piena, divpakāpju | 3 | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
15. | Mehāniskais asinsspiediena mērītājs | 5 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100
16. | Otoskops | 5 | 100 | [5 empty] | 100
17. | Oftalmoskops | 5 | 100 | [5 empty] | 100
18. | Izbraukumu/medikamentu soma (mazā) | 1 | 100 | [5 empty] | 100
19. | Izbraukumu/medikamentu soma (mugursoma) | 1 | 100 | [5 empty] | 100
20. | Infrasarkanais bezkontakta termometrs | 20 | 100 | [5 empty] | 100
21. | Augummērs | 10 | 100 | [5 empty] | 100
22. | Fonendoskopi | 30 | 100 | [5 empty] | 100

## Obl.pras.
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
|  | 1. pozīcija - Pacientu monitors | 2. pozīcija - Inhalators | 3. pozīcija - Infūziju sūknis | 4. pozīcija - Portatīvais vakuumsūknis | 5. pozīcija - Sūknis enterālās barošanas | 6. pozīcija - Pulsa oksimetrs I | 7. pozīcija - Pulsa oksimetrs II | 8. pozīcija - Bezvadu ierīces EKG monitorēšanai | 9. pozīcija- Pacienta vitālo funkciju monitors | 10. pozīcija - Elektroniskais asinsspiediena mērītājs | 11. pozīcija - Pacientu elektroniskie grīdas svari | 12. pozīcija - Elektroniskie zīdaiņu svari I | 13. pozīcija - Elektroniskie zīdaiņu svari II | 14. daļa - Atsūcējs krūts piena, divpakāpju | 15. pozīcija - Mehāniskais asinsspiediena mērītājs | 16. pozīcija - Otoskops | 17. pozīcija - Oftalmoskops | 18. pozīcija - Izbraukumu/medikamentu soma (mazā) | 19. pozīcija - Izbraukumu/medikamentu soma (mugursoma) | 20. pozīcija - Infrasarkanais bezkontakta termometrs | 21. pozīcija - Augummērs | 22. pozīcija - Fonendoskopi
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | [13 empty] | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* (ja attiecināms) piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms) | [14 empty] | Nav attiecināms
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms)
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Prece tiek piegādāta ne ilgāk kā 60 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
12 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
13 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz domenentāciju par šo darbu izpildi.
14 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
15 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
16 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi. | [14 empty] | Nav attiecināms
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
18 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
20 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
21 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
22 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
23 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
24 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
25 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
26 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
27 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
28 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
29 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
30 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
31 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
32 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
33 | Iepirkums sadalīts 22 pozīcijās, līgums tiks slēgts par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos.
34 | Pozīcijās 1. - 10., 15. - 17. tiks vērtēta iekārtas, piederumu un uzturēšanas cenu summa, 11. - 14. tiks vērtēta iekārtas iegādes un uzturēšanas cenu summa, 18. - 22. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas iegādes cena. Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1
1. pozīcija - Pacientu monitors |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Pacientu monitors | 2 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Pacientu vitālo funkciju monitorēšana (EKG, SpO2, neinvazīvais asinsspiediens, temperatūra) monitorēšana
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Displeja izmērs ne mazāk kā 10” pa diagonāli
1.2.2. | Ir iespēja vienlaicīgi novērot vismaz 6 kanālus
1.2.3. | Trauksmes režīmi visiem parametriem ar vizualizāciju uz ekrāna un skaņas indikāciju
1.2.4. | Pacientu režīmi: jaundzimušais, pediatriskais, pieaugušais
1.2.5. | Darbināms no akumulatora un no tīkla
1.2.6. | Ir iespēja eksportēt datus no pacienta monitora uz slimnīcā esošo centrālo darba staciju Edan MFM- CMS
1.2.7. | Iekārta aprīkota ar ratiņiem
1.2.8. | Iekārtas ratiņi ar aprīkoti ar groziņu piederumu glabāšanai
1.2.9. | Riteņu protektors: termoplastiska gumija vai analogs
1.2.10. | Skābekla saturācijas un pulsa mērīšanas funkcija:
1.2.10.1. | Perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu skaitliskās izteiksmes veidā procentos
1.2.10.2. | SpO2 mērīšanas diapazons no 70 līdz 100%
1.2.10.3. | Mērījumu kļūda ne lielāka par ± 2% robežās no 70 līdz 100%
1.2.10.4. | Pulsa frekvences mērīšana diapazonā ne mazāk kā no 30 līdz 240 reiz./ min
1.2.11. | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija:
1.2.11.1. | Mērīšanas metode: oscilometriskā
1.2.11.2 | Attēlošana skaitliskās izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
1.2.11.3 | Uzpūstās manšetes funkcija vēnas punkcijai
1.2.11.4 | Mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 5 mm Hg st.
1.2.11.5 | Mērījumu diapazons pieaugušajiem ne mazāk kā 30 līdz 270 mm Hg st. (sistoliskais spiediens) un ne mazāk kā 10 līdz 240 mm Hg st. (diastoliskais spiediens)
1.2.11.6 | Ir manšetes spiediena pārplūdes aizsardzība (over pressure protection)
1.2.12 | EKG - elektrokardiogrammas reģistrēšanas funkcija:
1.2.12.1 | 3 un 5 novadījumi, IEC marķējums, Klipšu konektori (grabber)
1.2.12.2 | Kļūda: ne lielāka par ±5%
1.2.12.3 | Aizsardzība no defibrilācijas
1.2.12.4 | Kardiostimulatora atpazīšanas funkcija
1.2.12.5 | Sirdsdarbības noteikšana no EKG
1.2.12.6 | EKG signāla mēroga regulēšana
1.3 | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.3.1 | Monitors | 1
1.3.2 | Barošanas bloks | 1
1.3.3 | Statīvs uz riteņiem ar piederumu groziņu | 1
1.3.4 | Sensors SpO2:
1.3.4.1 | Jaundzimušo, daudzreizlietojams (1gab) vai vienreizlietojams (20 gab) | 1
1.3.4.2 | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
1.3.4.3 | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
1.3.4.4 | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2m, ja nepieciešams | 1
1.3.5 | Manšetes, daudzreizlietojamās:
1.3.5.1 | Jaundzimušo, 10-15 cm +/- 4 cm | 1
1.3.5.2 | Pediatriskā, 14 - 20 cm +/- 4 cm | 1
1.3.5.3 | Pieaugušo S, 18 - 26 cm +/- 4 cm | 1
1.3.5.4 | Pieaugušo, 22 - 36 cm +/- 4 cm | 1
1.3.5.5 | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinsspiediena | 1
1.3.6 | EKG mērīšana:
1.3.6.1 | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu (jaundzimušo) | 1
1.3.6.2 | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu (pediatriskais/pieaugušo) | 1
1.3.6.3 | Savienojošais kabelis EKG mērījumu nodrošināšanai | 1
1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.4.1. | Sensors SpO2:
1.4.1.1. | Jaundzimušo, daudzreizlietojams (1gab) vai vienreizlietojams (20 gab) | 1
1.4.1.2. | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
1.4.1.3. | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
1.4.1.4. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2m, ja nepieciešams | 1
1.4.2. | Manšetes, daudzreizlietojamās:
1.4.2.1. | Jaundzimušo, 10-15 cm +/- 4 cm | 1
1.4.2.2. | Pediatriskā, 14 - 20 cm +/- 4 cm | 1
1.4.2.3. | Pieaugušo S, 18 - 26 cm +/- 4 cm | 1
1.4.2.4. | Pieaugušo, 22 - 36 cm +/- 4 cm | 1
1.4.2.5. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinspiediena | 1
1.4.3. | EKG mērīšana:
1.4.3.1. | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu (jaundzimušo) | 1
1.4.3.2. | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu (pediatriskais/pieaugušo) | 1
1.4.3.3. | Savienojošais kabelis EKG mērījumu nodrošināšanai | 1
1.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 2
2. pozīcija - Inhalators |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
2. | Nosaukums: Inhalators (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 10 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Zāļu ievadīšana caur elpceļiem intensīvas noslodzes apstākļos
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1. | Darbības princips: Kompresora
2.2.2. | Kompresora daļas svars nepārsniedz 2 kg
2.2.3. | Barošanas avots (maiņstrāvas): 220-240 V, 50/60 Hz
2.2.4. | Kompresora plūsma vismaz 5 l/min
2.2.5. | Ir iespējams nodrošināt dažādus ieelpojamo daļiņu izmērus
2.2.6. | Maksimālā miglotāja ietilpība ne lielāka kā 10 ml
2.2.7. | Daļiņas ar izmēru < 5 µm attiecība pret visām ieelpojamām daļiņām ir diapazonā 60 - 80% pie dažādiem piederumu komplektiem
2.2.8. | Skaņa miglojot ne vairāk kā 60 dBA (1 m attālumā)
2.2.9. | Izmantojams antibiotiķu, bronhodilatatoru, steroīdu un pulmozyme miglošanai
2.2.10. | Inhalators ir paredzēts lietošanai gan bērniem, gan pieaugušajiem
2.2.11. | Miglotājs aprīkots ar vārstu, lai samazinātu zāļu zudumu
2.2.12. | Miglotājs ir aprīkots ar pārtraucēju, lai būtu iespējams samazināt zāļu noplūdi izelpas laikā
2.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
2.3.1. | Piederumu komplekts, kas nodrošina ieelpojamo daļiņu vidējo aerodinamisko diametru (MMAD) ne lielāku par 4 µm | 1
4.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildu norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
4.4.1. | Piederumu komplekts, kas nodrošina ieelpojamo daļiņu vidējo aerodinamisko diametru (MMAD) ne lielāku par 4 µm | 1
4.4.2. | Iekārtas transporta soma | 1
4.4.3. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 3
3. pozīcija - Infūziju sūknis |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
3. | Nosaukums: Infūzijas sūknis | 20 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
3.1. | Veicamās funkcijas:
3.1.1. | Precīza medikamentu dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā
3.2. | Tehniskās prasības:
3.2.1. | Ātruma titrēšana infūzijas laikā
3.2.2. | Bolus funkcija
3.2.3. | Infūzijas ātrums intervālā 1 - 99,9 ml/h iestatāms ar soli ne lielāku kā 0,01 ml/h; intervālā 100,0 - 999 ml/h iestatāms ar soli ne lielāku kā 0,1 ml/h
3.2.4. | Maināms oklūzijas spiediena līmenis ar spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēju līdz vismaz 1 bar
3.2.5. | Plūsmas ātruma uzstādīšana vismaz no 1 - 999 ml/h
3.2.6. | Darbība no individuālās modulārās stacijas vai no 220-240 V, 50 Hz strāvas avota un automātiski uzlādējamas baterijas
3.2.7. | Ir iespējams aprīkot ar pilienu sensoru
3.2.8. | KVO ātrums vismaz no 0,1 - 3 ml/h
3.2.9. | Ievades precizitāte vismaz ± 2%
3.2.10. | Gaisa detektēšana ne sliktāka kā 20 µl, ir gaisa akumulācijas funkcija
3.2.11. | Priekšējais korpuss/panelis sastāv no displeja indikatoriem un klaviatūras
3.2.12. | Strāvas avota traucējumu gadījumā integrēta uzlādējama baterija spēj nodrošināt infūziju ar vidējo ātrumu 100 ml/h vismaz 12 stundas
3.2.13. | Svars ne lielāks kā 2 kg
3.2.14. | Sūknī ievietojamas viena veida sistēmas
3.3. | Skaņas un vizuālās trauksmes:
3.3.1. | Gaiss sistēmā (air-in-line)
3.3.2. | Oklūzija sistēmas augšējā un apakšējā daļā
3.3.3. | Nepietiekams akumulatora uzlādes līmenis
3.3.4. | Nepareizi ievietota vai nostiprināta sistēma
3.3.5. | Iespēja stiprināt pie infūzijas statīva
3.4. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
3.4.1. | Infūzijas sūknis
3.5. | Papildus komplektācija (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, norādīto piederumu cena tiek iekļauta vērtējamajā cenā):
3.5.1. | Ārējais barošanas bloks (ja attiecināms) | 1
3.5.2. | Stiprinājums pie infūzijas statīva (gadījumā, ja iekārta nav aprīkota ar iebūvētu risinājumu) | 1
3.5.3. | Modulārās stacijas ar vismaz 4 uzlādes vietām, saderīgas ar piedāvātajiem sūkņiem | 1
3.5.4. | Pilienu sensors | 1
3.6. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
3.6.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 4
4. pozīcija - Portatīvais vakuumsūknis |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
4. | Nosaukums: Portatīvais vakuumsūknis | 10 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
4.1. | Veicamās funkcijas:
4.1.1. | Šķidrumu atsūkšana - elpceļu sanācija
4.2. | Tehniskās prasības:
4.2.1. | Aprīkots ar rokturi ērtai pārvietošanai
4.2.2. | Pielietojams visu vecumu pacientiem
4.2.3. | Maksimālais skaņas līmenis < 65 dBA pie maksimālā uzstādītā vakuuma līmeņa
4.2.4. | Aprīkots ar vakuuma līmeņa regulētāju
4.2.5. | Precīzi un viegli regulējams vakuuma līmenis, maksimālais vakuuma līmenis ne mazāks kā -80 kPa (-0.8 bar/-600 mmHg)
4.2.6. | Maksimālā atsūkšanas plūsma vismaz 30 l/min
4.2.7. | Labi pārredzams spiediena manometrs ar kPa, bar vai mmHg iedaļām
4.2.8. | Spiediena manometra precizitāte ± 5 % visā spiediena diapazonā
4.2.9. | Ar maināmiem mitruma/bakteriālajiem filtriem pirms atsūkšanas caurulītes ieejas vakuumsūknī
4.2.10. | Savietojams ar Pennine CT-4024/VC atsūkšanas savienojošajām caurulītēm
4.2.11. | Ārējie izmēri kopā ar savācējtrauku ne lielāki kā 400 mm x 400 mm x 250 mm (augstums x platums x dziļums)
4.2.12. | Vakuumsūkņa darbība no 220-240V, 50Hz maiņstrāvas avota un atkārtoti lādējama akumulatora
4.2.13. | Vakuumsūknis spējīgs strādāt no akumulatora vismaz 45 min
4.2.14. | Svars (kopā ar akumulatoru) ne lielāks kā 4,5 kg
4.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
4.3.1. | Visas vakuumsūkņa pirmreizējai darbībai nepieciešamās savienojošās caurules, adapteri un filtri | 1
4.3.2. | Daudzreizlietojams autoklāvējams savācējtrauks ar tilpumu vismaz 1 L un ne lielāku kā 2 L, savācējtrauks aprīkots ar pārplūdes aizsardzības vārstu | 1
4.3.3. | Rezerves daudzreizlietojams autoklāvējams savācējtrauks ar tilpumu vismaz 1 L un ne lielāku kā 2 L, savācējtrauks aprīkots ar pārplūdes aizsardzības vārstu | 1
4.3.4. | Barošanas kabelis | 1
4.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
4.4.1. | Savācējtrauka komplekts - Daudzreizlietojams, autoklāvējams, ar tilpumu vismaz 1 L un ne lielāku kā 2 L, aprīkots ar pārplūdes aizsardzības vārstu | 3 komplekti
4.4.2. | Savācējtrauks - Daudzreizlietojams, autoklāvējams, ar tilpumu vismaz 1 L un ne lielāku kā 2 L, aprīkots ar pārplūdes aizsardzības vārstu | 3
4.4.3. | Savācējtrauka vāks (saderīgi ar piedāvātajiem traukiem) | 3
4.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 5
5. pozīcija - Sūknis enterālās barošanas |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
5. | Nosaukums: Sūknis enterālās barošanas (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 10
5.1. | Veicamās funkcijas:
5.1.1. | Precīza un dozēta enterālā maisījuma ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā no maisa ar enterālo maisījumu
5.2. | Tehniskās prasības:
5.2.1. | Ātruma titrēšanas iespēja enterālā maisījuma ievades laikā
5.2.2. | Infūzijas parametri:
5.2.2.1. | Ievadīšanas plūsmas ātruma diapazons (RATE) no vismaz 1 ml/h līdz vismaz 400 ml/h
5.2.2.2. | Ievadāmā šķidruma daudzuma diapazons (VTBI) vismaz no 1 ml līdz vismaz 4000 ml
5.2.2.3. | Ievadītā daudzuma reģistrēšanas diapazons (VI) no 0 ml līdz vismaz 4000 ml
5.2.2.4. | Ievadīšanas plūsmas ātruma un tilpuma precizitāte ± 5 %
5.2.2.5. | Sistēmā esošo gaisa burbuļu detektēšana - gaisa burbuļu izmērs ne mazāks kā 500 µl
5.2.2.6. | Oklūzijas spiediena detektēšana ieplūdē - vismaz -250 mmHg
5.2.2.7. | Oklūzijas spiediena detektēšana izplūdē - vismaz 620 mmHg
5.2.2.8. | Oklūzijas spiediena precizitāte ne zemāka par ±200mBar
5.2.2.9. | Aprīkots ar displeju, kas sastāv no displeja indikatoriem un klaviatūras
5.2.2.10. | Displejs attēlo enterālā maisījuma ievades ātrumu, ievadei paredzēto daudzumu un ievadīto daudzumu
5.2.3. | Skaņas un vizuālās trauksmes:
5.2.3.1. | Gaiss sistēmā (air-in-line)
5.2.3.2. | Oklūzija sistēmā
5.2.3.3. | Nepietiekams akumulatora uzlādes līmenis
5.2.4. | Barošanas avota parametri:
5.2.4.1. | Darbība no 220-240 V, 50 Hz strāvas avota un iebūvētas automātiski uzlādējamas baterijas
5.2.4.2. | Akumulatora darbības laiks vismaz 6 stundas ar ātrumu 25 ml/h
5.2.4.3. | Akumulatoru uzlāde, līdz 90 % mazāk kā 6 h
5.2.4.4. | Iekārtas svars ne lielāks par 500 g
5.2.4.5. | Aprīkots ar stiprinājumu pie i/venozo sistēmu statīva
5.2.5. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
5.2.6. | Enterālās barošanas sistēmas:
5.2.6.1. | ENFit tipa konektori
5.2.6.2. | Enterālās barošanas sistēma enterālās barošanas pudeļu pievienošanai ar pudeles vītni diametrā 40mm. Jānodrošina arī pudeles stiprinājums pie statīva.
5.2.6.3. | Enterālās barošanas sistēma ar maisu tilpumā vismaz 1000ml.
5.2.7. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
5.2.7.1. | Barošanas sūknis | 1
5.2.7.2. | Barošanas kabelis | 1
5.2.7.3. | Stiprinājums iekārtas stiprināšanai pie statīva | 1
5.2.8. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
5.2.8.1. | Stiprinājums iekārtas stiprināšanai pie statīva
5.2.8.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 6
6. pozīcija - Pulsa oksimetrs I |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
6. | Nosaukums: Pulsa oksimetrs | 15
6.1. | Veicamās funkcijas:
6.1.1. | Nepārtrauktu SpO2 mērījumu veikšana
6.1.2. | Pulsa noteikšana
6.2. | Tehniskās prasības:
6.2.1. | SpO2 Mērījumu diapazons: vismaz 70% līdz 100%
6.2.2. | SpO2 Mērījumu precizitāte: pie saturācijas 70 – 100% vismaz ± 3 %
6.2.3. | Pulsa mērījumu diapazons: robežās vismaz 30 – 240 sitieni/min
6.2.4. | Pulsa mērījumu precizitāte: vismaz ± 5 sitieni/min, ja pacients kustas
6.2.5. | Iebūvēta atmiņa ar mērījumu pierakstu vismaz 8 h
6.2.6. | Barošanas avots: 220-240V, 50Hz strāvas avots un atkārtoti uzlādējams akumulators
6.2.7. | Akumulatora darbības laiks ne mazāk kā 7 h
6.2.8. | Iekārtas lielākais ārējais izmērs ne lielāks kā 250 mm
6.2.9. | Svars ne vairāk kā 1 kg (ieskaitot bateriju)
6.2.10. | Piemērots lietošanai jaundzimušajiem, zīdaiņiem, pediatriskajiem pacientiem un pieaugušajiem
6.2.12. | Trauksmes signāli:
6.2.12.1. | Augsta prioritāte: SpO2 augsts, SpO2 zems, pulss augsts, pulss zems
6.2.12.2. | Vidēja prioritāte: akumulators izlādējies, sensora defekts, komunikācijas kļūda
6.2.12.3. | Zema prioritāte: Akumulatora uzlādes līmenis zems
6.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
6.3.1. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2,5m, ja nepieciešams | 1
6.3.2. | Barošanas bloks | 1
6.3.3. | Jaundzimušo sensors, daudzreizlietojams | 1
6.3.4. | Bērnu sensors, daudzreizlietojams | 1
6.3.5. | Pieaugušo sensors, daudzreizlietojams | 1
6.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
6.4.1. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2,5m, ja nepieciešams | 1
6.4.2. | Barošanas bloks | 1
6.4.3. | Jaundzimušo sensors, daudzreizlietojams | 1
6.4.4. | Jaundzimušo sensors, vienreizreizlietojams | 20
6.4.5. | Bērnu sensors, daudzreizlietojams | 1
6.4.6. | Pieaugušo sensors, daudzreizlietojams | 1
6.4.7. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 7
7. pozīcija - Pulsa oksimetrs II |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
7. | Nosaukums: Pulsa oksimetrs | 15
7.1. | Veicamās funkcijas:
7.1.1. | Nepārtrauktu SpO2 mērījumu veikšana
7.1.2. | Pulsa noteikšana
7.2. | Tehniskās prasības:
7.2.1. | Skābekla saturācijas un pulsa mērīšanas funkcija - Masimo SET tehnoloģija
7.2.2. | Perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu skaitliskās izteiksmes veidā procentos
7.2.3. | SpO2 mērīšanas diapazons no 70 līdz 100%
7.2.4. | Mērījumu kļūda ne lielāka par ± 2% robežās no 70 līdz 100%
7.2.5. | Pulsa frekvences mērīšana diapazonā ne mazāk kā no 30 līdz 240 reiz./ min
7.2.6. | Pulsa mērījumu precizitāte: vismaz ± 5 sitieni/min, ja pacients kustas
7.2.7. | Iebūvēta atmiņa ar mērījumu pierakstu vismaz 8 h
7.2.8. | Barošanas avots: 220-240V, 50Hz strāvas avots un atkārtoti uzlādējams akumulators
7.2.9. | Akumulatora darbības laiks ne mazāk kā 7 h
7.2.10. | Iekārtas lielākais ārējais izmērs ne lielāks kā 250 mm
7.2.11. | Svars ne vairāk kā 1 kg (ieskaitot akumulatoru)
7.2.12. | Piemērots lietošanai jaundzimušajiem, zīdaiņiem, pediatriskajiem pacientiem un pieaugušajiem
7.2.14. | Trauksmes signāli:
7.2.14.1. | Augsta prioritāte: SpO2 augsts, SpO2 zems, pulss augsts, pulss zems
7.2.14.2. | Vidēja prioritāte: akumulators izlādējies, sensora defekts, komunikācijas kļūda
7.2.14.3. | Zema prioritāte: Akumulatora uzlādes līmenis zems
7.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
7.3.1. | Sensors SpO2:
7.3.1.1. | Masimo RD SET konektori | 1
7.3.1.2. | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
7.3.1.3. | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
7.3.2. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2,5m, ja nepieciešams | 1
7.3.3. | Barošanas bloks vai barošanas kabelis | 1
7.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
7.4.1 | Sensors SpO2:
7.4.1.1 | Jaundzimušo, daudzreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (7.4.1.1 vai 7.4.1.2)) | 1
7.4.1.2 | Jaundzimušo, vienreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (7.4.1.1 vai 7.4.1.2)) | 20
7.4.1.3 | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
7.4.1.4 | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
7.4.1.5 | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja nepieciešams | 1
7.4.1.6. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 8
8. pozīcija - Bezvadu ierīces EKG monitorēšanai |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
8.1. | Nosaukums: Bezvadu ierīces EKG monitorēšanai | 10
8.1.1. | Veicamās funkcijas:
8.1.1.1. | Ilgtermiņa pacienta EKG signāla ierakstīšana
8.1.2. | Tehniskās prasības:
8.1.2.1. | EKG signāla reģistrācija un saglabāšana nesaspiestā formā monitoringam vismaz līdz 48 stundām
8.1.2.2. | Piemēroti pediatriskajiem pacientiem, tostarp ar ķermeņa svaru zem 10 kg
8.1.2.3. | 3 kanālu EKG ierakstīšana
8.1.2.4. | Vizuāli indikatori iekārtas statusam
8.1.2.5. | Notikumu reģistrēšana
8.1.2.6. | Analogā-ciparu signāla pārveidošanas izšķirtspēja ne mazāk kā 16 biti
8.1.2.7. | Pieraksta saglabāšana ne mazāk kā 200 punkti sekundē katram no kanāliem
8.1.2.8. | Barošanu nodrošina standarta baterija
8.1.2.9. | Ne mazāk kā 7 dienu monitorings ar vienu standarta bateriju
8.1.2.10. | Holteris nostiprināms pie pacienta elektrodiem bez savienojošajiem kabeļiem
8.1.2.11. | Piemērots standarta holtermonitorēšanas elektrodiem ar spiedpogas konektoru
8.1.2.12. | Elektrodu impedances mērījumu funkcija signāla kvalitātes kontrolei
8.1.2.13. | Svars ne vairāk kā 40 g (bez baterijas un elektrodiem)
8.1.2.14. | Datu nolasīšana un programmēšana vismaz caur USB
8.1.2.15. | Frekvenču diapazons ne šaurāks par 0,1-70 Hz
8.1.2.16. | Galvaniski izolēts un aizsargāts pret defibrilāciju
8.2. | EKG holtera reģistrēto datu analīzes programmatūra | 2
8.2.1. | Veicamās funkcijas:
8.2.1.1. | Ilgtermiņa pacienta EKG signāla analīze
8.2.2. | Tehniskās prasības:
8.2.2.1. | Savietojama ar piedāvājumā iekļautajiem holteriem
8.2.2.2. | Pacientu datu bāze
8.2.2.3. | Izmeklējumu datu analīzes un apskates iespējas
8.2.2.4. | Automātisks un manuāls skanēšanas režīms ar lietotāja parametriem
8.2.2.5. | Artefaktu novēršanas algoritms
8.2.2.6. | Datu analīzes iespējas:
8.2.2.7. | Ritma analīze
8.2.2.8. | Aritmiju noteikšana un grupēšana pēc tipa un biežuma
8.2.2.9. | EKG signāla noteikšana un analīze
8.2.2.10. | Sirds ritma stimulatora noteikšana
8.2.2.11. | Sirds ritma variabilitātes analīze
8.2.2.12. | QT analīze
8.2.2.13. | ST analīze
8.2.2.14. | Tendenču līknes
8.2.2.15. | Atriālo fibrilāciju analīze
8.2.2.16. | Aprakstu sagatavošana un drukāšana
8.2.2.17. | Pacientu datu automātiska saņemšanas iespēja no slimnīcas informācijas sistēmas
8.2.2.18. | Jānodrošina servera-klienta risinājums veicot instalāciju uz slimnīcas servera un datoriem Servera programmas sadaļai jāstrādā virtualizācijas vidē Vmware. Piedāvājumā jāiekļauj nepieciešamā servera programmatūras licences. Lietotājprogrammatūrai jāstrādā Windows 10 Pro vai jaunākā vidē
8.2.2.19. | Jānodrošina pilna analīzes programmatūra (iesk. visas nepieciešamās licences) vismaz 1 ārstu darba vietām vienlaicīgai programmatūras lietošanai
8.2.2.20. | Izmeklējuma rezultāta saglabāšana PDF formātā uz tīkla diska, nosaukumā ierakstot pacienta identifikatoru
8.2.2.21. | Pacienta demogrāfisko datu automātiska saņemšana no SIS, HL7 ziņojumu apmaiņa no/uz SIS
8.3. | Ierīces tiek piegādātas pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
8.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
8.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 9
9. pozīcija- Pacienta vitālo funkciju monitors |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
9. | Nosaukums: Pacienta vitālo funkciju monitors (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 6
9.1. | Veicamās funkcijas:
9.1.1. | Pacientu vitālo funkciju monitorēšana (SpO2, neinvazīvais asinsspiediens) monitorēšana
9.2. | Tehniskās prasības:
9.2.1. | Displeja izmērs ne mazāk kā 8” pa diagonāli; Vēlama prasība: Displeja izmērs ne mazāk kā 10” pa diagonāli
9.2.2. | Monitora vadības sistēma – skārienjutīgs ekrāns
9.2.3. | Visu mērīto parametru vienlaikus attēlojums uz ekrāna skaitliskā formā
9.2.4. | Trauksmes režīmi visiem parametriem ar vizualizāciju uz ekrāna un skaņas indikāciju
9.2.5. | Pacientu režīmi: jaundzimušais, pediatriskais, pieaugušais
9.2.6. | Trauksmes vizualizācija gan ekrānā, gan ar trauksmes lampu
9.2.7. | Darbināms no akumulatora un no tīkla
9.2.8 | Svars bez akumulatora, piederumiem nav lielāks par 10 kg
9.2.9 | Iekārta aprīkota ar ratiņiem
9.2.10 | Iekārtas ratiņi ar aprīkoti ar groziņu piederumu glabāšanai
9.2.11 | Riteņu protektors: termoplastiska gumija vai analogs
9.2.12 | Agrīnā brīdināšanas sistēma (Early warning score) ar pielāgojamiem parametriem
9.2.13 | Skābekla saturācijas un pulsa mērīšanas funkcija (ar Masimo SET tehnoloģiju):
9.2.13.1 | Skābekla saturācijas un pulsa mērīšanas funkcija - Masimo SET tehnoloģija
9.2.13.2 | Perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu skaitliskās izteiksmes veidā procentos
9.2.13.3 | SpO2 mērīšanas diapazons no 70 līdz 100%
9.2.13.4 | Mērījumu kļūda ne lielāka par ± 2% robežās no 70 līdz 100%
9.2.13.5 | Pulsa frekvences mērīšana diapazonā ne mazāk kā no 30 līdz 240 reiz./ min
9.2.14 | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija:
9.2.14.1 | Mērīšanas metode: oscilometriskā
9.2.14.2 | Attēlošana skaitliskās izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
9.2.14.3 | Mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 5 mm Hg st. Vēlama prasība: mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st.
9.2.14.4 | Mērījumu diapazons pieaugušajiem ne mazāk kā 30 līdz 270 mm Hg st. (sistoliskais spiediens) un ne mazāk kā 10 līdz 240 mm Hg st. (diastoliskais spiediens)
9.2.14.5 | Ir manšetes spiediena pārplūdes aizsardzība (over pressure protection)
9.3 | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
9.3.1 | Monitors | 1
9.3.2 | Barošanas bloks vai barošanas kabelis | 1
9.3.3 | Statīvs uz riteņiem ar piederumu groziņu | 1
9.3.4 | Sensors SpO2:
9.3.4.1 | Masimo RD SET konektori
9.3.4.2 | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
9.3.4.3 | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
9.3.4.4 | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja nepieciešams | 1
9.3.5 | Manšetes, daudzreizlietojamās
9.3.5.1 | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 -40 cm. Norādīt izmērus:
9.3.5.1.1 | 1. manšete | 1
9.3.5.1.2 | 2. manšete | 1
9.3.5.1.3 | 3. manšete | 1
9.3.5.1.4 | 4. manšete | 1
9.3.5.1.5 | 5. manšete | 1
9.3.5.2 | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinsspiediena | 1
9.4 | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par vienu vienību, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, kolonnā "Skaits" norādīts paredzamais pasūtāmo piederumu daudzums; papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
9.4.1 | Sensors SpO2:
9.4.1.1 | Jaundzimušo, daudzreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (9.4.1.1 vai 9.4.1.2)) | 1
9.4.1.2 | Jaundzimušo, vienreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (9.4.1.1 vai 9.4.1.2)) | 1
9.4.1.3 | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
9.4.1.4 | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1
9.4.1.5 | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja nepieciešams | 1
9.4.3 | Manšetes, daudzreizlietojamās:
9.4.3.1 | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 -40 cm. Norādīt izmērus:
9.4.3.1.1 | 1. manšete | 1
9.4.3.1.2 | 2. manšete | 1
9.4.3.1.3 | 3. manšete | 1
9.4.3.1.4 | 4. manšete | 1
9.4.3.1.5 | 5. manšete | 1
9.4.3.2 | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinsspiediena | 1
9.4.3.3 | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W))
D | Jānorāda iekārtas darbības laiks no akumulatora (h)
E | Displeja izmērs ne mazāk kā 10” pa diagonāli
F | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st.
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 65
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 10
D | Iekārtas darbības laiks no akumulatora (h) | 5
E | Displeja izmērs ne mazāk kā 10” pa diagonāli | 5
F | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st. | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli. B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits. 5) D (Iekārtas darbības laiks no akumulatora (h)) daļai visaugstākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. 6) Nākamās vērtības D (Iekārtas darbība no akumulatora) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli. D = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(D augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits 7) E (Displeja izmērs ne mazāk kā 10” pa diagonāli) un F (mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st) daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai;

## 10
10. pozīcija - Elektroniskais asinsspiediena mērītājs |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
10. | Nosaukums: Elektroniskais asinsspiediena mērītājs | 20 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
10.1. | Veicamās funkcijas:
10.1.1. | Nodrošina automātiskus asinsspiediena un pulsa mērījumus
10.2. | Tehniskās prasības:
10.2.1. | Displejs rezultātu atspoguļošanai
10.2.2. | Sistoliskā un diastoliskā spiediena mērīšana:
10.2.3. | Mērīšanas diapazons sistoliskajam spiedienam ne mazāks par 60-250 mmHg
10.2.4. | Mērīšanas diapazons diastoliskajam spiedienam ne mazāks par 30-220 mmHg
10.2.5. | Mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 5 mm Hg st. Vēlama prasība: mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st.
10.2.7. | Asinsspiediena mērījuma laikā pulsa noteikšana:
10.2.8. | Mērīšanas diapazons ne mazāks par 40-199 sit/min.
10.2.8.1. | Mērījumu kļūda ne lielāka kā ±5%
10.2.9. | Maināmas manšetes
10.2.10. | Iekļaut komplektācijā manšetes, lai nodrošinātu mērījumus dažādiem pieaugušo pacientu roku diametriem (normāliem/īpaši lieliem)
10.2.11. | Vismaz četru dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 - 40 cm. Norādīt izmērus:
10.2.11.1. | 1. manšete
10.2.11.2. | 2. manšete
10.2.11.3. | 3. manšete
10.2.11.4. | 4. manšete
10.2.12. | Piemērots lietošanai bērniem no 3 gadu vecuma un pieaugušajiem
10.2.13. | Piemērots lietošanai veselības aprūpes iestādēs, izmanto ārstniecības personāls (nav mājas lietošanas pašpārbaudes ierīce)
10.2.14. | Barošanu nodrošina baterijas vai akumulators (akumulatora gadījumā komplektācijā jāiekļauj lādētājs (katrai iekārtai savs lādētājs))
10.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
10.3.1. | Asinsspiediena mērītājs | 1
10.3.2. | Lādētājs (ja attiecināms) | 1
10.3.4. | Vismaz četru dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 - 40 cm. Norādīt izmērus:
10.3.4.1. | 1. manšete | 1
10.3.4.2. | 2. manšete | 1
10.3.4.3. | 3. manšete | 1
10.3.4.4. | 4. manšete | 1
10.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
10.4.1. | Vismaz četru dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 - 40 cm. Norādīt izmērus: | 1
10.4.2. | 1. manšete | 1
10.4.3. | 2. manšete | 1
10.4.4. | 3. manšete | 1
10.4.5. | 4. manšete | 1
10.4.6. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
F | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st.
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 75
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
F | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st. | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits. 5) F (mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 3 mm Hg st) daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai;

## 11
11. pozīcija - Pacientu elektroniskie grīdas svari |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
11. | Nosaukums: Pacientu elektroniskie grīdas svari | 5
11.1. | Veicamās funkcijas:
11.1.1. | Pacientu svara noteikšana
11.2. | Tehniskās prasības:
11.2.1. | Mērījumu diapazons vismaz līdz 200 kg
11.2.2. | Mērījumu kļūda ne lielāka par ± 100 g diapazonā līdz 150 kg
11.2.3. | Mērījumu kļūda ne lielāka par ± 200 g pārējā svēršanas diapazonā
11.2.4. | Nolasījuma iedaļas vērtība ne lielāka kā 0,1 kg
11.2.5. | Darbināms ar baterijām vai no tīkla (220 V; 50Hz)
11.2.6. | Svari marķēti atbilstoši tam, kā noteikts LR MK noteikumos Nr.210 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi"
11.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
11.3.1. | Ar iekārtu saderīgs barošanas bloks | 1
11.3.2. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 12
12. pozīcija - Elektroniskie zīdaiņu svari I |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
12. | Nosaukums: Elektroniskie zīdaiņu svari | 5
12.1. | Veicamās funkcijas:
12.1.1. | Zīdaiņu svara noteikšana
12.2. | Tehniskās prasības:
12.2.1. | Mērījumu diapazons vismaz līdz 10 kg
12.2.2. | Mērījumu kļūda ± 2 g vai mazāk svēršanai vismaz līdz 5 kg
12.2.3. | Mērījumu kļūda ± 5g vai mazāk pārējā svēršanas diapazonā
12.2.5. | Ieliekta svaru platforma vai platforma ar apmalēm, lai novērstu zīdaiņa nokrišanu
12.2.6. | Barošanu nodrošina elektriskais tīkls (220 V, 50 Hz) un baterijas
12.2.7. | Svari marķēti atbilstoši tam, kā noteikts LR MK noteikumos Nr.210 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi"
12.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
12.3.1. | Ar iekārtu saderīgs barošanas bloks | 1
12.3.2. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 13
13. pozīcija - Elektroniskie zīdaiņu svari II |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
13. | Nosaukums: Elektroniskie zīdaiņu svari | 3
13.1. | Veicamās funkcijas:
13.1.1. | Zīdaiņu svara noteikšana
13.2. | Tehniskās prasības:
13.2.1. | Mērījumu diapazons vismaz līdz 10 kg
13.2.2. | Mērījumu kļūda ± 5 g vai mazāk svēršanai vismaz līdz 5 kg
13.2.3. | Mērījumu kļūda ± 10 g vai mazāk pārējā svēršanas diapazonā
13.2.5. | Ieliekta svaru platforma vai platforma ar apmalēm, lai novērstu zīdaiņa nokrišanu
13.2.6. | Barošanu nodrošina elektriskais tīkls (220 V, 50 Hz) un baterijas
13.2.7. | Svari marķēti atbilstoši tam, kā noteikts LR MK noteikumos Nr.210 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi"
13.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
13.3.1. | Ar iekārtu saderīgs barošanas bloks | 1
13.3.2. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 14
14. daļa - Atsūcējs krūts piena, divpakāpju |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
14.1. | Nosaukums: Atsūcējs krūts piena, divpakāpju (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 3
14.1.1 | Veicamās funkcijas:
14.1.1.1. | Elektroniski vadāms, divas retinājuma pakāpes ritmiski nodrošinošs piena atsūcējs, kas pilnībā imitē dabisko bērna zīšanas ritmu, nodrošinot kvalitatīvu barojošas mātes laktāciju, šādā veidā stimulējot piena veidošanos barojošām māmiņām.
14.1.1.2. | Piena atsūkšana notiek aseptiskā veidā, bez riska kontaminēt sūkņa motoru, telpas, un lietotājiem vienam otru.
14.1.2. | Tehniskās prasības:
14.1.2.1. | Aizvērta sistēma
14.1.2.2. | Atsūkšanas iespēja vienlaicīgi abām krūtīm
14.1.2.3. | Sūkņa motors ir aizsargāts no piena pārplūdes ar divu membrānu sistēmu, kas nodrošina pilnībā aseptisku atslaukšanu.
14.1.2.4. | Sūknim jābūt ar autoklāvējamu krūts piena atslaukšanas komplektu
14.1.2.5. | Sūknis darbojas no maiņstrāvas elektrotīkla: 220-240V, 50/60Hz
14.1.2.6. | Svars ne vairāk kā 3 kg
14.1.2.7. | Izmēri 215mm x 155mm x 245mm (GxPxA), pielaide ±10%
14.1.2.8. | Piena pumpja darbība tiek regulēta elektroniski, mainot divas retinājuma pakāpes (stāvokļus) vienu ar otru
14.1.2.9. | Stāvoklis: krūšu reflektorā stimulēšanas fāze
14.1.2.10. | Retinājuma maiņa (frekvence) ~120 reizes minūtē (±5%)
14.1.2.11. | Minimālais spiediens (retinājuma pakāpe) ~50 mmHg/h (±5%)
14.1.2.12. | Maksimālais spiediens (retinājuma pakāpe) ~200 mmHg/h (±5%)
14.1.2.13. | Stāvoklis: piena atslaukšanas fāze
14.1.2.14. | Retinājuma maiņa (frekvence) 54 līdz 78 reizes minūtē (±5%)
14.1.2.15. | Minimālais spiediens ~50mmHg/h (±5%)
14.1.2.16. | Maksimālais spiediens ~250mmHg/h (±5%)
14.1.3. | Komplektācija:
14.1.3.1. | Barošanas vads
14.1.3.2. | Mobils statīvs
14.1.3.3. | Vismaz divi riteņi aprīkoti ar bremzēm
14.2. | Krūts piena savākšanas komplekts, kas satur: | 2
14.2.1. | Krūts piena savākšanas piltuvi
14.2.1.1 | Veicamās funkcijas:
14.2.1.1.1. | Ievietojot krūšu galu, tiek nodrošināta krūšu hermētiska piekļaušanās, lai atslauktu krūts pienu. Piltuve ir pievienojama pie piena pudeles un savākšanas piltuves savienotāja
14.2.1.2. | Tehniskās prasības:
14.2.1.2.1. | Komplektā iekļauts vidējais izmērs, diametrs vietā, kur ievietojas krūts gals: 24mm ±5mm; atsevišķi ir iespēja iegādāties S (mazo) izmēru 21mm un L (lielo) izmēru 27mm
14.2.1.2.2. | Izstrādājuma materiāls polipropilēns, nesatur di-fenolu savienojumus
14.2.1.2.3. | Izturīgas un daudzreizlietojamas
14.2.1.2.4. | var mazgāt trauku - pudeļu mazgāšanas - dezinfekcijas mašīnās
14.2.1.2.5. | Sterilizējams autoklāvā pie 134°C vismaz 5min.
14.2.2. | Piena pudeles un savākšanas piltuves savienotājs | 3
14.2.2.1. | Veicamās funkcijas:
14.2.2.1.1. | Savieno piena savākšanas piltuvi un piena pudeli vienotā komplektā, tā nodrošinot krūts piena nokļuvi pudelē, aseptiskā, (izolētā) veidā atslaukšanas brīdī, nepieļaujot atslauktā piena nokļuvu ārpus pudeles.
14.2.2.2. | Tehniskās prasības:
14.2.2.2.1. | Izstrādājuma materiāls polipropilēns, nesatur di-fenolu savienojumus
14.2.2.2.2. | Izturīgs un daudzreizlietojams
14.2.2.2.3. | var mazgāt trauku - pudeļu mazgāšanas - dezinfekcijas mašīnās
14.2.2.2.4. | Sterilizējams autoklāvā pie 134°C vismaz 5min.
14.2.2.2.5. | Saderīgs ar standarta pudeļu vītni
14.2.3. | Piena pudeles vārsts ar membrānu | 3
14.2.3.1. | Veicamās funkcijas:
14.2.3.1.1. | Ievietojams piena pudeles un savākšanas piltuves savienotājā, lai nodrošinātu atsūkto piena/gaisa masu sadali, ar piena aizvadi uz pudeli
14.2.3.2. | Tehniskās prasības:
14.2.3.2.1. | Vārsta materiāls polipropilēns, nesatur di-fenolu savienojumus
14.2.3.2.2. | Membrānas materiāls silikons
14.2.3.2.3. | Izturīgs un daudzreizlietojams
14.2.3.2.4. | var mazgāt trauku - pudeļu mazgāšanas - dezinfekcijas mašīnās
14.2.3.2.5. | Sterilizējams autoklāvā pie 134°C vismaz 5min.
14.2.4. | Silikona cauruļvads ar poligonālu adapteri | 3
14.2.4.1. | Veicamās funkcijas:
14.2.4.1.1. | Nodrošina bez kontakta, aseptisku, piena pumpja darbību, piena ieslaukšanas laikā
14.2.4.2. | Tehniskās prasības:
14.2.4.2.1. | Cauruļvada materiāls silikons, savienojošajiem uzgaļiem materiāls polipropilēns, nesatur di-fenolu savienojumus;
14.2.4.2.2. | Izturīgs un daudzreizlietojams
14.2.4.2.3. | Var mazgāt trauku - pudeļu mazgāšanas - dezinfekcijas mašīnās
14.2.4.2.4. | Saderīgs ar piedāvāto piena sūkni
14.2.5.2.5. | Sterilizējams autoklāvā pie 134°C vismaz 5min.
14.2.5. | Piena pudele | 3
14.2.5.1. | Veicamās funkcijas:
14.2.5.1.1. | Atslauktā krūts piena savākšanai no mātes ar piena pumpja palīdzību un izbarošanai bērniem aseptiskā veidā.
14.2.5.2. | Tehniskās prasības:
14.2.5.2.1. | Pudeles materiāls polipropilēns, nesatur di-fenolu savienojumus
14.2.5.2.2. | Tilpums: 150ml
14.2.5.2.3. | Izturīga, trieciendroša un daudzreizlietojama
14.2.5.2.4. | Var mazgāt trauku - pudeļu mazgāšanas - dezinfekcijas mašīnās
14.2.5.2.5. | Sterilizējams autoklāvā pie 134°C vismaz 5min.
14.2.5.2.6. | Pudele saderīga ar piena knupjiem un ar standarta veida vītni
14.2.6. | Piena sūkņa atsūkšanas kausiņš ar membrānu-uzmavu | 3
14.2.6.1. | Veicamās funkcijas:
14.2.6.1.1. | Retinājuma nodrošināšana aseptiskā, noslēgtā veidā, vienotā kontūrā, kas veidojas starp membrānu nu kausiņu, ar retinājuma pārvadi pa cauruļvadu uz piena savākšanas piltuvi.
14.2.6.2. | Tehniskās prasības:
14.2.6.2.1. | Kausiņa materiāls polipropilēns kausiņa membrānas-uzmavas materiāls silikons, savienojošie uzgaļi - materiāls polipropilēns, nesatur di-fenolu savienojumus
14.2.6.2.2. | Izturīgs un daudzreizlietojams
14.2.6.2.3. | Var mazgāt trauku - pudeļu mazgāšanas - dezinfekcijas mašīnās
14.2.6.2.4. | Saderīgs ar piedāvāto piena sūkni
14.2.6.2.5. | Sterilizējams autoklāvā pie 134°C vismaz 5min.
14.2.7. | Piena pudeles noslēgšanas gredzens, ar disku, vāciņš un rezerves piena pudeles vārsta membrāna | 3
14.2.7.1. | Veicamās funkcijas:
14.2.7.1.1. | Atslauktā piena pudeles noslēgšana un piena uzglabāšana aseptiskā, noslēgtā veidā.
14.2.7.2. | Tehniskās prasības:
14.2.7.2.1. | Piena pudeles noslēgšanas gredzena, diska un vāciņa materiāls polipropilēns, membrānas materiāls silikons, nesatur di-fenolu saveinojumus
14.2.7.2.2. | Daudzreizlietojams
14.2.7.2.3. | Var mazgāt trauku - pudeļu mazgāšanas - dezinfekcijas mašīnās
14.2.7.2.4. | Saderīgs ar krūts piena pudeli
14.2.7.2.5. | Sterilizējams autoklāvā pie 134°C vismaz 5min.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 15
15. pozīcija - Mehāniskais asinsspiediena mērītājs |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
15. | Nosaukums: Mehāniskais asinsspiediena mērītājs | 5
15.1. | Veicamās funkcijas:
15.1.1. | Nodrošina asisnsspiediena mērījuma veikšanu
15.2. | Tehniskās prasības:
15.2.1. | Manometrs ar vismaz 55 mm skalu
15.2.2. | Sistoliskā un diastoliskā spiediena mērīšana:
15.2.3. | Mērīšanas diapazons ne mazāks par 0-300 mmHg
15.2.4. | Mērīšanas precizitāte ne zemāka par ±3 mmHg
15.2.5. | Vārstulis gaisa nolaišanai
15.2.6. | Vismaz 4 manšetes izmēri
15.2.6.1. | XS (Pediatric 14 - 20 cm +/- 4 cm)
15.2.6.2. | S (Small adult 18 - 26 cm +/- 4 cm)
15.2.6.3. | M (Adult 22 - 36 cm +/- 4 cm)
15.2.6.4. | L (Large adult 32 - 42 cm +/- 4 cm)
15.2.7. | Piemērots lietošanai veselības aprūpes iestādēs (nav mājas lietošanas pašpārbaudes ierīce)
15.2.8. | Barošanu nodrošina baterijas vai akumulators (akumulatora gadījumā komplektācijā jāiekļauj lādētājs)
15.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
15.3.1. | Asinsspiediena mērītājs | 1
15.3.2. | Lādētājs (ja attiecināms) | 1
15.3.3. | Vismaz 4 manšetes izmēri
15.3.3.1. | XS (Pediatric 14 - 20 cm +/- 4 cm) | 1
15.3.3.2. | S (Small adult 18 - 26 cm +/- 4 cm) | 1
15.3.3.3. | M (Adult 22 - 36 cm +/- 4 cm) | 1
15.3.3.4. | L (Large adult 32 - 42 cm +/- 4 cm) | 1
15.4 | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
15.4.1. | Vismaz 4 manšetes izmēri
15.4.1.1. | XS (Pediatric 14 - 20 cm +/- 4 cm) | 1
15.4.1.2. | S (Small adult 18 - 26 cm +/- 4 cm) | 1
15.4.1.3. | M (Adult 22 - 36 cm +/- 4 cm) | 1
15.4.1.4. | L (Large adult 32 - 42 cm +/- 4 cm) | 1
15.4.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 16
16. pozīcija - Otoskops |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
16. | Nosaukums: Otoskops | 5
16.1. | Veicamās funkcijas:
16.1.1. | Ausu izmeklējumu veikšana
16.2. | Tehniskās prasības:
16.2.1. | Barošanas avots: akumulatora baterijas
16.2.2. | LED apgaismojuma avots
16.2.3. | Vēlams Spuldze ir maināma
16.2.4. | Instrumenta kātā integrēts gaismas avota ieslēgšanas/izslēgšanas mehānisms
16.2.5. | Pneimatiskā testa konektors
16.2.6. | Grozāms skatīšanās logs ar vismaz 3x palielinājumu
16.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
16.3.1. | Oftalmoskopa rokturis | 1
16.3.2. | Uzglabāšanas kaste / soma | 1
16.3.3. | Spuldze | 1
16.3.4. | Oftalmoskopa rokturis ar akumulatoru un vadu vai lādēšanas staciju, ja attiecināms | 1
16.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
16.4.1. | Spuldze (ja attiecināms) | 1
16.4.2. | Akumulators | 1
16.4.3. | Lādēšanas stacija vai vads | 1
16.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 17
17. pozīcija - Oftalmoskops |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
17. | Nosaukums: Oftalmoskops | 5
17.1. | Veicamās funkcijas:
17.1.1. | Acs anatomisko struktūru novērtēšana
17.2. | Tehniskās prasības:
17.2.1. | Barošanas avots: akumulatora baterijas
17.2.2. | Iespējami vismaz sekojošie gaismas stara veidi:
17.2.2.1. | Liels atvērums
17.2.2.2. | Mazs atvērums
17.2.2.3. | Sprauga
17.2.2.4. | Polāro koordinātu mērķis
17.2.2.5. | zilais filtrs
17.2.2.6. | pusaplis
17.2.3. | Diapazons vismaz -20,0D līdz + 20,0 D
17.2.4. | Ar LED apgaismojumu
17.2.5. | Vēlams spuldze ir nomaināma
17.2.6. | Metāla rokturis, kas piemērots regulārai dezinfekcijai
17.2.7. | Iekārtu ir iespējams uzlādēt ar uzlādes konektoru no elektrības tīkla vai ar lādēšanas stacijas palīdzību
17.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
17.3.1 | Oftalmoskopa galva | 1
17.3.2. | Oftalmoskopa rokturis ar akumulatoru un vadu vai lādēšanas staciju, ja attiecināms | 1
17.3.3. | Spuldze | 1
17.3.4. | Uzglabāšanas soma vai kaste | 1
17.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
17.4.1. | Spuldze (ja attiecināms) | 1
17.4.2. | Akumulators | 1
17.4.3. | Lādēšanas stacija vai vads | 1
17.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 18
18. pozīcija - Izbraukumu/medikamentu soma (mazā) |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
18. | Nosaukums: Izbraukumu/medikamentu soma (mazā) | 1
18.1. | Veicamās funkcijas:
18.1.1. | Medikamentu un instrumentu glabāšana un pārvadāšana
18.2. | Tehniskās prasības:
18.2.1. | Somas svars nepārsniedz 4 kg (tukša)
18.2.2. | Somas izmēri nepārsniedz 55 x 25 x 30 cm
18.2.3. | Somas svara ietilpība vismaz līdz 12 kg
18.2.4. | Somas ietilpība vismaz 28 litri
18.2.5. | Somu iespējams pārnēsāt kā mugursomu (soma aprīkota ar noņemamām mugursomas lencēm)
18.2.6. | Soma aprīkota ar rokturiem nešanai
18.2.7. | Soma sadalīta galvenajā sadaļā un ārējās sadaļās
18.3. | Ārējā sadaļa
18.3.1. | Aprīkota ar elastīgam cilpām dažādu piederumu glabāšanai
18.3.2. | Sānu ārējās sadaļas paredzētas mugursomas/nešanas lenču u.c. piederumu glabāšanai
18.4. | Galvenā sadaļa
18.4.1. | Aprīkota ar pielāgojamiem sadaļu sadalītājiem
18.4.2. | Aprīkota ar ampulu uzglabāšanas somiņu
18.4.3. | Aprīkota ar vismaz 4 (dažādu krāsu) caurspīdīgām somiņām dažādu piederumu glabāšanai

## 19
19. pozīcija - Izbraukumu/medikamentu soma (mugursoma) |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
19. | Nosaukums: Izbraukumu/medikamentu soma (mugursoma) | 1
19.1. | Veicamās funkcijas:
19.1.1. | Medikamentu un instrumentu glabāšana un pārvadāšana
19.2. | Tehniskās prasības:
19.2.1. | Somas svars nepārsniedz 5 kg (tukša)
19.2.2. | Somas izmēri nepārsniedz 32 x 52 x 28 cm
19.2.3. | Somas svara ietilpība vismaz līdz 12 kg
19.2.4. | Somas ietilpība vismaz 46 litri
19.2.5. | Somu iespējams pārnēsāt kā mugursomu (soma aprīkota ar noņemamām mugursomas lencēm)
19.2.6. | Soma aprīkota ar rokturiem nešanai
19.2.7. | Soma sadalīta galvenajā sadaļā un ārējās sadaļās
19.3. | Ārējā sadaļa
19.3.1. | Sānu ārējās sadaļas paredzētas piederumu glabāšanai
19.4. | Galvenā sadaļa
19.4.1. | Aprīkota ar elastīgam cilpām dažādu piederumu glabāšanai
19.4.2. | Aprīkota ar ampulu uzglabāšanas somiņu
19.4.3. | Aprīkota ar vismaz 4 (dažādu krāsu) caurspīdīgām somiņām dažādu piederumu glabāšanai

## 20
20. pozīcija - Infrasarkanais bezkontakta termometrs |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
20. | Nosaukums: Infrasarkanais bezkontakta termometrs | 20
20.1. | Veicamās funkcijas:
20.1.1. | Veic ķermeņa temperatūras mērīšanu bez kontakta ar pacienta ādu
20.2. | Tehniskās prasības:
20.2.1. | Iespēja izvēlēties starp ķermeņa un virsmas temperatūras mērīšanu
20.2.2. | LCD displejs rezultātu atspoguļošanai
20.2.3. | Mērīšanas laiks nepārsniedz 1 sekundi
20.2.4. | Darbināms no standarta baterijām
20.2.5. | Tiek saglabāti vismaz pēdējie 30 mērījumi
20.2.6. | Darbības attālums 5-15 cm no mērāmā objekta
20.2.7. | Ķermeņa temperatūras mērīšana robežās no vismaz 32,0 - 42,9 C˚
20.2.8. | Virsmas temperatūras mērīšana robežās no vismaz 0,0 - 60,0 C˚
20.2.9. | Temperatūras mērījuma uzrādīšana C˚ skalā
20.2.10. | Trauksmes signāls par paaugstinātu temperatūru
20.2.11. | Iespējams mainīt trauksmes slieksni
20.2.12. | Mērīšanas precizitāte vismaz +/-0,2 grādi 36,0-39,0 C˚diapazonā
20.2.13. | Automātiska iekārtas izslēgšana
20.2.14. | Displejā attēlots baterijas līmeni
20.2.15. | Iekārtas svars nepārsniedz 400 gramus
20.2.16. | Automātiska mērījumu rezultātu atspoguļošanas aizture
20.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
20.3.1. | Infrasarkanais termometrs | 1
20.3.2. | Baterijas pirmreizējai lietošanai | 1
20.3.3. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai | 1

## 21
21. pozīcija - Augummērs |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
21. | Nosaukums: Augummērs | 10
21.1. | Veicamās funkcijas:
21.1.1. | Pacienta auguma mērīšana
21.2. | Tehniskās prasības:
21.2.1. | Stiprināms pie sienas
21.2.2. | Mērījumu diapazons vismaz 0-2200 mm
21.2.3. | Iedaļas vērtība ne lielāka kā 1 mm
21.2.4. | Svars nepārsniedz 250 g
21.2.5. | Izritināma vai stacionāra mērījumu skala
21.2.6. | Auguma mērījums notiek novietojot mērījuma fiksatoru pie pacienta galvas
21.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
21.3.1. | Auguma mērītājs | 1
21.3.2. | Nepieciešamās skrūves stiprinājumam pie sienas | 1

## 22
22. pozīcija - Fonendoskopi |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
22. | Nosaukums: Fonendoskopi
22.1. | Veicamās funkcijas:
22.1.1. | Piemērots sirds un plaušu izklausīšanai
22.2. | Tehniskās prasības:
22.2.1. | Vienlaidus abpusēja (pieaugušajiem un bērniem) nerūsējošā tērauda galva, aukstuma sajūtu neraisoša materiāla maliņas saskarsmei ar pacientu
22.2.2. | Vienlaidus savienotājcaurule
22.2.3. | Mīksti ausu uzgaļi (komplektācijā iekļauti rezerves)
22.2.4. | Savienotājcaurules garums 70±10 cm
22.2.5. | Abpusēja peldošā membrāna vai noskaņojamā membrāna
22.2.6. | Lielās membrānas diametrs 45±5 mm
22.2.7. | Mazās membrānas diametrs 30 +/- 5 mm
22.2.8. | Nesatur lateksu
22.2.9. | Vēlama iespēja izvēlēties fonendoskopa krāsu pie pasūtīšanas
22.2.10. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
22.3. | Izmēri:
22.3.1. | Pieaugušo fonendoskops - Lielās membrānas diametrs 45±5 mm; Mazās membrānas diametrs 30 +/- 5 mm | 10
22.3.2. | Bērnu fonendoskops - Lielās membrānas diametrs 30±5 mm; Mazās membrānas diametrs 27 +/- 5 mm | 10
22.2.3. | Jaundzimušo fonendoskops - Lielās membrānas diametrs 30±5 mm; Mazās membrānas diametrs 20 +/- 5 mm | 10

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma pozīcijas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Pacientu monitors | 2 | [9 empty] | 0 | 0
2. | Inhalators | 20 | [9 empty] | 0 | 0
3. | Infūziju sūknis | 20 | [9 empty] | 0 | 0
4. | Portatīvais vakuumsūknis | 10 | [9 empty] | 0 | 0
5. | Sūknis enterālās barošanas | 10 | [9 empty] | 0 | 0
6. | Pulsa oksimetrs I | 15 | [9 empty] | 0 | 0
7. | Pulsa oksimetrs II | 15 | [9 empty] | 0 | 0
8. | Bezvadu ierīces EKG monitorēšanai | 10 | [9 empty] | 0 | 0
9. | Pacienta vitālo funkciju monitors | 6 | [9 empty] | 0 | 0
10. | Elektroniskais asinsspiediena mērītājs | 20 | [9 empty] | 0 | 0
11. | Pacientu elektroniskie grīdas svari | 5 | [9 empty] | 0 | 0
12. | Elektroniskie zīdaiņu svari I | 5 | [9 empty] | 0 | 0
13. | Elektroniskie zīdaiņu svari II | 3 | [9 empty] | 0 | 0
14. | Atsūcējs krūts piena, divpakāpju | 3 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcijas numurs | Tehniskās specifikācijas punkta numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1. pozīcija | 1. | Pacientu monitors | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 1.4.1. | Sensors SpO2:
| 1.4.1.1. | Jaundzimušo, daudzreizlietojams (1gab) vai vienreizlietojams (20 gab) | 1 |  | 0
| 1.4.1.2. | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 1.4.1.3. | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 1.4.1.4. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2m, ja nepieciešams | 1 |  | 0
| 1.4.2. | Manšetes, daudzreizlietojamās:
| 1.4.2.1. | Jaundzimušo, 10-15 cm +/- 4 cm | 1 |  | 0
| 1.4.2.2. | Pediatriskā, 14 - 20 cm +/- 4 cm | 1 |  | 0
| 1.4.2.3. | Pieaugušo S, 18 - 26 cm +/- 4 cm | 1 |  | 0
| 1.4.2.4. | Pieaugušo, 22 - 36 cm +/- 4 cm | 1 |  | 0
| 1.4.2.5. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinspiediena | 1 |  | 0
| 1.4.3. | EKG mērīšana:
| 1.4.3.1. | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu (jaundzimušo) | 1 |  | 0
| 1.4.3.2. | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu (pediatriskais/pieaugušo) | 1 |  | 0
| 1.4.3.3. | Savienojošais kabelis EKG mērījumu nodrošināšanai | 1 |  | 0
| 1.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
2. pozīcija | 2. | Inhalators | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 4.4.1. | Piederumu komplekts, kas nodrošina ieelpojamo daļiņu vidējo aerodinamisko diametru (MMAD) ne lielāku par 4 µm | 1 |  | 0
| 4.4.2. | Iekārtas transporta soma | 1 |  | 0
| 4.4.3. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) |  |  | 0
3. pozīcija | 3. | Infūziju sūknis | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 3.6.1. | Citi piederumi, kas nepieciešami piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
4.pozīcija | 4. | Portatīvais vakuumsūknis | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 4.4.1. | Savācējtrauka komplekts - Daudzreizlietojams, autoklāvējams, ar tilpumu vismaz 1 L un ne lielāku kā 2 L, aprīkots ar pārplūdes aizsardzības vārstu | 3 komplekti |  | 0
| 4.4.2. | Savācējtrauks - Daudzreizlietojams, autoklāvējams, ar tilpumu vismaz 1 L un ne lielāku kā 2 L, aprīkots ar pārplūdes aizsardzības vārstu | 3 |  | 0
| 4.4.3. | Savācējtrauka vāks (saderīgi ar piedāvātajiem traukiem) | 3 |  | 0
| 4.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
5. pozīcija | 5. | Sūknis enterālās barošanas | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 5.2.8.1. | Stiprinājums iekārtas stiprināšanai pie statīva | 1 |  | 0
| 5.2.8.2. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
6.pozīcija | 6. | Pulsa oksimetrs I | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 6.4.1. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2,5m, ja nepieciešams | 1 |  | 0
| 6.4.2. | Barošanas bloks | 1 |  | 0
| 6.4.3. | Jaundzimušo sensors, daudzreizlietojams | 1 |  | 0
| 6.4.4. | Jaundzimušo sensors, vienreizreizlietojams | 20 |  | 0
| 6.4.5. | Bērnu sensors, daudzreizlietojams | 1 |  | 0
| 6.4.6. | Pieaugušo sensors, daudzreizlietojams | 1 |  | 0
| 6.4.7. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
7.pozīcija | 7. | Pulsa oksimetrs II | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 7.4.1. | Sensors SpO2:
| 7.4.1.1 | Jaundzimušo, daudzreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (9.4.1.1 vai 9.4.1.2)) | 1 |  | 0
| 7.4.1.2 | Jaundzimušo, vienreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (9.4.1.1 vai 9.4.1.2)) | 20 |  | 0
| 7.4.1.3 | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 7.4.1.4 | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 7.4.1.5 | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja nepieciešams | 1 |  | 0
| 7.4.1.6. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
8. pozīcija | 8.1. | Bezvadu ierīces EKG monitorēšanai | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2. | EKG holtera reģistrēto datu analīzes programmatūra | 2 |  | 0 |  | Nav attiecināms
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 8.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
9. pozīcija | 9. | Pacienta vitālo funkciju monitors | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par vienu vienību, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, kolonnā "Skaits" norādīts paredzamais pasūtāmo piederumu daudzums; papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 9.4.1. | Sensors SpO2:
| 9.4.1.1. | Jaundzimušo, daudzreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (11.4.1.1 vai 11.4.1.2)) | 1 |  | 0
| 9.4.1.2. | Jaundzimušo, vienreizlietojams (Ja attiecināms. Pretendenta jāpiedāvā viens no punktiem (11.4.1.1 vai 11.4.1.2)) | 1 |  | 0
| 9.4.1.3. | Pediatriskais, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 9.4.1.4. | Pieaugušo, daudzreizlietojamais, pirksta | 1 |  | 0
| 9.4.1.5. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja nepieciešams | 1 |  | 0
| 9.4.3. | Manšetes, daudzreizlietojamās:
| 9.4.3.1. | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 -40 cm. Norādīt izmērus:
| 9.4.3.1.1. | 1. manšete | 1 |  | 0
| 9.4.3.1.2. | 2. manšete | 1 |  | 0
| 9.4.3.1.3. | 3. manšete | 1 |  | 0
| 9.4.3.1.4. | 4. manšete | 1 |  | 0
| 9.4.3.1.5. | 5. manšete | 1 |  | 0
| 9.4.3.2. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinsspiediena | 1 |  | 0
| 9.4.3.3. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
10. pozīcija | 10. | Elektroniskais asinsspiediena mērītājs | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 10.4.1. | Vismaz četru dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 - 40 cm. Norādīt izmērus:
| 10.4.2. | 1. manšete | 1 |  | 0
| 10.4.3. | 2. manšete | 1 |  | 0
| 10.4.4. | 3. manšete | 1 |  | 0
| 10.4.5. | 4. manšete | 1 |  | 0
| 10.4.6. | Citi piederumi vai papildus komplektācija, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
11. pozīcija | 11. | Pacientu elektroniskie grīdas svari | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12. pozīcija | 12. | Elektroniskie zīdaiņu svari I | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13. pozīcija | 13. | Elektroniskie zīdaiņu svari II | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14. pozīcija | 14.1. | Atsūcējs krūts piena, divpakāpju | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.2.1. | Krūts piena savākšanas piltuvi | 3 |  | 0 |  | Nav attiecināms
| 14.2.2. | Piena pudeles un savākšanas piltuves savienotājs | 3 |  | 0
| 14.2.3. | Piena pudeles vārsts ar membrānu | 3 |  | 0
| 14.2.4. | Silikona cauruļvads ar poligonālu adapteri | 3 |  | 0
| 14.2.5. | Piena pudele | 3 |  | 0
| 14.2.6. | Piena sūkņa atsūkšanas kausiņš ar membrānu-uzmavu | 3 |  | 0
| 14.2.7. | Piena pudeles noslēgšanas gredzens, ar disku, vāciņš un rezerves piena pudeles vārsta membrāna | 3 |  | 0
15. pozīcija | 15. | Mehāniskais asinsspiediena mērītājs | 5 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 15.4.1. | Vismaz 4 manšetes izmēri
| 15.4.1.1. | XS (Pediatric 14 - 20 cm +/- 4 cm) | 1 |  | 0
| 15.4.1.2. | S (Small adult 18 - 26 cm +/- 4 cm) | 1 |  | 0
| 15.4.1.3. | M (Adult 22 - 36 cm +/- 4 cm) | 1 |  | 0
| 15.4.1.4. | L (Large adult 32 - 42 cm +/- 4 cm) | 1 |  | 0
| 15.4.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārta , lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
16. pozīcija | 16. | Otoskops | 5 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 16.4.1. | Spuldze (ja attiecināms) | 1 |  | 0
| 16.4.2. | Akumulators | 1 |  | 0
| 16.4.3. | Lādēšanas stacija vai vads | 1 |  | 0
| 16.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
17. pozīcija | 17. | Oftalmoskops | 5 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 17.4.1. | Spuldze (ja attiecināms) | 1 |  | 0
| 17.4.2. | Akumulators | 1 |  | 0
| 17.4.3. | Lādēšanas stacija vai vads | 1 |  | 0
| 17.4.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
18. pozīcija | 18. | Izbraukumu/medikamentu soma (mazā) | 1 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
19. pozīcija | 19. | Izbraukumu/medikamentu soma (mugursoma) | 1 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
20. pozīcija | 20. | Infrasarkanais bezkontakta termometrs | 20 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
21. pozīcija | 22. | Augummērs | 10 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
22. pozīcija | 22.3.1. | Pieaugušo fonendoskops - Lielās membrānas diametrs 45±5 mm; Mazās membrānas diametrs 30 +/- 5 mm | 10 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 22.3.2. | Bērnu fonendoskops - Lielās membrānas diametrs 30±5 mm; Mazās membrānas diametrs 27 +/- 5 mm | 10 |  | 0
| 22.2.3. | Jaundzimušo fonendoskops - Lielās membrānas diametrs 30±5 mm; Mazās membrānas diametrs 20 +/- 5 mm | 10 |  | 0