## Obligātās prasības
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Stacionārās rentgeniekārtas iegāde un tehniskā apkalpošana
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms.
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu.
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju.
6 | Piedāvājumā iesniegt ikgadējās uzturēšanas izmaksas pēcgarantijas periodā - paaugstināta jeb pilna servisa izmaksas | Cenu iesniegt finanšu piedāvājumā
Iekārtas, tās palīgierīču un sistēmu uzstādīšanas un izmeklējuma telpas iekārtošanas darbi:
7 | Piedaloties iepirkumā Pretendentam jāveic rentgeniekārtas telpas un inženiertehnisko komunikāciju apsekošana | Pretendents iesniedz ar BKUS pārstāvi saskaņotu apliecinājumu par punkta izpildi. Apliecinājumā norādīts apsekošanas datums un laiks, kā arī personas, kas piedalījās apsekošanā
8 | Finanšu piedāvājumā jānorāda maksimālās telpas pielāgošanas un kosmētiskā remonta darbu izmaksas, tai skaitā būvprojekta risinājumu sagatavošana, atbilstošas būvdarbu atļaujas saņemšana, būvdarbi, būvdarbu uzraudzība atbilstoši Būvniecības likumam. | Cenu iesniegt finanšu piedāvājumā
9 | Pēc līguma noslēgšanas Piegādātājam ir jāiesniedz Iekārtas montāžas plāns, montāžas plāns jāsaskaņo ar BKUS medicīnas fizikas ekspertu. | Pretendents iesniedz apliecinājumu par nosacījumu izpildi.
10 | Piegādātājam jāparedz izmeklējumu telpas kosmētiskā remonta veikšana, risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.
11 | Piegādātājam jāparedz visas nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas un to pagarināšana Iekārtas pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
12 | Piegādātajam jāparedz iekārtas dzesēšana atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
Prasības precei:
13 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
14 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmi četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža. Garantijā tiek iekļautas bezmaksas tehniskās apkopes, tehniskā uzraudzība (elektrodrošības pārbaude, tehnisko parametru mērījumi un pacienta dozas mērītāja pārbaude), remontdarbus un rezerves daļas, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto bezmaksas programmatūras versiju atjaunošana
15 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Iekārtas, tās palīgierīču un sistēmu uzstādīšanu, kā arī ražotāja pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis. Piegādātājs nodrošina ražotāja pārbaudes apstiprinošas dokumentācijas iesniegšanu. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
16 | Pēc preces piegādes, piegādātājs nodrošina tehniskās uzraudzības pārbaudes atbilstoši MK noteikumu Nr.482 3. pielikuma 1., 2. tabulai
17 | Piegādātājs nodrošina izmeklējumu protokolu izveidi atbilstoši klīniskajām vajadzībām un lietotāju apmācības ar iekārtu, izsniedzot atbilstošus apmācību sertifikātus.
18 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: lietošanas instrukciju latviešu valodā gan papīra, gan digitālā formātā, oriģinālā valodā - digitālā formātā, servisa rokasgrāmatas daļu, kur norādīts cik un kāda tehniskā apkalpošana (apkopes un tehniskā uzraudzība) ir jāveic.
19 | Nododot Iekārtu ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina pilnu radioloģijas attēla apriti (iekārtas pieslēgšana Slimnīcas informācijas sistēmai, attēlu arhivācijas sistēmai)
20 | Rentgeniekārta jānodot ekspluatācijā 90 dienu laikā no Pasūtījuma brīža. Darbu izpildes laika grafiks mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
21 | Pretendentam pēcgarantijas periodā jānodrošina 3 gadu serviss, tas ir, tehniskās apkopes, remontdarbus un rezerves daļas, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto bezmaksas programmatūras versiju atjaunošana. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
22 | Servisa darbi jāveic ražotāja sertificētam inženierim
23 | Programmatūru uzturēšanu
24 | Konsultācijas, kā arī atkārtotas apmācības iekārtu lietošanā, ja tādas ir nepieciešamas, gan no ražotāju pārstāvjiem Latvijas teritorijā, gan ārpus Latvijas (vismaz attālināti)
25 | Ražotāja noteiktos periodiskos darbus (tehniskās apkopes un pārbaudes) laiku iepriekš jāsaskaņo ar BKUS līguma kontaktpersonu
26 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
27 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
28 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
29 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms. Vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par punkta izpildi.
30 | Tiek piešķirti 65 punkti par zemāko cenu un 35 punkti par noteikto iekārtas tehnisko prasību papildus izpildi. Maksimālais punktu skaits - 100. Vērtējamo summu sastāda cena par iekārtu, tehniskās apkalpošanas izmaksas, rentgena spuldzes nomaiņu un telpu pielāgošanas darbu izmaksas. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vienam pretendam ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

## 1.daļa
Stacionārās rentgeniekārtas iegāde un tehniskā apkalpošana
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab. | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Veicamās funkcijas: |  | 1 | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Rentgenogrāfisko izmeklējumu veikšanai pediatriskajiem, tostarp jaundzimušajiem, zīdaiņiem un priekšlaikus dzimušajiem (neiznēsātajiem), un pieaugušajiem pacientiem neatliekamās, steidzamās situācijās un plānveida kārtā
Tehniskās prasības:
1.1. | Ģenerators
1.1.1. | Jauda ne mazāk kā 60 kW
1.1.2. | Maksimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV
1.1.3. | Maksimālā mAs ne mazāk kā 400 mAs
1.1.4. | Maksimālā strāva pie 80 kV (±5kV) ne mazāk kā 800 mA
1.1.5. | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāks kā 2 ms
1.1.6. | Iespēja mainīt kV, mA un ms
1.1.7. | Iespēja mainīt kV un mAs
1.1.8. | kV mainīšana ne mazāk kā 50 soļos
1.1.9. | mAs mainīšana ne mazāk kā 35 soļos
1.1.10. | Iestrādāta aizsardzība pret rentgena spuldzes pārslodzi
1.1.11. | Automātiska ieejas barošanas sprieguma kompensēšana
1.1.12. | Automātiska ekspozīcijas kontrole (AEC)
1.2. | Rentgena spuldze un tās stiprinājums
1.2.1. | Anoda siltumietelpība ne mazāk kā 300 kHU
1.2.2. | Anoda mazais fokuss ne lielāks kā 0,6 mm
1.2.3. | Anoda lielais fokuss ne mazāks kā 1 mm
1.2.4. | Kolimators ar LED gaismas avotu (vai ekvivalents), tā izslēgšanās automātiska ar taimera funkciju
1.2.5. | Kolimatorā integrēts starojuma filtrs ar motorizētu mainīšanas mehānismu ne mazāk kā 3 filtru kombinācijas, neieskaitot iekārtas iekšejo filtrāciju
1.2.6. | Kolimatora horizontāla brīvā rotācija vismaz ±45 grādi, ar fiksēšanos 0°
1.2.7. | Automātiska un manuāla kolimatora atvēruma vai lauka izmēra maiņa
1.2.8. | Kolimatorā iebūvēta automatiska attāluma mērīšanas sistēma SID attāluma noteikšanai un iestatīšanai (mērvienības cm)
1.2.9. | Automātiska kolimācija atkarībā no izvēlētā izmeklējuma
1.2.10. | Dozu mērīšanas ierīce ar integrētu kalkulācijas sistēmu vai ekvivalents risinājums ar dozu vērtību attēlošanu uz ierīces vadības displeja un uz DICOM attēla.
1.2.11. | Griestu stiprinājums ar teleskopisku kolonnu un motorizētu rentgena spuldzes augstuma maiņu
1.2.12. | Spuldzes rotācijas amplitūda ap vertikālo asi ne mazāk kā no +180° līdz -120° ar iespēju veikt ekspozīciju (ar vai bez fiksēšanos) vismaz 0°; ±90° un -120°; +180° pozīcijās
1.2.13. | Spuldzes rotācijas amplitūda ap horizontālo asi ne mazāk kā no ± 110° ar iespēju veikt ekspozīciju (ar vai bez fiksēšanos) vismaz 0°; ±90° un ± 110° pozīcijās
1.2.14. | Rentgena spuldzes motorizēts vertikālais kustību diapazons ne mazāk kā 150 cm
1.2.15. | Automātiska rentgena spuldzes sekošana galda un vertikālā statīva detektora augstumam
1.2.16. | Rentgena spuldzes modulis aprīkots ar skārienjūtīgu ekrānu ar izmēru vismaz 10 collas, kas attēlo vismaz izmeklējuma veidu, izvēlētos filtrus, kolimāciju, SID un rentgena spuldzes leņķi, izvelēto statīvu, režģa pozīciju, pacientu datus, ieskaitot pacienta identifikātoru un vārdu, uzvārdu, kā arī indikātoru, ka iekārta atļauj veikt ekspozicīju
1.2.17. | Rentgena spuldzes modulis aprīkots ar tiešraides kameras funkciju pacientu pozicionēšanai. Attēla apskati uz iekārtas vadības pults. Kameras attēlam jāietver rentgenstaru lauku
1.2.18. | Rentgena spuldzes modulis ar rokturi, pogu vai sensoru, kas atbrīvo kustību vismaz trīs virzienos vienlaicīgi
1.2.19. | Spuldzes diafragma ir aprīkota ar lāzera tēmēkli centrēšanai
1.2.20. | Garenvirziena rentgena spuldzes kustība vismaz 3 m
1.2.21. | Šķērsvirziena rentgena spuldzes kustība vismaz 1.5 m
1.2.21. | SID 110 cm; 150 cm; 180 cm; 200 cm (pie vertikālā statīva) pozīciju fiksēšana
1.2.22. | Fiksētais galda- spuldzes attālums 110 cm
1.3. | Izmeklējumu galds ar iebūvēto digitālo detektoru
1.3.1 | Pie grīdas fiksējams galds ar iebūvētu digitālo detektoru
1.3.2 | Minimālais galda augstums ne vairāk kā 55 cm
1.3.3 | Galds ar motorizētu maināmu augstumu diapazonā vismaz 40 cm
1.3.4 | „Peldošā” galda virsma ar kustībām garenvirzienā vismaz ± 48 cm un šķērsvirzienā vismaz ± 12 cm, un detektora atvilktnes motorizētu pārvietojumu galdā
1.3.5 | Galda virsmas izmērs platumā 85 cm +/- 10 cm, garumā 230 cm +/-10 cm
1.3.6 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 300 kg (kad galds ir dinamisks)
1.3.7 | Pedāļi galda kustību regulēšanai vismaz kustība uz augšu, uz leju, „peldošās” galda virsmas atbrīvošana horizontālam pārvietojumam
1.3.8 | Iebūvēta detektora aizsardzība pret šķidruma pilieniem un putekļiem vai ekvivalents risinājums
1.3.9 | Galda virsmas - detektora virsmas attālums ne vairāk kā 70 mm
1.3.10 | Detektora aktīvais izmērs ne mazāks kā 420 mm x 420 mm
1.3.11 | Detektora matrica ne mazāk kā 2820 x 2820 pikseļi
1.3.12 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.3.13 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.3 lp/mm
1.3.14 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 1 µGy, 2 µGy un 3,0 Lp/mm ne mazāka kā 25%
1.3.15 | CSI detektora tips
1.3.16 | Vismaz trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
1.3.17 | Izņemams starojuma režģis
1.3.18 | Galda starojuma absorbcijas koeficients ne lielāks kā 1,2 mm Al pie 100 kV
1.4. | Vertikālais statīvs ar iebūvētu digitālo detektoru
1.4.1 | Horizontāli pārvietojamais statīvs vertikālajiem izmeklējumiem ar iebūvētu digitālo detektoru, automātisko ekspozīcijas kontroli un režģi
1.4.2 | Horizontāla pārvietošana vismaz 1 m.
1.4.3 | Pie vertikālā statīva stiprināms augšējais roku balsts pacienta optimālai pozicionēšanai laterālajām projekcijām
1.4.4 | Maināms detektora augstums, mērīts no grīdas līdz detektora centram diapazonā ne vairāk kā no 37 cm un ne mazāk kā līdz 170 cm no grīdas
1.4.5 | Detektora aktīvais izmērs ne mazāks kā 420 mm x 420 mm
1.4.6 | Detektora matrica ne mazāk kā 2820 x 2820 pikseļi
1.4.7 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.4.8 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.3 lp/mm
1.4.9 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 1 µGy, 2 µGy un 3,0 Lp/mm ne mazāka kā 25%
1.4.10 | CSI detektora tips
1.4.11 | Vismaz trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
1.4.12 | Izņemams starojuma režģis
1.4.13 | Detektora motorizētas pozicionēšanās funkcija pret rentgena staru kūli, tajā skaitā staru kūli leņķī
1.4.14 | Vertikāla statīva starojuma absorbcijas koeficients ne lielāks kā 1,2 mm Al pie 100 kV
1.4.15 | Detektora savērsums regulējams ap horizontālo asi vismaz -20° līdz +90° , ar 0° pozīciju fiksēšana
1.4.16 | Maksimāli pieļaujāma noslodze uz detektoru vismaz 20 kg
1.5. | Iekārtas vadības darba vieta
1.5.1 | Rentgena iekārtas vadības darba stacija ar integrētu rentgenstaru ģeneratora vadību un attēlu iegūšanas un apstrādes sistēmu
1.5.2 | Izmeklējuma parametru izvēle uz vadības pults, tajā skaitā fokusa izmērs, pacienta izmērs, kV, mAs, mA, AEC ieslēgšana/izslēgšana, jonizācijas kameras (manuāla izvēle)
1.5.3 | Vismaz 19'' iekārtas vadības ekrāns ar peli un tastatūru
1.5.4 | Pacientu reģistrācijas, t.s. ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
1.5.5 | Izmeklēšanas protokoli ne mazāk kā 200 (modificējami)
1.5.6 | Izmeklēšanas protokoli jaundzimušiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem
1.5.7 | Automātiska protokolu iestatīšanas iespēja atbilstoši pacienta izmēram (vismaz 4 pacienta izmēri)
1.5.8 | Automātiska protokolu iestatīšanas iespēja atbilstoši pacienta dzimšanas gadam
1.5.9 | Attēlu apstrādes, pēcapstrādes un anotācijas rīki (vismaz attāluma mērīšana, brīva rotācija, iespēja pievienot tekstu uz attēla, iespēja mainīt spilgtumu un kontrastu gan manuāli, gan automātiski (vismaz 2 filtru kombinācijas), iespēja palielināt attēlu utt
1.5.10 | Kolimācija uz vadības pults ekrāna vai cits risinājums
1.5.11 | Laiks no ekspozīcijas līdz pilna attēla iegūšanai uz ekrāna ne vairāk kā 10 sekundes
1.5.12 | Virtuālā režģa simulācijas programma, attēla kvalitātes uzlabošanai
1.5.13 | Protokoli kvalitātes testiem
1.5.14 | Mikrofons komunikācijai ar pacientiem
1.5.15 | Skaņas signāls par ekspozīciju
1.6. | Dokumentēšana un arhivēšana
1.6.1 | Arhivācija uz cietā diska
1.6.2 | Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli vai vismaz 240 GB
1.6.3 | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
1.6.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie Slimnīcas PACS arhīva un Modality Worklist, Archive
1.6.5 | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu
1.6.6 | USB ports vai ekvivalents ar iespēju ierakstīt atsevišķus attēlus
1.6.7 | Iespēja iestatīt automātisko izmeklējumu dzēšanu saskaņā ar lietotāja norādēm
1.6.8 | Noraidīto izmeklējumu statistiskā analīze
1.7. | Piedāvātā iekārta ir saderīga ar BKUS esošo portatīvo detektoru sistēmu Philips Skyplate vai piedāvājumā jāiekļauj lielais portatīvs detektors brīvajām ekspozīcijām. Prasības portatīvajam detektoram:
1.7.1 | Detektora izmērs ne mazāk kā 35 x 40 cm
1.7.2 | Detektora aktīvais izmērs sastāv ne mazāk kā 80% no detektora kopēja izmēra
1.7.3 | Detektora matrica ne mazāk kā 2300 x 2800 pikseļi
1.7.4 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.7.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.3 Lp/mm
1.7.6 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 1 µGy, 2 µGy un 3,0 Lp/mm ne mazāka kā 25%
1.7.7 | CSI detektora tips
1.7.8 | Detektora svars ar bateriju ne vairāk kā 3,5 kg
1.7.9 | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 150 kg
1.7.10 | Maksimālā punkta (4 cm diametrā) slodze uz detektoru ne mazāk kā 100 kg
1.7.11 | No detektora viegli izņemama litija jona baterija
1.7.12 | Akumulatora vai baterijas darbības laiks darba režīmā vismaz 5 stundas vai vismaz 500 attēli
1.7.13 | Detektora aizsardzība pret šķidruma pilieniem un putekļiem
1.7.14 | Izmeklējuma datu pārraide, izmantojot WiFi
1.7.15 | Vismaz viena papildus baterija
1.7.16 | Portatīvā detektora bateriju lādēšanas ierīce
1.8. | Komplektācija
1.8.1 | Portatīvo detektoru atpazīšana (skeneris vai ekvivalents risinājums)
1.9. | Citas obligātas prasības
1.9.1 | Rentgena iekārta vai kabinets noformēta ar bērniem draudzīgu dizainu (dizainu saskaņot ar Pasūtītāju)
1.10. | Vēlamās prasības
1.10.1. | Vienlaicīga abu fokusu izmantošana vienas ekspozīcijas laikā, lai nodrošinātu optimālu jaudas sadalījumu uz abiem fokusiem un nodrošinātu optimālu attēla kvalitāti un palielinātu rentgena spuldzes dzīvildzi
1.10.2. | Iespēja apskatīt iegūtu rentgena attēlu uz rentgena spuldzes moduļa (ar iespēju izslēgt opciju)
1.10.3. | Galda kustības bloķēšanas funkcija
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W))
D | Ģeneratora jauda 80kW vai liekāka
E | Minimālais ekspozīcijas laiks 1,0 ms un mazāk
F | Piecu un vairāk lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
G | Skārienjutīgs vadības ekrāns
H | Vienlaicīga abu fokusu izmantošana vienas ekspozīcijas laikā
I | Iespēja apskatīt rentgena attēlu uz spuldzes moduļa
J | Galda kustības bloķēšanas iespēja
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, tehniskā apkalpošana, rentgena spuldzes nomaiņa un telpu pielāgošanas darbu izmaksas) izmaksas | 65
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 5
D | Ģeneratora jauda 80kW vai liekāka | 2
E | Minimālais ekspozīcijas laiks 1,0 ms un mazāk | 3
F | Piecu un vairāk lauku automātiska ekspozīcijas kontrole | 4
G | Skārienjutīgs vadības ekrāns | 5
H | Vienlaicīga abu fokusu izmantošana vienas ekspozīcijas laikā | 5
I | Iespēja apskatīt rentgena attēlu uz spuldzes moduļa | 3
J | Galda kustības bloķēšanas iespēja | 3
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. 5) D (Ģeneratora jauda 80kW vai liekāka) - tiek piešķirti 2 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 6) E (Minimālais ekspozīcijas laiks 1,0 ms un mazāk ) - tiek piešķirti 3 punkti par izpildi, tiek piešķirti 2 punkti par minimālo ekspozīcijas laiku 1,1 ms līdz 1,4, tiek piešķirts 1 punkts par minimālo ekspozīcijas laiku 1,5 ms līdz 1,9 ms un 0 par minimālo ekspozīcijas laiku no 1,9 ms līdz 2,0 ms 7) F (Piecu un vairāk lauku automātiska ekspozīcijas kontrole) - tiek piešķirti 4 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 8) G (Skārienjutīgs vadības ekrāns) - tiek piešķirti 5 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 9) H (Vienlaicīga abu fokusu izmantošana vienas ekspozīcijas laikā)- tiek piešķirti 5 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 10) I (Iespēja apskatīt rentgena attēlu uz spuldzes moduļa) - tiek piešķirti 3 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 11) J (Galda kustības bloķēšanas iespēja) - tiek piešķirti 3 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai

## Telpu pielāgošanas darbi
1 | Prasības telpu pielāgošanas darbiem:
1.1. demontēt esošo grīdas segumu telpā un ieklāt jaunu linoleja grīdas segumu saskaņā ar tālākajām prasībā. Pēc iekārtu demontāžas veikt grīdas detalizētu izpēti un novērtējumu tās izturībai attiecībā prasībām iekārtas izvietošanai – ja nepieciešams, tad veikt atbilstošs pastiprināšanas darbus, ko izstrādājis sertificēts būvkonstruktors;
1.2. veikt telpas sienu tīrīšanu, nepieciešamo vietu špaktelēšanu, slīpēšanu un krāsošanu;
1.3. telpā saglabājama esošā kondicionēšanas sistēma, ja telpas gaisa parametri atbilst ražotāja rekomendācijām
1.4. ja nepieciešams, izbūvēt jaunus LED tipa griestu apgaismojumus ar dimmēšanas funkciju. Pults telpā saglabāt esošo apgaismojumu.
1.5. veikt kabeļu kanālu izbūvi, kas nepieciešami iekārtu pieslēgumam, tos ieguldot sienā vai grīdā. Ja, pastāv iespēja izmantot esošos kabeļu pievadus, tos saglabāt;
1.6. darbu procesā jāpieaicina BKUS medicīnas fizikas ekspertu, lai detalizēti izvērtētu nepieciešamos risinājumus radiācijas aizsardzībai;
1.7. darbu procesā piesaistāms sertificēts būvkonstrukciju būvinženieris, lai izvērtētu un sniegtu apliecinājumu par grīdas un griestu stāvokli un papildu nepieciešamajiem darbiem, lai nodrošinātu konstrukciju nestspēju.
2 | Apdares darbu prasības
2.1. | Griesti
2.1.1. | Esošo griestu notīrīšana, špaktelēšana.
2.1.2. | Krāsojums baltā tonī ar ūdens bāzes, lateksa krāsu, kas ir izturīga pret biežu mazgāšanu, t.sk ar stipriem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās. Mitras berzes izturība – 1.klase (EN 13300:2002), augsta izturība pret mehānisko iedarbību.
Kā piemērs Tikkurila (Argentum 20), Teknos (Timanti clean) (vai analogs).
2.2. | Sienas
2.2.1. | Esošo sienu notīrīšana, špahtelēšana
2.2.2. | Krāsojums procedūru un pults telpā - gaišā tonī ar ūdens bāzes, lateksa krāsu, kas ir izturīga pret biežu mazgāšanu, t.sk ar stipriem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās. Mitras berzes izturība – 1.klase (EN 13300:2002), augsta izturība pret mehānisko iedarbību.
2.2.3. | Sienu tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
Kā piemērs Tikkurila (Argentum 20), Teknos (Timanti clean) (vai analogs).
2.3. | Grīdas
2.3.1. | Pēc esošā seguma noņemšnas tiek veikta grīdas pamatnes izlīdzināšana. Grīdas ir pilnīgi līdzenas un gludas, bez sliekšņiem. Grīdas pieļaujamais slīpums nepārsniedz 2 mm atšķirību uz 2 m.
2.3.2. | Linolejs ir jāieklāj saskaņā ar ražotāja instrukciju, izmantojot 15cm malu lentu no atbilstošā materiāla, kas ieklājams 5cm uz grīdas un 10 cm uzlokot uz sienas. Sadurvietā ar sienu stūri noapaļot vai lietot velves veidotāju, ieteicams izmantot iepriekš izgatavotos iekšējo un ārējo stūru elementus.
2.3.3. | Gar aplodām savienojums ar grīdu aizpildāms ar silikonu.
2.3.4. | Grīdas tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.
2.3.5. | Elektrību vadošs, iezemēts PVH flīžu vai ruļļi segums
2.3.5.1. | Elektriskā pretestība (EN 1081 (100V))- R ≤ 10 8– Ω (piemēram, Colorex sd; Mipolam Affinity EL7), flīzes izmērs (EN 427) – 615x615mm, kopējais biezums (EN 428) – 2,0mm, nodiluma izturība (EN 685) – 34 klase, paliekošais iespiedums (EN 433) – 0,035mm, pretslīde (DIN 51130) – R9, dimensiju stabilitāte (EN 434) - <0,05%, ugunsdrošība (EN 13501-1) – Bfl-s1.
2.4. | Apgaismojums un elektrotīkli
2.4.1. | Ja nepieciešams, demontējams vecais apgaismojums un izbūvējams jauns LED tipa apgaismojums (viraspmetuma, elektrība skabeļus izvietojot virs reģipša griestiem)
2.4.2. | Apgaismojuma līmenis (lx) atbilstoši MK notikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 50 – 300 - 500 lx
2.4.3. | Nomaināmi elektrības slēdži un rozetes remontējamās telpās. Saskaņojams ar Pasūtītāju.
2.4.4. | Uzstādīt brīdinājuma gaismu pie pacientu ieejas durvīm.
2.5. | Kabeļu kanāli
2.5.1. | Iebūvējami grīdā un sienā
2.5.2. | Nodrošināmi visi pieslēgumi stacionārās iekārtas darbībai
2.5.3. | Ja tehniski iespējams, vēlams izmantot esošos kabeļu kanālus.

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Stacionārās rentgeniekārtas iegāde un tehniskā apkalpošana | 1
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
Stacionārās rentgeniekārtas iegāde | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Noraidīto izmeklējumu statistiskā analīze | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Rentgena spuldzes nomaiņa (ja pēcgarantijas periodā nepieciešams) | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Telpu pielāgošanas darbi | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Papildus programmas/licences, kuras Pasūtītājs var iegādāties par papildus samaksu (nepieciešamības gadījumā papildināt ailes):
…