## 4K laparskopijas sistēma
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Laparaskopisko operāciju sistēma - 2 gab. |  | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Videoprocesors | Modelis:
1.1. | Piemērots 4K (3840 x 2160 piks.) un HD (1920x2160 piks.) signāla apstrādei
1.2. | Vismaz 16:9 vai 16:10 attēla formāts
1.3. | Digitāls attēla palielinājums, vismaz līdz 3x
1.4. | Vismaz 4 speciālās attēla apstrādes un attēlošanas veidi (tajā skaitā, krāsu uzlabošanas/korekcijas, tumšo daļu izgaismošanas)
1.5. | Attēla spilgtuma regulēšana
1.6. | Attēlu dokumentēšana
1.6.1. | Pacienta datu ievade
1.6.2. | Attēlu saglabāšana un video ieraksta funkcija ar eksportēšanu USB vai citā veidā digitālā formātā
1.6.3. | Ja prasības izpildei nepieciešami papildus aprīkojums, tas jāiekļauj sistēmas cenā
1.7. | Vismaz 2 video izejas 4K kvalitātes attēlam
2. | Kameras galva | Modelis:
2.1. | 4K attēla kvalitāte
2.2. | Vismaz 2 brīvi ieprogrammējamas pogas
2.3. | Kameras svars bez savienojošā kabeļa ne vairāk par 350 g
2.4. | Teleskopa maiņa bez papildus instrumentiem sterilā vidē
2.5. | Maināms fokālais garums
2.6. | Piemērota standarta teleskopa okulāriem (iespējams lietot dažādu ražotāju teleskopus)
2.7. | Iespējams autoklavēt 134º
3. | Kameras galva ar 90° pret kameras rokturi (pendulum tipa) | Modelis:
3.1. | Savienojošā kabeļa garums vismaz 3 m
3.2. | Piemērota standarta optikas okulāriem
3.3. | Ja nepieciešams prasības izpildei jāiekļauj papildus videoprocesors vai cits aprīkojums, kas nepieciešams
4. | Gaismas avots | Modelis:
4.1. | 300W ksenona vai ekvivalents LED
4.2. | Vismaz Karl Storz un Olympus tipa savienojums gaismas vadiem
4.3. | Gaismas avotam jānodrošina darba mūžs vismaz 5000 stundas vai jāiekļauj komplektācijā nepieciešamais spuldžu skaits prasības izpildei
4.4. | Gaismas intensitātes regulēšana
5. | Teleskops | Modelis:
5.1. | Autoklavējams 134º
5.2. | Standarta 10 mm diametra, 31,5±1,5 cm garuma, 30° teleskops - 4 gab.
5.3. | Katram teleskopam komplektācijā gaismas vads | Modelis:
5.3.1. | Garums vismaz 2,3 m
5.3.2. | Saderīgs ar piedāvājumā iekļautajām optikām un gaismas avotu
5.3.3. | Autoklavējams 134º
5.4. | Katra teleskopa komplektācijā sterilās uzglabāšanas konteineris
6. | Monitors - 1 gab | Modelis:
6.1. | Medicīniskais
6.2. | 4K UHD attēla kvalitāte
6.3. | Ekrāna izmērs 31±1''
6.4. | Standarta VESA stiprinājums (100 x 100 mm)
6.5. | Svars ne lielāks par 15 kg
6.6. | Komplektācijā ratiņi uz riteņiem ar monitora roku-statīvu, kas nodrošina monitora atrašanos ķirurga acu augstumā (~165 cm)
6.6.1. | Vismaz 3 plaukti, vismaz 2 plauktiem regulējams augstums
6.6.2. | Vismaz viena atvilktne
6.6.3. | Novietots uz 4 riteņiem ar bremzi
6.6.4. | Integrēts statīvs infūzijas maisiem
6.6.5. | Integrēta CO2 10 l balona stiprinājuma vieta
6.6.6. | Iespējams tīrīt ar virsmas dezinfekcijas līdzekļiem
7. | Insuflators | Modelis:
7.1. | Plūsmas ātrums vismaz līdz 45 l/min
7.2. | Pārskatāms krāsains skārienjutīgs ekrāns uzskatāmai grafiskai spiediena un plūsmas parametru attēlošanai, uzstādīšanai un kontrolei
7.3. | Iespēja uzstādītos parametrus mainīt procedūras laikā
7.4. | Saderīgs vismaz ar Storz, Olympus, Aesculap ražotāju laparaskopiskajiem instrumentiem
7.5. | Automātiska spiediena regulēšana un drošība pret kritisku spiediena robežas pārsniegšanu ar automātisku gāzes evakuāciju
7.6. | Cauruļu apsilde nodrošinot gāzes sildīšanu līdz ķermeņa temperatūrai (~37°C)
7.7. | Iespēja izstrādāt un saglabāt spiediena un plūsmas uzstādījumus konkrētām manipulācijām
7.8. | Izmantojams ar centralizētu zema spiediena gāzi un tieši pieslēdzot balonam
7.9. | Integrēts vai ar piedāvāto insuflatoru saderīgs dūmu evakuācijas modulis
7.9.1. | Nodrošina automātisku dūmu izvadi
7.9.2. | Manuāla evakuācijas aktivizācija ar kājas pedāli
7.9.3. | Komplektācijā iekļautas vismaz 30 dūmu evakuācijas sistēmas ar filtru, ja tāds ir nepieciešams
8. | Komplektācijā:
8.1. | Atkārtoti sterilizējamu cauruļu komplekts ar garumu vismaz 2,5 m (vismaz 6 gab.)
8.2. | Vismaz 50 vienreizlietojami filtri
8.3. | Vienreizlietojams apsildāmo cauruļu komplekts ar filtru (ja nepieciešams) un garumu vismaz 2,5 m (vismaz 50 gab.)
8.4. | Savienojuma caurule ar konektoriem CO2 balona pieslēgumam
9. | Iregācijas sūknis | Modelis:
9.1. | Multidisciplinārs iregācijas/atsūkšanas sūknis, piemērots vismaz ginekoloģiskajām, uroloģiskajām un vispārējās ķirurģijas operācijām
9.2. | "Vienas rokas" iregācijas cauruļu ievietošana
9.3. | Plūsma vismaz līdz 1,8 l/min
9.4. | Sūkņa spiediens vismaz līdz 200 mm Hg
9.5. | Komplektācijā jāiekļauj vismaz 20 univesāli, atkārtotas lietošanas iregācijas cauruļu komplekti vai saskaņojot ar pasūtītāju piegādāt nepieciešamo skaitu vienreizējas lietošanas iregācijas cauruļu komplektus atbilstošajām operācijām (kopējais skaits vismaz 100)
10. | Kopējās prasības:
10.1. | Visas sistēmas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitātīva attēla iegūšanu un optimālu darba procesu
10.2. | Iekārtu virsmas viegli tirāmas un dezificējamas, kuras iespējams apstrādāt ar standarta līdzekļiem
10.3. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
11. | Citas prasības:
Sistēmas cenā jāiekļauj uzstādīšana Slimnīcas operāciju zālē
Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādātajām iekārtām iekļauta sistēmas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Defibrilators 200J
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Defibrilators 200J - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Svars ne lielāks par 6 kg
2. | Maksimālais izmērs: 28 cm x 33 cm x 21 cm
3. | Krāsains skārienjutīgs displejs ar izmēru ne mazāku par 6,5''
4. | Integrēts akumulators
5. | Akumulatora uzlādes indikators
6. | Ar pilnībā uzlādēto bateriju var veikt (bez cita enerģijas avota):
6.1. | ne mazāk kā 100 pilnas enerģijas uzlādes/izlādes ciklus
6.2. | ne mazāk kā 2,5 stundu monitoringu
7. | Tiešas piekļuves pacienta tipa izvēle
8. | Defibrilatoram vizuāls indikators, kas ļauj operatoram pārliecināties par iekārtas gatavību darbam, ieskaitot, kad iekārta nav ieslēgta
9. | Automātiska pašpārbaude
10. | Uz ekrāna vienlaikus var apskatīt ne mazāk par 2 novadījumiem
11. | Novadījumu izvēle I, II, III, aVR, aVL, aVF un V
12. | Sirds ritma mērīšanas diapazons ne mazāks par 20 līdz 300 bpm
13. | Defibrilators var atmiņā saglabāt vismaz II novadījuma EKG pierakstu ne mazāk kā līdz 6 stundām
14. | Tiešas piekļuves EKG novadījuma izvēle
15. | Komplektācijā iekļauts EKG kabelis
16. | Kontakta indikators uz defibrilācijas lāpstiņām
17. | Bērnu defibrilācijas lāpstiņas integrētas zem pieaugušo vai ekvivalents risinājums
18. | Defibrilācijas strāva ar divfāzisku eksponenciālu formu
19. | Automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana, sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai
20. | Uzlādes laiks (ar pilnībā uzlādētu bateriju) ne ilgāks par 8 sekundēm līdz 200 J
21. | Vismaz manuālais un AED defibrilācijas režīms
22. | Manuālās defibrilācijas enerģijas diapazons ne mazāks kā 1-200 J
23. | Komplektācijā vismaz 5 pieaugušo pacientu vienreizlietojamo defibrilācijas elektrodu komplekti un atkārtoti lietojams savienojošais kabelis
24. | Integrēts termoprinteris notikumu un EKG līkņu drukāšanai
24.1. | Komplektācijā vismaz 3 termopapīra ruļļi
24.2. | Automātiskas printēšanas funkcija
25. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Defibrilators 360J
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Defibrilators - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Svars ne lielāks par 6 kg
2. | Krāsains skārienjutīgs displejs ar izmēru ne mazāku par 7' ne mazāk kā ar trīs liknēm
3. | Integrēts akumulators
4. | Akumulatora uzlādes indikātors
5. | Ar pilnībā uzlādēto bateriju var veikt (bez cita enerģijas avota):
6. | ne mazāk kā 100 pilnas enerģijas uzlādes/izlādes ciklus
6.1. | ne mazāk kā 2,5 stundu EKG un SpO2 monitoringu
7. | Tiešas piekļuves pacienta tipa izvēle
8. | Defibrilatoram vizuāls indikators kas ļauj operatoram pārliecināties par iekārtas gatavību darbam, ieskaitot, kad iekārta nav ieslēgta
9. | Automātiska pašpārbaude
10. | Bifāziska defibrilācijas enerģija robežās no ne mazāk kā 1J līdz 360J
11. | Minimālais defibrilācijas jaudas uzstādījumu skaits ne mazāks par 21 uzstādījumiem
12. | Defibrilācijas enerģijas uzlādes laiks līdz maksimālai kapacitātei ne ilgāk kā 7 sekunžu laikā
13. | Automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana, sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai
14. | Defibrilācijas enerģijas pievadi divos režīmos: ar EKG sinhronizēti un ar EKG nesinhronizēti
15. | Bērnu defibrilācijas lāpstiņas integrētas zem pieaugušo vai ekvivalents risinājums
16. | Komplektācijā vismaz 5 pieaugušo pacientu un 2 pediatrisko pacientu vienreizlietojamo defibrilācijas elektrodu komplekti un atkārtoti lietojams savienojošais kabelis
17. | Vismaz manuālais un AED defibrilācijas režīms
18. | Sirds stimulācijas strāvas stiprums vismaz no 0 mA līdz 200 mA, stimulācijas frekvence – vismaz no 30 līdz 210 reizēm.
19. | 3 - 5 novadījumu EKG
19.1. | Uz ekrāna vienlaikus var apskatīt ne mazāk par 2 novadījumiem
19.2. | Novadījumu izvēle I, II, III, aVR, aVL, aVF un V
19.3. | Sirds ritma mērīšanas diapazons ne mazāks par 20 līdz 300 bpm
19.4. | Defibrilators var atmiņā saglabāt vismaz II novadījuma EKG pierakstu ne mazāk kā līdz 6 stundām
19.5. | Tiešas piekļuves EKG novadījuma izvēle
19.6. | Komplektācijā iekļauts EKG kabelis
20. | Kontakta indikators uz defibrilācijas lāpstiņām
21. | Bērnu defibrilācijas lāpstiņas integrētas zem pieaugušo vai ekvivalents risinājums
22. | Integrēts termoprinteris notikumu un EKG līkņu drukāšanai
22.1. | Komplektācijā vismaz 3 termopapīra ruļļi
22.2. | Automātiskas printēšanas funkcija
23. | SpO2 modulis ar līknes vizualizāciju uz ekrāna un iespēju izdrukāt līkni un mērījuma vērtību
23.1. | SpO2 mērījuma diapazons robežās no ne mazāk kā 1 līdz 100%.
23.2. | Paredzēts pieagušajiem, pediatriskajiem pacientiem
23.3. | Komplektācijā vismaz viens atkārtoti lietojams komplekts pieaugušo un viens atkārtoti lietojams komplekts pediatrisko pacientu mērījumu veikšanai
24. | Komplektācijā vismaz 5 pieaugušo pacientu vienreizlietojamo defibrilācijas elektrodu komplekti un atkārtoti lietojams savienojošais kabelis
25. | Neinvazīvā asinsspiediena (NIBP) mērījumi
25.1. | Sistoliskā spiediena diapazons vismaz 30–250mmHg
25.2. | Diastoliskā spiediena diapazons vismaz 20–220mmHg
25.3. | 3 dažādu izmēru manšetes (bērnu, pieaugušo un liela izmēra pieaugušo) mērījumu veikšanai
25.4. | Automātiskā mērījuma intervāls vismaz 2 -30 minūtes
26. | Iekārta nodrošina trauksmes iespējas visiem noteiktajiem parametriem.
27. | Automātiskas printēšanas funkcija
28. | Krāsu kodētas mērījumu kontakta ligzdas
29. | Rokturis iekārtas pārvietošanai
30. | Iekārtas atmiņas kopējā ietilpība ne mazāk kā 360 minūtes nepārtrauktas EKG, vismaz 90 minūtes nepārtrauktas datu plūsmas no visiem kanāliem
31. | Iepriekšējas darbības sesijas parametru izdruka
32. | Komplektācijā defibrilatora soma
32.1. | Ar kabatām visu nepieciešamo papildpiederumu ievietošanai
32.2. | Kabatu izvietojums nedrīkst traucēt iekārtas funkciju nodrošināšanu
33. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Koagulators (endo)
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Koagulators - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Nodrošina augstfrekvences elektroķirurģisko koagulāciju un griešanu
2. | Iekārta piemērota izmantošanai visa veida ķirurģiskajām manipulācijām, tajā skaitā gastroenteroloģiskajām
3. | Displejs iekārtas parametru uzstādīšanai, kļūdu attēlošanai un koagulatora vadībai
4. | Iekārtas vadība ar pogām un/vai skārienjutīgu ekrānu
5. | Rūpnīcas sagatavotas standarta programmas
6. | Iespēja veidot individuālas programmas procedūrām atbilstoši lietotāja vajadzībām
7. | Specializēta programma endoskopiskajām manipulācijām (polipu noņemšanai)
8. | Dažādi monopolārie un bipolārie griežanas un koagulācijas režīmi
9. | Koagulācijas un griešanas režīmi darbam argona plazmā
10. | Bipolārajam režīmam iespēja izmantot gan pedāli, gan auto start funkciju
11. | Monopolārā režīma aktivizācija vismaz ar pedāli un no instrumenta
12. | Piemērots lietošanai ar viendaļīgiem un divdaļīgiem pacienta elektrodiem
13. | Neitrālā elektroda pretestības kontrole
14. | Standarta 350 kHz frekvence
15. | Maksimālā griešanas/koagulācijas jauda vismaz 200 W
16. | Skaņas un vizuāli signāli par iekārtas darbību
17. | Nepārtraukta parametru uzraudzība un pašpārbaude
18. | Iespēja vienlaicīgi pievienot vairākus instrumentus
19. | Automātiska instrumentu pievienošanas atpazīšana
20. | Vismaz 2 monopolārā konektora ligzdas ar ERBE tipa savienojumu
21. | Vismaz 1 bipolārā konektora ligzda ar ERBE tipa savienojumu
22. | Vismaz viena neitrālā elektroda pieslēguma konektors
23. | Komplektācijā vismaz 5 divdaļīga neitrālā elektroda savienojošie kabeļi
24. | Komplektācijā pedālis vismaz 2 režīmiem ar pārslēgšanās pogu vai citu risinājumu programmu maiņai
25. | Komplektācijā iekļauti ratiņi koagulatoram ar stiprinājumu/vietu koagulatoram/argona modulim un argona gāzes balonam
26. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
27. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Koagulators (OP)
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Koagulators - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Nodrošina augstfrekvences elektroķirurģisko koagulāciju un griešanu
2. | Iekārta piemērota izmantošanai ginekoloģijām, uroloģijām, vispārējās ķirurģijas, laparaskopiskām, LOR ķirurģijas u.c. operācijām
3. | Iekārtas vadība, kontrole un sistēmas stāvokļa uzraudzība izmantojot skārienjutīgu ekrānu ar izmēru vismaz 9''
4. | Rūpnīcas sagatavotas programmas vismaz 2. punktā nosauktajiem pielietojumiem
5. | Iespēja veidot individuālas programmas procedūrām atsevišķiem lietotājiem
6. | Kopējais iespējamas programmu skaits vismaz 200
7. | Dažādi darba režīmi monopolāriem audu griešanas veidiem, piemēram, standarta, laparaskopiskā, rezekcija u.c.
8. | Darba režīmi dažādu monopolāriem audu koagulācijas veidiem, piemēram, standarta koagulācija, viegla koagulācija, spēcīga koagulācija, koagulācija ar griešanu, bezkontakta koagulācija, laparaskopiska, griešana daļās ar paaugstinātu hemostāzi u.c.
9. | Optimizēti darba režīmi bipolārajiem laparoskopiskajiem instrumentiem
10. | Griešanas programmas, kas ietver vismaz bipolārā griešana, bipolārā griešana ar šķērēm, rezekcija
11. | Koagulācijas programmas, kas ietver bipolārā standarta, laparaskopiskā, vaskulārā, automātiskā standarta, rezekcijas
12. | Darba režīms, kas piemērots bipolārā TUR/HRS operāciju veikšanai NaCl vidē
13. | Bipolārajam režīmam iespēja izmantot gan pedāli, gan auto start funkciju
14. | Monopolārā režīma aktivizācija vismaz ar pedāli un no instrumenta
15. | Piemērots lietošanai ar viendaļīgiem un divdaļīgiem pacienta elektrodiem
16. | Neitrālā elektroda pretestības kontrole
17. | Standarta 350 kHz frekvence
18. | Maksimālā griešanas jauda monopolārajā režīmā vismaz 400 W
19. | Maksimālā griešanas jauda bipolārajā režīmā vismaz 350 W
20. | Skaņas un vizuāli signāli par iekārtas darbību
21. | Nepārtraukta parametru uzraudzība un pašpārbaude
22. | Iespēja vienlaicīgi pievienot vairākus instrumentus
23. | Automātiska instrumentu atpazīšana
24. | Vismaz 2 monopolārā konektora ligzdas, kas nodrošina vismaz:
24.1. | Vienlaicīgi 2 3-pin US tipa konektoru pievienošanu
24.2. | Atsevišķi vienu 5 mm KARL STORZ , 4 mm un BOVIE tipa konektoru pievienošanu
25. | Vismaz 2 bipolārā konektora ligzdas, kas nodrošina vismaz:
25.1. | Vienlaicīgu 2 2-pin US tipa (28,58 mm) konektoru pievienošanu
25.2. | Vismaz 1 ligzda Karl Storz bipolārajiem instrumentiem
26. | Vismaz viena neitrālā elektroda pieslēguma konektors
26.1. | Komplektācijā vismaz 5 divdaļīga neitrālā elektroda savienojošie kabeļi
27. | Komplektācijā pedālis vismaz 2 režīmiem ar pārslēgšanās pogu vai citu risinājumu programmu maiņai
28. | Piemērots novietošanai uz virsmas, piemēram, plaukta
29. | Barošanu nodrošina integrēts akumulators un 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
30. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Visp_lap_kompl
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Vispārīgie instrumenti laparoskopisko instrumentu komplektam - 2 kompl. |  | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
1. | Maier tipa spaile - 1 gab. | Modelis:
1.1. | Taisna
1.2. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru
1.3. | Garums 26,5±0,5 cm
2. | Backhaus tipa veļas klemme - 2 gab. | Modelis:
2.1. | Liekta darba virsma
2.2. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru
2.3. | Garums 13±0,5 cm
3. | Skalpeļa rokturis - 1 gab. | Modelis:
3.1. | Piemērots 3. izmēra asmeņiem
3.2. | Taisnas formas
3.3. | Plakans rokturis ar rievojumu īkšķim
3.4. | Garums 125 mm
4. | Standarta ķirurģiskās grieznes - 1 gab. | Modelis:
4.1. | Taisni asmeņi
4.2. | Darba virsmas stiprinātas ar skrūvi
4.4. | Viens asmess ass, otrs noapaļots
4.5. | Garums 14-14,5 cm
5. | Standarta ķirurģiskā pincete - 2 gab. | Modelis:
5.1. | 1x2 zobi
5.2. | Rokturis plakans ar rievojumu pirkstu daļā
5.3. | Garums 14-14,5 cm
6. | Pean tipa asisnvadu spailes - 2 gab. | Modelis:
6.1. | Darba virsma liekta, visā garumā rievota
6.2. | Gali noapaļoti
6.3. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru
7. | Garums 14-14,5 cm
7.1. | Crile-Wood tipa adatturis - 1 gab. | Modelis:
7.2. | Darba virsmas taisnas
7.3. | Karbīda ieliktņi ar 0,4 mm rievojumu
7.4. | Gals noapaļots
7.5. | Piemērots 4/0-6/0 adatām
7.6. | Rokturi apstrādāti zelta krāsā
7.7. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru
7.8. | Garums 14-14,5 cm
8. | Mikulicz tipa peritoneālās spīles - 3 gab. | Modelis:
8.1. | 1x2 zobi
8.2. | Liekta darba virsma
8.3. | Vismaz 4 pakāpju fiksators
8.4. | Garums 20,5±0,5 cm
9. | Farabeuf tipa brūču pletēja komplekts - 1 gab. | Modelis:
9.1. | Platums augšājā daļā 10±1 mm
9.2. | Platums apakšējā daļā 12±1 mm
9.3. | Pletēju augstums augšējā daļā 24 un 27 (+/-2) mm
9.4. | Pletēju augstums apakšējā daļā 29 un 33 (+/-2) mm
9.5. | Pletēja garums 12,5±0,5 cm
10. | Metāla bļoda - 1 gab. | Modelis:
10.1. | Apaļas formas
10.2. | Tilpums 0,4±0,5 l
11. | Metāla mērtruks - 1 gab. | Modelis:
11.1. | Ar rokturi (osu)
11.2. | Graduēts
11.3. | Tilpums 0,25±0,5 l
12. | Kopējās prasības:
Visi instrumenti autoklavējami
Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja
Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu
Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai
Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 48 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Spec_lap_kompl
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 7. daļa
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Specializētie laparaskopiskie instrumenti laparaskopiskajam instrumentu komplektam - 2 kompl. |  | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
1. | Metzenbaum tipa monopolārās grieznes - 1 gab. | Modelis:
1.1. | Liekta darba virsma
1.2. | Karbīda ieliktņi
1.3. | Izjaucams
1.4. | Darba daļa:
1.4.1. | Diametrs 5 mm
1.4.2. | Garums 32±1 cm
1.5. | Aesculap Ref. PO030R vai ekvivalents
2. | Overholt tipa monopolārā disekcijas spaile - 1 gab. | Modelis:
2.1. | Darba virsma liekta 60° leņķī
2.2. | Izjaucams
2.3. | Darba daļa:
2.3.1. | Diametrs 10 mm
2.3.2. | Garums 32±1 cm
2.4. | Aesculap Ref. PO141R vai ekvivalents
3. | Allis tipa monopolārā satveršanas spaile - 1 gab. | Modelis:
3.1. | 6x7 zobu
3.2. | Izjaucams
3.3. | Darba daļa:
3.3.1. | Diametrs 5 mm
3.3.2. | Garums 32±1 cm
3.4. | Aesculap Ref. PO111R vai ekvivalents
4. | Monopolārs elektrods - 1 gab. | Modelis:
4.1. | Izjaucams
4.2. | L formas ākveida elektrods
4.3. | Apaļš rokturis
4.4. | Darba daļa:
4.4.1. | Diametrs 5 mm
4.4.2. | Garums 32±1 cm
5. | Monopolārā universālā satveršanas spaile - 1 gab. | Modelis:
5.1. | Izjaucams
5.2. | Fenestrēta
5.3. | Darba daļa:
5.3.1. | Diametrs 5 mm
5.3.2. | Garums 32±1 cm
5.4. | Aesculap Ref. PO128R vai ekvivalents
6. | Croce/Olmi tipa desekcijas spaile - 1 gab. | Modelis:
6.1. | Izjaucams
6.2. | Fenestrēta
6.3. | Darba daļa:
6.3.1. | Diametrs 5 mm
6.3.2. | Garums 32±1 cm
6.4. | Aesculap Ref. PO195R vai ekvivalents
7. | Claw tipa monopolārā satveršanas spaile - 1 gab. | Modelis:
7.1. | 2x3 zobi
7.2. | Izjaucams
7.3. | Darba daļa:
7.3.1. | Diametrs 5 mm
7.3.2. | Garums 32±1 cm
7.4. | Aesculap Ref. PO117R vai ekvivalents
8. | Monopolārā universālā satveršanas spaile - 1 gab. | Modelis:
8.1. | Fenestrēta
8.2. | Noapaļoti gali
8.3. | Izjaucams
8.4. | Darba daļa:
8.4.1. | Diametrs 5 mm
8.4.2. | Garums 32±1 cm
8.5. | Aesculap Ref. PO191R vai ekvivalents
9. | Monopolārais kabelis - 2 gab. | Modelis:
9.1. | Savietojams ar piedāvātajiem instrumentiem un ERBE ICC elektrokoagulatoru
9.2. | Garums vismaz 3 m
10. | Atsūkšanas/iregācijas caurule - 1 gab. | Modelis:
10.1. | Vienas rokas konrtrolei
10.2. | Ar divvirzienu krānu
10.3. | Darba daļa:
10.3.1. | Diametrs 5 mm
10.3.2. | Garums 33±1 cm
11. | Žultspūšļa ekstraktors -1 gab. | Modelis:
11.1. | 3 zaru
11.2. | Darba virsmas garums 55±5 mm
11.3. | Piemērots 10 mm trokāriem
12. | Klipaplikators - 1 gab. | Modelis:
12.1. | Piemērots M-L izmēra skavām
12.2. | Iespējams rotēt 360° leņķī
12.3. | Skalošanas kanāls
12.4. | Darba daļa:
12.4.1. | Diametrs 10 mm
12.4.2. | Garums 33±1 cm
13. | Silikona caurule insuflācijai - 1 gab. | Modelis:
13.1. | Garums vismaz 3 m
13.2. | Savietojams ar slimnīcā esošo Aesculap insuflatoru un instrumentiem
14. | Optika - 1 gab. | Modelis:
14.1. | Skata leņķis 30°
14.2. | Piemērota 4K attēla kvalitātes sistēmām
14.3. | Darba daļa:
14.3.1. | Diametrs 5 mm
14.3.2. | Garums 32±1 cm
15. | Troakārs 10-11 mm - 2 gab. | Modelis:
15.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu
15.2. | Ar krānu un Luer tipa konektoru
15.3. | Garums 110±5 mm
15.4. | Iekšejais diametrs 10-11 mm
15.5. | Komplektācijā pāreja uz 5-5,5 mm
15.6. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab.
16. | Stilete 11 mm - 2 gab. | Modelis:
16.1. | Saderīga ar 17. punktā piedāvāto troakāru
16.2. | Koniska tipa
17. | Troakārs 5,5 mm - 2 gab. | Modelis:
17.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu
17.2. | Ar krānu un Luer tipa konektoru
17.3. | Garums 110±5 mm
17.4. | Iekšejais diametrs 5,5 mm
17.5. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab.
18. | Stilete 5,5 mm - 2 gab. | Modelis:
18.1. | Saderīga ar 18. punktā piedāvāto troakāru
18.2. | Koniska tipa
19. | Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 2 gab. | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
19.1. | Konteinera pamatne | Modelis:
19.1.1. | Augstums piemērots komplektācijā norādītot grozu glabāšanai divos līmeņos (25±1 cm)
19.1.2. | Paredzēta vieta uz īsākās malas vismaz 2 konteinera identifikācijas plākšņu ievietošanai
19.1.3. | Komplektācijā iekļautas identifikatora plāksnītes
19.1.4. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija
19.1.5. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem
19.2. | Konteinera vāks | Modelis:
19.2.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteinera pamatni
19.2.2. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija
19.2.3. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits.
19.2.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm
19.2.5. | Krāsa pēc izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām
19.3. | Laparaskopisko instrumentu groza komplekts | Modelis:
19.3.1. | Standarta perforēts grozs piemērots konteinera izmēram
19.3.2. | Groza silikona paklājiņš
19.3.3. | Ar grozu saderīgs statīvs vismaz 8 laparaskopiskajiem instrumentiem
19.3.4. | Ar grozu saderīgs universāls silikona statīvs troakāriem
19.3.5. | Optikas stiprinājums fiksācijas elementi
19.4. | Grozs | Modelis:
19.4.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteneri
19.4.2. | Perforēts
19.4.3. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida silikona paklājiņš
19.4.4. | Komplektācijā sietveida optikas uzglabāšanas grozs ar stiprinājumiem optikai ar garumu vismaz līdz 34 cm
19.4.5. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām
20. | Kopējās prasības:
Visi instrumenti autoklavējami
Visi piedāvātie instrumenti vienas daļas ietvaros no viena ražotāja
Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu
Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai
Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 48 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Laparatomijas komplekts
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 8. daļa
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ķirurģisko instrumentu laparatomijas komplekts - 1 gab. |  | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
1. | Maier tipa spailes - 4 gab. | Modelis:
1.1. | Liektas formas
1.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
1.3. | Garums 265±10 mm
2. | Bengolea tipa spailes - 1 gab. | Modelis:
2.1. | Liektas formas bez zobiem
2.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
2.3. | Garums 245±10 mm
3. | Halsted tipa spailes - 1 gab. | Modelis:
3.1. | Liektas formas bez zobiem
3.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
3.3. | Garums 185±10 mm
4. | Halsted tipa spailes - 1 gab. | Modelis:
4.1. | Taisnas formas bez zobiem
4.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
4.3. | Garums 185±10 mm
5. | Kocher-Ochsner tipa hemostatiskās spailes - 2 gab. | Modelis:
5.1. | 1:2 zobi
5.2. | Taisnos formas darba daļa
5.3. | Garums 225±10 mm
6. | De Bakey tipa disekcijas pincete - 1 gab. | Modelis:
6.1. | 3,5 mm plata satveršanas daļa
6.2. | Garums 300±10 mm
7. | De Bakey tipa disekcijas pincete - 2 gab. | Modelis:
7.1. | 3,5 mm plata satveršanas daļa
7.2. | Garums 240±10 mm
8. | Nelson-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 4 gab. | Modelis:
8.1. | Asmeņi liekti
8.2. | Ar karbīda ieliktņiem
8.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā
8.4. | Garums 260±5 mm
9. | Nelson-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 2 gab. | Modelis:
9.1. | Asmeņi liekti
9.2. | Ar karbīda ieliktņiem
9.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā
9.4. | Garums 285±5 mm
10. | Crafoord tipa hemostatiskās spailes - 4 gab. | Modelis:
10.1. | Liektas formas darba daļa
10.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
10.3. | Garums 240±10 mm
11. | Mixter tipa disekcijas spailes - 4 gab. | Modelis:
11.1. | Liektas formas darba daļa
11.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
11.3. | Garums 220±10 mm
12. | Kantrowitz tipa disekcijas spailes - 1 gab. | Modelis:
12.1. | Liektas formas darba daļa
12.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
12.3. | Garums 220±10 mm
13. | Allis tipa satveršanas spailes - 3 gab. | Modelis:
13.1. | Satveršanas daļa 6,2±0,2 mm
13.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
13.3. | Garums 155±10 mm
14. | De Bakey tipa adatturis - 1 gab. | Modelis:
14.1. | Darba daļa rievota ar 0,4 mm soli
14.2. | Ar karbīda ieliktņiem
14.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
14.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā
14.5. | Garums 250±10 mm
15. | De Bakey tipa adatturis - 1 gab. | Modelis:
15.1. | Darba daļa rievota ar 0,4 mm soli
15.2. | Ar karbīda ieliktņiem
15.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
15.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā
15.5. | Garums 305±10 mm
16. | Guyon tipa atraumatiskā spaile - 2 gab. | Modelis:
16.1. | Ar vismaz 4 pakāpju fikāsiju
16.2. | Darba daļa ar 3 paralēlām, perpendikulāri rievotām zonām
16.3. | Garums 230±10 mm
17. | Israel tipa retraktors - 3 gab. | Modelis:
17.1. | 4 zaru
17.2. | Zaru gali truli
17.3. | Darba daļas izmērs 39 x 40 ±1 mm
17.4. | Garums 255±10 mm
18. | Logu klemme - 1 gab. | Modelis:
18.1. | "Lāses" formas darba daļa
18.2. | Darba daļas platums 21±1 mm
18.3. | Darba daļā 2 rievotas satveršanas zonas
18.4. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
18.5. | Taisnas
18.6. | Garums 250±10 mm
19. | Fritsch tipa retraktors - 1 gab. | Modelis:
19.1. | Darba daļas izmērs 46 x 75 ± 5 mm
19.2. | Garums 235±10 mm
20. | Mikulicz tipa retraktors - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
20.1. | Darba daļa 50 x 155 ± 10 mm
20.2. | Garums 250±10 mm
21. | Bridge tipa spailes - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
21.1. | Taisna, pilnā garumā rievota darba virsma
21.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju
21.3. | Garums 270±10 mm
22. | Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 11 gab. | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
22.1. | Konteinera pamatne | Modelis:
22.1.1. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija
22.1.2. | Paredzēta vieta uz īsākās malas vismaz 2 konteinera identifikācijas plākšņu ievietošanai
22.1.3. | Komplektācijā iekļautas identifikatora plāksnītes
22.1.4. | Pamatnes augstums 13-14 cm
22.1.5. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem
22.2. | Vāks | Modelis:
22.2.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteinera pamatni
22.2.2. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija
22.2.3. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits.
22.2.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm
22.2.5. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām
22.3. | Grozs | Modelis:
22.3.1. | Saderīgs ar piedāvoto pamatni
22.3.2. | Ar nolocāmiem rokturiem tā izcelšanai un pārvietošanai
22.3.3. | Groza augstums 5,5±1 cm
22.3.4. | Grozs perforēts ar plastikāta vai ekvivalenta materiāla kājiņām
22.3.5. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida vai ekvivalents silikona paklājiņš
22.3.6. | 5 konteineriem papildus komplektācijā jāiekļauj fiksācijas elementu komplekts diletatoru nostiprināšanai (sliede un 2 atdures rāmji vai cits risinājums 20 gab. 18,5±1 cm garu diletatoru fiksācijai)
23. | Kopējās prasības:
Visi instrumenti autoklavējami
Visi piedāvātie instrumenti vienas daļas ietvaros no viena ražotāja
Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu
Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai
Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Laparaskopiskie adatturi
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 9. daļa
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
| Laparaskopiskie adatturi | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
1. | Taisnas, aksiālas formas rokturis adatturiem ar taisnu darba daļu
2. | Pistoles formas rokturis adatturiem ar liektu darba daļu
3. | Darba daļas diametrs 5 mm
4. | Karbīda ieliktņi
5. | Taisnas formas darba daļa
6. | Piemērots darbam ar vismaz 0/0 līdz 7/0 izmēra adatām
7. | Ar regulējamu un atbrīvojamu sprūdratu
8. | Sprūdrata atbrīvošana taisnajam adatturim labajā pusē
9. | Garums, darba daļas forma un skaits:
9.1. | 33±1 cm, taisna - 2 gab. | Modelis:
9.2. | 43±1 cm, taisna- 1 gab. | Modelis:
Kopējās prasības:
Visi instrumenti autoklavējami
Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja
Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu
Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums un instrumenta references numurs izsekojamības nodrošināšanai
Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 48 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu
Lietošanas instrukcija latviešu valodā