## Artroskopijas sistēma
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Artroskopijas sistēma - 1 gab. |  | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Šeivera rokas sistēma | Modelis:
1.1. | LCD krāsains skārienjūtīgs vadības displejs
1.2. | Displeja parametri:
1.2.1. | pievienotais rokas motors
1.2.2. | režīms
1.2.3. | uzstādītais ātrums
1.2.4. | maksimālais ātrums
1.3. | Režīmi:
1.3.1. | oscilējošais
1.3.2. | uz priekšu/atpakaļ
1.4. | Rokas motoram vismaz 3 vadības pogas
1.5. | Automātiska rokas motoru atpazīšana
1.6. | Automātiskā uzgaļu atpazīšana
1.7. | Ar vienu uzgali ir iespējams veikt gan mīksto audu rezekciju, gan asinsvadu koagulāciju, gan kaulu griešanu
1.8. | Ir vadība ar kājas pedāli
1.9. | Savietojamība ar artroskopisko šķidruma vadības sistēmu, izmantojot komunikācijas portu
1.10. | Vienlaicīgi divu rokas motoru pieslēgšana un lietošana
1.11. | Komplektācijā četri rokas motori | Modelis:
1.11.1. | Uz korpusa vismaz 3 integrētas vadības pogas
1.11.2. | Vismaz 2 oscilējoši darba režīmi
1.11.3. | Iespēja mainīt motora griešanās virzienu
1.11.4. | Nodrošina griešanās ātrumu vismaz līdz 10000 apgr./min
1.11.5. | Integrēts atsūkšanas kanāls ar aktivizācijas slēdzi
1.11.6. | Rokturis taisnas formas
1.11.7. | Savienojošā kabeļa garums vismaz 3 metri
1.11.8. | Savietojams ar atkārtoti un vienreizējas lietošanas darba instrumentiem
1.11.9. | Autoklavējams
1.11.10. | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu
1.11.12. | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs izsekojamības nodrošināšanai
2. | Atroskopiskā šķidruma vadības sistēma | Modelis:
2.1. | Maksimālais plūsmas ātrums vismaz 1.5 l/min
2.2. | Plūsmas ātrums automātiski samazinās, kad spiediens sasniedz optimālo rādītāju
2.3. | Spiediena diapazons vismaz 15-150 mmHg
2.4. | Skalošanas (wash) funksija
2.5. | Ir vadība ar kājas pedāli
2.6. | Sistēmas palaišanas poga
2.7. | Displeja parametri:
2.7.1. | spiediens
2.7.2. | brīdinājumi/trauksmes
2.8. | Integrēts skalošanas cauruļu fiksators
2.9. | Savietojama ar daudzreizlietojamam un vienreizlietojamam caurulēm
2.10. | Saderīga ar 1. punkta piedāvāto šeivera sistēmu
2.11. | Komplektācijā visi nepieciešami piederumi 50 operācijām
3. | Kopējās prasības:
3.1. | Visas sistēmas komponentes savstarpējie savietojamas un saderīgas, lai nodrošinātu kvalitātīva attēla iegūšanu un optimālu darba procesu
3.2. | Iekārtu virsmas viegli tirāmas un dezificējamas, kuras iespējams apstrādāt ar standarta līdzekļiem
3.3. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
4. | Citas prasības:
Sistēmas cenā jāiekļauj uzstādīšana Slimnīcas operāciju zālē
Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādātajām iekārtām iekļauta sistēmas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Koblācijas sistēma
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Koblācijas sistēma |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Paredzēta mīksto, kaulaudu un asinsvadu hemostāzes rezekcijai, ablācijai un koagulācijai visu locītavu artroskopiskajās operācijās
2. | LCD krāsains skārienjūtīgs vadības displejs
3. | Parametru regulēšana gan no displeja, gan no zondes roktura, gan no pedāļa
4. | Vismaz trīs ablācijas režīmi
5. | Automātiskā šķidruma kontrole locītavā
6. | Automātiskā temperatūras kontrole locītavā
7. | Automātiskā uzgaļu atpazīšana ar optimālo parametru izvēli uzgalim
8. | Multi-elektrodu tehnoloģija, kas nodrošina saudzīgu, ātru un kontrolētu audu virsmas apstrādi ar vismaz 100µm līdz 200µm plazmas lauku
9. | Automātiskā atroskopa saudzēšanas funkcija - sistēmas darbībai jāapstrājas espt tuvu pie metāla
10. | Virsmas apstrāde relatīvi zemā tenmperatūrā (40°C-70°C)
11. | Integrēts taimeris - jaudas un laika uzstādījumi
12. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
13. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Instrumenti
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Artraskopisko instrumentu komplekta speciālie instrumenti- 3 kompl. |  | Ražotājs:
Ražotājvalsts:
1. | Artroskops - 1 gab. | Modelis:
1.1. | Lēcas izgatavotas no augstas mehāniskās izturības materiāla, piemēram, safīra
1.2. | Darba daļas diametrs 4 mm
1.3. | Darba daļas garums 16±1 cm
1.4. | Skata virziens vērsts 30° leņķī
1.5. | Paplašināts redzes lauks, vismaz 115°
1.6. | J-Lock savienojums ar artroskopijas apvalkiem
1.7. | Universāls okulārs
2. | Kanula - 1 gab. | Modelis:
2.1. | Darba daļas diametrs 4,5 mm
2.2. | Skalošanas un atsūkšanas pieslēguma vietas ar krānu
2.3. | Savietojama ar piedāvāto optiku
3. | Obturators - 1 gab. | Modelis:
3.1. | Diametrs 4,5 mm
3.2. | Konisks, noapaļots galds
3.3. | Savietojams ar 3. daļā piedāvāto kanulu
4. | Kanula - 1 gab. | Modelis:
4.1. | Darba daļas diametrs ne leilāks par 5,5 mm
4.2. | Skalošanas un atsūkšanas pieslēguma vietas ar krānu
4.3. | Gals rotējošs
4.4. | Savietojama ar piedāvāto optiku
5. | Obturators - 1 gab. | Modelis:
5.1. | Diematrs atbilstoši 4. daļā piedāvatajai kanulai
5.2. | Konisks, noapaļots galds
5.3. | Savietojams ar piedāvāto kanulu
6. | Satveršanas spailes - 1 gab. | Modelis:
6.1. | Darba daļas diametrs ne lielāks par 3,5 mm
6.2. | Darba daļas garums 12,5±1 cm
6.3. | Taisna darba daļa ar viļņveida zobiņiem
6.4. | Vienpusējas darbības
6.5. | Pistoles formas ar šķērveida rokturiem
7. | Groziņšķēres–izkniebējs - 1 gab. | Modelis:
7.1. | Ovālas formas darba daļa
7.2. | Izkniebjamās daļas platums 4,4±0,1 mm
7.3. | Darba daļas garums 12,5±1 cm
7.4. | Darba daļa liekta uz augšu (upbiter)
7.5. | Darba daļas diametrs ne lielāks par 7 mm
8. | Groziņšķēres–izkniebējs - 1 gab. | Modelis:
8.1. | Ovālas formas darba daļa
8.2. | Izkniebjamās daļas platums 1,1±0,1 mm
8.3. | Darba daļas garums 12,5±1 cm
8.4. | Darba daļa liekta uz augšu (upbiter)
8.5. | Darba daļas diametrs ne lielāks par 4 mm
9. | Artraskopiskā zonde - 1 gab. | Modelis:
9.1. | Taisnas formas
9.2. | Zondes gals 90° leņķī pret kātu
9.3. | Gals truls
9.4. | Ar rokturi
10. | Gaismas vads - 1 gab. | Modelis:
10.1. | Garums vismaz 2,2 m
10.2. | Piemērots darbam ar 1. daļā piedāvāto artroskopu un Slimnīcā esošajiem gaismas avotiem
10.3. | Ja nepieciešams, komplektācijā iekļauti adapteri
12. | Kopējās prasības:
Visi instrumenti autoklavējami
Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja
Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu
Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs izsekojamības nodrošināšanai
Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas
Lietošanas instrukcija latviešu valodā