## Obl.pras.
nr. | Obligātās prasības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Ultrasonogrāfijas iekārta ehokardiogrāfijas izmeklējumiem
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms)
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms) | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana"
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Prece nedrīkst būt ražota Krievijā vai Baltkrievijā
12 | Prece atbilst Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36., 36.1, 36.3 punktiem
13 | Prece tiek piegādāta 60 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. Paredzamais iekārtu uzstādīšanas laiks ir līdz 2024. gada decembrism, preču pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības 2024. gadā. | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
14 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
15 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz dokumentāciju par šo darbu izpildi.
16 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
17 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
18 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
20 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
21 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
22 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
23 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
24 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
25 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
26 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
27 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
28 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
29 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
30 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
31 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
32 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
33 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums nav dalīts daļās
35 | Tiks vērtēta iekārtas un uzturēšanas cenu summa. Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
36 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## TS
Ultrasonogrāfijas iekārta diagostiskās radioloģijas dienestam
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Skaits, gab. | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
1. | Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārta diagnostiskās radioloģijas dienestam | 1
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Vēdera dobuma izmeklējumi, tostarp ar elastogrāfijas pielietošanu
1.1.2 | Muskuloskeletālie izmeklējumi, tostarp jaundzimušajiem
1.1.3 | Virspusējo audu un orgānu (vairogdziedzeris, krūts dziedzeri, sēklinieki, mīkstie audi) izmeklējumi tostarp ar elastogrāfijas pielietošanu
1.1.4 | Ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumi
1.1.5 | Jaundzimušo un zīdaiņu pacientu izmeklējumi - neirosonogrāfija, gūžas locītavu izmeklējumi
1.1.6 | Uroloģijas izmeklējumi
1.2. | Vispārējās prasības:
1.2.1 | Monitors, ne mazāks kā 23 collas pa diagonāli, uz stiprinājuma ar iespēju mainīt novietojuma augstumu
1.2.2 | Monitors ir pagriežams neatkarīgi no kontroles paneļa uz sāniem vismaz ±90°
1.2.3 | Monitoram jābūt pagriežamam uz leju un bloķējamam transportēšanas stāvoklī
1.2.4 | Krāsu monitors piemērots ultrasonogrāfijas attēlu apskatei: kontrasta attiecība vismaz 1000:1, skatīšanās lenķis ne mazāks kā 175°, atbildes laiks 14ms vai mazāk, spilgtums ne sliktāk kā 200 cd/m2
1.2.5 | Matrica ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļi
1.2.6 | Vadības panelis ar elektriski maināmu augstumu un ērtākai novietošanai
1.2.7 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu
1.2.8 | Funkciju parametru kontroles pieskārienjutīgā ekrāna maināma noliekuma leņķa iespēja, lai nodrošinātu skatīšanai pielāgotu leņķi
1.2.9 | Pacientu datu ievadīšana ar pieskārienjūtīgu ekrānu un fizisku izvelkamu klaviatūru
1.2.10 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 zondes
1.2.11 | Ultraskaņas ierīcei jābūt aprīkotai ar zondes un zondes kabeļu turētājiem.
1.2.12 | Aprīkots ar pudelīšu sildītāju
1.2.13 | Aprikots ar kājas pedāli iekārtas vadībai
1.2.14 | Iekārta aprīkota ar bremzēm, vēlama centrālā bremze, kas nobloķē visus riteņus vienlaicīgi
1.2.15 | Ultrasonogrāfijas iekārtai jābūt aprīkotai ar rokturiem ierīces priekšpusē un aizmugurē vieglākai transportēšanai
1.2.16 | Ultraskaņas staru veidošanas (ultrasound beamformer) tehnoloģija, kas nodrošina augstas kvalitātes attēla izšķirtspēju, attēlu viendabīgumu izmeklēšanas laukā
1.2.17 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz
1.2.18 | Maksimālais iespējamais izmeklēšanas dziļums vismaz līdz 50 cm
1.2.19 | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā vismaz līdz 2000 kadri/sek
1.2.20 | Skanēšanas kadru frekvence krāsu doplera režīmā vismaz līdz 600 kadri/sek
1.2.21 | Iekārtai ir sleep vai stand by režīms
1.2.22 | Kino atmiņa ne mazāk kā 9000 kadri vai 900 MB.
1.2.23 | Vēlama iespēja programmēt kontroles paneļa pogu funkcionalitāti, vismaz 15 pogas
1.2.24 | Iespēja auitomatiski dzēst pacientu izmeklējumus
1.3. | Darba režīmi un programmas
1.3.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M-režīms; Anatomiskais M-režīms, CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers); Directional Power Doppler (virziena enerģētiskais doplers), PWD (pulsa doplers), HPRF (High pulse repetition frequency) PWD
1.3.2 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā – monitora vienā pusē 2D, otrā – 2D un krāsu doplers/ vai enerģētiskais doplers/ vai mikrovaskularizācijas programma
1.3.3 | QUAD režīms
1.3.4 | Reālā laika “Triplex” režīms.
1.3.5 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārām, sektorālām un konveksa zondēm.
1.3.6 | Reālā laika un iesaldētu attēlu palielināšanas (zoom) funkcija ne mazāk kā 15 reizes nezaudējot attēla kvalitāti
1.3.7 | Ne mazāk, ka 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot virtuālās pogas un fiziskos taustiņus uz kontroles paneļa, un 6 līmeņu laterālā paspastiprinājuma kompensācija izmantojot virtuālās pogas.
1.4. | Attēlu apstrādes programmas:
1.4.1 | Automātiska 2D attēla optimizācija ar viena taustiņa nospiešanu
1.4.2 | Automātiska krāsu doplera pielāgošana ar viena taustiņa nospiešanu - krāsu loga novietojums un leņķis; pulsa doplera vārtiņu novietojums un leņķis
1.4.3 | Automātiska spektrālā doplera pielāgošana ar viena taustiņa nospiešanu - bāzes līnija un skala
1.4.4 | Palielināšanas funkcija (zoom) aktīviem un iesaldētiem attēliem
1.4.5 | Audu harmoniskā attēlveidošanas programma
1.4.6 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vismaz 8 apstrādes līmeņiem
1.4.7 | Programma, kas veido attēlu no dažādiem apstarošanas leņķiem (Compound Imaging)
1.4.8 | Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā
1.4.9 | Iekārta aprīkota ar Artifical Intelligence (AI) balstītu 3-šās harmoniskās frekvences attēlveidošanas tehnologiju augstas izšķirtspējas attēlu iegūšanai
1.4.10 | Programma, kas veido panorāmas attēlu
1.4.11 | Iespēja palielināt panorāmas attēlu.
1.4.12 | Iespēja veikt mērījumus panorāmas attēlā.
1.5. | Izmeklējumu programmatūra
1.5.1 | Pieaugušo, pediatrisko un jaundzimušo vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programmas
1.5.2 | Muskuloskeletālo izmeklējumu programmas
1.5.3 | Virspusējo struktūru izmeklējumu programmas - krūtis, vairogdziedzeris, sēklinieki, virspusējie mīkstie audi
1.5.4 | Vaskulāro izmeklējumu programmas - TCD (transkraniālais doplers), miega artērijas, perifērās vēnas un artērijas
1.5.5 | Jaundzimušo gūžiņu izmeklējumu programma
1.5.6 | Jaundzimušo neirosonoloģijas izmeklējumu programma
1.5.7 | Uroloģijas izmeklējumu programma
1.5.8 | CEUS ar pēapstrādes programmatūru
1.5.9 | Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 100 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,2 cm/s, kas darbojas ar visām piedāvātām zondēm
1.5.10 | Deformācijas (strain) elastogrāfijas programma vizuālai audu elasticitātes novērtēšanai ar mērīšanas funkciju (deformāciju attiecība)
1.5.11 | Reālā laika šķērsviļņu (shear wave) elastogrāfijas programma ar elasticitātes vizuālu attēlojumu krāsu kodējumā, ar signāla kvalitātes kontroles funkciju viļņu izplatības kartē.
1.5.12 | Kontrasta ultrasonogrāfijas metodes programma ar pēcapstrādes iespējām
1.5.13 | Aknu steatozes pakāpes izvērtēšanas programma, ar iespēju mainīt izvērtējamā laukuma lielumu. Vēlama iespēja automātiski mērījumos neņemt vērā asinsvadus
1.5.14 | Vēlams, ka iekārta ir aprīkota ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi un nodrošina mērījumus elasticitātes modulim. Lai palielinātu iekārtas diagnostiskās iespējas veicot elastogrāfijas mērījumus cietākām struktūrām dažāda veida izmeklējumos, piemēram MSK
1.6. | Funkcijas un attēla apstrāde
1.6.1 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām izmeklējumu programmām
1.6.2 | Pilna doplerogrāfijas mērījumu pakete: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas
1.6.3 | Automātiski doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" attēla
1.6.4 | Automātisks intīmas-mēdijas biezuma mērījums
1.6.5 | Iespēja veidot lietotāja definētus mērījumus un kalkulācijas.
1.6.6 | Mazākais mērījumu solis 2D režīmā ne lielāks par 0.01 mm
1.7. | Zondes
1.7.1 | Vienkristāla vai ekvivalentas tehnologijas lielā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 7,0 MHz. Paredzēta vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave un strain elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. FOV vismaz 65°
1.7.2 | Vienkristāla aktīvās matricas vai ekvivalentas tehnoloģijas vidējā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 4 līdz 9 MHz. Paredzēta jaundzimušo un pediatriskiem vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave vai strainelastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju.
1.7.3 | Mikrokonveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5 līdz 11 MHz. Paredzēta jaundzimušo neirosonogrāfijas izmeklējumiem.
1.7.4 | Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5,0 līdz 14,0 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru, muskuloskeletāliem un jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju.
1.7.5 | Hokejnūjas tipa lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 8 līdz 22 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru un muskuloskeletāliem izmeklējumiem.
1.7.6 | Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 2 līdz 9 MHz. Paredzēta vēdera dobuma un mazo orgānu izmeklējumiem, piemērota ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumiem, atbalsta CEUS
1.7.7 | Zonžu izvēle pēc grafiska attēla vai nosaukuma
1.8. | Dokumentēšana un arhivēšana
1.8.1 | Arhivēšana uz cietā diska
1.8.2 | Cietā diska ietilpība ne mazāka kā 500 GB
1.8.3 | Vēlama integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai
1.8.3.1 | 1) atspoguļo vismaz sekojošus parametrus: Vidējais, Standarta deviācija, mediāna, IQR, IQR/mediānu:
1.8.3.2 | 2) Iespēja dzēst mērījumus izmeklējuma laikā un arī pēc izmeklējuma
1.8.3.3 | 3) Atspoguļo esošā pacienta elasticitātes un steatozes pakāpes rezultātus iepriekš definētu cut-off vērtību skalā.
1.8.3.4 | 4) Cut-off vērtības skalā iespējams mainīt
1.8.3.5 | 5) Laika grafiks, kas atspoguļo esošā izmeklējuma un iepriekšējo izmeklējumu multiparametrisko rezultātu vērtības, nodrošinot ērtu salīdzināšanas funkcionalitāti starp izmeklējumiem vienam pacienatam
1.8.4 | Integrēta pacientu datu bāze, arhīvs ar izmeklējumiem
1.8.5 | Iespējams saglabāt gan attēlus, gan kino cilpas DICOM un PC formātos.
1.8.6 | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos
1.8.7 | Deidentifikācijas funkcija
1.8.8 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie Slimnīcas PACS arhīva, tai skaitā, Modality Worklist, Archive, Query/Retrieve
1.8.9 | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu pa TCP/IP tīklu
1.8.10 | Melnbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
1.8.11 | USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora
1.9. | Komeplektācijā
1.9.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēlu izdrukai | 1
1.9.2 | Ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS) vai iekārta aprīkota ar bateriju/akumulatoru, kas nodrošina ne mazāk kā 15 minūtes iekārtas darbību | 1
1.9.3 | Kājas pedālis iekārtas vadībai | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) * Paredzemais lietošanas ilgums ne mazāks kā 7 gadi.
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W))
D | 5 vai vairāk zondes pieslēguma vietas
E | Centrālā bremze, kas bloķē visus riteņus vienlaicīgi
F | Iekārta atbalsta lielāku frekvenču diapazonu par 22MHz
G | Par lielāku izmeklēšanas dziļumu papildus punkti
H | Iespēja programmēt paneļa pogu funkcionalitāti (vismaz 15 pogas)
I | Iespēja automatiski izdalīt (neņemt vērā) asinsvadus steatozes pakāpes izvērtēšanas programmā
J | Iespēja papildināt iekārtu ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi
K | Lielajai konveksa zondei FOV lielāks par 65°
L | Integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 50
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 5
D | 5 vai vairāk zondes pieslēguma vietas | 3
E | Centrālā bremze, kas bloķē visus riteņus vienlaicīgi | 2
F | Iekārta atbalsta lielāku frekvenču diapazonu par 22MHz | 5
G | Par lielāku izmeklēšanas dziļumu papildus punkti | 5
H | Iespēja programmēt paneļa pogu funkcionalitāti (vismaz 15 pogas) | 2
I | Iespēja automatiski izdalīt (neņemt vērā) asinsvadus steatozes pakāpes izvērtēšanas programmā | 5
J | Iekārta aprīkota ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi | 8
K | Lielajai konveksa zondei FOV lielāks par 65° | 5
L | Integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. 5) D tiek piešķirti 3 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 6) E un H tiek piešķirti 2 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 6) I un L tiek piešķirti 5 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 7) J tiek piešķirti 8 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 8) F (frekvenču diapazons) - par 22 MHz - 0 punkti, 23-24 MHZ - 1 punkts, 25-26 MHz - 2 punkti, 27-28 MHz - 3 punkti, 29-30 MHz - 4 punkti, ≥31 MHz 5 punkti 9) G (izmeklēšanas dziļums) - 50cm - 0 punkti, 51-52 cm - 1 punkts, 53-54 cm - 2 punkti, 55cm-56 cm - 3punkti, 57-58 cm - 4 punkti, ≥59 cm - 5 punkti 10) K (FOV) - 65° - 0 punkti, 66°-75° - 1 punkts, 76°-85° - 2 punkti, 86°-95° - 3 punkti, 96°-105° - 4 punkti, ≥106° - 5 punkti

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Ultrasonogrāfijas iekārta diagnostiskās radioloģijas dienestam | 1
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
Ultrasonogrāfijas iekārta diagnostiskās radioloģijas dienestam | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | Cena jānorāda bez zondēm
Vienkristāla vai ekvivalentas tehnologijas lielā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 7,0 MHz. Paredzēta vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave un strain elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. FOV vismaz 65° | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Vienkristāla aktīvās matricas vai ekvivalentas tehnoloģijas vidējā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 3 līdz 9 MHz. Paredzēta jaundzimušo un pediatriskiem vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave vai strainelastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Mikrokonveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5 līdz 11 MHz. Paredzēta jaundzimušo neirosonogrāfijas izmeklējumiem. | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5,0 līdz 15,0 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru, muskuloskeletāliem un jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave un strain elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Hokejnūjas tipa lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 8 līdz 22 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru un muskuloskeletāliem izmeklējumiem. | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms
Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 2 līdz 9 MHz. Paredzēta vēdera dobuma un mazo orgānu izmeklējumiem, piemērota ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumiem, atbalsta CEUS | 1 |  | 0 | 21% | Nav attiecināms