## Obligātās prasības
Nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Gāzu hromatogrāfs
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"- izpildi, Pasūtītājs neiegādāsies Preci: 1) no personas, kura reģistrēta Ķīnā, Krievijā vai Baltkrievijā; 2) no personas, kuras patiesais labuma guvējs ir Ķīnas, Krievijas vai Baltkrievijas pilsonis; 3) kuras pakalpojuma nodrošināšanai izmanto programmatūtu, kas ražota Ķīnā, Krievijā vai Baltkrievijā; 4) kuras iekārtu ražotāja juridiskā persona ir Ķīna, Krievija vai Baltkrievija. Pretendentam un piedāvājumam ir jāatbilst Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36., 36.1, 36.3 punktu noteikumiem. Ja atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36., 36.1, 36.3 punktiem Pasūtītājs ir saņēmis kompetentās iestādes atzinumu par aizliegumu slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu, Pasūtītājs noraidīs piedāvājumu kā neatbilstošu Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" noteikumiem. | Piegādātājs norāda: 1) Pretendenta patieso labuma guvēju: 2) Preces, tās komponenšu un izmantotās programmatūras ražotāju, ražotājvalsti:
5 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
7 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms)
Prasības katrai precei:
8 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci ražotājs apstiprina preces prasību izpildi
9 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
11 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
12 | Prece tiek piegādāta ne ilgāk kā 60 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi katrai precei:
13 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
14 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz dokumentāciju par šo darbu izpildi.
15 | Pie piegādes jāiesniedz servisa rokasgrāmata angļu valodā digitālā formātā (ja ražotājs neatļauj izpildīt šo prasību, par to ir jāiesniedz apliecinājums no ražotāja).
16 | Tiek nodrošināta Preces uzstādīšana BKUS nodaļās.
17 | Lietotāju apmācībās, pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsniedzot sertifikātu, kurā ir norādīta vismaz sekojoša informācija: apmācītās personas vārds un uzvārds, atbilstoša Prece un tās ražotājs, veikto apmācību ilgums un datums, apmācību vadītāja vārds/uzvārds un firma, kuru pārstāv.
18 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, palaišanu, ražotāja pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis, un lietotāju apmācības.
19 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam (ja attiecināms).
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
21 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
22 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
23 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
24 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
25 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
26 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
27 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
28 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
29 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
30 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
31 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
32 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
33 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
34 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
35 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
36 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
37 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
38 | Tiek piešķirti 60 punkti par zemāko vērtējamo summu un 40 punkti par noteikto iekārtas tehnisko prasību papildus izpildi. Maksimālais punktu skaits - 100. Vērtējamo summu sastāda cena par iekārtu, piederumiem un periodiski veicamo darbu pēcgarantijas periodā izmaksas. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vienam pretendam ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1. pozīcija
1. pozīcija - Gāzu hromatogrāfs |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Pozīcijas numurs | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Gāzu hromatogrāfs | 1
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Gāzu hromatogrāfs ar/bez plūsmas dalījuma inžektoru
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Piegādātājs nodrošina ražotāja divus sertificētus inženierus ar vismaz 5 gadu pieredzi, kas kompetenti veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuriem, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
1.2.2 | Automātiskā datu pārnese uz DiaLab sistēmu
1.2.3 | Tiek nodrošināta esošas metodes pārnēsāšana
1.2.4 | Hromatogrāfs ir aprikots ar elektronisko spiediena/plūsmas kontroli
1.2.5 | Izdalīšanās laika atkārtojamība <0,0008 min
1.2.6 | Joslas laukuma atkārtojamība <0,5 % RSD
1.2.7 | Termostata darbības temperatūra no vismaz 4 °C (virs istabas temperatūras) līdz vismaz 450 °C
1.2.8 | Temperatūras iestatīšanas punkta izšķirtspēja vismaz 0.1 °C
1.2.9 | Termostata temperatūras programmas celšanas/ izturēšanas posmu skaits vismaz 20/21
1.2.10 | Termostata temperatūras celšanas ātrums vismaz 30 °C /min
1.2.11 | Neatkarīgi apsildāmas zonas (neieskaitot krāsni) vismaz 6
1.2.12 | Inžektors ar/ bez plūsmas dalījuma (split/splitless) kapilārais inžektors
1.2.13 | Aprīkots ar BackFlush funkciju
1.2.14 | GH kolonnas, laineru, septas nomaiņa bez MS atslēgšanas vai ventilēšanas
1.2.15 | Automātiskā spiediena/ plūsmas kontrole
1.2.16 | Darbības temperatūra līdz vismaz 400 °C
1.2.17 | Spiediena uzstādīšanas diapazons vismaz 0-100 psi
1.2.18 | Plūsmas dalījuma attiecība vismaz 7500:1
1.2.19 | Kopējās plūsmas uzstādīšanas diapazons vismaz 0-1250 ml/min H2 vai He
1.2.20 | Gāzes hromatogrāfs ir aprīkots ar ūdeņraža drošības izslēgšanas sistēmau, kas uzrauga ūdeņraža plūsmu un izslēdz gāzes plūsmas un sildītājus, ja tiek konstatēta noplūde
1.2.21 | Gāzes hromatogrāfa krāsns durvīs jābūt iebūvētai aizsardzībai pret sprādzienbīstamību
1.2.22 | Vadāms ar vismaz 7`` skārienjutīgu displeju
1.2.23 | Iespējams vadīt iekārtu, veidot metodes, veikt diagnostiku, apskatīt apkopes datus un daļu nolietojumu, izmantot palīdzības failu un skatīt reālā laika analīzes un iekārtas datu
1.2.24 | Iespējams izsekot kolonnas lietošanas datus
1.2.25 | Aprīkots ar kapilārā kolonnu HP-5MS (30m x 0,25mm i.d., DF 0,25 µm) vai analogu
1.3. | Masspektrometriskais detektors
1.3.1 | Masas filtrs ir apsildāms, monolītisks hiperbolisks kvadrupols
1.3.2 | Papildus inertais jonu avots
1.3.3 | RMS signāls/troksnis: attiecība 5000:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Hēliju
1.3.4 | RMS signāls/troksnis: attiecība 2500:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Ūdeņrādi
1.3.5 | 10 fg (statistiski iegūts (ar 99% ticamības līmeni) no laukuma precizitātes (<8 % RSD) no 8 bez plūsmas (splitless) dalījuma injekcijām izmantojot automātisko paraugu ievadīšanas sistēmu)
1.3.6 | Masas diapazons vismaz no 1.5 Da līdz 1091 Da (solis vismaz 0.1 Da)
1.3.7 | Skenēšanas ātrums līdz vismaz 12 000 Da/sek
1.3.8 | Dinamiskais diapazons vismaz 1x10^6
1.3.9 | Masas ass stabilitāte līdz vismaz 0,1 Da 48 stundās
1.3.10 | SIM (izvēlētā jonu monitoringa) spējas līdz 60 jonu, ar min. 100 masām grupā
1.3.11 | SIM/scan (izvēlētais jonu monitoringa/ skenēšanas) režīms sinhrons, ar automatizētu SIM funkciju
1.3.12 | Jona avota temperatūra līdz vismaz 300 °C
1.3.13 | Interfeisa temperatūra līdz vismaz 350 °C
1.3.14 | Kvadrupola temperatūra līdz vismaz 200 °C
1.3.15 | Paaugstinātas veiktspējas turbo sūknis līdz vismaz 255 L/sek
1.3.16 | Sausais bezeļļas vakuuma sūknis
1.4. | Šķidro paraugu automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma (autosampleris)
1.4.1 | Paraugu skaits vismaz 16 (2 ml pudelītes)
1.4.2 | Paraugu secības izvēle brīvi pieejama ar programmas kontroli, prioritāru paraugu izvēles režīmu
1.4.3 | Šļirces izmērs 10 µL
1.4.4 | Ievadīšanas tilpuma izvēle 1-50% ar soli 1% no šļirces tilpuma
1.4.5 | Ievadīšanas tilpuma atkārtojamība ne sliktāka, kā 0,3% RSD
1.4.6 | Mainīgs paraugu ņemšanas dziļums no -2mm līdz +30mm virs sākotnēji uzstādītās pozīcijas (2 ml pudelītes)
1.4.7 | Šķīdinātāju/atkritumu pudelīšu ietilpība (neieskaitot parauga pudelītes vietu) vismaz 2 gab.
1.4.8 | Viskozitātes aizture 0-7 sek.
1.4.9 | Režīms inžekcijai automātiski GH nostādīts
1.4.10 | Daudzkārtīgs injekciju režīms vismaz 1-99 injekcijas
1.4.11 | Injekciju skaits no vienas pudelītes vismaz 1-99 reižu
1.4.12 | Pirms injekcijas un pēc injekcijas aiztures laiks 0-1 min
1.4.13 | Papildus aprīkojums iespēja kontrolēt automātisko paraugu ievadīšanas sistēmu no GH
1.5. | Iekārtu vadības programmatūra
1.5.1 | Visu moduļu pilnīga vadība ar vienu programmu.
1.5.2 | Visu funkciju pārbaude, brīdinājumi par korektīvo darbību nepieciešamību
1.5.3 | Instrumenta automātiska regulēšana visos jonizācijas režīmos
1.5.4 | Pilna spektra un izvēlēta jona reģistrācija
1.5.5 | Hromatogrammu un spektru apstrādes datu atainošana
1.5.6 | Vairāklīmeņu pieejas nodrošinājums, kas izslēdz iespēju zemākā līmeņa pieejas lietotājiem mainīt detektora un sūkņu sistēmas darbības parametrus
1.5.7 | Automātiska paraugu analīze pēc dažādu lietotāju uzdotiem masu parametriem
1.5.8 | Automātiska atskaites izdruka pēc lietotāju uzdotiem masas parametriem
1.5.9 | Datu drošības kontrole
1.5.10 | Vielu izdalīšanās laiku fiksēšanas funkcija, lai būtu iespējams pārnest metodi no viena uz otru gāzu hromatogrāfa masspektrometru, nemainoties vielu izdalīšanās laikiem, vai ekvivalents risinājums
1.5.11 | Iespēja vadīt datoru/iekārtas vadības programmatūru caur VNC protokolu. Ar BKUS IT daļas norādītiem/saskaņotiem ierobežojumiem
1.5.12 | Attālinātā pieslēgšanās ir pieļaujama tikai ar BKUS IT daļas saskaņotu programmatūru, protokoliem un metodēm
1.5.13 | Datortīklā sledzamas iekārtu slēgumi un adresācija tiek saskaņota ar BKUS IT daļu
1.5.14 | Jānorāda kā iespējams regulāri veidot un atjaunot izmeklējuma rezerves kopijas
1.5.15 | Iekārtai jāspēj nodoršināt vismaz 3 gadu izmeklējumu uzgalbāšanu lokālā vadības datorā/serverī
1.5.16 | Programmatūra spēj pilnībā vadīt masspektrometru, komplektācijā iekļautos jonu avotus un hromatogrāfisko sistēmu
1.5.17 | Uz LAN/ USB tehnoloģijas bāzes
1.6. | Komplektācija (tiek piegādāts kopā ar iekārtu):
1.6.1 | Hromatogrāfa ražotāja akceptēts dators ar programmatūru, kas nodrošina hromatogrāfa vadību un kas ir neatņemama komplekta sastāvdaļa
1.6.2 | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā instalēšanai
1.6.3 | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
1.6.4 | Ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS)
1.6.6 | Komplektā ir iekļauti papildus materiāli iekārtas darbībai un pirmā ekspluatācijas gada regulārajām apkopēm: laineri, septas, šļirces, hromatogrāfijas pudelītes ar vāciņiem (100 gab.), GH kolonna HP- 5MS, 0,32um, 30m vai analoģiskā
1.6.7 | NIST bibliotēka jaunākā versija
1.6.8 | Lāzerprinteris, melnbalts ar opciju automātisko drukāšanau no abām pusēm
1.7. | Piederumi (saderīgi ar iekārtu)
1.7.1 | Kolonna | 4
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (norādīt par visu sistēmu, izņemot norādītās papildus iekārtas) (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās izmaksas (iegāde, piederumi un periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā) | 60 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Elektroenerģijas patēriņš | 12
C | Masas diapazons vismaz no 1 Da un mazāks | 14
D | Jona avota temperatūra līdz vismaz 350 °C un vairāk | 14
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un B (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un B (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai B = (A vai B zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3)C (Masas diapazons vismaz no 1 Da un mazāks) tiek piešķirts 1 punkts par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 4)D (Jona avota temperatūra līdz vismaz 350 °C un vairāk) tiek piešķirts 1 punkts par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Gāzu hromatogrāfs | 1 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcija numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits*** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1. | Gāzu hromatogrāfs | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | Kolonna | 4 |  | 0 |  | Nav attiecināms