## Obligātās prasības
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
1. pozīcija Mākslīgais plaušu ventilators jaundzimušajiem ar integrētu augstfrekvenci
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"- izpildi, Pasūtītājs neiegādāsies Preci: 1) no personas, kura reģistrēta Ķīnā, Krievijā vai Baltkrievijā; 2) no personas, kuras patiesais labuma guvējs ir Ķīnas, Krievijas vai Baltkrievijas pilsonis; 3) kuras pakalpojuma nodrošināšanai izmanto programmatūtu, kas ražota Ķīnā, Krievijā vai Baltkrievijā; 4) kuras iekārtu ražotāja juridiskā persona ir Ķīna, Krievija vai Baltkrievija. Pretendentam un piedāvājumam ir jāatbilst Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36., 36.1, 36.3 punktu noteikumiem. Ja atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36., 36.1, 36.3 punktiem Pasūtītājs ir saņēmis kompetentās iestādes atzinumu par aizliegumu slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu, Pasūtītājs noraidīs piedāvājumu kā neatbilstošu Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" noteikumiem. | Piegādātājs norāda: 1) Pretendenta patieso labuma guvēju: 2) Preces, tās komponenšu un izmantotās programmatūras ražotāju, ražotājvalsti:
5 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
7 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms)
Prasības precei:
8 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci ražotājs apstiprina preces prasību izpildi
9 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
11 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
12 | Prece tiek piegādāta ne ilgāk kā 60 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. Paredzamais iekārtu uzstādīšanas laiks ir 2024. gada beigas. | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
13 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas, dekontaminācijas/sterilizācijas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
14 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz domenentāciju par šo darbu izpildi.
15 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
16 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
18 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
19 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
20 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
21 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
22 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
23 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
24 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
25 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
26 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
27 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
28 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
29 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
30 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
31 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
32 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
33 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums nav sadalīts daļās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
35 | Tiks vērtēta summa par iekārtu, piederumu un uzturēšanas cenu summu
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1. pozīcija
| 1. pozīcija Mākslīgais plaušu ventilators jaundzimušajiem ar integrētu augstfrekvenci |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1 | Nosaukums: Mākslīgais plaušu ventilators jaundzimušajiem ar integrētu augstfrekvenci | 5
1 | Tehniskās prasības:
1.1 | Iekārta paredzēta jaundzimušo mākslīgai plaušu ventilācijai ar integrētu augstfrekvenci
1.2 | Iekārta nodrošina sekojošus terapijas veidus:
1.2.1 | Invazīvo ventilāciju
1.2.2 | Neinvazīvo ventilāciju
1.2.3 | Skābekļa terapiju
1.3 | Iekārta nodrošina sekojošus ventilācijas režīmus (nosaukumi pēc ISO 19223) vai analogus:
1.3.1 | A/C-PC - Spiediena kontrolēta ventilācija
1.3.2 | A/C - vtPC - spiediena regulēta ventilācja ar tilpuma garantiju
1.3.4 | CPAP - palīgventilācija ar pastāvīgu pozitīvu beigu spiedienu elpceļos tai skaitā:
1.3.4.1 | CSV-PS/CPAP
1.3.4.2 | Nazālais CPAP
1.3.4.3 | Vēlama prasība: IMV-PC\PS\PS - BiPAP - divfāzisks CPAP
1.3.5 | SIMV - Sinhronizēta intermitējoša pozitīva spiediena ventilācija tai skaitā:
1.3.5.1 | SIMV-PC
1.3.5.2 | SIMV-vtPC
1.3.6 | HFV augstfrekvences oscilāciju ventilēšana
1.3.6.1 | HFV augstfrekvences oscilāciju ventilēšana ar tilpuma garantiju (VG)
1.3.7 | NIV; Neinvazīva ventilēšana, tai skaitā:
1.3.7.1 | A/C-PC
1.3.7.2 | CSV-PS
1.3.8 | Vēlama prasība: NAVA, tai skaitā, NIV-NAVA. Elpošanu ierosina pacients, par trigeri tiek izmantotas diafragmas kontrakcijas, ko reģistrē barošanas zondē esoši sensori (Edi katetrs)
1.3.9 | Augstas plūsmas skābekļa terapija
1.4 | Iekārta nodrošina sekojošas ventilācijas funkcijas:
1.4.1 | Tilpuma garantētas ventilācijas (VG) funkcija gan konvencionālai ventilācijas, gan augstfrekvences ventilācijas režīmiem
1.4.2 | Papildus iestatījums, kas apnojas gadījumā automātiski pārslēdzas uz piespiedu ventilāciju (Apnea ventilation ventilācija, Backup mode vai ekvivalents)
1.4.3 | Manuālas ieelpas funkcija
1.4.4 | Ieelpas aiztures funkcija, iespējams uzstādīt elpošanas apturēšanas ilgumu līdz 30s
1.4.5 | Atsūkšanas manevrs ar oksigenizācijas funkciju
1.4.6 | Vēlama prasība: Endotraheālās caurulītes sašaurinājuma kompensācija (ATC) endotraheālo caurulīšu diametriem vismaz 2-5 mm
1.5 | Iekārta nodrošina sekojošas papildus funkcijas:
1.5.1 | Zāļu izsmidzināšanu
1.5.2 | Vēlama prasība: C20/C indeksa aprēķins
1.5.3 | Vēlama prasība: Ventilācijas parametru automātisku pielāgošanas režīmu jaundzimušiem pēc pacienta svara
1.5.4 | Automātiska noplūdes kompensācija
1.5.5 | Kapnometrijas etCO2 uzraudzība tiešās plūsmas (mainstream)
1.6 | Uzstādāmie ventilācijas tehniskie parametri:
1.6.1 | Ieelpas plūsma (Flow) 0-10 L/min vai plašāk
1.6.2 | Elpošanas frekvence (RR) 4 -150 reizes/min vai plašāk
1.6.3 | Ieelpas laiks (Ti)0,1 - 3 s vai plašāk
1.6.4 | Plūsmas trigera slieksnis 0,2-0,5 L/min vai plašāk
1.6.5 | I:E 1:4 līdz 4:1
1.6.6 | Neonatālās pacientu kategorijas elpināšanas tilpums -Tidal volume (VT) 2-100 mL vai plašāk
1.6.7 | Pediatriskās pacientu kategorijas elpināšanas tilpums -Tidal volume (VT) 20-300 mL vai plašāk
1.6.8 | Ieelpas spiediens (Pinsp) 1-79 cmH2O vai plašāk
1.6.9 | Pozitīvs izelpas beigu spiediens (PEEP) 0-35 cmH2O vai plašāk
1.6.10 | Spiediena pieauguma laiks (Slope) 0 – 1,5 s vai plašāk
1.6.11 | Skābekļa koncentrācija (FiO2) visos režīmos 21-100 Vol% vai plašāk
1.7 | Augstfrekvences oscilācijas ventilācijas parametri:
1.7.1 | Vidējais spiediens elpceļos (MAPhf) 5-40 cmH2O vai plašāk
1.7.2 | Oscilācijas frekvence 5-20 Hz vai plašāk
1.7.3 | I:E 1:3 līdz 1:1
1.7.4 | Spiediena amplitūda 5-90 cmH2O vai plašāk
1.7.5 | Elpināšanas tilpums (VT) 0,2-40 mL vai plašāk
1.8 | Augstas plūsmas skābekļa terapija:
1.8.1 | Pastāvīga plūsma 2-15L/min vai plašāk
1.9 | Ekrānu var rotēt ap iekārtas asi, nepagriežot pašu iekārtu
1.10 | Iespējama un no iekārtas puses pēc pieprasījuma tiek nodrošināta iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA (IntelliSpace Critical Care & Anesthesia), izmantojot IntelliBridge Enterprise interfeisa sistēmu
1.11 | Pieļaujama NO terapijas iekārtas pieslēgšana pie piedāvātās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas gan konvenciālajiem režīmiem, gan augstfrekvences ventilācijai.
1.12 | Elektības padeve:
1.12.1 | Barošana: 220-240 V ±10%, 50/60 Hz
1.12.2 | Automātiska baterijas uzlāde pieslēdzot tīklam
1.12.3 | Jānodrošina kopējais iekārtas darbības laiks no akumulatora (-iem) vismaz 60 min
1.12 | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.12.1 | Mobils statīvs vismaz ar 2 bloķējošiem riteņiem | 1
1.12.2 | Stiprinājums elektriskajam elpceļu mitrinātājam | 1
1.12.3 | Elektriskais elpceļu mitinātājs (vēlams Fisher&Paykal) | 1
1.12.4 | Skābekļa un saspiestā gaisa pievades caurules DIN ātrā savienojuma galu ne īsākas kā 3 m | 1
1.12.5 | Cauruļu atbalsta roka | 1
1.12.6 | Kabeļu turētājs | 1
1.12.7 | Perifērais kapnometrijas sensors | 1
1.12.9 | Perifērais plūsmas sensors, daudzreizlietojams | 1
1.12.10 | Adapteris perifērajam plūsmas sensoram ja attiecināms | 1
1.12.11 | Savienotājkabelis perifērajam plūsmas sensoram | 1
1.12.12 | Adapteris perifērā kapnometrijas sensora un perifērā plūsmas sensora vienlaicīgai pievienošanai, ja attiecināms | 1
1.12.16 | Testa plauša jaundzimušo | 1
1.13 | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  | Pretendenta piedāvājums, ražotāja nosaukums, preces kods, atsauce uz informatīvo materiālu
1.13.1 | Perifērais kapnometrijas sensors | 1
1.13.2 | Adapteris perifērajam kapnometrijas sensoram jaundzimušo/pediatriskais, vienreizlietojams | 10
1.13.3 | Perifērais plūsmas sensors, daudzreizlietojams | 1
1.13.4 | Savienotājkabelis perifērajam plūsmas sensoram | 1
1.13.5 | Adapteris perifērā kapnometrijas sensora un perifērā plūsmas sensora vienlaicīgai pievienošanai, ja attiecināms | 1
1.13.6 | Elpošanas kontūrs jaundzimušo | 50
1.13.7 | Elpošanas kontūrs pediatriskais vai pieaugušo | 10
1.13.8 | Elpošanas kontūrs augstfrekvences ventilēšanai jaundzimušo | 20
1.13.9 | Testa plauša jaundzimušo | 1
1.13.10 | Bakteriālais filtrs | 20
1.13.11 | Medikamenta izsmidzināšanas komplekts (nebuliser) | 20
1.13.12 | Adapteris nebulizeram, saderīgs ar piedāvāto elpošanas kontūru, ja attiecināms | 10
1.13.13 | CPAP ģenerators jaundzimušo kontūram | 10
1.13.14 | Cepures CPAP kontūras fiksēšanai, vienreizlietojamas - vismaz 4 dažādi izmēri, sākot ar mazāko:
1.13.14.1 | Cepure 1 | 5
1.13.14.2 | Cepure 2 | 5
1.13.14.3 | Cepure 3 | 5
1.13.14.4 | Cepure 4 | 5
1.13.15 | Galvas fiksators CPAP kontūras fiksēšanai, vienreizlietojams | 5
1.13.16 | Jaundzimušo nazālās maskas CPAP ventilācijai - vismaz 3 dažādi izmēri, sākot ar mazāko:
1.13.16.1 | Jaundzimušo nazālā maska 1 | 5
1.13.16.2 | Jaundzimušo nazālā maska 2 | 5
1.13.16.3 | Jaundzimušo nazālā maska 3 | 5
1.13.17 | Skābekļa šūna, ja attiecināms | 1
1.13.18 | Termočaula, ja attiecināms | 10
1.13.19 | Izelpas sildītājs, ja attiecināms | 20
1.13.20 | Edi katetri, vismaz 2 dažādi izmēri, sākot ar mazāko, ja attiecināms:
1.13.20.1 | Edi katetrs 1 | 5
1.13.20.2 | Edi katetrs 2 | 5
1.13.21 | Mitruma savācējtrauks, ja attiecināms | 20
1.13.21 | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz piedāvājumam pievienoto informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais precesparedzamais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W)) darba režīmā
D | 1.3.4.3 IMV-PC\PS\PS - BiPAP - divfāzisks CPAP
E | 1.3.8 NAVA
F | 1.4.6 Endotraheālās caurulītes sašaurinājuma kompensācija (ATC) endotraheālo caurulīšu diametriem vismaz 2-5 mm
G | 1.5.2 C20/C indeksa aprēķins
H | 1.5.3 Ventilācijas parametru automātisku pielāgošanas režīmu jaundzimušiem pēc pacienta svara
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 63
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 5
D | Par punkta 1.3.4.3 izpildi | 5
E | Par punkta 1.3.8 izpildi | 10
F | Par punkta 1.4.6 izpildi | 5
G | Par punkta 1.5.2 izpildi | 2
H | Par punkta 1.5.3 izpildi | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F+G+H | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli 5) D daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, vai punkts netiek izpildīts, tad tiek piešķirti 0 punkti. 6) E daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 10 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti. 7) F daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti. 8)G daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 2 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti. 9)H daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti.

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgais plaušu ventilators jaundzimušajiem ar integrētu augstfrekvenci | 5 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pretendenta piedāvājums, ražotāja nosaukums, preces kods | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1. daļa | Mākslīgais plaušu ventilators jaundzimušajiem ar integrētu augstfrekvenci | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): | [5 empty] | Nav attiecināms
1.13.1 | Perifērais kapnometrijas sensors | 1 |  |  | 0
1.13.2 | Adapteris perifērajam kapnometrijas sensoram jaundzimušo/pediatriskais, vienreizlietojams | 10 |  |  | 0
1.13.3 | Perifērais plūsmas sensors, daudzreizlietojams | 1 |  |  | 0
1.13.4 | Savienotājkabelis perifērajam plūsmas sensoram | 1 |  |  | 0
1.13.5 | Adapteris perifērā kapnometrijas sensora un perifērā plūsmas sensora vienlaicīgai pievienošanai, ja attiecināms | 1 |  |  | 0
1.13.6 | Elpošanas kontūrs jaundzimušo | 50 |  |  | 0
1.13.7 | Elpošanas kontūrs pediatriskais vai pieaugušo | 10 |  |  | 0
1.13.8 | Elpošanas kontūrs augstfrekvences ventilēšanai jaundzimušo | 20 |  |  | 0
1.13.9 | Testa plauša jaundzimušo | 1 |  |  | 0
1.13.10 | Bakteriālais filtrs | 20 |  |  | 0
1.13.11 | Medikamenta izsmidzināšanas komplekts (nebuliser) | 20 |  |  | 0
1.13.12 | Adapteris nebulizeram, saderīgs ar piedāvāto elpošanas kontūru, ja attiecināms | 10 |  |  | 0
1.13.13 | CPAP ģenerators jaundzimušo kontūram | 10 |  |  | 0
1.13.14 | Cepures CPAP kontūras fiksēšanai, vienreizlietojamas - vismaz 4 dažādi izmēri, sākot ar mazāko:
1.13.14.1 | Cepure 1 | 5 |  |  | 0
1.13.14.2 | Cepure 2 | 5 |  |  | 0
1.13.14.3 | Cepure 3 | 5 |  |  | 0
1.13.14.4 | Cepure 4 | 5 |  |  | 0
1.13.15 | Galvas fiksators CPAP kontūras fiksēšanai, vienreizlietojams | 5 |  |  | 0
1.13.16 | Jaundzimušo nazālās maskas CPAP ventilācijai - vismaz 3 dažādi izmēri, sākot ar mazāko:
1.13.16.1 | Jaundzimušo nazālā maska 1 | 5 |  |  | 0
1.13.16.2 | Jaundzimušo nazālā maska 2 | 5 |  |  | 0
1.13.16.3 | Jaundzimušo nazālā maska 3 | 5 |  |  | 0
1.13.17 | Skābekļa šūna, ja attiecināms | 1 |  |  | 0
1.13.18 | Termočaula, ja attiecināms | 10 |  |  | 0
1.13.19 | Izelpas sildītājs, ja attiecināms | 20 |  |  | 0
1.13.20 | Edi katetri, vismaz 2 dažādi izmēri, sākot ar mazāko, ja attiecināms:
1.13.20.1 | Edi katetrs 1 | 5 |  |  | 0
1.13.20.2 | Edi katetrs 2 | 5 |  |  | 0
1.13.21 | Mitruma savācējtrauks, ja attiecināms | 20 |  |  | 0
1.13.21 | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  |  | 0