2.1. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/15

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/15

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents:

1.daļa - Termocikleri ar vadības bloku

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termocikleri ar vadības bloku - 2 gab. |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē un/vai pievieno ražotāja tehnisko specifikāciju tā, lai piedāvājums ir pārbaudāms un salīdzināms ražotāja vietnē vai ražotāja specifikācijā ar prasītajiem parametriem. |
|  | Pielietojuma mērķis | Polimerāzes ķēdes reakcijas nodrošināšana. |  |
|  | Karsējošais bloks | - Tips: Peltier elements, sudraba, piemērots „hot start” metodei; - Temperatūras diapazons: no 4 līdz 99oC; - Bloka karsēšanas ātrums: 10,0oC/sec; - Bloka dzesēšanas ātrums: 5oC/sec; - Bloka temperatūras viendabība 95 oC: ≤± 0,3oC; - Bloka temperatūras viendabība 20-72 oC: ≤± 0,2oC; - Temperatūras kontrole pieejama arī gradienta režīmā; - Pieejami ātras, vidējas, standarta un drošas darbības temperatūras kontroles režīmi; - Temperatūras precizitāte: ±0,15 oC; - Bedrīšu skaits blokā: 96 (0,2 ml stobriņiem) un 1 PCR plate 8 x 12 bedrītes. |  |
|  | Gradients | - Pieejama 2D gradienta pielietošana; - Gradienta diapazons: no 1 līdz 30 oC; - Gradienta temperatūru diapazons: no 30 līdz 99 oC; - Gradients pieejams 12 bloka kolonnām un 8 rindām. |  |
|  | Vāks | - Manuāls; - Karsējošais vāks līdz 110 oC; - Temperatūras diapazons: no 37 līdz 110 oC; - Aprīkots ar pretizgarošanas tehnoloģiju flexlid® technology with TSP vai ekvivalentu. |  |
|  | Vadības bloks | - Aprīkots ar iekārtā integrētu, skārienjūtīgu vadības ekrānu; - Iekārtai iespējams pieslēgt un vadības bloks spēj nodrošināt vairāku karsējošo bloku (vismaz līdz 9 gab.) vienlaicīgu vadību, nodrošinot pilnīgi autonomu to darbību; - Iekārtas iekšējā atmiņa: vismaz līdz 5000 programmas bez papildu pievienotas atmiņas ierīces - Savietojamība: interfeiss: Ethernet, USB porti. |  |
|  | Barošana | 220 V, 50/60 Hz. |  |
|  | Papildu materiāli | Papildu komplektācijā katram termociklerim jābūt iekļautiem 2 gab. (kopā četri komplekti) šādu pipešu un statīva komplektiem: - Maināma tilpuma mehāniskā pipete 0.1-2.5 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000011 vai ekvivalents - Maināma tilpuma mehāniskā pipete 0.5-10 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000020 vai ekvivalents - Maināma tilpuma mehāniskā pipete 2-20 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000097 vai ekvivalents - Maināma tilpuma mehāniskā pipete 10-100 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000046 vai ekvivalents - Maināma tilpuma mehāniskā pipete 20-200 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000054 vai ekvivalents - Maināma tilpuma mehāniskā pipete 100-1000 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000062 vai ekvivalents - Statīvs (karuselis) pipetēm, 6 vietas Eppendorf Kat. nr. 3115000003 vai ekvivalents |  |
|  | Garantija | - Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) - Preces garantijas servisu nodrošina Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām. | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas un servisa apkalpošana | - Pretendentam ir jānodrošina iekārtas apkope un serviss garantijas laikā un pēc tā; - Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta un kārtība | - Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov. - Preces piegādi nodrošina Pretendenta pārstāvis, kurš veicot piegādi nodrošina preces uzstādīšanu darba kārtībā, regulēšanu, testēšanu, u.c. darbības, kas nepieciešamas preces lietošanai; - Pieņemot un pārbaudot preci, Pasūtītāja un Pretendenta pārstāvji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo Pretendents. |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un testēšanu | Jānodrošina |  |
|  | Preces elektroenerģijas patēriņa jauda /Vērtēšanas kritērijs (B)/ |  | ____ kWh |

Amats, vārds, uzvārds, paraksts