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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
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1.daļa - Termocikleri ar vadības bloku

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	 Termocikleri ar vadības bloku - 2 gab.


	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē un/vai pievieno ražotāja tehnisko specifikāciju tā, lai piedāvājums ir pārbaudāms un salīdzināms ražotāja vietnē vai ražotāja specifikācijā ar prasītajiem parametriem.

	2. 
	Pielietojuma mērķis
	Polimerāzes ķēdes reakcijas nodrošināšana.
	

	3. 
	Karsējošais bloks
	3.1. Tips: Peltier elements, sudraba, piemērots „hot start” metodei;
3.2. Temperatūras diapazons: no 4 līdz  99oC;
3.3. Bloka karsēšanas ātrums: 10,0oC/sec;
3.4. Bloka dzesēšanas ātrums: 5oC/sec;
3.5. Bloka temperatūras viendabība 95 oC: ≤± 0,3oC;
3.6. Bloka temperatūras viendabība 20-72 oC: ≤± 0,2oC;
3.7. Temperatūras kontrole pieejama arī gradienta režīmā;
3.8. Pieejami ātras, vidējas, standarta un drošas darbības temperatūras kontroles režīmi;
3.9. Temperatūras precizitāte: ±0,15 oC;
3.10. Bedrīšu skaits blokā: 96 (0,2 ml stobriņiem) un 1 PCR plate 8 x 12 bedrītes.
	

	4. 
	Gradients
	4.1. Pieejama 2D gradienta pielietošana;
4.2. Gradienta diapazons: no 1 līdz 30 oC;
4.3. Gradienta temperatūru diapazons: no 30 līdz 99 oC;
4.4. Gradients pieejams 12 bloka kolonnām un 8 rindām.
	

	5. 
	Vāks
	5.1. Manuāls;
5.2. Karsējošais vāks līdz 110 oC;
5.3. Temperatūras diapazons: no 37 līdz 110 oC;
5.4. Aprīkots ar pretizgarošanas tehnoloģiju flexlid® technology with TSP vai ekvivalentu.
	

	6. 
	Vadības bloks
	6.1. Aprīkots ar iekārtā integrētu, skārienjūtīgu vadības ekrānu;
6.2. Iekārtai iespējams pieslēgt un vadības bloks spēj nodrošināt vairāku karsējošo bloku (vismaz līdz 9 gab.) vienlaicīgu vadību, nodrošinot pilnīgi autonomu to darbību;
6.3. Iekārtas iekšējā atmiņa: vismaz līdz 5000 programmas bez papildu pievienotas atmiņas ierīces
6.4. Savietojamība: interfeiss: Ethernet, USB porti.
	

	7. 
	Barošana
	220 V, 50/60 Hz.
	

	8. 
	Papildu materiāli
	Papildu komplektācijā katram termociklerim jābūt iekļautiem 2 gab. (kopā četri komplekti) šādu pipešu un statīva komplektiem:
8.1. Maināma tilpuma mehāniskā pipete 0.1-2.5 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000011 vai ekvivalents
8.2. Maināma tilpuma mehāniskā pipete 0.5-10 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000020 vai ekvivalents
8.3. Maināma tilpuma mehāniskā pipete 2-20 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000097 vai ekvivalents
8.4. Maināma tilpuma mehāniskā pipete 10-100 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000046 vai ekvivalents
8.5. Maināma tilpuma mehāniskā pipete 20-200 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000054 vai ekvivalents
8.6. Maināma tilpuma mehāniskā pipete 100-1000 μL, Eppendorf Research plus Kat. Nr. 3120000062 vai ekvivalents
8.7. Statīvs (karuselis) pipetēm, 6 vietas Eppendorf Kat. nr. 3115000003 vai ekvivalents
	

	9. 
	Garantija
	9.1. Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
9.2. Preces garantijas servisu nodrošina Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām.
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	10. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	11. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	12. 
	Piegādes termiņš
	Ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas.
	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	13. 
	Garantijas un servisa apkalpošana
	13.1. Pretendentam ir jānodrošina iekārtas apkope un serviss garantijas laikā un pēc tā;
13.2. Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	14. 
	Piegādes vieta un kārtība
	14.1. Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov.
14.2. Preces piegādi nodrošina Pretendenta pārstāvis, kurš veicot piegādi nodrošina preces uzstādīšanu darba kārtībā, regulēšanu, testēšanu, u.c. darbības, kas nepieciešamas preces lietošanai;
14.3. Pieņemot un pārbaudot preci, Pasūtītāja un Pretendenta pārstāvji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo Pretendents.
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	15. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un testēšanu
	Jānodrošina
	

	16. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda 
/Vērtēšanas kritērijs (B)/ 
	____  kWh
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