2.2.pielikums 
Iepirkuma nolikumam
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Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Digitālā PCR (polimerāzes ķēdes reakcijas) sistēma


	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē un/vai pievieno ražotāja tehnisko specifikāciju tā, lai piedāvājums ir pārbaudāms un salīdzināms ražotāja vietnē vai ražotāja specifikācijā ar prasītajiem parametriem.

	2. 
	Pielietojuma mērķis
	2.1. Nukleīnskābju absolūtā daudzuma noteikšana, neizmantojot standarta kalibrēšanas līkni, augstas reakcijas inhibēšanas iespējas apstākļos;
2.2. Genotipa un mutāciju noteikšana;
2.3. Gēnu ekspresija;
2.4. Kopiju skaita noteikšana;
2.5. Retu mērķu kvantitatīva noteikšana, u.c.
	

	3. 
	Komplektācija
	3.1. Sistēma sastāv no:
3.2. Digitālās PCR iekārtas; 
3.3. Iekārtas pārvaldības programmatūras, kurai pieejami bezmaksas atjauninājumi, iekārtas vadībai, kontrolei, datu analīzei un uzglabāšanai;
3.4. Komplektācijā jābūt iekļautam portatīvajam datoram (ievērojot zaļā iepirkuma prasības), kas atbilst iekārtas ražotāja norādītajām prasībām tās vadīšanai, datu uzkrāšanai un analīzei;
3.5. Iekārtas darbības nodrošināšanai atbilstoša, dubultās konversijas (“tiešsaistes” topoloģijas) UPS.
	

	4. 
	Izmēri, svars, telpas un uzturēšanas prasības
	4.1. Iekārtai nedrīkst būt specifiskas laboratorijas telpas vai novietošanas prasības, tā novietojama un darbojas vispārējas darbības laboratorijā uz standarta laboratorijas galda;
4.2. Iekārtai ir jāstrādā ar 220V vienfāzes elektrības pieslēgumu;
4.3. Iekārtas izmēri (garums x platums x augstums) ne lielāki par 700 x 650 x 600 mm, svars nedrīkst būt lielāks par  65 kg;
4.4. Ierīces skaņas līmenis darbības laikā  ≤ 70 dB.
	

	5. 
	Analīzes princips, instrumenta veiktspēja, efektivitāte un jutība
	5.1. Nukleīnskābju analīze jāveic pēc digitālās PCR metodes principa – katrā plates bedrītē var analizēt 1 paraugu;
5.2. Vienā analīzes reizē jābūt iespējai analizēt vismaz 16 paraugus uz vienas plates;
5.3. Vienā reizē jābūt iespējai analizēt pēc iespējas mazāk paraugu (ne vairāk kā 4), saglabājot iespēju izmantot atlikušās plates bedrītes citu paraugu analīzei citā reizē (vai ekvivalenta sistēma);
5.4. Plates bedrītē ir vismaz 20000 atsevišķu mikrokameru PCR reakcijām;
5.5. Mikrokameru aizpildīšanas efektivitāte ne mazāka kā 99%;
5.6. Analīze iespējama, izmantojot reakcijas tilpumu ne vairāk kā 10-12 µl platēs ar atsevišķu mikrokameru skaitu ne mazāk kā 20000;
5.7. Iekārta spēj analizēt vismaz 95 % parauga, kas nogulsnēts vienā bedrītē, neizmantotā parauga apjoms ≤ 5%;
5.8. Paraugu standarta analīzes ilgums ~ 90 minūtes 16 paraugiem;
5.9. Iekārta spēj noteikt mērķa nukleīnskābes diapazonā no vismaz 1 līdz 100 000 kopiju;
5.10. Jāspēj noteikt mērķa daudzuma atšķirības paraugā 10% vai vairāk.
	

	6. 
	Automatizācija
	6.1. Paraugu sadale mikrokamerās, PCR un noteikšana jāveic vienā automatizētā iekārtā.
	

	7. 
	Kanāli un daudzkomponentu reakcijas
	7.1. Jābūt iespējai vienlaicīgi noteikt vismaz 4 dažādus ar fluoroforu marķētus mērķus (5 optisko kanālu sistēma ar 1 references kanālu);
7.2. Ir iespējams noteikt FAM, VIC, HEX, ABY, JUN, Cy5 un ROX fluorescējoši marķētus mērķus;
7.3. Analīzes dinamiskais diapazons - ne mazāks kā 5 log.
	

	8. 
	Iekārtas pārvaldība, rezultātu kontrole un programmatūra datu analīzei
	8.1. Jābūt datorizētai;
8.2. Rezultātu kontrole - noteikšana jāveic divas reizes - pirms un pēc PCR reakcijas;
8.3. Automātiska falši-pozitīvo reakciju noraidīšana un iespēja lietotājam redzēt noraidītās reakcijas;
8.4. Iespējama lietotāja sagatavoto protokolu saglabāšana, importēšana un eksportēšana;
8.5. Rezultātu attēlošana iespējama dažādās dimensijās, tai skaitā, kvalitātes parametri, 1D izkliedes diagramma, histogramma, 2D izkliedes diagramma;
8.6.  Datus ir iespējams eksportēt vismaz uz .csv /.png /.pdf failiem.
	

	9. 
	Garantija
	9.1. Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
9.2. Preces garantijas servisu nodrošina Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	10. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	11. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	12. 
	Piegādes termiņš
	Ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no no līguma parakstīšanas 
	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	13. 
	Garantijas un servisa apkalpošana
	13.1. Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām, garantijas laikā nodrošina Pasūtītājam  bezmaksas konsultācijas par Preces ekspluatāciju;
13.2. Pretendentam garantijas servisa apkalpošanai jānodrošina piesaistītā speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām, ierašanās Preces atrašanās vietā  ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas.
	[bookmark: _GoBack]

	14. 
	Piegādes vieta un kārtība
	14.1. Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov.
14.2. Preces piegādi nodrošina Pretendenta pārstāvis, kurš veicot piegādi nodrošina preces uzstādīšanu darba kārtībā, regulēšanu, testēšanu, u.c. darbības, kas nepieciešamas preces lietošanai;
14.3. Pieņemot un pārbaudot preci, Pasūtītāja un Pretendenta pārstāvji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo Pretendents.
	

	15. 
	Apmācības
	Pretendentam jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu un/vai angļu valodā, ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros, ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā.
	

	16. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	17. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda 
/Vērtēšanas kritērijs (B)/ 
	____  kWh




Amats, vārds, uzvārds, paraksts

