2.2.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/15

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/15

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents:

2.daļa Digitālā PCR sistēma

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Digitālā PCR (polimerāzes ķēdes reakcijas) sistēma |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē un/vai pievieno ražotāja tehnisko specifikāciju tā, lai piedāvājums ir pārbaudāms un salīdzināms ražotāja vietnē vai ražotāja specifikācijā ar prasītajiem parametriem. |
|  | Pielietojuma mērķis | - Nukleīnskābju absolūtā daudzuma noteikšana, neizmantojot standarta kalibrēšanas līkni, augstas reakcijas inhibēšanas iespējas apstākļos; - Genotipa un mutāciju noteikšana; - Gēnu ekspresija; - Kopiju skaita noteikšana; - Retu mērķu kvantitatīva noteikšana, u.c. |  |
|  | Komplektācija | - Sistēma sastāv no: - Digitālās PCR iekārtas; - Iekārtas pārvaldības programmatūras, kurai pieejami bezmaksas atjauninājumi, iekārtas vadībai, kontrolei, datu analīzei un uzglabāšanai; - Komplektācijā jābūt iekļautam portatīvajam datoram (ievērojot zaļā iepirkuma prasības), kas atbilst iekārtas ražotāja norādītajām prasībām tās vadīšanai, datu uzkrāšanai un analīzei; - Iekārtas darbības nodrošināšanai atbilstoša, dubultās konversijas (“tiešsaistes” topoloģijas) UPS. |  |
|  | Izmēri, svars, telpas un uzturēšanas prasības | - Iekārtai nedrīkst būt specifiskas laboratorijas telpas vai novietošanas prasības, tā novietojama un darbojas vispārējas darbības laboratorijā uz standarta laboratorijas galda; - Iekārtai ir jāstrādā ar 220V vienfāzes elektrības pieslēgumu; - Iekārtas izmēri (garums x platums x augstums) ne lielāki par 700 x 650 x 600 mm, svars nedrīkst būt lielāks par 65 kg; - Ierīces skaņas līmenis darbības laikā ≤ 70 dB. |  |
|  | Analīzes princips, instrumenta veiktspēja, efektivitāte un jutība | - Nukleīnskābju analīze jāveic pēc digitālās PCR metodes principa – katrā plates bedrītē var analizēt 1 paraugu; - Vienā analīzes reizē jābūt iespējai analizēt vismaz 16 paraugus uz vienas plates; - Vienā reizē jābūt iespējai analizēt pēc iespējas mazāk paraugu (ne vairāk kā 4), saglabājot iespēju izmantot atlikušās plates bedrītes citu paraugu analīzei citā reizē (vai ekvivalenta sistēma); - Plates bedrītē ir vismaz 20000 atsevišķu mikrokameru PCR reakcijām; - Mikrokameru aizpildīšanas efektivitāte ne mazāka kā 99%; - Analīze iespējama, izmantojot reakcijas tilpumu ne vairāk kā 10-12 µl platēs ar atsevišķu mikrokameru skaitu ne mazāk kā 20000; - Iekārta spēj analizēt vismaz 95 % parauga, kas nogulsnēts vienā bedrītē, neizmantotā parauga apjoms ≤ 5%; - Paraugu standarta analīzes ilgums ~ 90 minūtes 16 paraugiem; - Iekārta spēj noteikt mērķa nukleīnskābes diapazonā no vismaz 1 līdz 100 000 kopiju; - Jāspēj noteikt mērķa daudzuma atšķirības paraugā 10% vai vairāk. |  |
|  | Automatizācija | - Paraugu sadale mikrokamerās, PCR un noteikšana jāveic vienā automatizētā iekārtā. |  |
|  | Kanāli un daudzkomponentu reakcijas | - Jābūt iespējai vienlaicīgi noteikt vismaz 4 dažādus ar fluoroforu marķētus mērķus (5 optisko kanālu sistēma ar 1 references kanālu); - Ir iespējams noteikt FAM, VIC, HEX, ABY, JUN, Cy5 un ROX fluorescējoši marķētus mērķus; - Analīzes dinamiskais diapazons - ne mazāks kā 5 log. |  |
|  | Iekārtas pārvaldība, rezultātu kontrole un programmatūra datu analīzei | - Jābūt datorizētai; - Rezultātu kontrole - noteikšana jāveic divas reizes - pirms un pēc PCR reakcijas; - Automātiska falši-pozitīvo reakciju noraidīšana un iespēja lietotājam redzēt noraidītās reakcijas; - Iespējama lietotāja sagatavoto protokolu saglabāšana, importēšana un eksportēšana; - Rezultātu attēlošana iespējama dažādās dimensijās, tai skaitā, kvalitātes parametri, 1D izkliedes diagramma, histogramma, 2D izkliedes diagramma; - Datus ir iespējams eksportēt vismaz uz .csv /.png /.pdf failiem. |  |
|  | Garantija | - Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) - Preces garantijas servisu nodrošina Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no no līguma parakstīšanas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas un servisa apkalpošana | - Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām, garantijas laikā nodrošina Pasūtītājam bezmaksas konsultācijas par Preces ekspluatāciju; - Pretendentam garantijas servisa apkalpošanai jānodrošina piesaistītā speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām, ierašanās Preces atrašanās vietā ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas. |  |
|  | Piegādes vieta un kārtība | - Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov. - Preces piegādi nodrošina Pretendenta pārstāvis, kurš veicot piegādi nodrošina preces uzstādīšanu darba kārtībā, regulēšanu, testēšanu, u.c. darbības, kas nepieciešamas preces lietošanai; - Pieņemot un pārbaudot preci, Pasūtītāja un Pretendenta pārstāvji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo Pretendents. |  |
|  | Apmācības | Pretendentam jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu un/vai angļu valodā, ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros, ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā. |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preces elektroenerģijas patēriņa jauda /Vērtēšanas kritērijs (B)/ |  | ____ kWh |

Amats, vārds, uzvārds, paraksts