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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents: 
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Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 


	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Ģenētiskais analizators


	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē un/vai pievieno ražotāja tehnisko specifikāciju tā, lai piedāvājums ir pārbaudāms un salīdzināms ražotāja vietnē vai ražotāja specifikācijā ar prasītajiem parametriem.

	2. 
	Pielietojuma mērķis
	Nukleīnskābju sekvences secības noteikšanai ar Sanger metodi un DNS fragmentu analīzei.
	

	3. 
	Komplektācija
	Sistēma sastāv no:
3.1. Ģenētiskā analizatora;
3.2. Datu sistēmas programmatūras ar beztermiņa licenci un bezmaksas atjauninājumiem;
3.3. Vadības datora (ievērojot zaļā iepirkuma prasības);
3.4. Iekārtas darbības nodrošināšanai atbilstoša, dubultās konversijas (“tiešsaistes” topoloģijas) UPS.
	

	4. 
	Izmēri, svars, telpas un uzturēšanas prasības
	4.1. Iekārtas izmēri (platums x garums x augstums) ne lielāki par 55 x 70 x 60 cm, svars nedrīkst būt lielāks par 60 kg.
4.2. Iekārtai nedrīkst būt specifiskas laboratorijas telpas vai novietošanas prasības, tā novietojama un darbojas vispārējas darbības laboratorijā uz standarta laboratorijas galda;
4.3. Iekārtai ir jāstrādā ar 220V vienfāzu elektrības pieslēgumu.
	

	5. 
	Hromatogrāfijas princips
	Kapilārā elektroforēze.
	

	6. 
	Detekcijas princips un DNS analīzes krāsu sistēmas
	6.1. Lāzera ierosināta fluorohroma fluorescence;
6.2. Vismaz 6 krāsu (fluorohroma) identifikācijas sistēma.
	

	7. 
	Kapilāru skaits un tips
	7.1. Ne mazāk kā četri kapilāri;
7.2. Iespēja izmantot ~28-30 cm garu kapilāru ar dinamisku iekšējo kapilāru sienu.
	

	8. 
	Bedrīšu formāts
	Iekārtā iespējams izmantot gan standarta 96 bedrīšu plates, gan 8 stobriņu stripus.
	

	9. 
	Palīgmateriāli, to identifikācija un polimēra padeves sistēma
	9.1. Palīgmateriāli (polimērs, anoda buferi un kapilāri) integrēti vienā, vienā reizē viegli nomaināmā kārtridžā vai līdzvērtīgā sistēmā;
9.2. Patēriņa materiāliem jābūt radiofrekvenču identifikatoriem vai svītrkodiem, ja iekārtas komplektācijā ietilpst svītrkodu lasītājs;
9.3. Jābūt automātiskai palīgmateriālu izsekošanai;
9.4. Polimēra sūknis integrēts palīgmateriālu kārtridžā.
	

	10. 
	Kārtridža (vai kapilāru un palīgmateriālu komplekta) veiktspēja un uzglabāšana
	10.1. Vismaz 125 injekcijas;
10.2. Pēc atvēršanas derīguma termiņš visām komponentēm un palīgmateriāliem iekārtā vismaz 4 mēneši.
	

	11. 
	Injekcija
	Vienas analīzes ietvaros jābūt iespējai vienlaikus veikt nukleīnskābju sekvences secības noteikšanu un fragmentu analīzi.
	

	12. 
	Precizitāte
	Visu alēļu izmēru precizitātes standarta novirzei ≥90% paraugu jābūt ≤0,15.
	

	13. 
	Iekārtas kalibrēšana
	Jābūt iespējai automātiskai un/vai manuālai iekārtas kalibrēšanai.
	

	14. 
	Iekārtas pārvaldība
	14.1. Jābūt iespējai pārvaldīt iekārtu ar iebūvētu datoru un skārienekrānu;
14.2.  Jābūt iespējai pārvaldīt iekārtu arī ar atsevišķu vadības datoru un monitoru vai ar klēpjdatoru.
	

	15. 
	Vadības dators
	15.1. Komplektācijā jābūt iekļautam portatīvajam datoram (ievērojot zaļā iepirkuma prasības);
15.2. Datora specifikācijai jāatbilst vai jāpārsniedz ražotāja norādītās minimālās prasības.
	

	16. 
	Komunikācijas interfeiss
	Datu glabāšanas mākonis, Wi-Fi, RJ-45 ports.
	

	17. 
	Domēnu analīze
	Jābūt iespējai apskatīt un analizēt datus attālā datu krātuvē (“datu glabāšanas mākonī”).
	

	18. 
	Programmatūra iekārtas vadībai un datu analīzei
	Programmai jābūt paredzētai:
18.1. Ģenētiskā analizatora vadībai;
18.2. Jābūt iespējai noteikt un izvēlēties optimālāko analīzes modeli secības noteikšanai īsām (līdz 350 bp), vidēji garām (līdz 500 bp) un garām (līdz 800 bp) sekvencēm un īsiem (līdz 120 bp), vidēji gariem (līdz 460 bp) un gariem (līdz 800 bp) DNS fragmentiem.
18.3. Jābūt vismaz šādām datu analīzes iespējām: NGS apstiprināšana, Heterozigotu noteikšana, Variantu noteikšana, DNS garuma variācijas marķieru analīze (indel analīze), Mikroorganismu identifikācija, Genoma rediģēšanas pārbaude, Tradicionālai DNS sekvencēšanai, Papildus fragmenta garuma poliformisma (AFLP) analīzei, Viena nukleotīda poliformisma analīzei, Mutāciju noteikšanai, Mikrosatelīta DNS secību analīzei.
	

	19. 
	Papildu materiāli
	Papildu komplektācijā jābūt iekļautiem šādiem materiāliem (neietver iekārtas apmācībām paredzētos):
19.1. SeqStudio Starter kit (ThermoFisher Scientific A35000) vai ekvivalents;
19.2. SeqStudio Cartridge v1 2 gab. (ThermoFisher Scientific A33671) vai ekvivalents;
19.3. SeqStudio Cartridge v2 2 gab. (ThermoFisher Scientific A41331) vai ekvivalents.
	

	20. 
	Standarts, iepakojums un transportēšana
	20.1. Visām iekārtas galvenajām sastāvdaļām ir jābūt ražotāja preču zīmei un unikālam sērijas numuram;
20.2. Iekārtai ir jānodrošina ražotāja iepakojums.
	

	21. 
	Dokumentācija, instrukcija
	Pretendentam jānodrošina lietošanas pamācība angļu un/vai latviešu valodā.
	

	22. 
	Garantija
	22.1. Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
22.2. Preces garantijas servisu nodrošina Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	23. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	24. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	25. 
	Piegādes termiņš
	Ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no līgums noslēgšanas 
	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	26. 
	Garantijas un servisa apkalpošana
	26.1. Pretendenta piesaistītais speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām, garantijas laikā nodrošina Pasūtītājam  bezmaksas konsultācijas par Preces ekspluatāciju
26.2. Pretendentam garantijas servisa apkalpošanai jānodrošina piesaistītā speciālists, kurš norādīts piedāvājumā vai kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 4.8.4. punkta prasībām, ierašanās Preces atrašanās vietā  ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas
	

	27. 
	Piegādes vieta un kārtība
	27.1. Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov.
27.2. Preces piegādi nodrošina Pretendenta pārstāvis, kurš veicot piegādi nodrošina preces uzstādīšanu darba kārtībā, regulēšanu, testēšanu, u.c. darbības, kas nepieciešamas preces lietošanai;
27.3. Pieņemot un pārbaudot preci, Pasūtītāja un Pretendenta pārstāvji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo Pretendents.
	

	28. 
	Apmācības
	Pretendentam jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu un/vai angļu valodā, ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros, ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā.
	

	29. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina.
	

	30. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda 
/Vērtēšanas kritērijs (B)/ 
	____  kWh




Amats, vārds, uzvārds, paraksts

