## Sheet1
Pielikums Nr.1
|  |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS |  |  |  |  | Iepirkuma “Ķirurģiskā materiāla un medicīnas preču iegāde un piegāde”
Aktualizēta specifikācija: 21.08.7.2024
Ķirurģiskā materiāla un medicīnas preču iegāde un piegāde
Iepirkuma daļas N.p.k. | Paraugs, kas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu | Tehniskā specifikācija |  | Mērvienība | Daudzums 24 mēnešiem | Piedāvājums (detalizēts piedāvājuma apraksts, norādīt preces nosaukumu, ražotāju, nr. katalogā, lpp. katalogā) | Preces kods ( REF) | 1 vienības (gab.) cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN
1. |  | Kinezioloģiskais teips | Sastāv no 96% kokvilnas un 4% spandekss. Teips ir hipoalerģisks, ļoti izturīgs, gaisu caurlaidīgs, ūdens necaurlaidīgs, ērti velkājams, nodrošinot maksimālu komfortu, imobilizāciju un stabilitāti. Teipa elastība uz ādas un muskuļiem ir vienmērīga. Dažādas krāsas.
1.1. | 5 m | ruļli, rullī vismaz 5 metri | bēšs | rullis | 80
|  |  | dzeltens |  | 80
|  |  | melns |  | 80
|  |  | oranžs |  | 80
|  |  | rozā |  | 80
|  |  | sarkans |  | 80
|  |  | zaļš |  | 80
|  |  | violets |  | 80
|  |  | zils |  | 80
1.2. | 1 gab. | teips- režģis, tipsA |  | loksnes | 500
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
2 |  | Nazofaringeāls elpvads | ražots no augstas kvalitātes PE, caurspīdīga materiāla, anatomiski izliekta forma- nodrošina brīvu gaisa un anestēzijas gāzu apmaiņas plūsmu. Nodrošina augšējo elpceļu caurejamību. Krāsu kodēts, vienreizlietojams, individuāli iepakots. Izmēri: | gab.
|  |  | Ch 24 (Nr 6) |  | 20
|  |  | Ch 26 (Nr 6 1/2) |  | 20
|  |  | Ch 28 (Nr 7) |  | 20
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
3 | 1 gab. | US papīrs | 110mm x 20m,(+/- 2m) oriģinālo Sony UPP110HG papīru, kas savietojams ar ultrasonogrāfijas iekārtas: Philips Ultrasound, modelis Pure Wave printeri. | gab. | 450
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
4 |  | Tests gripas noteikšanai | Ifluenza A+B noteikšanai nazofaringeālā uztriepēm, aspirātā | gab. | 600
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN 21%:
Cena kopā EUR ar PVN :
5 |  | Tests gripas/COVID 19 noteikšanai | Ātrās noteikšanas tests, lai kvalitatīvi noteiktu SARS-CoV-2 nukleokapsīda proteīna, A tipa gripas un B tipa gripas nukleoproteīnu antigēnus ar tamponu iegūtā paraugā no deguna | gab. | 2000
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN 21%:
Cena kopā EUR ar PVN :
6 |  | Tests ekspresdiagnostikai narkovielu notekšanai urīnā | Ātrais tests vairāku narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai cilvēka urīnā, vismaz 11 narkotiskās un psihotropās vielas ( OPI2000/MDMA500/PCP25/COC150/MTD300/BAR200/BZO200/AMP500/MET300/TCA500/THC25). Paredzēts darbam veselības aprūpes speciālistiem. | gab. | 100
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN 21%:
Cena kopā EUR ar PVN :
7 |  | Tests A grupas streptokoka baktēriju noteikšanai | Streptakoka antigena noteikšanai no cilvēka rīkles gala - iztriepe. Iesaiņojumā 1 gab. | gab. | 100
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN 21%:
Cena kopā EUR ar PVN :
8 |  | Respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) eksprestestu kasetes ar savākšanas komplektu | Respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) eksprestestu kasetes (RSV K-SeT)- ātrai respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) in vitro noteikšanai nazofarengeālā sekrētā. Iepakojumā vismaz 20 testa kasetes. | gab. | 100
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
9 | 1 gab. | Deguna pārsēji ar elpceļu caurulīti un savilkšanas cilpu | Sterils, augstas absorbcijas PVA materiāls, īpaši izstrādāts, lai nekavējoties un efektīvi apturētu deguna asiņošanu un samazinātu tūsku. Bez plūksnām. Swell un Seal tehnoloģija, kas tiek aktivizēta dažu sekunžu laikā pēc saskares ar asinīm vai citiem šķidrumiem deguna dobumā. | gab. | 100
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
10 |  | Ausu ventilācijas caurulīte jeb timpanostomijas kanile | Apkakles pogas formas ventilācijas caurule hroniska vidusauss iekaisuma ārstēšanai. Fluoroplastisks materiāls. Izmērs:
10.1 | 1 gab. |  | 1.14mm | gab. | 30
10.2 |  |  | 1.27mm | gab. | 36
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
11 | 1 gab. | Deguna tamponi taisni ar diegu | Sterils, lietojams pēc rinoplastikas. Plakanas formas. Augsta uzsūktspēja, līdz 15x vairāk nekā paša svars. Sastāvs:100% PVA. Izmērs: 80 mm , ar diegu. | gab. | 300
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
12 |  | Skuju ekstrakts vannai | Skuju ekstrakts vannai ar dabīgām ēteriskām eļļām, Tilpums vismaz 300 ml | gab. | 30
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
13 | 1 gab. | Testa kartes asins gāzu analizatoram ''epoc NXS'' | Nodrošina sekojošu parametru rezultātus diapazonos: pH: 6,50 līdz 8,00 pCO2: 5,0 līdz 130,0 mmHg pO2: 20,0 līdz 700,0 mmHg Na+: 100,0 līdz 180,0 mM/l K+: 2,00-9,00 mM/l iCa: 0,25 līdz 2,50 mM/l Cl-: 65 - 140 mM/l Hct: 15,0 līdz 75,0% Laktāts: 0,5 - 15 mM/l Glikoze: 1,5 - 35,0 mM/l Kreatinīns: 30 - 1300 mkM BUN: 5 - 100 mg/dl Urea: 2 - 40 mmol/l TCO2: 5 - 50 mmol/l iespējams noteikt HCO3, BE(b), AGap, SO2, Hb, GFR Vienam testam tiek izmantota viena atsevišķa karte Maksimālais testam nepieciešamais asins parauga tilpums - ne lielāks par 0,2 ml Parauga ievade kartē no Luer standarta heparinizētas asins gāzu šļirces (jebkura ražotāja). Testkartes uzglabājamas istabas temperatūrā. Saderīgas ar asins gāzu analizatoru ''epoc NXS'' | gab. | 600
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
14 | 1 gab. | Ārējais deguna pārsējs | Pēcoperācijas deguna pārsējs, iestrādāts elastīgā tīkliņveida pārsējā ērtākai lietošanai. Absorbē nazālo sekrētu. Materiāls: kokvilna. Pielāgojas deguna formai. Satur elastīgu tīkliņveida materiālu ērtākai lietošanai. Izmērs: 45mm , | gab. | 900
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
15 | 1 gab. | Deguna tamponi ar diegu | Sterili pēcoperācijas tamponi no PVA materiāla. Izplešas, saskaroties ar šķidrumu un ieņem anatomisku formu. Augsta absorbcija. Ar 15 cm garu diegu. Izmērs: 80x15x20mm | gab. | 200
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
16 | 1 gab. | Deguna tamponi ar diegu un elpvadu | Sterili pēcoperācijas tamponi no PVA materiāla. Izplešas, saskaroties ar šķidrumu un ieņem anatomisku formu. Augsta absorbcija. Ar 15 cm garu diegu. Izmērs: 80x15x20mm | gab. | 200
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
17 | 1 gab. | Silikona deguna plāksne ar elpvadu | Iepakots pāros. Sterils. Virsma ar lotosa lapas efektu. Plāksnēm ir speciāli caurumi distālajā galā. Mīksts silikons, kas atvieglo ievietošanu un izņemšanu. Plāksnes biezums 1mm | gab. | 320
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
18 | 1 gab. | Vienreizlietojami koagulatori ar smailu galu | Augstas temperatūras(1200ºC) koagulators Smalks gals 28mm, pasargāts ar drošības vāciņu Paredzēts audu un nelielu asinsvadu koagulācijai Akumulatora darbības laiks aptuveni 60 minūtes Primārais iepakojums: sterils, maisiņš. | gab. | 120
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
19 | 1 gab. | Traheostomas fiksācijas lenta | Fiksācijas lenta ar velcro tipa aizdari, platums ne lielāks kā 2.4 cm un garums vismaz 47 cm, ar iespēju garumu regulēt. Materiāls - flīss, uz putu pamatnes, kas nodrošina komfortablu lentas lietošanu. | gab. | 100
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
20 |  | Papildus aksesuāri vizuālai sistēmai 3D Einstein 2.0 un insuflācijas ierīcei | Vienreizlietojamie kameras pārvalki 300 optikai un vadam. Sterili. Savietojamas ar laparaskopijas iekārtu Einstein Vision 2.0. | gab. | 300
|  | Papildus aksesuāri vizuālai sistēmai 3D Einstein 2.0 un insuflācijas ierīcei. | Dūmu evakuacijas ogles filtra kasete, iepakojumā 30 gab. Savietojamas ar laparaskopijas iekārtu Einstein Vision 2.0. |  | 120
|  | Papildus aksesuāri vizuālai sistēmai 3D Einstein 2.0 un insuflācijas ierīcei. | Vienreizlietojamo dūmu evakuācijas cauruļu komplekts, garums 3m. Iepakojumā 10 gab.Savietojamas ar laparaskopijas iekārtu Einstein Vision 2.0. |  | 180
|  | Papildus aksesuāri vizuālai sistēmai 3D Einstein 2.0 un insuflācijas ierīcei. | Sterilizējamas silikona insuflācijas caurules, garums 3m.Savietojamas ar laparaskopijas iekārtu Einstein Vision 2.0. |  | 120
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
21 |  | Adatas SonoPlex Stim | ehogēna, stimulējoša viena šāviena nervu blokādes adata, sterila, vienreizlietojama
21.1. | 1 gab. |  | 22GX50mm | gab. | 30
21.2. |  |  | 22GX80mm | gab. | 30
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
22 |  | Evaqua mākslīgās elpināšanas kontūra | Kontūrs paredzēta darbam ar MR850 aktīvo mitrināšanas iekārtu. Tas spēj nodrošināt optimālu temperatūru un mitrumu (37 °C, 44 mg/LH2O) pacientiem gan invazīvās, gan neinvazīvās ventilācijas apstākļos. | gab. | 40
Iestrādāts spirālveida sildītājvads, kas nodrošina optimālo mitruma kontroli dažādās kontūras pozīcijās
Kontūra iepakojumā ir pilnībā nokomplektēta darbam
Izelpas caurule nodrošina ūdens tvaiku izdalīšanos caur caurules sienām, aerosolus un mikroorganismus atstājot kontūras iekšpusē
Slēgta kontūra bez mitruma savācējtraukiem
Iespējams iesmidzināt ieelpojamā gaisā zāles, neatvienojot kontūru no pacienta
Kontūras tehniskie dati
Kontūras piekāpība: 2.10 mL/cmH2O +/-0.2 mL/cmH2O pie spiediena 60cmH2O
Saspiežamais tilpums: 1.60L +/-0.2L
Plūsma: ne mazāk kā 5-120L/min
Konektora standarts ISO 5356-1
Mitrināšanas kameras tehniskie dati:
Kameras konektora izmēri 22m Male (ISO 5356-1)
Padevība: ne vairāk kā 0.4ml/cmH2O
Kameras tilpums: ne mazāk kā 280ml
Pretestība plūsmā 0.5cmH2O +/-0.2 pie 60L/min
Maksimālais darbības spiediens: 8 kPa +/-0.5
Maksimālā pīķa plūsma: 180L/min +/-5
Ventilācijas kontūras, kameras lietošanas laiks – 14 dienas
Ventilācijas kontūras komplektācija:
Sildošā ieelpas caurule, garums 150cm +\- 10cm
Sildošā izelpas caurule, garums 150cm +\- 10cm
Mitrinātāja pieslēguma caurule, garums 50cm +\- 10cm
Pašuzpildošā mitrināšanas kamera
Ieelpas/izelpas filtrs
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
23 | 1 gab. | AIRVO caurules un kameras komplekts | Apsildāma elpošanas caurule mitrinātu elpošanas gāzu maisījumu pievadei AIRVO mitrinātājam klīnikā. Izmantošanai ar no 2 līdz 60 L/min plūsmām atkarībā no pacienta saskarnes. Saderīgas pacienta saskarnes: nazālā kanile, tiešais traheostomijas savienojums, maskas adapteris. Kontūras garums 1,8 m+ saskarne | gab. | 40
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
24 | 1 gab. | Pastēra pipete | Pastēra pipete, PE, nesterila, 1ml | gab. | 10000
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :
25 |  | Aksesuāri neiromonitoram tiroidektomiju veikšanai | Savienojami ar Inomed C2 Xplore iekārtu
25.1. |  |  | Pielīmējamie elektrodi endotraheālām caurulēm, 360° grādu pārklājums ar 8 elektrodu kontaktiem. | gab. | 1000
Izmēri: 6-7mm un 7-9mm endotraheālai caurulei.
25.2. |  |  | Monopolāra stimulācijas zonde, 30 grādu liekta, ar turētāju un elektrodu, iekļauts zemējuma elektrods. | gab. | 50
Zondes garums 4.5 cm, kopējais zondes garums 16.0 cm.
25.3. |  |  | Mikro-dakšas bipolāra stimulācijas zonde ar turētāju un elektrodu. | gab. | 60
Dakšas distance 2mm, dakšas garums 3mm;
Zondes garums 4.5 cm, kopējais garums 15.5 cm.
25.4. |  |  | Elektrods nepārtrauktai nervus vagus stimulācijai. | gab. | 300
25.5. |  |  | Laringeāla caurule EMG ierakstīšanai, 4 kanāli ar zemējuma elektrodu. | gab. | 20
Izmēri – 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm.
Cena kopā EUR bez PVN :
PVN ______%:
Cena kopā EUR ar PVN :