## Obligātās prasības
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
1.daļa Mazāka izmēra pārvietojāma rentgeniekārta
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms.
4 | Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"- izpildi, Pasūtītājs neiegādāsies Preci: 1) no personas, kura reģistrēta Ķīnā, Krievijā vai Baltkrievijā; 2) no personas, kuras patiesais labuma guvējs ir Ķīnas, Krievijas vai Baltkrievijas pilsonis; 3) kuras pakalpojuma nodrošināšanai izmanto programmatūtu, kas ražota Ķīnā, Krievijā vai Baltkrievijā; 4) kuras iekārtu ražotāja juridiskā persona ir Ķīna, Krievija vai Baltkrievija. Pretendentam un piedāvājumam ir jāatbilst Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36., 36.1, 36.3 punktu noteikumiem. Ja atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36., 36.1, 36.3 punktiem Pasūtītājs ir saņēmis kompetentās iestādes atzinumu par aizliegumu slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu, Pasūtītājs noraidīs piedāvājumu kā neatbilstošu Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" noteikumiem. | Piegādātājs norāda: 1) Pretendenta patieso labuma guvēju: 2) Preces, tās komponenšu un izmantotās programmatūras ražotāju, ražotājvalsti:
5 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu.
6 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju.
7 | Piedāvājumā iesniegt ikgadējās uzturēšanas izmaksas pēcgarantijas periodā . | Cenu iesniegt finanšu piedāvājumā
Prasības precei:
8 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
9 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmi četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža. Garantijā tiek iekļautas bezmaksas tehniskās apkopes, tehniskā uzraudzība (elektrodrošības pārbaude, tehnisko parametru mērījumi un pacienta dozas mērītāja pārbaude), remontdarbus un rezerves daļas, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto bezmaksas programmatūras versiju atjaunošana
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Iekārtas, tās palīgierīču un sistēmu uzstādīšanu, kā arī ražotāja pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis. Piegādātājs nodrošina ražotāja pārbaudes apstiprinošas dokumentācijas iesniegšanu. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
12 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: lietošanas instrukciju latviešu valodā gan papīra, gan digitālā formātā, oriģinālā valodā - digitālā formātā
13 | Pēc preces piegādes, piegādātājs nodrošina tehniskās uzraudzības pārbaudes atbilstoši MK noteikumu Nr.482 3. pielikuma 1., 2. tabulai, darba zonas radiācijas monitoringa pārbaudi atbilstoši MK noteikumiem Nr.1284 un pacienta dozas mērītāja pārbaudi
14 | Piegādātājs nodrošina izmeklējumu protokolu izveidi atbilstoši klīniskajām vajadzībām un lietotāju apmācības ar iekārtu, izsniedzot atbilstošus apmācību sertifikātus.
15 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod servisa rokasgrāmatas daļu, kur norādīts cik un kāda tehniskā apkalpošana (apkopes un tehniskā uzraudzība) ir jāveic.
16 | Nododot Iekārtu ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina pilnu radioloģijas attēla apriti (iekārtas pieslēgšana Slimnīcas informācijas sistēmai, attēlu arhivācijas sistēmai)
17 | Prece tiek piegādāta 30 dienu laikā, bet ne ilgāk kā 120 dienu laikā lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku
18 | Pretendentam pēcgarantijas periodā jānodrošina 3 gadu , iekļaujot tehniskās apkopes, remontdarbus un rezerves daļas, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto bezmaksas programmatūras versiju atjaunošana. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
19 | Servisa darbi jāveic ražotāja sertificētam inženierim
20 | Konsultācijas, kā arī atkārtotas apmācības iekārtu lietošanā, ja tādas ir nepieciešamas, gan no ražotāju pārstāvjiem Latvijas teritorijā, gan ārpus Latvijas (vismaz attālināti)
21 | Ražotāja noteiktos periodiskos darbus (tehniskās apkopes un pārbaudes) laiku iepriekš jāsaskaņo ar BKUS līguma kontaktpersonu
22 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
23 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
24 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
25 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
26 | Tehniskās apkalpošanas procedūras veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
27 | Jānorāda paredzamais tehniskās apkalpošanas ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
28 | Ja tehniskās apkalpošanas apjomi un saturs periodiski mainās, tad to ierakstīt Finanšu piedāvājuma 10. kolonnā „Piezīmes”.
29 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
30 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
31 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms. Vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par punkta izpildi.
32 | Tiek piešķirti 80 punkti par zemāko cenu un 20 punkti par noteikto iekārtas tehnisko prasību papildus izpildi. Maksimālais punktu skaits - 100. Vērtējamo summu sastāda cena par iekārtu, periodiski veicamo darbu pēcgarantijas periodā un rentgena spuldzes nomaiņas izmaksas. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vienam pretendam ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība

## 1.daļa
Operāciju rentgeniekārtas iegāde un tehniskā apkalpošana
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab. | Komentārs
Veicamās funkcijas: |  | 1
1. | Operāciju rentgeniekārta traumatoloģijas, ortopēdijas, mikroķurgijas, mugurkaula, uroloģijas, caurskates u.c. operāciju veikšanai, iekļaujot specializētās programmas, ko iesaka iekārtas ražotājs
1.1. | Tehniskās prasības C-loka iekārtai:
1.1.1. | C-loka svars ne lielāks kā 360 kg
1.1.2. | Arkas horizontālā kustība vismaz 20 cm
1.1.3. | Arkas orbitālā kustība vismaz 120°
1.1.4. | Arkas rotācija ap horizontālo asi vismaz ± 180°
1.1.5. | Motorizēta augstuma maiņa diapazonā vismaz 45 cm
1.1.6. | Arkas kustība ap vertikālo asi vismaz ± 10°
1.1.7. | Iekārtas platums ne vairāk kā 85 cm
1.1.8. | Mazākais iekārtas garums ne vairāk kā 210 cm
1.1.9. | Mazākais iekārtas augstums ne vairāk kā 180 cm
1.1.10. | Krasu apzīmējumi C-loka pozīciju maiņai (pozīcijas maiņas rokturis/slēdzis apzīmēts ar attiecīgo krāsu) vai cits ekvivalents risinājums
1.1.11 | C-loks ir aprīkots ar centrālo bremžu sistēmu
1.1.12 | C-loks ir aprīkots ar rokturi (pedālis, kloķis vai cits) riteņu pozīcijas maiņai, kas nodrošina iekārtas pārvietošanu taisni un uz sāniem
1.1.13 | C-loka dziļums vismaz 70 cm
1.1.14 | C-loka vertikālā brīvā distance vismaz 75 cm
SID vismaz 95 cm
1.2. | Ģenerators
1.2.1. | Jauda ne mazāk kā 15 kW
1.2.2 | Maksimālais spriegums ne mazāk kā 120 kV
1.2.3 | Digitālās radiogrāfijas strāvas diapazons vismaz no 3mA līdz 120 mA
1.2.4 | Digitālās fluoroskopijas režīmā strāvas diapazons vismaz no 3mA līdz 120 mA
1.2.5 | Pulsu skaits fluoroskopijas režīmā robežās vismaz 1 - 15 pulsi/s (vismaz trīs režīmi)
1.3. | Attēla detektors plakanā tipa:
1.3.1 | CsI vai CMOS tipa detektors
1.3.2 | Detektora izmērs vismaz 30x30 cm
1.3.3 | Pikseļa izmērs ne lielāks kā 185 µm
1.3.4 | Detektora matricas formāts vismaz 1548 x 1548 pikseļi;
1.3.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3 Lp/mm
1.3.6 | Lāzera tēmēklis centrēšanai no detektora
1.3.7 | Vismaz trīs FOV
1.3.8 | Izņemamais fokusētais režģis
1.3.9 | Vēlams detektora pozīcijas apzīmējums, kas sakrīt ar apzīmējumu uz rentgenattēla, vieglākai komunikācijai starp ķirurgu un radiologa asistentu
1.4 | Rentgena spuldze
1.4.1 | 2 nominālās fokusa vērtības: 0.3 ±0.1 mm un 0.5±0.1 mm
1.4.2 | Manuālā kolimācija
1.4.3 | Vismaz trīs dozas režīmi
1.4.4 | Fluoroskopijas režīms - pulsed, vēlams continuous
1.4.5 | Fluoroskopija ar attēlu saglabāšanas iespēju vismaz - bez attēlu saglabāšanas, pēdējā attēla saglabāšana, sērijas saglabāšana
1.4.6 | Lāzera tēmēklis centrēšanai no spuldzes
1.4.7 | Maksimālā anoda siltum izkliede vismaz 70 kHU/min
1.5. | Vadības monitors:
1.5.1 | C-loks aprīkots ar vadības skārienjūtīgu monitoru (jutīgs medicīniskajiem cimdiem), vismaz 15'' pa diagonāli
1.5.2 | Monitora rotācija ap vertikālo asi vismaz ± 130 °
1.5.3 | C-loka monitors sinhronizēts ar mobilo darbu staciju
1.5.4 | Automātiska un manuāla ekspozīcijas parametru izvēle
1.5.5 | Iegūtā attēla attēlošana uz vadības monitora
1.5.6 | Protokolu izvēle
1.5.7 | Ekspozīcijas laika un vismaz divu dozas lielumu attēlošana (vismaz DAP un ieejas virsmas doza)
1.5.8 | Simetriska un asimetriska kolimēšana
1.5.9 | Rentgena ģeneratora parametru attēlošana
1.6. | Mobila darba stacija:
1.6.1 | Divi krāsaini medicīniskie vēlams salokāmie monitori, vismaz 19'' pa diagonāli vai viens 4K UHD krāsainais medicīniskais monitors, ne mazāks kā 32''
1.6.2 | Diviem 19" krāsainiem monitoriem - monitoru izšķirtspēja vismaz 1280 x 1024 pikseļi, vai vienam 32" krāsainam monitoram - monitoru izšķirtspēja vismaz 3840 x 2160 pikseļi
1.6.3 | Minimālā kontrasta attiecība vismaz 1:400
1.6.4 | Maksimālais spilgtums (kalibrēts) vismaz 500 cd/m2
1.6.5 | Monitoru skata leņķis vismaz 170°
1.6.6 | Mobila darba stacijas ieslēgšanās laiks ne ilgāk kā 2 minūtes
1.6.7 | Ekspozīcijas indikators
1.6.8 | Pacientu reģistrācijas, t.s. ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
1.6.9 | Izmeklēšanas protokoli jaundzimušiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem
1.6.10 | Brīdinājuma signāls ilgstošām ekspozīcijām - skaņas signāls pēc 5 min ekspozīcijas
1.7. | Attēla apstrāde:
1.7.1 | Attēlu apstrāde gan uz C-loka monitora, gan uz mobilās darba stacijas
1.7.2 | Kustību artefaktu novēršanas funkcija
1.7.3 | Metāla artefaktu samazināšanas funkcija
1.7.4 | Trokšņa artefaktu samazināšanas funkcija
1.7.5 | Attēla brīva rotācija
1.7.6 | Attēlu krāsu invertēšana (melns/balts)
1.7.7 | Anotācijas pievienošana attēliem
1.7.8 | Attēlu apstrādes, pēcapstrādes un anotācijas rīki (vismaz distances un leņķa mērīšana, iespēja pievienot tekstu uz attēla, iespēja mainīt spilgtumu un kontrastu gan manuāli, gan automātiski , iespēja palielināt attēlu utt)
1.7.9 | Automātiska spilgtuma un kontrasta regulācija reālā laikā
1.8. | Dokumentēšana un arhivēšana
1.8.1 | Arhivācija uz cietā diska
1.8.2 | Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli vai vismaz 240 GB
1.8.3 | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
1.8.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie Slimnīcas PACS arhīva un Modality Worklist, Archive
1.8.5 | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu
1.8.6 | USB ports ar iespēju ierakstīt atsevišķus attēlus
1.8.7 | Iespēja iestatīt automātisko izmeklējumu dzēšanu saskaņā ar lietotāja norādēm
1.8.8 | Iespēja pieslēgt ārējo/ papildu monitoru (DVI)
1.8.9 | Automātiskais DoseReport pēc izmeklējuma pabeigšanai
1.8.10 | Vēlams WiFi
1.9 | Komplektācija
1.9.1. | Kājas pedālis (bezvadu) ar bloķēšanas funkciju | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) Paredzemais lietošanas ilgums ne mazāks kā 7 gadi.
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W))
D | Rotācija ap horizontālo asi ± 181° un vairāk
E | Pikseļa izmērs 155 µm un mazāk
F | Detektora pozīcijas apzīmējums, kas sakrīt ar apzīmējumu uz rentgenattēla, vieglākai komunikācijai starp ķirurgu un radiologa asistentu
G | WiFi
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa (iegādes, summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā un rentgena spuldzes nomaiņa) | 80
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums ne mazāks kā 7 gadi | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 5
D | Rotācija ap horizontālo asi ± 200° un vairāk | 2
E | Pikseļa izmērs 155 µm un mazāk | 3
F | Detektora pozīcijas apzīmējums, kas sakrīt ar apzīmējumu uz rentgenattēla, vieglākai komunikācijai starp ķirurgu un radiologa asistentu | 2
G | WiFi | 3
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F+G | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. 5) D (Rotācija ap horizontālo asi ± 200° un vairāk) - tiek piešķirti 2 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 6) E (Pikseļa izmērs 155 µm un mazāk ) - tiek piešķirti 3 punkti par izpildi, tiek piešķirti 0 punkti par pikseļa izmēru diapazonā no 184µm līdz 156µm 7) F (Detektora pozīcijas apzīmējums, kas sakrīt ar apzīmējumu uz rentgenattēla, vieglākai komunikācijai starp ķirurgu un radiologa asistentu) - tiek piešķirts 1 punkts par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai 8) G (WiFi) - tiek piešķirti 3 punkti par izpildi un 0 par neatbilstību prasībai

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Operāciju rentgeniekārtas iegāde un tehniskā apkalpošana | 1
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
Operāciju rentgeniekārtas iegāde | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Rentgena spuldzes nomaiņa (ja pēcgarantijas periodā nepieciešams) | 1 |  | 0 | 21%