## Teh.spec.
Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa „Implantu iegāde un piegāde” ID: CK 2024/19/AK Tehniskā specifikācija aktualizēta:06.08.2024
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Implantu iegāde un piegāde
Iepirkuma daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija |  | Mērvienība | Apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums | Preces ražotājs, preces nosaukums, preces kods (REF) | Lpp katalogā | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN
1. | Trūču plastikas tīkliņi un aprīkojums
1.1. | Pretsaauguma tīkliņš IPOM tehnikai I
Veidots no polivinilidēna fluorīda (PVDF) 88%, polipropilēna (PP) 12%
Kompozīta tekstila implants, austs
PP nodrošina tīkliņa ieaugšanu vēdera sienā, bet PVDF puse saskarē ar zarnām neveido adhēziju
Implanta puses noteikšanai ir iesiets zaļš PVDF diegs
Tekstila porainība pirms ieaugšanas 58 %
Efektīvā porainība pēc ieaugšanas 43%
Piegriežot neirst
Fiksācijai var izmantot līmi/diegu/ skavas vai takerus
Sterilā iepakojumā pa vienam gabalam
| Izmēri: 12cm, apaļš |  | gab. | 4
| 10x15cm |  | gab. | 10
| 15x15cm |  | gab. | 10
| 20x20cm |  | gab. | 10
| 20x25cm |  | gab. | 8
| 28x37cm |  | gab. | 2
| 30x30cm |  | gab. | 6
| 30x30cm (ar dzelzs daļiņām, vizualizējams magnētiskajā rezonansē) |  | gab. | 3
1.2. | Pretsaauguma tīkliņš IPOM tehnikai II
Veidots no polivinilidēna fluorīda (PVDF) 88%, polipropilēna (PP) 12%
Kompozīta tekstila implants, austs
PP nodrošina tīkliņa ieaugšanu vēdera sienā, bet PVDF puse saskarē ar zarnām neveido adhēziju
Implanta puses noteikšanai ir iesiets zaļš PVDF diegs
Tekstila porainība pirms ieaugšanas 58 %
Efektīvā porainība pēc ieaugšanas 43%
Piegriežot neirst
Fiksācijai var izmantot līmi/diegu/ skavas vai takerus
Sterilā iepakojumā pa trīs gabaliem, katrs gabals iesaiņōts atsevišķā sterilā iepakojumā
| Izmērs: 15x20 cm |  | gab. | 2
| 20x30cm |  | gab. | 2
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
2. | Pretsaauguma tīkliņš IPOM tehnikai III
Veidots no Politetrafluoretilēna( ePTFE),polipropilēna(PP)
Implanta (ePTFE) pusi identificē ar krāsainu silikona marķieri
Sastāvā esošais(ePTFE)samazina audu saķeri
Krustotas asis,pārtraukta līnija
Makroporaina struktūra
Biezums 0,62mm
Piegriežot neirst, siets maigs
Fiksācijai var izmantot līmi/diegu/ skavas vai takerus
Pavediena izmēri 120 um,180 um
Viegli sarullējams,vieglākam novietojumam uz anatomiskās vietas
Sterilā iepakojumā pa vienam gabalam
| Izmēri:12cm apaļš |  | gab. | 2
| 11.0 x 14.0 cm | Ovāls | gab. | 2
| 14.0 x 18.0 cm | Ovāls | gab. | 2
| 20.0 x 25.0 cm | Ovāls | gab. | 2
| 25.0 x 35.0 cm | Ovāls | gab. | 2
| 30.0 x 30.0 cm | Kvadrāts | gab. | 2
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
3. | Aprīkojums trūču plastikas tīkliņu fiksācijai I |  | gab. | 30
Tīkliņu fiksācijas līmes ierīce laparoskopiskām un atvērta tipa trūču plastikas operācijām
Sastāv no 2-butil-cianoakrilāta (2-BCA)
Līme nodrošina atraumatisku tīkliņa fiksāciju
Novērš risku caurdurt nervus vai asinsvadus
Viens piliens iztur 4 N lielu bīdes spēku
Līme iestrādāta pistolē, komplektā ir viss nepieciešamais, lai veiktu darbu
Katrā ierīcē ir līme priekš 33-35 fiksācijas punktiem
Var fiksēt arī peritoniumu
Līme sacietē mazā kā 10 sekundēs
Var fiksēt dažādos leņķos, līme netek
Ierīces gals nesalīp ar līmi
Līme pielietojama IPOM tehnikai
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
4. | Aprīkojums trūču plastikas tīkliņu fiksācijai II
Tīkliņu fiksācijas līmes ierīce laparoskopiskām trūču plastikas operācijām
Sastāv no 2-butil-cianoakrilāta (2-BCA), kas nav jāuzglabā ledusskapja temperatūrā
Līme nodrošina atraumatisku tīkliņa fiksāciju
Novērš risku caurdurt nervus vai asinsvadus
Komplektā ietilpst aplikators ar plastmasas uzmavu; 2ml injekciju šļirce ar Luer Lock galu, plus:
| 0,5ml cianoakrilāta līme |  | gab. | 30
| 1,0ml cianoakrilāta līme |  | gab. | 20
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
5. | Trūču plastikas tīkliņš I
Vieglsvara tīkliņš laparoskopiskām cirkņa trūcēm, TAP, TEP, konvencionālai ingvinālai, pēc operācijas trūču slēgšanai operācijām
Veidots no polipropilēna (PP)
Monofilaments
Tīkliņa svars ne lielāks par 36 g/m2
Poru izmērs (+/- 0.1 mm)1.0 mm
Sterils
Zils svītrojums, atvieglo tīkla lokalizācijas noteikšanu
Griežot un modelējot neirst
| Izmēri: 5x10 cm |  | gab. | 60
| 10x15 cm |  | gab. | 50
| 15x20 cm |  | gab. | 10
| 15x15 cm |  | gab. | 10
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
6. | Trūču plastikas tīkliņš II
Tīkliņš laparoskopiskām cirkņa trūcēm, TAPP, TEP operācijām, konvencionālai ingvinālai, pēc operācijas trūču slēgšanai
Veidots no polipropilēna (PP)
Minimāla audu reakcija (maksimāli inerts svešķermenis)
Viegls, plāns, iespējams modelēt (piegriezt) visos virzienos - neirst, pateicoties pinuma struktūrai
Monofilamenta pinuma struktūra samazina iespēju izplatīties bakteriālai infekcijai
Pavediena izmērs ne lielāks par 100 µm, lai samazinātu reakcijas laukuma lielumu
Atraumatisks - mīkstas ielāpa malas griezuma vietā
Viegls, svars ne vairāk kā 50g/m2, poru izmērs vismaz 1,5x 1 mm, lai nodrošinātu poru esamību pēc tīkliņa ieaugšanas
Pārraušanas spēks ne mazāks par 390 kPa, kas nodrošina tīkliņa izturību pie ķermeņa kustībām
Lielporu, poras ne mazākas par 1,5mm
Griežot un modelējot neirst, sterils
| Izmērs: 6x11 cm |  | gab. | 70
| 7,5cm x15cm |  | gab. | 10
| 10cm x15cm |  | gab. | 25
| 15cm x15cm |  | gab. | 15
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
7. | Trūču plastikas tīkliņš III
7.1. | Tīkliņš cirkšņa trūces operācijām: konvencionālai ingvinālai un laparaskopiskai
Veidots no polipropilēna (PP); biezums 0,55mm; 3D porozitāte 88%.
Minimāla audu reakcija (maksimāli inerts svešķermenis)
Viegls, plāns, iespējams modelēt (piegriezt) visos virzienos - neirst, pateicoties pinuma struktūrai
Vieglsvara, svars ne lielāks par 60g/m2
Poru izmērs (+/- 0.1 mm)1.5 mm
Tīkliņš ar zilu svītrojumu, atvieglo tīkla lokalizācijas noteikšanu
Sterils
| Izmērs: 5cm x10cm |  | gab. | 120
| 10cm x15cm |  | gab. | 120
| 15cm x 15cm |  | gab. | 15
| 26cm x 36 cm |  | gab. | 7
| 30cm x 30cm |  | gab. | 5
| 20cm x 30cm |  | gab. | 15
7.2. | Tīkliņš cirkņa trūces operācijām: konvencionālai ingvinālai un laparaskopiskai
Veidots no polipropilēna (PP); biezums 0,39mm; 3D porozitāte 89%.
Minimāla audu reakcija (maksimāli inerts svešķermenis)
Viegls, plāns, iespējams modelēt (piegriezt) visos virzienos - neirst, pateicoties pinuma struktūrai
Vieglsvara, svars ne lielāks par 36g/m2
Poru izmērs (+/- 0.1 mm)1 mm
Tīkliņš ar zilu svītrojumu, atvieglo tīkla lokalizācijas noteikšanu
Sterils
| Izmērs: 5cm x10cm |  | gab. | 5
| 10cm x15cm |  | gab. | 5
| 15cm x 20cm |  | gab. | 5
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
8. | Trīsdimensiju spraudnis trūču plastikai
8.1. | Trīsdimensiju spraudnis ar apaļu pamatni cirkšņa trūces konvencionālai operācijai |  | gab. | 8
Veidots no polipropilēna(PP)
Neapsorbējošs monopavediens, diametrs 180 um
Svars ne vairāk kā 127g/m2
Izmērs:diametrs 6.0 cm -H.1.2 cm
Spraudnis ir mīksts,atraumatisks,nemigrē
Fiksācija ar sintētisko vai fibrīna līmi
Iepakots dubultā blisterī,sterils
Abas daļas noslēgtas ar Tyvek plēvi
Ir pozicionēšanas ierīce
8.2. | Trīsdimensiju spraudnis cirkšņa trūces konvencionālai operācijai |  | gab. | 5
Veidots no polipropilēna(PP)
Neapsorbējošs monopavediens, diametrs 180 um
Svars ne vairāk kā 127g/m2
Izmērs: 6.0 cm x 11.0 cm
Centrālā atvere 1.5 cm
Spraudņa ekstrūzija ar mīkstu,vieglu, plakanu un noapaļotu galu ar diametru 2.5 cm
Simetriska priekšformēšana ,platums 6 cm,garums 11 cm
Fiksācija ar sintētisko vai fibrīna līmi
Iepakots dubultā blisterī,sterils
Abas daļas noslēgtas ar Tyvek plēvi
Komplektā ir pozicionēšanas ierīce
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
9. | Endoskopisko manipulāciju aprīkojums
9.1. | Trūču tīkliņu fiksējošās ierīces I
| Polidiaksanona skavotājs laparoskopiskai trūču fiksācijai |  | gab. | 40
Katrā instrumentā 12 uzsūcošās skavas
Ierīces lietojamas caur 5 mm troakāru
Katrai skavai divas fiksācijas vietas ar āķi
Pielietojams fiksācijai ne tikai 90 grādu leņķī
Skavas uzsūcas 12 mēnešu laikā
Sterilas
9.2. | Trūču tīkliņu fiksējošās ierīces II |  | gab. | 60
Polidiaksanona skavotājs laparoskopiskai trūču fiksācijai
Katrā instrumentā 25 uzsūcošās skavas
Ierīces lietojamas caur 5 mm troakāru
Katrai skavai divas fiksācijas vietas ar āķi
Minimāla virsma uz tīkla
Pielietojams fiksācijai ne tikai 90 grādu leņķī
Skavas uzsūcas 12 mēnešu laikā
Sterilas
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
10. | Plaukstas un pēdas mazo locītavu implants |  | gab. | 18
Biopolimēra implants
Veidots uz pienskābes bāzes
Paredzēts plaukstas un pēdas mazo locītavu osteoartrīta ārstēšanā
Forma diskveida
Materiāls Poly-96L/4D-laktīda kopolimērs vai analogs
Diametrs sākot no 8 mm līdz 20 mm
Solis 2 mm līdz nākošajam izmēram
Pieejama vismaz 8 izmēru variācija
Implanta uzsūkšanās laiks līdz 2 gadiem
Pretendents nodrošina ar nepieciešamajiem instrumentiem SIA Cēsu klīnika līguma darbības laikā
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :
11. | Ginekoloģisko operāciju implanti |  | gab. | 25
Endoprotēze sieviešu stresa urīna nesaturēšanas ķirurģiskai ārstēšanai
PVDF materiāls
Urīnpūšļa kakliņu fiksējoša endoprotēze. Pielietojama TOT/TVT tehnikai stresa un miksētai urīna nesaturēšanai.Atraumatiskas malas, kas nodrošina lentas stabilitāti un nostiepjot neveido āķus. Pie slodzes 16N/cm lentas pagarinājums ir lielāks par 9%. Tekstūras porainība pirms ieaugšanas 70%. Efektīvā porainība pēc ieaugšanas 67%. Iepakots atsevišķi. Sterils
Garums 50cm(+/-5), platums 1cm (+/-0.2)
Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu :
PVN ___%
Cena kopā EUR ar PVN par visu iepirkuma daļu :