## Ultrasonografs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pēdējais aktualizācijas datums:10.10.2024.
Nr.p.k. |  | Ierīces nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums
Universāla pielietojuma ultrasonogrāfijas iekārta
Ierīces ražotājs:
Ierīces modelis:
Iekārtas cena eur bez PVN (Vērtēšanas kritērijs A):
1. |  | Vispārīgās prasības
1. | 1 | Ierīcei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745. Jāiesniedz ES atbildtības deklarācija un CE sertifikāts.
1. | 2 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam izplatīt iekārtu Latvijas teritorijā.
1. | 3 | Pretendenta spējas nodrošināt Iekārtas servisu. Pretendenta rīcībā ir ražotāja apmācīts servisa inženieris (jāpievieno ražotāja izsniegts sertifikāts).
1. | 4 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1. | 5 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1. | 6 | Pretendenta piedāvātās Iekārtas ražošanas dati, (Iekārta ražota ne agrāk kā 6 mēneši pirms piegādes brīža), iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas.
2 |  | Veicamās funkcijas
2 | 1 | Vēdera dobuma izmeklējumi
2 | 2 | Virspusējo audu un orgānu (vairogdziedzeris, krūts dziedzeri, sēklinieki) izmeklējumi
2 | 3 | Mīksto audu un locītavu izmeklējumi
2 | 4 | Galvas asinsvadu izmeklēšana
2 | 5 | Doplerogrāfijas izmeklējumi kāju vēnām, artērijām, iegurņa artērijām
2 | 6 | Muskuloskeletālie izmeklējumi
3 |  | Iekārtas vispārējs raksturojums |  | Norāde uz informatīvā materiāla nosaukumu un tā lapas numuru, kurā norādīta atbilstība izvirzītajām prasībām
3 | 1 | LCD vai LED vai ekvivalents krāsu monitors ne mazāks kā 21.5 collas, uz artikulējošas rokas (pielāgojams paceļot uz augšu/leju un pagriežams uz visāms četrām pusēm). Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1920x1080;
3 | 2 | Vismaz 4 000 000 digitālie kanāli;
| 3 | Dinamiskais diapazons vismaz līdz 320 dB
3 | 4 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences līdz ne mazāk kā 22 MHz (ieskaitot); | papildus punkti par katru Mhz. 23Mhz - 1 punkts, 24 Mhz - 2 punkti, 25 Mhz - 3 punkti. Maksimālais punktu skaits - 3 punkti
3 | 5 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm | papildus līdz 3 punktiem, ja ir vairāk par 40 cm
| 6 | Iekārtas maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 800 VA;
3 | 7 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu skārienjūtīgu ekrānu, izšķirtspēja ne mazāk kā 1280 X 720 pikseļi. Regulējams spilgtums un kontrasts;
3 | 8 | Teksta ievade, izmantojot fizisku tastatūru un skārienjūtīgo tastatūru
| 9 | Izmeklējuma lauka attēlošana pa visu ekrānu (Fullscreen) vai attēla lieluma regulēšanas iespēja
3 | 10 | Vadības paneļa rotācija tā ērtākai novietošanai
3 | 11 | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana
3 | 12 | Gēla pudelīšu sildītājs
3 | 13 | Ne mazāk kā četras aktīvas zondes pieslēgšanas vietas
3 | 14 | Zonžu kabeļu turētāji
3 | 15 | Iekārtas ieslēgšanas laiks no gaidīšanas režīma (Sleep mode) ne vairāk kā 20 sekundes.
3 | 16 | Viegli pārvietojama un fiksējama, svars bez perifērām ierīcēm ne lielāks par 105 kg
4 | 13 | Darba režīmi:
4 | 1 | 2D (B); 2D DUAL (B); QUAD režīms; M, M- color mode; CD (krāsu doplers); HPRF augstas izšķirtspējas doplers; Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); PW (pulsa doplers); Audu doplers "Tissue Doppler" un CW (continuous Wave Doppler).
4 | 2 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā – monitora vienā pusē 2D, otrā – 2D un krāsu doplers/ vai enerģētiskais doplers/ vai mikrovaskularizācijas programma
4 | 3 | Iespēja salīdzināt iepriekšējo izmeklējumu attēlus ar reāllaika (patreizējā) izmeklējuma attēlu
4 | 4 | QUAD jeb četri attēli vienlaicīgi displejā
4 | 5 | Harmoniskais attēls
4 | 6 | Trapecveida attēla ieguve ar lineāro zondi
4 | 7 | Speciāla programma zema ātruma asins plūsmas (mikrovaskularizācijas) attēlošanai
4 | 8 | Skenēšanas kadru frekvence 2D režīmā vismaz līdz 2050 kadri/sek. | Papildus līdz 5 punktiem, ja ir vairāk par 2050 kadri/sek
4 | 9 | Skenēšanas kadru frekvence krāsu doplerī vismaz līdz 530 kadri/sek.
4 | 10 | Kino atmiņa (cineloop) ne mazāk kā 70 000 kadri vai 950 MB vai 10 minūtes
4 | 11 | Panorāmas attēla veidošanas programma
5 | 14 | Izmeklējuma programmas:
5 | 1 | Vēdera dobuma izmeklējumu programma;
5 | 2 | Virspusējo struktūru izmeklējumu programmas
5 | 3 | Muskuloskeletālo izmeklējumu programma
5 | 4 | Vaskulāro izmeklējumu programmas, tostarp transkraināla doplegrāfija;
5 | 5 | Iespēja veidot un saglabāt lietotājiem pielāgotas izmeklējumu programmas visām zondēm un izmeklējumiem
5 | 6 | Iespēja mainīt frekvences izmeklējuma laikā
5 | 7 | Deformāciju (Strain) elastogrāfija virspusējo struktūru elasticitātes novērtēšanai
5 | 8 | Programma, kas veido attēlu no vairākiem apstarošanas leņķiem (Compound imaging)
5 | 9 | 2D attēla kvalitātes optimizēšana automātiski reālajā laikā vai ar viena taustiņa palīdzību
5 | 10 | Doplera (bāzes līnija, skala) optimizēšana automātiski reālajā laikā vai ar viena taustiņa palīdzību
5 | 11 | Pilna doplerogrāfijas mērījumu pakete: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas
5 | 12 | Automātiski doplerogrāfijas mērījumi reālajā laikā un uz „iesaldētas” spektra doplerogrāfijas līknes
5 | 13 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām
5 | 14 | Palielināšanas funkcija (zoom) aktīviem un iesaldētiem attēliem vismaz 20 reizes
5 | 15 | Tekstu veidi, anotācijas un piktogrammas katram izmeklēšanas režīmam
6 | 26 | Zondes:
6 | 1 | Lineārā zonde diapazonā vismaz no 5 līdz 14 MHz virspusējo struktūru un muskuloskeletāliem izmeklējumiem, vismaz 50 mm platumā | papildus 3 punkti, ja ir vienkristāla tehnoloģijas zonde
6 | 2 | Īpaši augstas izškirtspējas lineārā zonde diapazonā vismaz no 10,0 līdz 22,0 MHz augstas precizitātes virspusēju struktūru izmeklējumiem | var piedāvāt 1 zondi, ja 6.1. punktā piedāvātā zonde ir vienkristāla tehnoloģijas zonde un tā darbojas frekvenču diapazonā vismaz 5 līdz 22 Mhz (tas ir pārklāj abus diapazonus)
6 | 3 | Vienkristāla konveksa zonde diapazonā vismaz no 1 līdz 5 MHz vēderdobuma izmeklējumiem;
6 | 4 | Vienkristāla sektorālā zonde diapazonā no 1,0 līdz 5,0 MHz, kardioloģiskiem un TCD izmeklējumiem
7 | 6.5 | Dokumentēšana un arhivēšana
7 | 1 | Melnbalts termoprinteris attēla izdrukai
7 | 2 | Iespēja arhivēt uz cietā diska un USB
7 | 3 | Cietā diska ietilpība ne mazāka kā 760 GB
7 | 4 | Integrēta pacientu datu bāze, arhīvs ar izmeklējumiem
7 | 5 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie Slimnīcas PACS arhīva, tai skaitā, Modality Worklist, Archive, Query/Retrieve
7 | 6 | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu pa TCP/IP tīklu
7 | 7 | USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora
7 | 8 | Iespējams ielasīt pacienta datus no Ārsta biroja
7 | 9 | Iespējams nosūtīt izmeklējuma rezultātus uz DATAMED sistēmu
7 | 10 | Iekārtai atbilstošs UPS (Elektrības nepārtrauktības nodrošināšanas iekārta)
8 | 6.5 | Citas prasības | Pretendenta piedāvātās preces parametri | Norāde uz informatīvā materiāla nosaukumu un tā lapas numuru, kurā norādīts vērtējamā kritērija skaitliskā vērtība
8 | 1 | Maksimālais elektroenerģijas patēriņš, W (Vērtēšanas kritērijs C) | papildus līdz 2 punktiem
8 | 2 | Jānorāda iekārtas garantijas laiks (min. 24 mēneši, max 60 mēneši) (Vērtēšanas kritērijs D) | papildus līdz 10 punktiem