## Sheet1
3. pielikums atklāta konkursa, ID Nr. RAKUS 2024/127K, nolikumam
aktualizēta: 30.10.2024.
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Ultrasonogrāfijas iekārta asinsvadu izmeklējumiem
*Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus.
**Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Ultrasonogrāfijas iekārta asinsvadu izmeklējumiem | 1
1.1 | Iekārtas vispārējais apraksts
1.1.1 | Pilnīgi digitāla premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk kā 4 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem.
1.1.2 | LCD vai LED krāsu monitors, ne mazāks kā 23 collas uz artikulējošas stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa.
1.1.3 | Vadības panelis ar maināmu augstumu vismaz 15 cm robežās, un rotāciju 85 (+/-10 grādi) grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma.
1.1.4 | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana.
1.1.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu.
1.1.6 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz.
1.1.7 | Dinamiskais darba diapazons ne mazāks kā 320 dB
1.1.8 | Fiziska tastatūra pacientu datu ievadei;
1.1.9 | Kino atmiņa 2D un krāsu režīmos ne mazāk kā 2200 kadri.
1.1.10 | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā vismaz līdz 2400 kadriem sekundē.
1.1.11 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm.
1.1.12 | Iekārtas iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transportēšanas režīmu vismaz līdz 60 minūtēm.
1.1.13 | Ar riteņu fiksāciju/bloķēšanu
1.1.14 | Iespēja vienlaicīgi pieslēgt 4 elektroniskās zondes (plus zīmuļu veida).
1.1.15 | Zonžu konektori "bez adatas" tipa.
1.1.16 | Zems trokšņu līmenis, ne vairāk kā 42 dB.
1.1.17 | Ultrasonogrāfijas attēla attēlošana monitorā augstas izšķirtspējas vismaz 16:9 formātā ar ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļiem.
1.1.18 | Iebūvēts vai ārējs līnijas sprieguma stabilizators.
1.2 | Darba režīmi
1.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers), t.sk. virziena; HPRF un PWD (pulsa Doppleri), CW (continuous Wave Doppler).
1.2.2 | M-režīms, krāsu M-režīms, anatomiskais M-režīms.
1.2.3 | Harmoniskā signāla apstrādes programma, t.sk. ar pulsa inversijas metodi.
1.2.4 | Reālā laika “Triplex” režīms.
1.2.5 | Krāsu doplera asins plūsmu vizualizācija telpiskā 3D izskatā.
1.2.6 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD.
1.2.7 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers.
1.2.8 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli.
1.2.9 | Sektora leņķa lieluma paplašināšanās vai sašaurināšanās iespēja.
1.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz 2 parametrus vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu.
1.3.2 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu -krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala.
1.3.3 | Doplera režīmā: Adaptīvi audu kustību slāpēšanas algoritmi, kas samazina zibšņu jeb "flash" artefaktus
1.3.4 | Automātiskā fokusa optimizācija, lai nodrošinātu nemainīgu attēla kvalitāti, novēršot nevēlamas fokusa zonas izmaiņas skenēšanas laikā.
1.3.5 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums ne mazāk kā 16 reizes.
1.3.6 | Nepārtraukta reāllaika sistēmas pastiprinājuma un TGC pielāgošana, lai panāktu vienmērīgu audu spilgtumu.
1.3.7 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem.
1.3.8 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem (ne mazāk kā 9 dažādiem leņķiem), artefaktu un trokšņu samazināšanai.
1.3.9 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC).
1.3.10 | Ne mazāk kā 4 līmeņu laterālā pastiprinājuma kompensācija (LGC).
1.3.11 | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas spēj ultraskaņas staru fokusēt visā garumā, panākot izcilu aksiālo un laterālo izšķirtspēju un augstu kadru frekvenci.
1.4 | Izmeklējumu programmatūra:
1.4.1 | Vēderdobuma izmeklējumu programmatūra.
1.4.2 | Virspusējo audu izmeklējumu programmatūra
1.4.3 | Muskuloskeletālo izmeklējumu programmatūra
1.4.4 | Vaskulāro izmeklējumu programmatūra, t.sk. Transkraniālā Dopplera.
1.4.5 | Īpaši zemas vaskularizācijas noteikšanas programma.
1.5 | Attēlu analīze:
1.5.1 | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI, u.t.t, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas.
1.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera.
1.5.3 | Mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām.
1.5.4 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus).
1.6 | Zondes:
1.6.1 | Viendabīgu kristālu tehnoloģijas sektorālā zonde transkraniālā dopplera un kardioloģiskiem izmeklējumiem:
1.6.1.1 | robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz;
1.6.1.2 | zonde nodrošina visus standarta 2D režīmus.
1.6.2 | Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem:
1.6.2.1 | robežās vismaz no 3,0 līdz 12,0 MHz;
1.6.2.2 | zonde nodrošina perifēro asinsvadu izmeklējumus.
1.6.3 | Viendabīgu kristālu tehnoloģijas konveksa zonde abdomināliem izmeklējumiem;
1.6.3.1 | robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz;
1.6.4 | Viendabīgu kristālu tehnoloģijas lineārā zonde muskuloskeletāliem, virspusējo audu un smalko struktūru, vaskulāriem izmeklējumiem:
1.6.4.1 | robežās vismaz no 2,0 līdz 20,0 MHz;
1.6.5. | Augstas izšķirtspējas "hokeja nūjas" tipa zonde muskuloskeletālo, Oftalmoloģiskiem un mazo daļu izmeklējumiem
1.6.5.1 | robežās vismaz no 8,0 līdz 24,0 MHz;
1.7 | Izmeklējumu datu arhivācija
1.7.1 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
1.7.2 | Digitāls menbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
1.7.3 | CD/DVD un USB rakstītājs.
1.7.4 | Iekārtas cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 1 TB.
Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā |  |  |  | _____ kW
Summa kopā bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Summa kopā ar PVN, EUR: