## Tehniskā specifikācija
1. pielikums
Apspriedei ar piegādātājiem “Medicīnas ierīču piegāde traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2024/42/Apspriede
IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS / TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Vispārīgās prasības:
1 | Instrumenti izgatavoti no augstvērtīga materiāla ar sekojošām īpašībām: struktūra - elastīga, viendabīga, paredzēta daudzkārtējai lietošanai – apstrādei ar dezinfekcijas līdzekļiem, pakļaujama sterilizācijas procesa augstas temperatūras tvaika un spiediena apstākļos atbilstoši medicīnisko instrumentu sterilizācijas noteikumiem. Instrumentu marķēšana - korozijizturīga, dilumizturīga un skaidri salasāma, lāzergravīra.
2 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam QR kodam (ražotāja logo un atsauces numuram, pēc kura to var identificēt ražotāja katalogā.)
3 | Piedāvātās Preces CE sertifikāta un atbilstības deklarācijas kopija vai piedāvātās Preces ražotāja izsniegts apliecinājums, ka preces atbilst ES normatīvo aktu prasībām;
4 | Apliecinājums no ražotāja vai no ražotāja autorizēta dīlera, ka pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvājumā minēto Ierīci, nodrošināt tās servisu un remontu Latvijas Republikas teritorijā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai.
5 | Tehniskajam piedāvājumam obligāti jāpievieno oriģināla ražotāja brošūra, kurā norādīti visi preču parametri, kur ir pieejama attiecīgā brošūra (ražotāja oficiāli sniegtā informācija par pretendenta piedāvāto Preci), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām. Katram Tehniskajā specifikācijā prasītajam preces parametram jābūt apstiprinātam ar atsauci uz konkrētu lapaspusi un/ vai rindkopu pievienotajā ražotāja brošūrā vai norādītajā tīmekļa vietnē, vai arī ar oficiālu, Iepirkuma komisijai adresētu ražotāja apliecinājuma vēstules oriģinālu par parametra vai funkcijas atbilstību prasībām.
6 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
7 | * Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamo instrumentu komplektu.
8 | ** Pretendents nodod bezmaksas lietošanā uz līguma darbības laiku instrumentu komplektu. Piegāde uz konsignācijas noteikumiem.
9 | Pēc Iepirkuma komisijas pieprasījuma 5 (piecu) darbdienu laikā pretendentam būs jāiesniedz piedāvātās Preces paraugs iepirkuma priekšmeta pārbaudei. Piedāvājumam jāpievieno uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas parakstīts preču paraugu saraksts, kuri atbilst tehniskajai specifikācijai.
Pasūtītāja prasības |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Nr. p.k. | Specifikācija | Piezīmes / attēls | Mervienība | Kataloga/specifikācijas datu lpp Nr. kurā norādītas tehniskās specifikācijas prasības | Preces kods | Vienības cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. * | Osteosintēzes plāknes un skrūves mazo kaulu un distālā spieķa kaula lūzumu fiksācijai. Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Bloķējošo skrūvju diametri 1.5; 2.0 un 2.7mm, kortikālo skrūvju diametri 1.5; 2.0 un 2.7mm. Bloķējamās skrūves iespējams fiksēt ar 15° novirzi no vertikālās ass pa skrūves atveres pilnu aploci. | Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamo instrumentu komplektu Plaukstas un Pēdas (Ø1.5; 2.0 un 2.7mm) un Distālā Rādija kaulu fragmentu lūzumu osteosintēzei ar bloķējošām plāksnēm un skrūvēm.
1.1 | Taisnā plāksne 1.5 mm skrūvēm. 6 un 12 atveres |  | gab.
1.2 | T veida plāksne 1.5 mm skrūvēm. 3/5; 3/11; 5/5; 5/11 atveres |  | gab.
1.3 | L veida plāksne 1.5 mm skrūvēm. 6 un 12 atveres |  | gab.
1.4 | Paralēlā plāksne 1.5mm skrūvēm. 6, 8, 12 un 16 atveres |  | gab.
1.5 | Taisnā plāksne 2.0 mm skrūvēm. 6 un 12 atveres |  | gab.
1.6 | T veida plāksne 2.0 mm skrūvēm. 3/5; 3/11; 5/5; 5/11 atveres |  | gab.
1.7 | L veida plāksne 2.0 mm skrūvēm. 6 un 12 atveres |  | gab.
1.8 | Paralēlā plāksne 2.0 mm skrūvēm. 6, 8, 12 un 16 atveres |  | gab.
1.9 | Taisnā plāksne 2.7 mm skrūvēm, no 4 līdz 8 atverēm |  | gab.
1.1 | T veida plāksne 2.7 mm skrūvēm. 3/5; 3/11; 5/5; 5/11 atveres |  | gab.
1.11 | L veida plāksne 2.7 mm skrūvēm. 6 un 12 atveres |  | gab.
1.12 | Distāla rādija plāksne V+ 2.7 mm skrūvēm. Plāksnes distālajā daļā, kurā izvietotas divās rindās atveres dia 2.7 mm bloķētajām skrūvēm, ir veidota atbilstoši spieķa kaula distalās daļas anatomijai. Plāksnes galviņā 9/7/5 atveres, plāksnes taisnajā daļā 3/5/8 atveres. Kreisās un labās puses. |  | gab.
1.13 | Distāla rādija plāksne V 2.7 mm skrūvēm. Plāksnes distālajā daļā, kurā izvietotas divās rindās atveres dia 2.7 mm bloķētajām skrūvēm, ir veidota atbilstoši spieķa kaula distalās daļas anatomijai. Plāksnes galviņā 9/7/5 atveres, plāksnes taisnajā daļā 3/5/8 atveres. Kreisās un labās puses. |  | gab.
1.14 | Bloķējamās skrūves Ø 1.5mm, garums no 6 līdz 24 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
1.15 | Bloķējamās skrūves Ø 2.0mm, garums no 6 līdz 24 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
1.16 | Bloķējamās skrūves Ø 2.7mm, garums no 8 līdz 34 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
1.17 | Kortikālā skrūve Ø1.5mm, garums no 6 līdz 24 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
1.18 | Kortikālā skrūve Ø2.0mm, garums no 6 līdz 24 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
1.19 | Kortikālā skrūve Ø 2.7mm, garums no 8 līdz 34 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 1.pozīciju
2. * | Osteosintēzes plāknes un skrūves. Materiāls- nerūšējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Viena izmēra bloķējošās skrūves ir saderīgas ar visām atbilstoša izmēra un dizaina plāksnēm. | Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamos instrumentu komplektus (3.5 un 5.0mm) kaulu fragmentu lūzumu osteosintēzei ar bloķējošām plāksnēm un skrūvēm.
2.1. | Mazā T plāksne 3.5mm kortikālām skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas: Spieķa kaula distālās daļas intraartikulāru un ekstraartikulāru lūzumu osteosintēzei. Plāksnei T veida dizains, ar nedauz izliektu tās perpendikulāro pret garenisko asi daļu, kur izvietotas 3 līdz 4 atveres 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. Plāksnes pamatnes daļā 3-7 ovālas formas atveres, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. |  | gab.
2.2. | Mazā T plāksne ar slīpu leņķi 3.5mm kortikālām skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas: Spieķa kaula distālās daļas intraartikulāru un ekstraartikulāru lūzumu osteosintēzei.Plāksnei T veida dizains, kam perpendikulārā daļa attiecībā pret garenisko asi veido 15° leņķi, kur izvietotas 3 atveres 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. Plāksnes pamatnes daļā 3-8 ovālas formas atveres, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.3. | Mazā T bloķējamā plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Anatomiski modulēta plāksne ar izliektu T veida distālo daļu, atbilstoši rādija distālās daļas anatomijai, kurā izvietotas 3-4 atveres 3.5 mm bloķējamo skrūvju fiksācijai. Plāksnes distālā daļa atrodas 90 grādu leņķī pret proksimāli vērsto daļu.Virzienā uz augšu plāksne pāriet taisnā kompresijas plāksnē ar no 3 līdz 8 skrūvju atverēm 3.5 mm bloķējošo skrūvju ievadīšanai un vienu ovālas formas atveri 3.5 mm kortikālās skrūves ievadīšanai. |  | gab.
2.4. | Mazā T bloķējamā plāksne, slīpā. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar izliektu distālo daļu, atbilstoši rādija distālās daļas anatomijai, kurā izvietotas 3-4 atveres 3.5 mm bloķējamo skrūvju fiksācijai. Plāksnes distālā daļa atrodas 30 grādu leņķī pret proksimāli vērsto daļu.Virzienā uz augšu plāksne pāriet taisnā kompresijas plāksnē ar no 3 līdz 8 skrūvju atverēm 3.5 mm bloķējošo skrūvju ievadīšanai un vienu ovālās formas atveri 3.5 mm kortikālās skrūves ievadīšanai. Labās un kreisās puses modifikācija, 3-8 atveres. |  | gab.
2.5. | Šaurā DCP plāksne (dinamiskās kompresijas plāksne 3.5mm kortikālām skrūvēm). Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj, atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas - atveres centrā vai ekscentriski, skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē, veikt kompresiju vai distrakciju starp kaulu fragmentiem, vai plāksnes statisku fiksāciju pie kaula. Plāksnes virsējā daļa gluda. Izmēri: Platums- 12mm, Biezums - 3mm. Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita, iespējamas 4-12 atveres. |  | gab.
2.6. | Šaurā LC-DCP plāksne (limitēta kontakta dinamiskās kompresijas plāksne 3.5mm kortikālām skrūvēm). Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj, atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas - atveres centrā vai ekscentriski, skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē, veikt kompresiju vai distrakciju starp kaulu fragmentiem, vai plāksnes statisku fiksāciju pie kaula. Plāksnes virsējā daļa gluda. Kaulam pieguļošā virsmā rombveida frēzējumi ar izciļņiem rombu virsotnēs, kas nodrošina daļēju (limitētu) plāksnes saskari ar kaulu. Izmēri: Platums- 12mm, Biezums - 4mm. Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita, iespējamas 6-14 atveres. |  | gab.
2.7. | Šaurā LC-DCP bloķējamā plāksne 3.5mm skrūvēm. Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma. Plāksnes virsējā daļa gluda. Kaulam pieguļošā virsmā rombveida frēzējumi ar izciļņiem rombu virsotnēs, kas nodrošina daļēju (limitētu) plāksnes saskari ar kaulu. Vienā rindā izvietotas 5-12 kombinēto skrūvju atveres 3.5 mm bloķējošām vai kortikālām skrūvēm. |  | gab.
2.8. | Šaurā rekonstrukcijas plāksne 3.5mm kortikālām skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Izmēri:Platums- 10mm, Biezums - 3mm,Attālums starp atverēm - 12 mm. Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita. 5-20 atveres. |  | gab.
2.9. | Rekonstrukcijas bloķējmā plāksne Ø3.5 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Vienā rindā izvietotas 5-14 kombinēto skrūvju atveres 3.5 mm bloķējošām vai kortikālām skrūvēm. |  | gab.
2.10. | „Y” rekonstrukcijas veida plāksne augšdelma kaula distālā daļas fiksācijai. Izgatavošanas materiāls- nerūšējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Distālajā daļā pa 3 atverēm katrā brančā. Diafizārajā daļā 4, 5, 6, 7 atveres piemērotas 3,5 un 4.0 mm skrūvēm. Labās un kreisās puses versija, 4-7 atveres. |  | gab.
2.11. | Humerus distālās daļas mediālā rekonstrukcijas veida plāksne. Izgatavošanas materiāls- nerūšējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne, atbilstoši augšdelma kaula anatomijai tā distālajā daļā. Plāksnes konfigurācija atbilst augšdelma kaula ditalās daļas mediālai pusei. Atveru skaits no 8 līdz 16, garums no 72-152 mm. |  | gab.
2.12. | Humerus distālās daļas mediālā rekonstrukcijas veida bloķējamā plāksne. Izgatavošanas materiāls- nerūšējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne, atbilstoši augšdelma kaula anatomijai tā distālajā daļā. Plāksnes konfigurācija atbilst augšdelma kaula ditalās daļas mediālai pusei. Atveru skaits no 8 līdz 16, garums no 72-152 mm. |  | gab.
2.13. | Humerus distālās daļas laterālā rekonstrukcijas veida plāksne. Izgatavošanas materiāls- nerūšējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne, atbilstoši augšdelma kaula anatomijai tā distālajā daļā. Metaepifizārā daļa izliekta un tajā izveidotas ne mazāk kā 5 apaļas atveres, kurās fiksējas 3.5mm skrūvju galviņas. Virzienā uz augšu plāksne pāriet taisnā rekonstrukcijas dizaina plāksnē ar 10-20 atverēm 3.5mm skrūvju galviņu fiksācijai, garums no 116 līdz 224 mm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.14. | Humerus distālās daļas laterālā rekonstrukcijas veida bloķējamā plāksne. Izgatavošanas materiāls- nerūšējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne, atbilstoši augšdelma kaula anatomijai tā distālajā daļā. Metaepifizārā daļa izliekta un tajā izveidotas ne mazāk kā 5 apaļas atveres, kurās fiksējas 3.5mm bloķējošo skrūvju galviņas. Virzienā uz augšu plāksne pāriet taisnā rekonstrukcijas dizaina bloķējamā kompresijas plāksnē ar 12-18 atverēm 3.5mm skrūvju galviņu fiksācijai atkārtoti mainoties bloķējošo un kortikālo skrūvju atverēm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.15. | Plāksne papēža kaula lūzumu fiksācijai. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Trīs atsevišķu zaru dizains ar tajos izveidotām atverēm 3.5 mm skrūvju ievadīšanai, ļauj izvēlēties visoptimālāko skrūvju ievadīšanas vietu, izvērtējot spongiozā kaula struktūru, tādejādi sekmējot kaulu fragmnetu monobloku veidošanu. Plāknes garums no 69-89 mm. |  | gab.
2.16. | Papēža kaula bloķējama kompresijas plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Trīs atsevišķu zaru dizains ar tajos izveidotām atverēm 3.5 mm bloķējamo skrūvju ievadīšanai, ļauj izvēlēties visoptimālāko skrūvju ievadīšanas vietu, izvērtējot spongiozā kaula struktūru, tādejādi sekmējot kaulu fragmnetu monobloku veidošanu. Plāknes garums no 69-89 mm. |  | gab.
2.17. | Plāksne Elkoņa kaula proksimalās daļas lūzumu fiksācijai (Olecranon plate). Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Plāksne taisna dizaina ar nolocītu proksimalo daļu ar leņķi 80° pret plaksnes garenisko asi, kur izvietotas divas atveres 3.5 mm skrūvju ievadīšanai un viena atvere Kiršnera stiepļu ievadīšanai. Plāksnes taisnajā daļā lineāri izveidotas 4-8 atveres 3.5 mm skrūvju ievadīšanai. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.18. | Elkoņa kaula proksimalās daļas lūzumu bloķējama kompresijas plāksne. Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Taisna plāksne ar pīķveidīgu dizainu, kam paplašinata proksimālā daļa, kas sašaurinoties veido piramīdveidīgu dizainu, kuras smailē izveidota viena atvere 3.5 mm bloķējamās skrūves ievadīšanai. Tās paplašinātaja daļā izveidotas 5 atveres 3.5 mm skrūvju ievadīšanai. Plāksnes distālā daļa torsēta atbilstoši elkoņa kaula mediālajai virsmai, lineāri izvietotām no 4 līdz 12 dia 3.5 mm kombinēto skrūvju atverēm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.19. | Plāksne atslēgas kaula akromio – klavikulārās locītavas fiksācijai (Hook plate). Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Plāksnes distālā daļā bajonetes veida izvirzījums un trīs atveres dia 3.5 mm skrūvēm.Diafizārā daļa anatomiski pielāgota atslēgas kaulam ar 3 līdz 8 skrūvju atverēm. Skrūvju atveres piemērotas 3,5 mm skrūvem. Labās un kreisās puses versija, 3-8 atveres. |  | gab.
2.20. | „S” veida rekonstrukcijas veida plāksne atslēgas kaula osteosintēzei. Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Plāksne anatomiski pielāgota atslēgas kaula formai atsevišķi labajai un kreisajai pusei. Biezums 3mm, atveres piemērotas 3,5 un 4,0 mm skrūvēm. Atveru skaiuts no 4 līdz 12, plāksnes garums no 46 līdz 140 mm. |  | gab.
2.21. | Atslēgas kaula S veida bloķētā kompresijas plāksne. Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Anatomiski modulēta dizaina plāksne ar torsiju plāksnes vidusdaļā, kas plāksnes akromiālo daļu pret sternālo sagitālā plaknē norotē pret 30°. No plāksnes centra laterālā un mediālā virzienā izvietotas ovālas kombinēto skrūvju atveres 3,5 mm bloķēto un 3,5 mm kortikālo skrūvju ievadīšanai. Atveres dizains nodrošina interfragmentālu vai ass kompresiju, vai arī neitrālu fiksāciju. Garums – no 95 mm līdz 120 mm, bloķēto skrūvju atveres no 6 līdz 8. |  | gab.
2.22. | Humerus proksimālās daļas laterālā plāksne, labās un kreisās puses versija. Izgatavošanas materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta "karotes" formas plāksne ar ovāla veida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 7 atveres 3,5mm skrūvju fiksācijai. Atveru skaits no 4 līdz 10, garums no 87-160 mm. Labās un kreisās puses versija. |  | gab.
2.23. | Humerus proksimālās daļas laterālā bloķētā kompresijas plāksne I. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar kvadrātveida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 4 atveres ar iegrieztu vītni novietotas dažādos leņķos, kur fiksējas 3,5mm bloķējamo skrūvju galviņas. Starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā galā ir izvietotas 8 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā bloķētā plāksnē kompresijas plāksnē ar 4 līdz 8 ovālām kombinēto skrūvju atverēm. |  | gab.
2.24. | Humerus proksimālās daļas laterālā bloķētā kompresijas plāksne II, labās un kreisās puses versija. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta "karotes" formas plāksne ar ovāla veida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 5 atveres ar iegrieztu vītni, novietotas dažādos leņķos, 3,5mm bloķējamo skrūvju fiksācijai. Starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā daļā ir izvietotas 6 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā bloķētā kompresijas plāksnē ar 4 līdz 9 atverēm ovālām kombinēto skrūvju atverēm. |  | gab.
2.25. | Humerus proksimālās daļas bloķētā kompresijas plāksne Filos veida I. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar taisnstūrveida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 9 atveres ar iegrieztu vītni novietotas dažādos leņķos, kur fiksējas 3,5mm bloķējamo skrūvju galviņas. Starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā galā ir izvietotas 10 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā bloķētā plāksnē kompresijas plāksnē ar 3 līdz 5 ovālām kombinēto skrūvju atverēm. |  | gab.
2.26. | Humerus proksimālās daļas bloķētā kompresijas plāksne Filos veida II. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar taisnstūrveida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 9 atveres ar iegrieztu vītni novietotas dažādos leņķos, kur fiksējas 3,5mm bloķējamo skrūvju galviņas. Starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā galā ir izvietotas 10 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā bloķētā plāksnē kompresijas plāksnē ar 5 līdz 12 ovālām kombinēto skrūvju atverēm. |  | gab.
2.27. | „Āboliņa lapas" plāksne 3.5mm kortikālām un 4.0mm spongiozām skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Plāksnes galviņa "āboliņa lapas" forma ar apaļām skrūvju atverēm. Izmēri:Platums (diafizārajā daļā) - 15.2mm,Biezums (diafizārajā daļā) - 2.0mm un metaepifizārajā daļā - 1.2mm,Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita diafizārajā daļā. Atveru skaits no 3-14. |  | gab.
2.28. | 135 °DHS plāksnes. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas pamīšus vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Plāksnes galviņa DHS skrūves ievadīšanai veidota 135° leņķī. Plāksnes Izmēri:Platums -16.0mm,Biezums - 6.0mm, Atveru skaits - 2-22, Attālums starp skrūvēm - 16mm.
2.28.1. | 133 °DHS plāksne, 2 atveres |  | gab.
2.28.2. | 134 °DHS plāksne, 3 atveres |  | gab.
2.28.3. | 135 °DHS plāksne, 4 atveres |  | gab.
2.28.4. | 135 °DHS plāksne, 5 atveres |  | gab.
2.28.5. | 135 °DHS plāksne, 6 atveres |  | gab.
2.28.6. | 135 °DHS plāksne, 8 atveres |  | gab.
2.28.7. | 135 °DHS plāksne, 10 atveres |  | gab.
2.28.8. | 135 °DHS plāksne, 12 atveres |  | gab.
2.28.9. | 135 °DHS plāksne, 14 atveres |  | gab.
2.28.10. | 135 °DHS plāksne, 16 atveres |  | gab.
2.28.11. | 135 °DHS plāksne, 18 atveres |  | gab.
2.28.12. | 135 °DHS plāksne, 20 atveres |  | gab.
2.28.13. | 135 °DHS plāksne, 22 atveres |  | gab.
2.29. | 95° DCS plāksnes. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas pamīšus vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Plāksnes galviņa DCS skrūves ievadīšanai veidota L-veida 95° leņķī.Plāksnes Izmēri:Platums -16.0mm,Biezums - 6.0mm,Atveru skaits - 5-22, Attālums starp skrūvēm - 16mm.
2.29.1. | 95° DCS plāksne, 5 atveres |  | gab.
2.29.2. | 95° DCS plāksne, 6 atveres |  | gab.
2.29.3. | 95° DCS plāksne, 7 atveres |  | gab.
2.29.4. | 95° DCS plāksne, 8 atveres |  | gab.
2.29.5. | 95° DCS plāksne, 9 atveres |  | gab.
2.29.6. | 95° DCS plāksne, 10 atveres |  | gab.
2.29.7. | 95° DCS plāksne, 11 atveres |  | gab.
2.29.8. | 95° DCS plāksne, 12 atveres |  | gab.
2.29.9. | 95° DCS plāksne, 14 atveres |  | gab.
2.29.10. | 95° DCS plāksne, 16 atveres |  | gab.
2.29.11. | 95° DCS plāksne, 18 atveres |  | gab.
2.29.12. | 95° DCS plāksne, 20 atveres |  | gab.
2.29.13. | 95° DCS plāksne, 22 atveres |  | gab.
2.30. | DHS/DCS skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Pielietojot DHS/DCS skrūves kombinācijā ar DHS/DCS plāksnēm, ciskas kaula pertrohantēro un subtrohantēro un ciskas kaula kakliņa transcervikālo; ciskas kaula distālā gala lūzumu osteosintēzei, tiek panākta stingra kaulu lūzumu stabilitāte. Skrūves izmēri: Diametrs - 12.5mm, vītnes garums - 22mm, Garums - no 50 - 145mm. Katrai DHS/DCS skrūvei komplektācijā pievienota kompresējošā plāksnes skrūve, kas tiek ieskrūvēta DHS/DCS skrūves serdenī. |  | gab.
2.31. | Šaurā DCP plāksne (dinamikas kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm, šaurā, vienrindu). Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Taisnas formas plāksne ar viegli ieliektu saskarsmes virsmu ar kaulu. Plāksnē izveidotas ovālas formas atveres, kas novietotas lineāri ar "tiltu" tās vidusdaļā. Atveru dizains nodrošina savstarpeju kaulu fragmentu autokompresiju.Izmēri: platums: 12mm, biezums: 3,6mm, attālums starp atverēm: 16mm |  | gab.
2.32. | Platā DCP plāksne (dinamikas kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm, platā, divrindu). Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Taisnas formas plāksne ar viegli ieliektu saskarsmes virsmu ar kaulu. Plāksnē izveidotas ovālas formas atveres, kas novietotas lineāri ar "tiltu" tās vidusdaļā. Atveru dizains nodrošina savstarpeju kaulu fragmentu autokompresiju. Izmēri: platums: 16mm, biezums: 4,5mm, attālums starp atverēm: 16mm. |  | gab.
2.33. | Šaurā LC-DCP plāksne (limitēta kontakta dinamikas kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm, šaurā, vienrindu). Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj, atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas - atveres centrā vai ekscentriski, skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē, veikt kompresiju vai distrakciju starp kaulu fragmentiem, vai plāksnes statisku fiksāciju pie kaula. Skrūves ievadīšanas vietu nodrošina speciāla vadītājierīce.Plāksnes virsējā daļa gluda. Kaulam pieguļošā virsmā rombveida frēzējumi ar izciļņiem rombu virsotnēs, kas nodrošina daļēju (limitētu) plāksnes saskari ar kaulu. Izmēri:Platums- 11mm, Biezums - 4mm, Attālums starp atverēm - 13mm,Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita, iespējamas 6-14 atveres. |  | gab.
2.34. | Platā LC-DCP plāksne (limitēta kontakta dinamikas kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm, platā, divrindu). Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj, atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas - atveres centrā vai ekscentriski, skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē, veikt kompresiju vai distrakciju starp kaulu fragmentiem, vai plāksnes statisku fiksāciju pie kaula. Skrūves ievadīšanas vietu nodrošina speciāla vadītājierīce.Plāksnes virsējā daļa gluda. Kaulam pieguļošā virsmā rombveida frēzējumi ar izciļņiem rombu virsotnēs, kas nodrošina daļēju (limitētu) plāksnes saskari ar kaulu.Izmēri:Platums- 17.5 mm,Biezums - 6 mm,Attālums starp atverēm - 18 mm,Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita, iespējamas 6- 18 atveres. |  | gab.
2.35. | Platā rekonstrukcijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Izmēri:Platums- 12mm, Biezums - 3mm, Attālums starp atverēm - 16 mm,Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita, iespējamas 6-22 atveres. |  | gab.
2.36. | Fībulas distālās daļas plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski pielāgota mazā lielkaula distālās daļas fiksācijai. Semi tubulāras formas taisna plāksne ar distālās daļas "kobras" galvas veida paplašinājumu un ar noslēdzošu pīķveida daļu. Distālajā daļā četras paralēli izvietotas atveres paredzētas 3,5 mm skrūvju fiksācijai. Diafizārajā daļā no 3 līdz 8 atverēm 3,5mm skrūvēm. 3-8 atveres. |  | gab.
2.37. | Fībulas distālās daļas bloķējamā kompresijas plāksne I. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Semi tubulāras formas taisna plāksne ar distālās daļas "kobras" galvas veida paplašinājumu un ar noslēdzošu pīķveida daļu. Plāksnes distālajā daļā izvietotas 4 atveres 3.5 mm bloķējošo skrūvju un 3 atveres Kiršnera stiepļu fiksācijai. Plāksnes prokismaalajā daļā izvietotas no no 3 līdz 8 atverēm 3.5 mm bloķējošo skrūvju fiksācijai. |  | gab.
2.38. | Tībijas distāli laterālā plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas. Tībijas distālās daļas ekstraartikularu lūzumu osteosintēzei. Apakšstilba distālās laterālās virsmas anatomisks dizains. Plāksnes distālā daļa torsēta 45° leņķī. Distālajā daļā 4 atveres paredzētas 4.5 mm skrūvēm un divas atveres kiršnera stiepļu ievadīšanai. Diafizārajā daļā 5-13 atveres 4,5mm skrūvēm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.39. | Tībijas distāli laterālā rekonstrukcijas veida plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas. Tībijas distālās daļas un diafīzes osteosintēzei. Plāksne distālā daļa 30° lenķī savērpta attiecībā pret garenisko asi. Plāksnes distālā daļa paplašināta, tajā izveidotas 4 atveres 4.5mm skrūvēm un 2 atveres kiršnera stiepļu ievadīšanai. Plāksnes diafizārai daļai rekonstrukcijas veida dizains ar 5-13 atverēm 4.5mm skrūvēm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.40. | Tībijas distāli laterālā rekonstrukcijas veida bloķējamā kompresijas plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas. Tībijas distālās daļas un diafīzes osteosintēzei. Plāksne distālā daļa 30° lenķī savērpta attiecībā pret garenisko asi. Plāksnes distālā daļa paplašināta, tajā izveidotas 4 atveres 5.0mm bloķētajām skrūvēm un 2 atveres kiršnera stiepļu ievadīšanai. Plāksnes diafizārai daļai rekonstrukcijas veida dizains ar 5-13 atverēm 5.0mm bloķētajām skrūvēm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.41. | Tībijas distālās daļas ekstra un intraartikulāru lūzumu priekšējās pieejas bloķējamā osteosintēzes plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma Indikācijas. Tībijas distālās daļas ekstra un intraartikulāru lūzumu osteosintēzei.Plāksne modulēta tībijas distālās epifizārās un metaepifizārās daļas dizainam. Plāksnei „L” veidols ar 4 atverēm 3,5 mm bloķējamo skrūvju stiprināšanai supraartiklulārajā daļā. Virzienā uz augšu plāksne pāriet viegli torsētā gludā bloķētā kompresijas plāksnē ar 5 līdz 17 ovālām kombinēto skrūvju atverēm. Kombinēto skrūvju atverēs distāli ir iegriezta koniska vītne – 3,5 mm bloķējamo skrūvju galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 3,5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija. Plāksnes ārējā daļa viendabīga gluda. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.42. | Tībijas distāli mediālā rekonstrukcijas veida plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas. Tībijas distālās daļas ekstraartikulāru lūzumu osteosintēzei. Apakšstilba distālās mediālās virsmas anatomisks dizains. Plāksnes distālā daļa paplašinata ar nelielu dorsālu novirzi no gareniskās ass. Tajā izveidotas trīs atveres Kiršnera stiepļu un četras atveres dia 4,5 mm skrūvju ievadīšanai. Plāksnes diafizārai daļai rekonstrukcijas veida dizains ar 5-13 atverēm 4.5 mm skrūvēm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.43. | Tībijas distāli mediālā bloķējamā kompresijas plāksne 3.5mm skrūvēm I. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar izliektu distālo daļu, atbilstoši mediālās potītes anatomijai, kurā izvietotas 9 atveres ar iegrieztu vītni 3,5mm bloķējamo skrūvju galviņas fiksācijai. Virzienā uz augšu plāksne pāriet biezā, gludā bloķētā kompresijas plāksnē ar 4 līdz 14 ovālām kombinēto skrūvju atverēm. Kombinēto skrūvju atverēs distāli ir iegriezta koniska vītne - 3.5 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 3.5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija. Plāksnes ārējā daļa viendabīga gluda. Bloķēto skrūvju diametrs 3.5 mm, kortikālo skrūvju diametrs 3.5 mm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.44. | Tībijas distāli mediālā bloķējamā kompresijas plāksne 3.5mm skrūvēm II. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar izliektu distālo daļu, atbilstoši mediālās potītes anatomijai, kurā izvietotas 6 atveres ar iegrieztu vītni 3,5mm bloķējamo skrūvju galviņas fiksācijai un 2 kombinēto skrūvju atveres 3,5 mm bloķējamo vai 3,5 mm kortikālo skrūvju galviņas fiksācijai. Virzienā uz augšu plāksne pāriet taisnā mazkontakta dizaina bloķētā kompresijas plāksnē ar 4 līdz 14 kombinēto skrūvju atverēm.Kombinēto skrūvju atverēs distāli ir iegriezta koniska vītne - 3.5 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 3.5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija. Bloķēto skrūvju diametrs 3.5 mm, kortikālo skrūvju diametrs 3.5 mm. Labās un kreisās puses modifikācija. Atveru skaits no 4-14. |  | gab.
2.45. | Tībijas proksimālā laterālā plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma Indikācijas. Tībijas proksimālās daļas intra un ekstraartikularo lūzumu osteosintēzei. Plāknse modulēta atbilstosi tībijas proksimālās daļas laterālam anatomiskajam dizainam. Tās augšejā daļa ir novirzīta dorsāli no gareniskās ass ar nelielu 15° leņķi. Tajā izvietotas četras atveres dia 6.5 mm spongiozo skrūvju ievadīšanai un divas atveres dia 2.0 mm Kiršnera stiepļu ievadīšanai. Plāksnes lineāri taisnajā daļā veidotas atveres 4.5 mm kortikālo skrūvju ievadīšanai. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.46. | Tībijas proksimāli mediālā plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma Indikācijas. Indikācijas. Tībijas proksimālās daļas intra un ekstraartikularo lūzumu osteosintēzei. Plāknse modulēta atbilstosi tībijas proksimālās daļas mediālam anatomiskajam dizainam. Tās augšejā daļa ir novirzīta dorsāli no gareniskās ass ar nelielu 15° leņķi. Tajā izvietotas četras atveres dia 6.5 mm spongiozo skrūvju ievadīšanai. Plāksnes lineāri taisnajā daļā veidotas atveres 4.5 mm kortikālo skrūvju ievadīšanai. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.47. | Tībijas proksimāli mediālā bloķējamā kompresijas plāksne 3.5 mm skrūvēm. Indikācijas:izmanto augstu diafizāru, tībijas plato, metafiziāru, periartikulāru apakšstilba kaula lūzumu osteosintēzei. Forma: anatomiski modulēta plāksne atbilstoši tībijas proksimalās daļas mediālajai virsmai ar T veida paplašinātu proksimālo daļu, kas novietota aptuveni 45 grādu leņķī attiecībā pret plāksnes garenisko asi. Augšējā daļā ir izvietotas 3 atveres ar iegrieztu vītni 3,5 mm bloķējamo skrūvju galviņas fiksācijai, virzienā uz leju plāksne pāriet mazkontakta kompresijas plāksnē ar kombinētām skrūvju atverēm 3,5 mm bloķētajām un 3,5 mm parasta dizaina kortikālām skrūvēm. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.48. | Tībijas proksimālā mediālā mugurējās pieejas bloķējamā kompresijas plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma: anatomiski modulēta plāksne adaptēta tībijas proksimālās daļas mediālās mugurējās virsmas konfigurācijai. Plāksnes proksimālā daļā izveidotas trīs atveres dia 3.5 mm bloķēto skrūvju fiksēšanai. Virzienā uz leju pirmā kombinēto skrūvju atvere īpaši pagarināta dizaina, paredzēta optimālākai plāksnes pozicionēšanai. Plāksnes distālās daļas dizains mazkontakta, ar tajā izveidotām kombinēto skrūvju atverēm 3,5 mm bloķētajām un 3,5 mm parasta dizaina kortikālām skrūvēm. Labās un kreisās puses modifikācija. Atveru skaits 2,4,6,8,10. |  | gab.
2.49. | Tībijas proksimālā mediālā T veida rekonstrukcijas bloķējamā kompresijas plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma: anatomiski modulēta rekonstrukcijas T veida plāksne adaptēta tībijas proksimālās daļas mediālās virsmas konfigurācijai. Plāksnes proksimālā daļa novietota 90 grādu leņķī attiecībā pret plāksnes garenisko asi. Plāksne modulēta atbilstoši mediālajam kondilam.Proksimālā daļā izvietotas 2 atveres 5,0 mm bloķējošo skrūvju ievadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā rekosntrukcijas veida kompresijas/bloķētā plāksnē ar nemazāk par 4 līdz 10 bloķēto skrūvju atverēm. |  | gab.
2.50. | Tībijas proksimālā mediālā L veida rekonstrukcijas bloķējamā kompresijas plāksne. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma: anatomiski modulēta rekonstrukcijas L veida plāksne adaptēta tībijas proksimālās daļas mediālās virsmas konfigurācijai. Plāksnes proksimālā daļa novietota 90 grādu leņķī attiecībā pret plāksnes garenisko asi. Plāksne modulēta atbilstoši mediālajam kondilam.Proksimālā daļā izvietotas 2 atveres 5,0 mm bloķējošo skrūvju un viena atvere 4,5 mm vai 6,5 mm skrūves ievadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā rekosntrukcijas veida kompresijas/bloķētā plāksnē ar nemazāk par 4 līdz 10 bloķēto skrūvju atverēm. Labās un kreisās puses modifikācija, 4-10 atveres. |  | gab.
2.51. | Tībijas proksimāli laterālā bloķējamā kompresijas plāksne 4,5/ 5,0 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar trapecveidīgi paplašinātu proksimālo daļu, kas novietota aptuveni 45 grādu leņķī attiecībā pret plāksnes garenisko asi, plāksnes anatomiski izliektajā augšējā daļā ir izvietotas dažādos leņķos 5 atveres ar iegrieztu vītni, 5,0 mm bloķējamo skrūvju galviņas fiksācijai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā kompresijas/bloķētā plāksnē, kurā izvietotas no 5 līdz 13 ovālām kombinēto skrūvju atverēm. Kombinēto skrūvju atverēs proksimāli iegriezta koniska vītne – 5,0 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres distālajā daļā tās profils ir izveidots 4,5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija. Noapaļots distālais gals, lai mazinātu mīksto audu traumatismu.Plāksnes ārējā daļa viendabīga gluda.Garums –no 140 mm līdz 300 mm. Bloķēto skrūvju atveres plāksnes proksimālajā daļā – 5. Kombinēto skrūvju atveres plāksnes distālajā daļā – no 5 līdz 13. Labās un kreisās puses modifikācija. Bloķēto skrūvju diametrs 5,0 mm, kortikālo skrūvju diametrs 4,5 mm. |  | gab.
2.52. | T kondiļu atbalsta plāksne 4,5 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Plāksnes galviņa T veida leņķī ar apaļām skrūvju atverēm. Plāksnes pamatnē dubults izliekums precīzākai lūzuma fiksācijai. Izmēri:Platums- 16.0mm, Biezums - 2.0mm, Atveru skaits - 4-12 |  | gab.
2.53. | Tībijas T-veida atbalsta bloķējamā osteotomijas plāksne 5.0/4.5mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. T-veida plāksne, modelēta atbilstoši lielā liela kaula mediālās virsmas anatomijai. Plāksnes galviņa izliekta, tajā izveidotas ne mazāk kā 3 apaļas atveres ar iegrieztu vītni, kur fiksējas 5.0mm bloķējamo skrūvju galviņas. Plāksnes galviņa atrodas 90 grādu lenķī pret diafizāro daļu. Diafizārās daļas osteotomijas vieta bez skrūvju atverēm. Diafizārā daļā divas kombinēto skrūvju atveres un divas apaļas formas atveres 4.5 mm kortikalām skrūvēm. |  | gab.
2.54. | Femur distālās daļas mediālā bloķējamā osteotomijas plāksne 5.0/4.5mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Augšstilba kaula suprakondilārās osteotomijas plāksne, 4.5mm kortikālajām un 5.0mm bloķētajām skrūvēm. Pielietojama veicot augšstilba kaula suprakondilāru mediālu osteotomiju. Forma: lineāra ar paplašinātu kvadrātveida proksimālo daļu, kurā izveidotas četras bloķēto skrūvju atveres un divas atveres kiršnera stiepļu ievadīšanai. Distālajā daļā divas kombinēto skrūvju atveres un divas apaļas formas atveres 4.5 mm kortikālajām skrūvēm.. Labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.55. | Femur distāli laterālā bloķējamā kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar trapecveidīgi paplašinātu distālo galu, kurā ir 7 atveres ar iegrieztu vītni, kur fiksējas bloķējamo skrūvju 5,0 mm galviņas, bet ir iespējams fiksēt arī 4,5 mm kortikālās skrūves. Starp skrūvju atverēm plāksnes distālā galā ir izvietotas 3 atveres ar diametru -2mm, kuras paredzētas šuvju izvadīšanai vai Kiršnera stiepļu ievadīšanai. Virzienā uz augšu plāksne pāriet biezā, gludā plāksnē, kurā izvietotas no 5 līdz 13 ovālām kombinēto skrūvju atverēm. Kombinēto skrūvju atverēs distāli ir iegriezta koniska vītne - 5 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 4,5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija. Plāksnes ārējā daļa viendabīga gluda. Garums – no 150 mm līdz 315 mm, bloķēto skrūvju atveres trapecveidīgi paplašinātā distālajā daļā – 7, kombinēto skrūvju atveres plāksnes proksimālā daļā – no 5 līdz 13, labās un kreisās puses modifikācija. |  | gab.
2.56. | Femur liektas formas bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Viegli ieliektas formas plāksne, kurā izvietotas no 13 līdz 15 ovālas kombinēto skrūvju atveres. Kombinēto skrūvju atverēs virzienā no plāksnes centra distāli ir iegriezta koniska vītne – 5,0 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 4,5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija.Plāksnes ārējā daļa: viendabīga gluda, kombinēto skrūvju atveres plāksnē – no 12 līdz 20, plāksnes garums no 230 mm līdz 390 mm. |  | gab.
2.57. | 1.5 mm kortikālās skrūves Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā 6- stūrveida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim ar diametru 1.5 mm. Izmēri:Vītnes diametrs - 1.5mm, Galviņas diametrs - 3.0mm,Urbja diametrs - 1.1mm, Garums diapazonā no 6-20mm. |  | gab.
2.58. | 2.0 mm kortikālās skrūves Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā 6- stūrveida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim ar diametru 1.5mm. Izmēri:Vītnes diametrs - 2.0mm, Serdes diametrs - 1.3mm, Galviņas diametrs - 4.0mm,Urbja diametrs - l.5mm, Garums diapazonā no 6-20mm. |  | gab.
2.59. | 2.5 mm kortikālās skrūves Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā 6- stūrveida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim ar diametru 1.5mm. Izmēri:Vītnes diametrs - 2.5mm, Serdes diametrs - 1.3mm, Galviņas diametrs - 4.0mm,Urbja diametrs - l.5mm, Garums diapazonā no 6-30mm. |  | gab.
2.60. | 2.7mm kortikālās skrūves Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā 6-stūrveida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim ar diametru 2.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs - 2.7mm, Serdes diametrs - 1.9mm, Galviņas diametrs - 5.0mm, Urbja diametrs - 2.0mm, Garums diapazonā no 6-30mm. |  | gab.
2.61. | 3.5mm kortikālās skrūves, self tapping Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals pašuzgriezoša dizaina. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim TIP 2.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs - 3.5mm, Serdes diametrs - 2.4mm,Galviņas diametrs - 6.0mm, Skrūvgrieža padziļinājuma platums (starp skaldnēm) - 2.5mm, Urbja diametrs - 2.5mm, Vītnes garums diapazonā no 10 - 110 mm (līdz 50mm solis ik pa 2mm; 110 - ik pa 5 mm). |  | gab.
2.62. | 4.5 mm kortikālās skrūves, self tapping Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Skrūves gals pašuzgriezoša dizaina. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim TIP 3.5mm. Vītnes diametrs - 4.5mm. Serdes diametrs - 3.0mm. Galviņas diametrs - 8.0mm. Skrūvgrieža padziļinājuma platums (starp skaldnēm) - 3.5mm.Urbja diametrs - 3.2mm. Vītnes garums diapazonā no 10 - 110mm (līdz 50mm solis ik pa 2mm; no 50 līdz 110 - ik pa 5mm). |  | gab.
2.63. | 6.5mm spongiozās skrūves (ar 16mm; 32mm un pilnu vītni) Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Forma - 6.5mm spongiozai skrūvei ar pilnu vītni - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. 6,5mm spongiozai skrūvei ar 16mm vītni - gals noapaļots konusa veidā.Galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16mm garumā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm.6.5mm spongiozai skrūvei ar 32mm vītni - gals noapaļots konusa veidā. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 32mm garumā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs- 6.5 mm, Serdes diametrs - 3.0mm Galviņas diametrs - 8.0mm, Urbja diametrs - 3.2mm. Skrūves kāta diametrs - 4.5mm, Urbja diametrs skrūves kāta daļai - 4.5mm. Vītnes garums diapazonā no 25-120 mm solis ik pa 5mm. |  | gab.
2.64. | 3.5mm spongiozās skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs - 3.5mm, Serdes diametrs - 1.9mm, Galviņas diametrs - 6.0mm, Urbja diametrs - 2.5mm, Vītnes garums diapazonā no 10 - 80 mm (līdz 30mm solis ik pa 2mm; 80 - ik pa 5mm). |  | gab.
2.65. | 4.0mm spongiozās skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma- 4.0mm spongiozai skrūvei ar pilnu vītni - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs - 4.0mm, Serdes diametrs - 1.9mm, Galviņas diametrs - 6.0mm, Urbja diametrs - 2.5mm, Vītnes garums diapazonā no 10 - 60 mm (līdz 30mm solis ik pa 2mm; no 30 -60 - ik pa 5mm). |  | gab.
2.66. | 3.5mm maleolārās skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves vidus līdz galam. Skrūves gals noapaļots. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm. Izmēri:Vītnes diametrs - 3.5mm, Serdes diametrs - 2.4mm, Galviņas diametrs - 6.0mm, Skrūves kāta diametrs - 2.5mm, Urbja diametrs - 2.5mm, Vītnes garums diapazonā no 25 - 70 mm solis ik pa 5mm. |  | gab.
2.67. | 4.5mm maleolārās skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves vidus līdz galam. Skrūves gals noapaļots. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm. Izmēri:Vītnes diametrs - 4.5mm, Serdes diametrs - 3.5mm, Galviņas diametrs - 8.0mm, Skrūves kāta diametrs - 3.0mm, Urbja diametrs - 3.5mm, Vītnes garums diapazonā no 25 - 70 mm solis ik pa 5mm. |  | gab.
2.68. | 3.5 mm kanulētā kortikālā skrūve ar pilnu un daļēju vītni - gals noapaļots. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma- galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16 mm garumā (skrūvei ar daļēju vītni) un visā skrūves garumā (skrūvei ar pilnu vītni). Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs -3.5 mm. Serdes diametrs - 2.5mm. Galviņas diametrs - 6.0mm. Kanulētā urbja diametrs - 2.7mm. Skrūves kāta diametrs - 2.4mm. Garums diapazonā no 10-50 mm, solis ik pa 2mm. |  | gab.
2.69. | 4.5 mm kanulētā kortikālā skrūve ar pilnu un daļēju vītni - gals noapaļots. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma- galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16 mm garumā(skrūvei ar daļēju vītni) un visā skrūves garumā (skrūvei ar pilnu vītni). Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs -4.5 mm. Serdes diametrs - 3.5mm. Galviņas diametrs - 6.5mm. Kanulētā urbja diametrs - 3.5mm. Skrūves kāta diametrs - 3.1mm. Garums diapazonā no 20 -80 mm, solis ik pa 2mm. |  | gab.
2.70. | 7.0 mm kanulētā spongiozā skrūve ar 16, 32mm un pilnu vītni - gals noapaļots. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma- galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16/32 mm garumā (skrūvei ar daļēju vītni) un visā skrūves garumā (skrūvei ar pilnu vītni). Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm.Izmēri: Vītnes diametrs -7.0mm. Serdes diametrs - 3.5mm. Galviņas diametrs - 8.0mm. Kanulētā urbja diametrs - 4.5mm. Skrūves kāta diametrs - 4.5mm.Garums diapazonā no 50 - 120 mm, solis ik pa 5mm. |  | gab.
2.71. | 7.3 mm kanulētā spongiozā skrūve ar 16, 32mm un pilnu vītni - gals noapaļots. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma- galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16/32 mm garumā (skrūvei ar daļēju vītni) un visā skrūves garumā (skrūvei ar pilnu vītni). . Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm.Izmēri: Vītnes diametrs -7.3mm. Serdes diametrs - 4.8mm. Galviņas diametrs - 8.0mm. Kanulētā urbja diametrs - 4.5mm. Skrūves kāta diametrs - 4.5mm.Garums diapazonā no 50 - 120 mm, solis ik pa 5mm. |  | gab.
2.72 | Paplāksnis: 3.5 un 4.0 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. |  | gab.
2.73. | Paplāksnis: 4.5, 7.0 un 7.3 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. |  | gab.
2.74. | Kortikāla dizaina bloķējošās 2,5 mm skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Vītne uz serdeņa un galviņas. Izmēri: Vītnes diametrs - 2.0mm, Galviņas diametrs - 4.0mm, Urbja diametrs - l.5mm, Garums diapazonā no 6-30mm. Garuma pieaigums 2 mm |  | gab.
2.75. | Kortikāla dizaina bloķējošās 3,5 mm skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Vītne uz serdeņa un galviņas. Izmēri: garums no 10 mm līdz 60 mm, garuma pieaigums 2 mm vītnes diametrs – 3,5 mm galviņas diametrs – 3,5 mm heksagonālais izmērs – 2,5 mm |  | gab.
2.76. | Kortikāla dizaina bloķējošās 5,0 mm skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Vītne uz serdeņa un galviņas. Izmēri:garums no 14 mm līdz 95 mm, garuma pieaugums 2 mm no 14mm līdz 60mm, garuma pieaugums 5 mm no 60 mm līdz 95mm, serdeņa diametrs – 4,4 mm, vītnes diametrs – 5,0 mm, galviņas diametrs – 5,0 mm, heksagonālais izmērs – 3,5 mm. |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 2.pozīciju
3. * | Autokompresijas efekta, konusveida, kanulēta dizaina skrūves plaukstas un pēdas kaulu lūzumu un ortopēdisko operāciju gadījumos. Vītne visā skrūves garumā. Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Skrūvju diametrs 2.7 un 3.5 un 4.0 mm. | Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā viens specializētais instrumentu komplekts skrūvju ievadei un izņemšanai.
3.1. | Autokompresijas skrūve Ø2.7mm, garums no 8 līdz 20 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
3.2. | Autokompresijas skrūve Ø3.5mm, garums no 16 līdz 30 mm, ar soli1 mm |  | gab.
3.3. | Autokompresijas skrūve Ø4.0mm, garums no 16 līdz 34 mm, ar soli1 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 3.pozīciju
4. | Instrumenti
4.1 | Urbis (Quick Coupling end / Jacob chuck end)
4.1.1 | Dia 1.1 mm |  | gab.
4.1.2 | Dia 1.5mm |  | gab.
4.1.3 | Dia 2.0 mm |  | gab.
4.1.4 | Dia 2.5 mm |  | gab.
4.1.5 | Dia 2.7 mm |  | gab.
4.1.6 | Dia 3.2 mm |  | gab.
4.1.7 | Dia 3.5 mm |  | gab.
4.1.8 | Dia 4.5 mm |  | gab.
4.2 | Urbis bloķētajām skrūvēm:
4.2.1 | Dia 1.1 mm |  | gab.
4.2.2 | Dia 1.5mm |  | gab.
4.2.3 | Dia 2.0 mm |  | gab.
4.2.4 | Dia 1.6 mm |  | gab.
4.2.5 | Dia 1.8 mm |  | gab.
4.2.6 | Dia 2.5 mm |  | gab.
4.2.7 | Dia 2.8 mm |  | gab.
4.2.8 | Dia 4.3 mm |  | gab.
4.3 | Kanulētais urbis kanulētajām skrūvēm:
4.3.1 | Dia 2.7 mm- 3.5 mm/4.0 mm skrūvēm |  | gab.
4.3.2 | Dia 3.2 mm- 4.5 mm skrūvēm |  | gab.
4.3.3 | Dia 4.5 mm- 7.0 mm skrūvēm |  | gab.
4.3.4 | Dia 5.0 mm- 7.3 mm skrūvēm |  | gab.
4.4 | Skrūvju atveru dziļumu mērītājs (Depth gauge):
4.4.1 | Mazais |  | gab.
4.4.2 | Vidējais |  | gab.
4.4.3 | Lielais |  | gab.
4.5 | Vītņgriezis ar T veida rokturi:
4.5.1 | Dia 1.5 mm kortikālām skrūvēm |  | gab.
4.5.2 | Dia 2.7 mm kortikālām skrūvēm |  | gab.
4.5.3 | Dia 3.5 mm kortikālām skrūvēm |  | gab.
4.5.4 | Dia 3.5 mm spongiozām skrūvēm |  | gab.
4.5.5 | Dia 4.5 mm kortikalām skrūvēm |  | gab.
4.5.6 | Dia 4.5 mm kortikālām skrūvēm, pagarinātais |  | gab.
4.5.7 | Dia 6.5 mm spongiozām skrūvēm |  | gab.
4.6 | Kanulētais Vītņgriezis ar T veida rokturi:
4.6.1 | Dia 3.5 mm skrūvēm |  | gab.
4.6.2 | Dia 4.5 mm skrūvēm |  | gab.
4.6.3 | Dia 7.0 mm skrūvēm |  | gab.
4.6.4 | Dia 7.3 mm skrūvēm |  | gab.
4.7 | Kanulētais skrūvgrieznis
4.7.1 | 2.5 mm Tip- 3.5 un 4.0 mm kanulētām skrūvēm |  | gab.
4.7.2 | 3.5 mm Tip- 4.5, 6.5, 7.0 un 7.3 mm kanuletām skrūvēm |  | gab.
4.8 | Skrūvgriežņi
4.8.1 | 1.5 mm Tip- 1.5, 2.0 un 2.5 mm skrūvēm, "zvaigznīte" |  | gab.
4.8.2 | 2.5 mm Tip- 2.7, 3.5 un 4.0 mm skrūvēm, heksagonālais |  | gab.
4.8.3 | 3.5 mm Tip- 4.5 un 6.5 mm skrūvēm, heksagonālais |  | gab.
4.9 | Heksagonālā skrūvgriežņa uzgalis
4.9.1 | 2.5 mm Tip- 3.5 un 4.0 mm skrūvēm |  | gab.
4.9.2 | 3.5 mm Tip- 4.5 un 5.0 mm skrūvēm |  | gab.
4.10 | Griezes momenta ierobežotājs
4.10.1 | 3.5 un 4.0 mm skrūvēm, 1.5 Nm |  | gab.
4.10.2 | 4.5 un 5.0 mm skrūvēm, 4.0 Nm |  | gab.
4.11 | Griezes momenta ierobežotāja rokturis |  | gab.
4.12 | "Torque limiter" skrūvgrieznis bloķētajām skrūvēm
4.12.1 | Dia 2.5 mm bloķētajām skrūvēm |  | gab.
4.12.2 | Dia 3.5 mm bloķētajām skrūvēm |  | gab.
4.12.3. | Dia 5.0 mm bloķētajām skrūvēm |  | gab.
4.13 | Urbja vadītājs
4.13.1. | 2.5 mm bloķētajām skrūvēm |  | gab.
4.13.2. | 3.5 mm bloķētajām skrūvēm |  | gab.
4.13.3. | 5.0 mm bloķētajām skrūvēm |  | gab.
4.14 | Vadītājstieples ar distālo vītni
4.14.1. | DHS/DCS vadītājstieple ar vītni dia 2.5 x 230 mm |  | gab.
4.14.2. | Vadītājstieple ar vītni dia 1.2 x 230 mm |  | gab.
4.14.3. | Vadītājstieple ar vītni dia 2.0 x 230 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 4. pozīciju
5. | Instrumenti Iļjizarova ārējās fiksācijas sistēmai GPC vai ekvivalentu
5.1. | Ilizarova 1/2 riņķis 140 mm, alumīnija, nerūsējoša tērauda ( Iļjizarova ĀFA, savienojams ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu) |  | gab.
5..2. | Ilizarova 1/2 riņķis 160 mm, alumīnija, nerūsējoša tērauda ( Iļjizarova ĀFA, savienojams ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu) |  | gab.
5.3. | Ilizarova 1/2 riņķis 180 mm, alumīnija, nerūsējoša tērauda ( Iļjizarova ĀFA, savienojams ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu) |  | gab.
5.4. | Vītņots stienis , nerūsējošā tērauda (Iljizarova ĀFA, savienojams ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu)
5.4.1. | 75 mm |  | gab.
5.4.2. | 250 mm |  | gab.
5.4.3. | 350 mm |  | gab.
5.4.4. | 400 mm |  | gab.
5.5. | Savienotājs Post male (Iljizarova ĀFA savienojams ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu)
5.5.1. | ar 2 (diviem) caurumiem, nerūsējošā tērauda |  | gab.
5.5.2. | ar 3 (trīs) caurumiem, nerūsējošā tērauda |  | gab.
5.6. | Savienojums 90° leņķī 2 šanca naglām, nerūsējošā tērauda (Iljizarova ĀFA, savienojams ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu) |  | gab.
5.7. | Stieple ar olīvi 1,8 mm x 400mm Iļjizarova ĀFA viens gals ass, viens truls, nerūsējoša tērauda |  | gab.
5.8. | Stieples fiksācijas sprādze ar divām skrūvēm (wire buckle), nerūsējošā tērauda (Iļjizarova ĀFA, savienojama ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu) |  | gab.
5.9. | Vienas naglas fiksācijas skrūve, nerūsējošā tērauda, savienojama ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu |  | gab.
5.10. | Stieples fiksācijas skrūve, kanulēta, nerūsējošā tērauda, savienojama ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu |  | gab.
5.11. | Stieples fiksācijas skrūve, ar sānu rievu (Iļjizarova ĀFA savienojama ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu_ |  | gab.
5.12. | Savienojuma skrūve, nerūsējošā tērauda 20 mm (ĀFA savienojama ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu) |  | gab.
5.13. | Vairāku naglu fiksācijas klemme ĀFA, savienojama ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu |  | gab.
5.14. | Uzgrieznis 10mm Iļjizarova ĀFA savienojams ar slimnīcā lietojamo Iļjizarova ārējās fiksācijas aparātu |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 5. pozīciju
6. | Femurālā kanāla obturācijas korķi. Kaulu cementa sagatavošanas vienreizlietojams komplekts.
6.1. | Femurālā kanāla obturācijas korķi. Biodegradabla materiāla femurālā kanāla obturācijas korķi femorālā kanāla nosprostošanai, panākot kaula cementa optimālu noblīvēšanos tā polimerizācijas tilpuma procesa rašanās laikā. Izmēri: Diametrs 8/10/12/14/16/18 mm. |  | gab.
6.2. | Femurālā kanāla obturācijas korķu ievadīšanas instrumenti:
6.2.1. | Ievadītāja uzgalis-"Olīves" dažāda diametra. Ø8,10,12,14,16,18mm |  | gab.
6.2.2. | Ievadītājs |  | gab.
6.2.3. | Teflona mērskala |  | gab.
6.2.4. | Uzglabāšanas konteiners |  | gab.
6.3. | Manuālas tehnikas kaulu cementa sagatavošanas vienreizlietojams komplekts. Apaļas formas trauks ar tilpumu 250-300 ml un lāpstiņa, paredzēti kaulu cementa sagatavošanai manuāli. Plastikāta kompzīta materiāls nodrošina sagatavotās kaulu cementa masas nesasaistīšanos ar trauka sienām. Sagatavotā kaulu cementa masa ir ērti un pilnībā izņemama, sasniedzot vajadzīgo kondīciju kaulu cementa pielietošanai. Iepakojumā kopā ar trauku iekļauta maisīšanas lāpstiņa.Trauks nesterilā iepakojumā. Pirms lietošanas trauks un lāpstiņa sterilizējami 18 minūtes 134°C autoklāvā. Komplekts paredzēts vienreizējai lietošanai. |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 6. pozīciju
7.** | Ciskas kaula proksimālās daļas intramedulārie stieņi.** Vispārējās prasības: Materiāls- nerūsējošs tērauds, dobta stieņa iekšpuse. Uz stieņiem un to elementu komponējošām virsmām iestrādāta informācija ar tehniskajiem parametriem, produkta kods katalogā, ražotāja logo, CE zīmi un paziņotās institūcijas indetifikācijas (Notify Body) numuru. Stieņu anatomiski pielāgotais dizains ļauj veikt implantāciju bez kaulu kanālu paplašināšanas to urbjot (frēzējot).Instrumentu komplektā iekļautie instrumenti, palīgelementi un īpašās palīgierīces ļauj implantācijas procesa atsevišķus etapus veikt neizmantojot Rtg ierīces.Izvēlētajam pretendentam jānodrošina ražotāja organizēta ārstu apmācība. | Pretendents nodod bezmaksas lietošanā uz līguma darbības laiku instrumentu komplektu stieņu implantācijai. Implantu piegāde uz konsignācijas noteikumiem.
7.1. | Ciskas kaula proksimālās daļas intramedulārais stienis kopā ar balsta skrūvi. Taisns, kā arī ar anatomisku valgizāciju un antikurvāciju. Anatomiski adaptēts stieņa liekuma rādiuss – 1,5 m. Proksimālā daļā divas atveres: viena transtrtohantērās skrūves ievadīšanai; otra antirotācijas novēršanai implantācijas procesā. Distālā daļā viena apaļas un viena ovālas formas atvere statiskai un dinamiskai stabilizācijai. Diametrs 10/11/12 x garums 180/200/220/240 mm 125°/130°/135° pertrohantērās skrūves atveres leņķis. Transtrohantērās kompresējošās skrūves antirotācijas un nobloķēšanas (balsta) skrūve: Koniskas formas ar vītņotu perimetru un nosmailinātu pīķveidīgu galu. Skrūves vītņotajā daļā iestrādātas divas biodegrabla materiāla lodītes skrūves noblīvēšanai. |  | gab.
7.2. | Ciskas kaula proksimālās daļas intramedulārais stienis kopā ar balsta skrūvi, labās un kreisās puses versija. Taisns, kā arī ar anatomisku valgizāciju un antikurvāciju. Anatomiski adaptēts stieņa liekuma rādiuss – 1,5 m. Proksimālā daļā divas atveres: viena transtrtohantērās skrūves ievadīšanai; otra antirotācijas novēršanai implantācijas procesā.Distālā daļā divas apaļas un viena ovālas formas atvere statiskai un dinamiskai stabilizācijai. Diametrs 10/11/12 x 280/295/310/325/340/355/370/ 385/400/415/430/445/460 mm, pertrohantērās skrūves atveres leņķis 125°,130°, 135°. Labā/ kreisā puse. Transtrohantērās kompresējošās skrūves antirotācijas un nobloķēšanas (balsta) skrūve:Koniskas formas ar vītņotu perimetru un nosmailinātu pīķveidīgu galu. 3.5.Skrūves vītņotajā daļā iestrādātas divas biodegrabla materiāla lodītes skrūves noblīvēšanai. |  | gab.
7.3. | Transtrohantērā skrūve. Transtrohantērā kompresijas skrūve: Apaļas formas ar vītņotu galu, gareniski frēzētām rievām korpusā un pielāgotu galu ieskrūvēšanai. Vītnes garums 28 mm Diametrs 10,5 x garums no 75 līdz 140, ar soli 5 mm |  | gab.
7.4. | Gala skrūve ciskas kaula proksimālās daļas intramedulārajam stienim. Intramedulārā stieņa noslēdzošā gala skrūve: Apaļas formas ar vītņotu perimetru. Gala skrūves garumi 0/5/10/15/20 vai 25 mm |  | gab.
7.5. | Bloķējošās skrūves. Transosāli stienī ievadāmas, parastas formas ar palielinātu vītnes soli. Skrūves diametrs 4,8mm x garums no 24 līdz 64 mm ar soli 2 mm. |  | gab.
7.6. | Vadītājs 4/3x900 mm |  | gab.
7.7. | Urbis 4.2x 250 mm |  | gab.
7.8. | Urbis 4.2x 300 mm |  | gab.
7.9. | Urbis 3.2 x 310 mm |  | gab.
7.10. | Kiršnera stieple ar vītni 3.2x430x10 mm |  | gab.
7.11. | Kiršnera stieple bez vītnes 3.2 x430 mm |  | gab.
Pretendents nodod bezmaksas lietošanā uz līguma darbības laiku instrumentu komplektu stieņu implantācijai. Implantu piegāde uz konsignācijas noteikumiem.
Kopā EUR bez PVN par 7. pozīciju
8.** | Lielā kaula (Tibia) intramedulārie stieņi. ** Vispārējās prasības: Materiāls - nerūsējošais tērauds, dobta stieņa iekšpuse. Uz stieņiem un to elementu komponējošām virsmām iestrādāta informācija ar tehniskajiem parametriem, produkta kods katalogā, CE zīme un paziņotās institūcijas identifikācijas (Notify Body) numurs. Stieņu anatomiski pielāgotais dizains ļauj veikt implantāciju bez kaulu kanālu paplašināšanas to urbjot (frēzējot). Instrumentu komplektā iekļautie instrumenti, palīgelementi un īpašās palīgierīces ļauj implantācijas procesa atsevišķus etapus veikt neizmantojot Rtg ierīces. Izvēlētajam pretendentam jānodrošina ražotāja organizēta ārstu apmācība.
8.1 | Lielā lielkaula (Tibia) intramedulārais stienis. Anatomiska dizaina, ar apgrieztas pudeles formu proksimālā daļā. Proksimālā daļā trīs atveres- viena dinamiskai un divas statiskai bloķēšanai. Distālā daļā četras atveres statiskai bloķēšanai, vienu skrūvi iespējams bloķēt perpendikulārā attiecībā pret citām skrūvēm. Anatomiski adaptēts augšējās trešdaļas liekuma leņķis 110. Pieejamas sekojošas stieņu izmēru variacijas: Diametrs no 8 līdz 11 mm ar soli 1 mm; Garums no 255 mm līdz 420 mm ar soli 15 mm. Stieņa proksimālo daļu noslēdz ar gala skrūvi. |  | gab.
8.2 | Gala skrūve lielā lielkaula intramedulārā stieņa proksimālai daļai. Intramedulārā stieņa noslēdzošā gala skrūve: Apaļas formas ar vītņotu perimetru. Gala skrūves garumi 0/5/10/15/20 vai 25 mm |  | gab.
8.3 | Bloķējošās skrūves Ø4.8 mm Parastas formas ar palielinātu vītnes soli. Skrūves diametrs 4.8 mm (dia 9.0-14.0 mm stieņiem) x garums no 24 līdz 64 mm ar soli 2 mm. |  | gab.
8.4 | Bloķējošās skrūves Ø3.8 mm Parastas formas ar palielinātu vītnes soli. Skrūves diametrs 3.8 mm (dia 8.0 mm stienim) x garums no 24 līdz 64 mm ar soli 2 mm. |  | gab.
8.4.1. | Vadītājs 4/3x900 mm |  | gab.
8.4.2. | Vadītājs 2.7x 900 mm |  | gab.
8.4.3. | Urbis 3.2x 245 mm |  | gab.
8.4.4. | Urbis 4.2x 245 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 8. pozīciju
9. * | Kanulētas, dubultvītnes autokompresijas skrūves, Ø3.0 mm | Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā viens specializētais instrumentu komplekts skrūvju ievadei un izņemšanai.
9.1. | Kanulētas, dubultvītnes autokompresijas skrūves, materiāls- titāns, Ø3,0 mm, ar īso vītni. Garums 10 – 40 mm ar soli pa 2 mm. |  | gab.
9.2. | Kanulētas, dubultvītnes autokompresijas skrūves, materiāls- titāns, Ø3,0 mm, ar garo vītni. Garums 16 – 40 mm ar soli pa 2 mm. |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 9. pozīciju
10. | Stieples
10.1. | Cerklāžas stieples (bez rullīša).
| 0.8 mm diametrā |  | gab.
| 1.0 mm diametrā |  | gab.
| 1,2mm diametrā |  | gab.
| 1,4mm diametrā |  | gab.
| 1.5mm diametrā |  | gab.
| 1.6mm diametrā |  | gab.
| 1.8mm diametrā |  | gab.
| 2.0mm diametrā |  | gab.
10.2. | Kiršnera stieples ar abpusēji asiem galiem
| Diam 0.8mm garums 70-150mm |  | gab.
| Diam 1,0mm garums 100-225 mm |  | gab.
| Diam 1,2mm garums 100-225mm |  | gab.
| Diam 1,5mm garums 150-300mm |  | gab.
| Diam 1,6mm garums 150-300mm |  | gab.
| Diam 1,8mm garums 150-300mm |  | gab.
| Diam 2,0mm garums 150-300mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 10. pozīciju
11. | Instrumenti
11.1. | Kiršnera stiepļu griezējknaible | Wire Cutter | gab.
11.2. | Cirklāžas stieples novilcējs ("krampons") | Wire Bender | gab.
11.3. | T veida Šteimaņa stieņa ievadītājs kopa ar atslēgu | Steinman pin introducer with Chuck & Key | gab.
11.4. | Cerklāžas stieples pusloka veidola vadītājs | Wire passer
11.4.1. | Mazais |  | gab.
11.4.2. | Vidējais |  | gab.
11.4.3. | Lielais |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.4. pozīciju
11.5. | Plāksnes pozicionēšanas kombinētā asā/neasā spaile | Bone and Bone plate Holding Forceps with foot for D.C.P.
11.5.1. | Ø 2.7 mm |  | gab.
11.5.2. | Ø 3.5 mm |  | gab.
11.5.3. | Ø 4.5 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.5. pozīciju
11.6. | Patelas kaula satvērējs, trīszobu | Modified Patela Bone Holding Forceps 3 pong
11.6.1. | Mazais |  | gab.
11.6.2. | Lielais |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.6. pozīciju
11.7. | Lowman plāknsnes pozicionēšanas trīszaru kompresējoša spaile ("figas") | Lowman Bone Clamp
11.7.1. | Mini |  | gab.
11.7.2. | Mazais |  | gab.
11.7.3. | Vidējais |  | gab.
11.7.4. | Lielais |  | gab.
11.7.5. | Ekstra Lielais |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.7. pozīciju
11.8. | Kaulu fragnemtu pozicionēšanas asā satvērējspaile | Reduction Clamp Threaded lock
11.8.1. | 170 mm |  | gab.
11.8.2. | 240 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.8. pozīciju
11.9. | Pašcentrējoša kompresijas/repozīcijas spailes ar semicirkulāriem neasiem galiem | Self Centering Bone Holding Forceps Light Weight
11.9.1. | 150mm |  | gab.
11.9.2. | 190mm |  | gab.
11.9.3. | 240mm |  | gab.
11.9.4. | 260mm |  | gab.
11.9.5. | 280mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.9. pozīciju
11.10. | Izleiktas formas kaulu fragmentu satvērējspaile | Bone holding forceps | gab.
11.11. | Kaulu āķis "Vienzobu" | Hook for bone
11.11.1. | Mazais |  | gab.
11.11.2. | Vidējais |  | gab.
11.11.3. | Lielais |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.11.pozīciju
11.12. | Beckman Adsona brūču pletēji ar maināmiem gala atvēruma leņķiem | Retractor, Backman Adson 11 1/2
11.12.1. | Mazais |  | gab.
11.12.2. | Vidējais |  | gab.
11.12.3. | Lielais |  | gab.
11.12.4. | Īpaši lielais |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.12.pozīciju
11.13. | Brūču pletējs | Mastoid Retractor
11.13.1. | Mazais |  | gab.
11.13.2. | Vidējais |  | gab.
11.13.3. | Lielais |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.13.pozīciju
11.14. | Kaula periosta asie šķēlēji-raspatori | Periosteal Elevator - Straight
11.14.1. | 6mm |  | gab.
11.14.2. | 8mm |  | gab.
11.14.3. | 10mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.14.pozīciju
11.15. | Kaula periosta izliektas formas asie šķēlēji-raspatori | Periosteal Elevator - Curved
11.15.1. | 6mm |  | gab.
11.15.2. | 8mm |  | gab.
11.15.3. | 10mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.15.pozīciju
11.16. | Abpusējs kaula periosta atdalītājs. | Periosteal Elevator Double ended
11.16.1. | Mazais |  | gab.
11.16.2. | Lielais |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.16.pozīciju
11.17. | Hohmann retraktori | Hohman Retractor
11.17.1. | Platums 6mm, garums 160 mm |  | gab.
11.17.2 | Platums 8mm, garums 160 mm |  | gab.
11.17.3. | Platums 15mm, garums 160 mm |  | gab.
11.17.4 | Platums 8mm, garums 220 mm |  | gab.
11.17.5. | Platums 18mm, garums 235 mm |  | gab.
11.17.6. | Platums 18mm, garums 240 mm |  | gab.
11.17.7. | Platums 22mm, garums 250 mm |  | gab.
11.17.8. | Platums 24mm, garums 270 mm |  | gab.
11.17.9. | Platums 43mm, garums 240 mm |  | gab.
11.17.10. | Platums 70mm, garums 240 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.17.pozīciju
11.18. | Mīksto audu atvilcējs | Cobs Elevator | gab.
11.19. | Asā kirete, abpusēja, nerūsējošā tērauda | Curette, Volkman Double ended | gab.
11.20. | Asā kirete | Brun bone curette | gab.
11.21. | Asā kirete ar plastikāta kātu | Curette with Fibre Handle | gab.
11.22. | Taisnais osteotoms, nerūsējošā tērauda rokturis | Osteotome Straight
11.22.1. | 5mm |  | gab.
11.22.2. | 6mm |  | gab.
11.22.3. | 8mm |  | gab.
11.22.4. | 10mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.22.pozīciju
11.23. | Taisnais osteotoms, plastikāta rokturis | Osteotome Straight, Fibre handle
11.23.1. | 5mm |  | gab.
11.23.2. | 6mm |  | gab.
11.23.3. | 8mm |  | gab.
11.23.4. | 10mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.23.pozīciju
11.24. | Kaulu knaibles | Bone cutting Forceps
11.24.1. | 5 mm |  | gab.
11.24.2. | 6 mm |  | gab.
11.24.3. | 7 mm |  | gab.
11.24.4. | 8 mm |  | gab.
11.24.5. | 9 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.24.pozīciju
11.25. | Kaulu virsmas apstrādes/perforācijas spailes | Bone Nibbler (Double Action) Straight
11.25.1. | 190mm |  | gab.
11.25.2. | 225mm |  | gab.
11.25.3. | 270mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.25.pozīciju
11.26. | Kaulu virsmas apstrādes/perforācijas spailes, izliektas | Bone Nibbler (Double Action) Curved
11.26.1. | 190mm |  | gab.
11.26.2. | 225mm |  | gab.
11.26.3. | 270mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.26.pozīciju
11.27. | Āmurs (Neilona sitējvirsma, plastikāta rokturis) | Bone Hammer, Nylon faced
11.27.1. | 200 gr |  | gab.
11.27.2. | 350 gr |  | gab.
11.27.3. | 500 gr |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.27.pozīciju
11.28. | Āmurs (Nerūsējošā terauda) | Bone Hammer, Stainless steel
11.28.1. | 200 gr |  | gab.
11.28.2. | 350 gr |  | gab.
11.28.3. | 500 gr |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.28.pozīciju
11.29. | Āmurs (Nerūsējošā tērauda sitējvirsma, plastikāta rokturis) | Bone Hammer
11.29.1. | 200 gr |  | gab.
11.29.2. | 350 gr |  | gab.
11.29.3. | 500 gr |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.29.pozīciju
11.30. | Ciskas kaula galviņas ekstraktors, karotes veida | Bone Skid Murphy lane | gab.
11.31. | Ciskas kaula galviņas kalibrators | Gouge | gab.
11.32. | Impaktors | Impactor for Femoral Head | gab.
11.33. | Kaula kanāla galu kvadrātveida paplašinošs kalts | Hollow Chisel | gab.
11.34. | Ciskas kaula galviņas ekstraktors | Judget Auger Extractor | gab.
11.35. | Ekstraktors ar 2 āķiem | Extractor with Two Hooks | gab.
11.36. | Kaula kanāla vīle | Rasp for Austin Moore | gab.
11.37. | Skrūvju uzglabāšanas konteineri
11.37.1. | 3.5 un 4.0 mm skrūvēm |  | gab.
11.37.2. | 4.5 un 6.5 mm skrūvēm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.37.pozīciju
11.38. | Nolūzušo skrūvju frēzes | Hollow Mill for Removal of screw | gab.
11.39. | Kalti | Chisel
11.39.1. | platums, 5 mm |  | gab.
11.39.2. | platums, 10 mm |  | gab.
11.39.3. | platums, 15 mm |  | gab.
11.39.4. | platums, 20 mm |  | gab.
11.39.5. | platums, 25 mm |  | gab.
11.39.6. | platums, 30 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.39.pozīciju
11.40. | Īlēni | Awl
11.40.1. | Mazs |  | gab.
11.40.2. | Vidējs |  | gab.
11.40.3. | Liels |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.40.pozīciju
11.41. | Jacobs patrona | Acculan 4
11.41.1. | Urbja patrona "Jacobs" ar atslēdziņu 0.5-7.4 mm, 0-1000 apgriezieni min. Svars ne vairāk kā 300 g, izmērs 118x35mm |  | gab.
11.41.2. | Atslēdziņa Jacobs patronai Atslēdziņa urbja patronai Jacobs, sterilizējama |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.41.pozīciju
11.42. | Fleksiblais urbis
11.42.1. | Fleksiblā urbja uzgalis Ø3.2mm, garums 32mm. Savietojams tikai ar fleksiblā urbja kātu. |  | gab.
11.42.2. | Fleksiblā urbja kāts. Savietojams tikai ar fleksiblā urbja uzgali. |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 11.42.pozīciju
12. | Intramedulārās fleksiblās kaula kanāla frēzes Frēzes galviņas šķērsgriezumā brīvā telpa jeb klīrens vismaz 50%. Frēžu diametri no 8.0 līdz 14.0mm, ar soli 1.0 mm. Galviņas ir fiksētas pie lokanām kanulētām kājiņām kuru garums no 400mm līdz 480mm, Stryker sistēmai atbilstošs fiksējošais gals urbī.
12.1. | Frēze dia 8 mm |  | gab.
12.2. | Frēze dia 9 mm |  | gab.
12.3. | Frēze dia 10 mm |  | gab.
12.4. | Frēze dia 11 mm |  | gab.
12.5. | Frēze dia 12 mm |  | gab.
12.6. | Frēze dia 13 mm |  | gab.
12.7. | Frēze dia 14 mm |  | gab.
12.8. | Frēzes vadītājstieple ar olīvi stieņa galā. Dia 2.0 x 900 mm. |  | gab.
12.9. | Uzglabāšanas konteiners |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 12.pozīciju
13. ** | Cervikokapitālā endoprotēze- Austin Moore** Materiāls-nerūsējošā tērauda sakausējums. Matēta implanta virsmas apstrāde labākai cementa fiksācijai. Fiksējas augšstilba kaula kanālā ar kaulu cementa palīdzību. Monobloka endoprotēze – endoprotēzes kājiņa un galviņa savienoti. Izteikta apkakle palīdz protēzes rotācijas un dziļuma orientācijai. Endoprotēzes kājiņa fenestrēta. Galviņas izmērs no 39 mm līdz 56 mm (ieskaitot). | Pretendents nodod bezmaksas lietošanā uz līguma darbības laiku instrumentu komplektu. Implantu piegāde uz konsignācijas noteikumiem.
13.1. | Cervikokapitālā endoprotēze- Austin Moore Ø39 -56 mm |  | gab.
14. | OS implanti
14.1. | 1/4 tubularā plāksne 2.7 mm skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Pielietojama mazo stobru kaulu, plaukstas, pēdas, sejas kaulu un atsevišķu lielo kaulu fragmentu lūzumu sintēzei kopā ar atbilstoša diametra skrūvēm.Forma: lineāra, regulāra taisnstūra forma, viegli ieliekta skatoties no gala. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Izmēri: platums:7mm, biezums:1mm, attālums starp atverēm:8mm, plāksnes garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita. Pielietojamais diapazons – 4-8 atveres. |  | gab.
14.2. | Mini „T" plāksne 2.7mm kortikālām skrūvēm. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Plāksnes galviņa T vai L-veida leņķī ar apaļām skrūvju atverēm.Izmēri:Platums - 7.0mm/13mm, Biezums - 1.2mm, Atveru skaits - 3mm. |  | gab.
14.3. | Atslēgas kaula rekonstrukcijas veida bloķētā kompresijas plāksne, taisna. Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Taisnas formas, rekonstrukcijas dizaina bloķētā kompresijas plāksne, atslēgas kaula osteosintēzei. Garums no 58 līdz 190mm, bloķēto skrūvju atveres no 5 līdz 16. |  | gab.
14.4. | Humerus proksimālāš daļas bloķētā kompresijas plāksne Filos veida III. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta plāksne ar taisnstūrveida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 10 atveres ar iegrieztu vītni novietotas dažādos leņķos, kur fiksējas 3,5mm bloķējamo skrūvju galviņas. Starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā galā ir izvietotas 10 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā bloķētā plāksnē no 2 līdz12 atverēm 3.5 mm bloķējošo skrūvju fiksēšanai. |  | gab.
14.5. | Kortikāla dizaina bloķējošās 2,7 mm skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Vītne uz serdeņa un galviņas. Izmēri: Vītnes diametrs - 2.7mm, Serdes diametrs - 1.9mm, Galviņas diametrs - 5.0mm, Urbja diametrs - 2.0mm, Garums diapazonā no 6-30mm. Garuma pieaigums 2 mm |  | gab.
14.6. | Spongioza dizaina bloķējošās 3,5 mm skrūves. Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Vītne uz serdeņa un galviņas. Izmēri: garums no 20 mm līdz 55 mm, garuma pieaugums pa 5 mm, vītnes diametrs – 3,5 mm, galviņas diametrs – 3,5 mm, heksagonālais izmērs – 2,5 mm. |  | gab.
14.7. | 3.0 mm Dubultvītņotā kompresējošā kanuletā skrūve (Barrok). Materiāls - titāns. Indikācijas: Osteotomēto kaulu virsmas savstarpēji pretēji vērstai kompresijai. Cilindriska dizaina ar dobtu serdeni diametrā 3.0 mm. Skrūves gals izveidots garumā no 5-16 mm, kā griezošs pašvītnes veidojošs. Tās vidusdaļa gluda, kas nosledzas ar vītņotu daļu. Skrūves garumi no 14-40 mm. |  | gab.
14.8. | Cerklāžas stieples (bez rullīša).
| 0.8 mm diametrā |  | gab.
| 1.0 mm diametrā |  | gab.
| 1,2mm diametrā |  | gab.
| 1,4mm diametrā |  | gab.
| 1.5mm diametrā |  | gab.
| 1.6mm diametrā |  | gab.
| 1.8mm diametrā |  | gab.
| 2.0mm diametrā |  | gab.
14.9. | Kiršnera stieples ar abpusēji asiem galiem
| Diam 0.8mm garums 70-150mm |  | gab.
| Diam 1,0mm garums 100-225 mm |  | gab.
| Diam 1,2mm garums 100-225mm |  | gab.
| Diam 1,5mm garums 150-300mm |  | gab.
| Diam 1,6mm garums 150-300mm |  | gab.
| Diam 1,8mm garums 150-300mm |  | gab.
| Diam 2,0mm garums 150-300mm |  | gab.
14.10. | Kiršnera stieples ar vītni
| Dia 1.5 x 180 mm |  | gab.
| Dia 2.0 x 225 mm |  | gab.
| Dia 2.5 x 225 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 14.pozīciju
15. | Instrumenti
15.1. | Urbis (Quick Coupling end / Jacob chuck end)
15.1.1. | Dia 4.2 mm |  | gab.
15.2. | Kanulētais urbis kanulētajām skrūvēm:
15.2.1. | Dia 2.0 mm- 3.0 mm skrūvēm |  | gab.
15.2.2. | Dia 3.2 mm- 4.0 mm skrūvēm |  | gab.
15.2.3. | Dia 3.5 mm- 4.5 mm skrūvēm |  | gab.
15.3. | Kanulētais Vītņgriezis ar T veida rokturi:
15.3.1. | Dia 6.5 mm skrūvēm |  | gab.
15.4. | "Torque limiter" skrūvgrieznis bloķētajām skrūvēm:
15.4.1. | Dia 3.5 mm bloķētajām skrūvēm |  | gab.
15.5. | Vadītājstieples ar distālo vītni
15.5.1. | DHS/DCS vadītājstieple ar vītni dia 2.5 x 230 mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 15.pozīciju
16. | Implanti/ierīces distālā bicepsa fiksācijai
16.1. | Titāna iegarena poga ar divām blakus esošām atverēm diega ievilkšanai, izmērs: 2,6 x 12mm +/-0,1mm, malas - taisnas. Izmanatojama ar ievadinstrumentu, kas paredz pogveida implanta ievadīšanu vertikāli caur šauru apt. 3mm+/-2mm kaula kanālu. |  | gab.
16.2. | Ievadinstruments savienojams ar titāna pogām, kas paredz to izvadīšanu caur šauru apt. 3mm +/-2mm kaula kanālu uni vai bikortikāli |  | gab.
65.3. | #2 augstas izturības UHMWPE ar poliestēru diegs, konstruēts nepārtrauktā cilpā, cilpas garums 51cm, ir ar taisnu 7-8cm garu adatu |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 16.pozīciju
17. | Proksimālā bicepsa tenodēzes implanti Implants ir enkura veida, enkurs lādēts uz kāta, kura galā ir PEEK (poliēterēterketona) actiņas formas uzgalis šūta bicepsa diega ievadīšanai implantācijas vietā. Implants ir ieskrūvējams. Enkuru materiāls - biokompozīts. Nepieciešamie instrumenti implanta izmantošanai ir jānodrošina bez maksas uz līguma slēgšanas laiku.
17.1. | Izmērs: 6,25mm x 19,1mm |  | gab.
17.2. | Izmērs: 7,0mm x 19,1mm |  | gab.
17.3. | Izmērs: 8,0mm x 19,1mm |  | gab.
17.4. | Izmērs: 9,0mm x 19,1mm |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 17.pozīciju
18. | Kaula cements endoprotezēšanai Augstas viskozitātes kaula cements uz polimetilmetakrilāta bāzes, ir rentgenoloģiski vizualizējams, satur rentgena kontrastvielu cirkonija dioksīdu. Sterilizācijas metode - etilēna oksīds. Gentamicīna kā pamatvielas daudzums 40g kaula cements ir vismaz 0,5g. Laiks manuāli sagatavojot un bez ieprikšējas atdzesēšanas, no maisīšanas fāzes sākuma līdz darba fāzes beigām nav mazāks par 4 minūtēm un nav lielāks par 5 minūtes un 30 sekundēm pie 19 grādiem pēc Celsija.
18.1. | 40g iepakojums |  | iepak.
19. | Intramedulārās fleksiblās kaula kanāla frēzes. Frēzes galviņas šķērsgriezumā brīvā telpa jeb klīrens vismaz 50%. Frēžu diametri no 9.0 līdz 18.0mm, ar soli dažiem izmēriem no 0.5 līd 1.0 mm. Galviņas ir fiksētas pie lokanām urbja kāta, kuru garums 470 mm, AO lielais sistēmai atbilstošs fiksējošais gals urbī. Savietojama ar Acculan 3Ti un Acculan 4 spēka sistēmām. Vai universālo T veida rokturi ar Jacobs patronas galu manuālai izmantošanai.
19.1. | Frēze dia 18 mm |  | gab.
19.2. | Frēze dia 9 mm |  | gab.
19.3. | Frēze dia 10 mm |  | gab.
19.4. | Frēze dia 11 mm |  | gab.
19.5. | Frēze dia 12 mm |  | gab.
19.6. | Frēze dia 13 mm |  | gab.
19.7. | Frēze dia 14 mm |  | gab.
19.8. | Frēzes vadītājstieple ar olīvi stieņa galā. Dia 2.5 x 800 mm. |  | gab.
19.9. | Uzglabāšanas konteiners |  | gab.
19.10. | Frēzēšanas patrona (ar zemiem apgriezieniem) |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 19.pozīciju
20. * | Statiski bloķējamo augšstilba kaula stieņi
20.1. | Targon F/T
20.1.1. | Targon F (Femurs), Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis |  | gab.
Materiāls - starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns
Virsma - matēta, zilpelēka
Forma - Stienis, apaļš ar trīs garenrievām.
Atveru skaits proksimālajā galā - 2
Atveru skaits distālajā galā - 3 (apaļas)
Stieņu garums no 240mm līdz 480mm, solis ik pa 20mm
Diametrs no 8Ømm līdz 11Ømm, solis ik pa 1mm
Bloķējošās skrūves distālajam galam no 20mm līdz 60mm to diametrs 4.5 mm, solis ik pa 4mm
Fiksējošās skrūves proksimālajam galam no 36mm līdz 96mm to diametrs 6mm, solis ik pa 4mm
20.1.2. | Targon T (Tībija), Statiski bloķējams apakšdelma kaula stienis |  | gab.
Materiāls - starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns
Virsma - matēta, dzeltena
Forma - stienis, poligonāla profila, proksimālajā galā - izliekts.
Atveru skaits proksimālajā galā - 3
Atveru skaits distālajā galā - 3
Stieņu garums no 240mm līdz 405mm, solis ik pa 15mm
Diametrs no 8Ømm līdz 10Ømm, solis ik pa 1mm
Bloķējošās skrūves distālajam galam no 20mm līdz 60mm to diametrs 4.5 mm, solis ik pa 4mm
Fiksējošās skrūves proksimālajam galam no 36mm līdz 96mm to diametrs 6mm, solis ik pa 4mm
Targon F un Targon T ievadīšanai kopīgs instrumentu komplekts uz patapinājuma pamata
20.2. | Targon PH/H
20.2.1. | Targon PH, Statiski bloķējams augšdelma kaula stienis, proksimālajam galam |  | gab.
Materiāls - starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns
Virsma - matēta, pelēka
Forma - Stienis, apļš, apgrieztas pudeles forma
Diametrs proksimāli - 10mm
Diametrs distāli - 8mm/150mm garumam un 7mm/200 – 300 mm garumam
Atveru skaits proksimālajā galā - 4 diametrs 4.5mm.Proksimālā gala atrveres pārklātas ar polietelēna pārklājumu, lai nodrošinātu stabilu skrūvju fiksāciju stienī
Atveru skaits distālajā galā - 2 vai 4 atkarībā no stieņa garuma, diametrs 3.5mm
Stieņu garums no 150mm līdz 250mm.
Pieejama proksimālā stieņa garā versija kombinētiem lūzumiem - garumi no 235mm - 280mm
Stienis anatomiski adaptēts labajai kreisajai pusei
Bloķējošās skrūves distālajam galam no 18mm līdz 60mm to diametrs 3.5 mm, solis ik pa 3mm
Fiksējošās skrūves proksimālajam galam no 22mm līdz 60mm to diametrs 4.5mm, solis ik pa 2mm
20.2.2. | Targon H (humerus), Statiski bloķējams augšdelma kaula stienis, universiālais |  | gab.
Ievadāms augšdelma kaulā gan antegrādi, gan retrogrādi
Materiāls - starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns
Virsma - matēta, pelēka
Forma - Stienis, apļš, proksimālajā galā izliekts (4˚)
Diametrs - 7mm un 8mm
Atveru skaits proksimālajā galā - 2 diametrs 4.5mm.
Atveru skaits distālajā galā - 4,diametrs 3.5mm
Stieņu garums no 180mm līdz 300 mm.
Bloķējošās skrūves distālajam galam no 18mm līdz 60mm to diametrs 3.5 mm, solis ik pa 3mm
Fiksējošās skrūves proksimālajam galam no 22mm līdz 60mm to diametrs 4.5mm, solis ik pa 2mm
Proksimālajam un universālajam augšdelma kaula stieņiem viens kopīgs instrumentu komplekts uz patapinājuma pamata
20.3. | Targon PF
20.3.1. | Targon PF, Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis, proksimālajam galam |  | gab.
Materiāls - starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns
Virsma - matēta, pelēka
Forma - Stienis, apļš ar garenrievām vidus daļā, apgrieztas pudeles forma, nedaudz izliekts
Diametrs - 10mm, 12mm un 14mm
Atveru skaits proksimālajā galā - 2 (balsta skrūvei ar uzmavu un antirotācijas stienītim)
Atveru skaits distālajā galā - 2 , diametrs 4.5mm
Stienis anatomiski adaptēts labajai kreisajai pusei, kakliņa leņķi 125˚, 130˚un 135˚
Stieņu garums - 10mm diametram 180mm -460mm , 12mm diametram 180mm - 220mm, 14mm diametram 180mm - 220mm
Balsta skrūve - garums 70mm
Balsta uzmava - garums 50mm- 100mm
Antirotācijas stienīši garums - 45mm-110mm
Bloķējošās skrūves diametrs 4.5mm, garumi 20mm-80mm
20.3.2. | Targon PF, Statiski bloķējams augšstilba kaula stienis, proksimālajam galam/ garais |  | gab.
Materiāls - starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns
Virsma - matēta, pelēka
Forma - Stienis, apļš ar garenrievām vidus daļā, apgrieztas pudeles forma, nedaudz izliekts
Diametrs - 10mm, 12mm un 14mm
Atveru skaits proksimālajā galā - 2 (balsta skrūvei ar uzmavu un antirotācijas stienītim)
Atveru skaits distālajā galā - 2 , diametrs 4.5mm
Stienis anatomiski adaptēts labajai kreisajai pusei, kakliņa leņķi 125˚, 130˚un 135˚
Stieņu garums - 10mm diametram 180mm -460mm , 12mm diametram 180mm - 220mm, 14mm diametram 180mm - 220mm
Balsta skrūve - garums 70mm
Balsta uzmava - garums 50mm- 100mm
Antirotācijas stienīši garums - 45mm-110mm
Bloķējošās skrūves diametrs 4.5mm, garumi 20mm-80mm
Kopā EUR bez PVN par 20.pozīciju
21. * | Augšdelma kaula diafizāro un proksimālo lūzumu osteosintēzes bloķējamo intramedulāro stieņu sistēma. Materiāls- anodizēts titāna sakausējums, atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai titāns, atbilstošs ISO 5832-2 standartam. Stieņa dizais- dobts, taisns stienis ar paplašinājumu stieņa proksimālajā daļā attiecībā pret stieņa distālo un diafizāro daļu. Īsajam stienim proksimālā daļā piecas atveres un distālā daļā viena atvere statiskai bloķēšanai. Garajam stienim proksimālā daļā piecas atveres statiskai bloķēšanai, viena atvere dinamiskai bloķēšanai un un distālā daļā divas atveres statiskai bloķēšanai, korozijizturība: jāatbilst LVS EN ISO 13402
21.1. | Augšdelma kaula stienis, īsais. Ø8 un 9 mm, garums 140 un 160 mm |  | gab.
21.2. | Augšdelma kaula stienis, garais. Ø7 mm, garumi 180/210/225/240/255/270/285/300 mm |  | gab.
21.3. | Proksimālās daļas bloķējamās skrūves Ø3.8 mm, garums no 20 līdz 60 mm, ar soli 2 mm |  | gab.
21.4. | Bloķējamās skrūves Ø3.8 mm, garums no 20 līdz 60 mm, ar soli 2 mm |  | gab.
21.5. | Augšdelma kaula stieņa noslēdzošā gala skrūve. (0/5/10/15 mm). |  | gab.
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamo instrumentu komplektu
Kopā EUR bez PVN par 21.pozīciju
22.* | Implanti distālā rādija kaulu lūzumu un ortopēdisko operāciju gadījumos. Materiāls- anodizēts titāna sakausējums, atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai titāns, atbilstošs ISO 5832-2 standartam. Bloķējošo skrūvju diametrs 2.7 mm, kortikālo skrūvju diametrs 2.7 mm. Bloķējamās skrūves iespējams fiksēt ar 15° novirzi no vertikālās ass pa skrūves atveres pilnu aploci. Plāksnes distālajā daļā, kurā izvietotas divās rindās atveres dia 2.7 mm bloķētajām skrūvēm, ir veidota atbilstoši spieķa kaula distalās daļas anatomijai. Pieejami divu veidu plākšņu modeļi: plāksne ar taisnu plāksnes distālo daļu un plāksne ar izliekumu tās distālā daļā rādija distalās daļas pīķveida izauguma fiksācijai.
22.1. | Distala rādija plāksne V+. Plāksnes galviņā 9 atveres, plāksnes taisnajā daļā 3/5/8 atveres. Kreisās un labās puses |  | gab.
22.2. | Distala rādija plāksne V+. Plāksnes galviņā 5 atveres, plāksnes taisnajā daļā 3/5/8 atveres. Kreisās un labās puses |  | gab.
22.3. | Distala rādija plāksne V. Plāksnes galviņā 9 atveres, plāksnes taisnajā daļā 3/5/8 atveres. Kreisās un labās puses |  | gab.
22.4. | Distala rādija plāksne V. Plāksnes galviņā 7 atveres, plāksnes taisnajā daļā 3/5/8 atveres. Kreisās un labās puses |  | gab.
22.5. | Distala rādija plāksne V. Plāksnes galviņā 5 atveres, plāksnes taisnajā daļā 3/5/8 atveres. Kreisās un labās puses |  | gab.
22.6. | Bloķējamās skrūves Ø 2.7 mm, garums no 8 līdz 34 mm, ar soli 1 mm |  | gab.
22.7. | Kortikālā skrūve Ø 2.7 mm, garums no 8 līdz 34 mm, ar soli 2 mm |  | gab.
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamo instrumentu komplektu
Kopā EUR bez PVN par 22.pozīciju
23.* | Plāksne - femur kondilāra anatomiska bloķējama, kompresijas, 4,5/5,0/7.3mm skrūvēm. Indikācijas: izmanto zemu diafizāru, metafiziāru, periartikulāru un periprotēžu augšstilba kaula lūzumu osteosintēzei. Forma: anatomiski modulēta plāksne ar trapecveidīgi paplašinātu distālo galu, kurā ir vismaz 5 atveres ar iegrieztu vītni, kur fiksējas bloķējamo skrūvju 5,0 mm un vismaz 17,3 mm vai 5,5 mm kanulētās skrūves galviņa, viena skrūvju atvere 4.5 mm kortikālās skrūves fiksācijai. Starp skrūvju atverēm plāksnes distālā galā ir izvietotas vismaz 3 atveres, paredzētas šuvju izvadīšanai vai Kiršnera stiepļu ievadīšanai. Virzienā uz augšu plāksne pāriet biezā, gludā plāksnē, kurā izvietotas no 6 līdz 16 bloķēto un kortikālo skrūvju atveres. Skrūvju atverēs ir iegriezta koniska vītne - 5 mm bloķējamo fiksēto un ar maināma leņķa skrūvju galviņas fiksāciju. Skrūvju atveres 4.5 mm kortikālo skrūvju fiksācijai. Plāksnei jābūt savienojamai ar minimāli invazīvu implantācijas sistēmu, kur proksimālās skrūves - femur diafizē ir iespējams ievadīt ar speciālu RTG caurlaidīgu skrūvju vadītāju. Papildus: garums - 180-346 mm, bloķēto skrūvju atveres trapecveidīgi paplašinātā distālajā daļā - 7. Labās un kreisās puses modifikācija.
23.1. | Tībijas proksimalās daļas mediāla T veida plāksne. Plāksnes proksimālajā daļā atveres divās rindās Ø 3.5 vai 4.5 vai 5.0 mm bloķētajām vai kortikālajām skrūvēm. Virzienā uz leju no 3 līdz 8 atverēm Ø 3,5 vai 4.5mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Kreisās un labās puses. |  | gab.
23.2. | Tībijas proksimalās daļas laterāla L veida plāksne. Plāksnes proksimālajā daļā atveres divās rindās Ø 3.5 vai 4.5 vai 5.0 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Virzienā uz leju no 3 līdz 8 atverēm Ø 3,5 vai 4.5mm bloķētām un kortikālām skrūvēm (+/-1 atvere). Kreisās un labās puses. |  | gab.
23.3. | Tibijas distālā L veida plāksne. Bloķētās skrūves un kortikālās skrūves 3.5mm diametrā. Skrūves iespējams bloķēts dažādos leņķos. Labā un kreisā puse |  | gab.
23.4. | Tibijas distālā mediālā plāksne ar 3,5mm diametrā bloķētajām un kortikālām skrūvēm. Skrūves iespējams bloķēt dažādos leņķos |  | gab.
23.5. | Skrūve - kortikālā, pašuzgriezoša, titāna sakausējuma, diametrs 4.5mm Indikācijas: visa veida kaula lūzumu osteosintēze. Materiāls: pilnībā saderīgs ar Pretendenta piedāvātajām plāksnēm. Pašuzgriezoša dizaina. Skrūvju atveres veids- zvaigznīte (T25). Saderīgas ar piedāvātajām plāksnēm. Izmēri 4.5mm skrūvēm: 20- 95mm garuma pieaugums 2mm, tālāk pa 5mm. |  | gab.
23.6. | Skrūve - bloķējoša, pašuzgriezošas, titāna, diametrs 5,0mm Indikācijas: izmanto visa veida kaula lūzumu osteosintēzei. Materiāls: pilnībā saderīgs ar Pretendenta piedāvātajām plāksnēm. Apraksts: saderība ar atbilstošās sistēmas plāksnēm. Vītne uz serdeņa un galviņas. Pašuzgriezošas. Izmēri: skrūvēm 5.0mm, garums no 16mm līdz 95mm, garuma pieaugums 2mm no 16mm līdz 60mm, garuma pieaugums 5mm no 60mm līdz 95mm. |  | gab.
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamo instrumentu komplektu.
Kopā EUR bez PVN par 23.pozīciju
24.* | Implanti vidējo kaulu fragmentu lūzumu un ortopēdisko operāciju gadījumos. Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Bloķējošo skrūvju diametrs 3.5 mm, kortikālo skrūvju diametrs 3.5 mm. Bloķējamās skrūves iespējams fiksēt ar 15° novirzi no vertikālās ass pa skrūves atveres pilnu aploci.
24.1. | Tībijas proksimālās daļas laterālā L veida plāksne. Plāksnes proksimālajā daļā 4 atveres Ø 3.5 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz leju no 5 līdz 10 atverēm Ø3.5 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.2. | Tībijas distālās daļas laterālā L veida plāksne. Plāksnes distālajā daļā 3 atveres Ø 3.5 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu no 5 līdz 10 atverēm Ø3.5 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.3. | Tībijas distālās daļas mediālā plāksne. Anatomiski modulēta plāksne ar izliektu, paplatinātu distālo daļu un "pīķveida" izvirzījumu, atbistoši potītes anatomijai, kurā 9 atveres Ø 3.5 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu no 6 līdz 18 atverēm Ø3.5 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.4. | Fībulas distālās daļas plāksne. Anatomiski modulēta plāksne ar izliektu, paplatinātu distālo daļu, kurā 5 atveres Ø 2.7 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu no 3 līdz 8 atverēm Ø3.5 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.5. | Augšdelma kaula dorso laterālā plāksne. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne atbistoši augšdelma kaula anatomijai. Metafizārā daļa izleikta ar 6 atverēm Ø2.7 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu no 3 līdz 13 atverēm Ø3.5 bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
23.6 | Augšdelma kaula distāli mediālā plāksne. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne atbistoši augšdelma kaula anatomijai. Metafizārā daļa izleikta ar 6 atverēm Ø2.7 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu no 3 līdz 13 atverēm Ø3.5 bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.7. | Augšdelma kaula dorso laterālā- ekstraartikulārā plāksne. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne atbistoši augšdelma kaula anatomijai. Metafizārā daļa izleikta ar 5 atverēm Ø2.7 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu no 3 līdz 13 atverēm Ø3.5 bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.8. | Augšdelma kaula distāli mediālā plāksne. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne atbistoši augšdelma kaula anatomijai. Metafizārā daļa izleikta ar 5 atverēm Ø2.7 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu no 3 līdz 11 atverēm Ø3.5 bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. |  | gab.
24.9. | Elkoņa kaula proksimalās daļas plāksne. Plāksnes proksimālajā daļā 5 atveres Ø 2.7 mm skrūvju ievadīšanai un papildus "ķepiņa" atbistoši elkoņa kaula anatomijai ar 1 atveri Ø 3.5mm bloķētajai skrūvei. Plāksnes distālā daļa torsēta atbilstoši elkoņa kaula mediālajai virsmai. No 3 līdz 11 atverēm Ø3.5 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.10. | Augšdelma proksimālās daļas plāksne. Anatomiski modulēta plāksne ar taisnstūrveida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 9 atveres Ø3,5mm bloķējamām skrūvēm. Starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā galā ir izvietotas 9 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. Virzienā uz leju plāksne taisna ar 3 līdz 12 atverēm Ø3.5 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. |  | gab.
24.11. | Atslēgas kaula S veida plāksne. Anatomiski modulēta dizaina plāksne ar torsiju plāksnes vidusdaļā, kas plāksnes akromiālo daļu pret sternālo sagitālā plaknē norotē pret 30°. No 6 līdz 10 atverēm Ø 3,5 mm bloķētajām un 3,5 mm kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.12. | Atslēgas kaula S veida plāksne ar paplašinājumu. Anatomiski modulēta dizaina plāksne ar torsiju plāksnes vidusdaļā. Laterālajā pusē 6 atveres Ø2.7 mm bloķētajām skrūvēm. No 4 līdz 7 atverēm Ø 3,5 mm bloķētajām un 3,5 mm kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.13. | Atslēgas kaula S veida mediālā plāksne. Viegli torsēta plāskne ar no 6 līdz 8 atverēm Ø 3,5 mm bloķētajām un 3,5 mm kortikālajām skrūvēm. |  | gab.
24.14. | Atslēgas kaula akromio – klavikulārās locītavas plāksne. Plāksnes distālā daļā bajonetes veida izvirzījums un trīs atveres Ø3.5 mm skrūvēm.Diafizārā daļa anatomiski pielāgota atslēgas kaulam, no 3 līdz 5 skrūvju atverēm Ø3.5 mm bloķētajām un kortikālajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
24.15. | Taisnā plāksne Ø3.5 mm bloķētajām skrūvēm. No 5 līdz 20 atverēm. |  | gab.
24.16. | Rekonstrukcijas plāksne Ø3.5 mm bloķētajām skrūvēm. No 6 līdz 16 atverēm. |  | gab.
24.17. | Papēža kaula plāksnes Ø3.5 mm bloķētajām skrūvēm. Mazā, lielā un vidējā. |  | gab.
24.18. | Bloķējamās skrūves Ø 3.5 mm. Garums no 10 līdz 50 mm, ar soli 2 mm. |  | gab.
24.19. | Kortikālās skrūves Ø 3.5 mm. Garums no 10 līdz 50 mm, ar soli 2 mm. |  | gab.
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamo instrumentu komplektu.
Kopā EUR bez PVN par 24.pozīciju
25. | Traumatoloģijas instrumentu komplekts implantu un skrūvju izņemšanai: Instrumentu komplekts jāietver visus nepieciešamos rīkus plākšu, implantu un skrūvju izņemšanai no kauliem. Komplektā jāietilpst dažādu izmēru un veidu instrumenti, kas piemēroti dažādu formu un izmēru plāksnēm, implantiem un skrūvēm. Komplektā jābūt iekļautiem šādiem instrumentiem: • Skrūvju izvilkšanas rīki (dažādiem izmēriem un veidiem, tostarp bojātiem vai salūzušiem skrūvēm) • Plākšņu noņemšanas instrumenti • Implantu izņemšanas rīki • Speciāli rīki bojātu implantu noņemšanai • Papildus piederumi un palīgrīki (atslēgas, adapteri, u.c.)
25.1. | skrūvju izņemšanas komplekts |  | gab.
25.2. | implantu izņemšanas komplekts |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 25.pozīciju
26.* | Humerus proksimālās daļas bloķējamā plāksne "Filos" veida 3.5 mm skrūvēm. Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Anatomiski modulēta plāksne ar taisnstūrveida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 9 atveres ar iegrieztu vītni novietotas dažādos leņķos 3.5mm bloķējamo skrūvju fiksēšanai. Starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā daļā ir izvietotas 10 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. Virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā bloķētā plāksnē ar 3 līdz 9 kombinēto skrūvju atverēm.
26.1. | Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Rekonstrukcijas bloķējamā plāksne 3.5mm skrūvēm. Rekonstrukcijas dizaina bloķējama kompresijas plāksne ar kombinētām skrūvju atverēm Ø3.5 mm bloķējošām vai 3.5 mm kortikālām skrūvēm. Atveru skaits no 5 līdz 14. |  | gab.
26.2. | Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Taisnas formas bloķēta mazkontakta kompresijas plāksne 3.5mm skrūvēm. Taisnas formas mazkontakta plāksne, kurā vienā rindā izvietotas 5-12 kombinēto skrūvju atveres 3.5 mm bloķējošām vai kortikālām skrūvēm. |  | gab.
26.3. | Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Atslēgas kaula S veida bloķētā kompresijas plāksne 3.5 mm skrūvēm. Anatomiski modulēta dizaina plāksne ar torsiju plāksnes vidusdaļā, kas plāksnes akromiālo daļu pret sternālo sagitālā plaknē norotē pret 30°. No plāksnes centra laterālā un mediālā virzienā izvietotas ovālas kombinēto skrūvju atveres 3,5 mm bloķēto un 3,5 mm kortikālo skrūvju ievadīšanai. Atveres dizains nodrošina interfragmentālu vai ass kompresiju, vai arī neitrālu fiksāciju. Garums – no 95 mm līdz 120 mm, bloķēto skrūvju atveres no 6 līdz 8. |  | gab.
26.4. | Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Atslēgas kaula akromio – klavikulārās locītavas plāksne 2.7/3.5 mm skrūvēm. Plāksnes distālā daļā bajonetes veida izvirzījums (S, M un L izmēra) un trīs atveres Ø2.7 mm bloķētajām skrūvēm. Diafizārā daļa anatomiski pielāgota atslēgas kaulam, no 3 līdz 5 Ø3.5 mm bloķēto skrūvju atverēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
26.5. | Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Augšdelma kaula distāli mediālā plāskne 2.7/3.5 mm skrūvēm. Anatomiski modulēta izliektas formas plāksne atbistoši augšdelma kaula anatomijai. Metafizārā daļa izleikta ar 6 atverēm Ø2.7 mm bloķētajām skrūvēm. Virzienā uz augšu 1 atvere Ø3.5 mm kortikālajai skrūvei, kam seko 3 līdz 13 atveres Ø3.5 bloķētajām skrūvēm. Labās un kreisās puses. |  | gab.
26.6. | Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. Bloķējošās Ø3.5 mm skrūves. Saderība ar visām piedāvātajām plāksnēm. Vītne uz serdeņa un galviņas. Izmēri: garums no 10 mm līdz 60 mm, garuma pieaugums pa 2 mm. |  | gab.
26.7. | Materiāls- anodizēts titāna sakausējums. 3.5mm kortikālā skrūve Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm.Izmēri: Vītnes diametrs - 3.5mm, Serdes diametrs - 2.4mm, Galviņas diametrs - 6.0mm, Skrūvgrieža padziļinājuma platums (starp skaldnēm) - 2.5mm, Urbja diametrs - 2.5mm, Vītnes garums diapazonā no 10 - 70 mm, solis ik pa 2mm. |  | gab.
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina bezmaksas nepieciešamo instrumentu komplektu.
Kopā EUR bez PVN par 26.pozīciju
Instrumenti izgatavoti no augstvērtīga materiāla, instrumentu marķēšana, dilumizturīga un skaidri salasāma, grieznes audu preparēšanai ar īpaši cietu virsmas pārklājumu, darba virsmas forma ar noapaļotiem galiem, asmeņi no volframa karbīda materiāla ar īpaša slīpējuma asmeņa malu. Asmeņu savelkošā skrūve nedrīkst būt kniedēta; grieznes ligatūrām ar volframa karbīda darba virsmu, viena asmeņa griezošā mala ar rievotu slīpējumu, kas nodrošina precīzu griešanas funkciju un novērš materiāla izslīdēšanu. Asmeņu skrūve nedrīkst būt kniedēta; adatturiem darba virsma spicu, noapaļotu galu, volframa karbīda cietsakausējuma materiāls. Darba virsmas tekstūra smalki rievota 0,2-0,4 mm paredzēta atraumatiskām diegu adatām; visām augšminētajām prasībām ir jābūt dokumentāli pierādītām (ražotāju apliecinājumi).
27. | Asinsvadu spaile "Atraumata" De Bakey tipa asinsvadu spaile, darba virsmas garums 40mm, izliekums 450 , kopējais žokļa garums 53mm, instrumenta kopējais garums 125mm ± 5mm. |  | gab.
28. | Asinsvadu spaile "Atraumata" De Bakey tipa asinsvadu spaile, darba virsmas garums 65mm, izliekums 600 , kopējais žokļa garums 77mm, instrumenta kopējais garums 180mm ± 5mm. |  | gab.
29. | Asinsvadu spaile "Atraumata" De Bakey tipa asinsvadu spaile, darba virsmas garums 100mm, izliekums 60°, instrumenta kopējais garums 280mm ±5mm. |  | gab.
30. | Asinsvadu spaile "Atrauma" De Bakey diametrs 6 ²/₈",kopējais žokļa garums 100 mm, instrumenta garums 160mm ± 5mm; |  | gab.
31. | Atsūknēšanas kanula "POOL" darba virsma ar noapaļotu galu, diametrs 7 mm, olives diam 6,5 - 9,5mm, kopējais garums 225 mm. |  | gab.
32. | Adatas turētājs "Durogrip" taisns, darba virsma ar 0,2 mm ar šķērssvītrotu soli, paredzēta 6/0-10/0 šujamajam materiālam, diametrs 7 mm, instrumenta garums 180 mm ±5mm. |  | gab.
33. | Adatas turētājs "Durogrip" taisns, darba virsma ar 0,2 mm ar šķērssvītrotu soli, paredzēta 6/0-10/0 šujamajam materiālam, diametrs 7 mm, instrumenta garums 200 mm ±5mm. |  | gab.
34. | Adatas turētājs "WANGENSTEEN" taisns WANGENSTEEN tipa, žoklis ar 0,5 mm šķērssvītrotu soli, paredzēta 3/0 šujamajam materiālam, diametrs 10 ¾"mm, instrumenta garums 275 mm ±5mm. |  | gab.
35. | Spaile MAIER tipa taisna, darba virsma ar gropi, diametrs 10 ¼"mm, fiksācija vismaz ar trīs pakāpju rečeti, instrumenta garums 260 mm ± 5mm. |  | gab.
36. | Spaile MAIER tipa liekta, darba virsma ar gropi, diametrs 10 ¼"mm, fiksācija vismaz ar trīs pakāpju rečeti, instrumenta garums 260 mm ± 5mm. |  | gab.
37. | Hemostatiskās spailes ROCHESTER-PEAN tipa darba virsma taisna horizontālu rievojumu, noapaļotu galu, fiksācija ar trīs pakāpju rečeti. Instrumenta garums 185mm ±5mm. |  | gab.
38. | Hemostatiskās spailes ROCHESTER-PEAN tipa darba virsma taisna horizontālu rievojumu, noapaļotu galu, fiksācija ar trīs pakāpju rečeti. Instrumenta garums 240±0,5 mm. |  | gab.
39. | Hemostatiskās spailes ROCHESTER-PEAN tipa darba virsma liekta horizontālu rievojumu diametrs 7 ¼"mm, noapaļotu galu. Instrumenta garums 185 mm ± 5mm. |  | gab.
40. | Hemostatiskās spailes ROCHESTER-PEAN tipa darba virsma liekta horizontālu rievojumu diametrs 7 ¼"mm, noapaļotu galu. Instrumenta garums 200 mm ±5mm. |  | gab.
41. | Hemostatiskās spailes "Milkulicz" tipa darba virsma liekta horizontālu rievojumu diametrs 7 ¼"mm, noapaļotu galu. Instrumenta garums 185 mm ± 5mm. |  | gab.
42. | Hemostatiskās spailes "Milkulicz" tipa darba virsma liekta horizontālu rievojumu diametrs 7 ¼"mm, noapaļotu galu. Instrumenta garums 200 mm ± 5mm. |  | gab.
43. | Mikro pincete atraumatiska DIA DUST tipa, darba virsma taisna, žokļa iekšpusē dimanta putekļu pārklājums, diametrs 1 mm, instrumenta garums 180 mm ± 5mm. |  | gab.
44. | Mikro pincete atraumatiska DIA DUST tipa, darba virsma taisna, žokļa iekšpusē dimanta putekļu pārklājums, diametrs 1 mm,instrumenta garums 200 mm ± 5mm. |  | gab.
45. | Retractor "Farabeuf" āķis kopējais instrumenta garums 150mm, darba virsmas viena gala izmērs 23x16mm, 20x16 mm, darba virsmas otra gala izmērs 24x16 mm, 28x16mm. |  | gab.
46. | Meniska šuvēji All-inside bezmezgla sistēma meniska šuvei ar diviem diega enkuriem un 2-0 augstas izturības neuzsūcošu ortopēdisko diegu ar integrētu slīdošos mezglu. Rokturis ergonomisks, meniska šuves veikšanai izmantojams ar vienu roku. Ierīcē integrēta dziļuma ierobežotājierīce, kuras garums ir uzstādāms pēc vajadzības. Pakota sterila, ar individuālo marķējumu.
46.1. | meniska šuvējs ar adatu augšup vērsu 12 grādus +/- 1 grāds |  | gab.
46.2. | meniska šuvējs ar adatu augšup vērsu 24 grādus +/- 1 grāds |  | gab.
46.3. | meniska šuvējs ar reversu adatu 12 grādus +/- 1 grāds |  | gab.
Kopā EUR bez PVN par 46.pozīciju

## Instrumentu saraksts
Lietošanā nodotais instrumentu saraksts (Pretendents nodod bezmaksas (patapinājumā) lietošanā uz līguma darbības laiku)
Nr.p.k. | Iepirkuma pozīcijas Nr. | Instrumentu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Instrumentu nosaukums | Ražotājs | Pretendenta piedāvājums (kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības)
1. | 1., 24. pozīcija | Plaukstas un pēdas kaulu lūzumu bloķējošo plākšņu un skrūvju implantācijas instrumentu komplekts 1.5, 2.0 un 2.7 mm skrūvēm. | gab. | 1
2. | 1., 26. pozīcija | Distālā rādija kaulu lūzumu bloķējošo plākšņu un skrūvju implantācijas instrumentu komplekts 2.7 mm skrūvēm. | gab. | 1
4 | 2.pozīcija | Vidējo (Small) kaulu lūzumu bloķējošo plākšņu un skrūvju implāntācijas instrumentu komplekts 3.5 mm skrūvēm. | gab. | 2
5 | 2.pozīcija | Lielo (Large) kaulu lūzumu bloķējošo plākšņu un skrūvju implantācijas instrumentu komplekts 5.0 mm skrūvēm. | gab. | 1
6 | 3.pozīcija | Instrumentu komplekts Kanulēto autokompresijas skrūvju Ø2.7, 3.5 un 4.0 mm ievadei un izņemšanai. | gab. | 1
7 | 7.pozīcija | Ciskas kaula proksimālās daļas intramedulāro stieņu implantācijas instrumentu komplekts. | gab. | 1
8 | 8.pozīcija | Lielā liela kaula intramedulāro stieņu implantācijas instrumentu komplekts. | gab. | 1
9 | 9.pozīcija | Instrumentu komplekts Kanulēto dubultvītnes autokompresijas skrūvju Ø3.0 mm ievadei un izņemšanai | gab. | 1
10 | 13.pozīcija | Ciskas kaula kakliņa un galviņas parciāli aizvietojošo protēžu universālais Austin Moore implantēšanas instrumentu komplekts | gab. | 1
11 | 17.pozīcija | Instrumentu komplekts Proksimālā bicepsa tenodēzes implantiem | gab. | 1
12 | 20. pozīcija | Targon PF stieņu ievadīšanai kopīgs instrumentu komplekts | gab. | 1
13 | 21.pozīcija | Augšdelma kaula diafizāro un proksimālo lūzumu osteosintēzes bloķējamo intramedulāro stieņu sistēma | gab. | 1
14 | 22.pozīcija | Implanti distālā rādija kaulu lūzumu un ortopēdisko operāciju gadījumos. | gab. | 1
15 | 23. pozīcija | instrumentu komplekts distālo augšstilba kaula lūzumu | gab. | 1