## Sheet1
Aktualizēšanas datums 22.11.2024 |  |  | Pielikums 3.daļai
iepirkumam "Dažādu medicīnas simulatoru un trenažieru iegāde - 5.kārta", ID Nr. RSU 2024/119/AK
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
3. daļa
Transporta ventilators
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam
Transporta ventilators XHamilton Medical - HAMILTON‑T1 vai analogs.
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
I | Vispārējās prasības iekārtai vismaz:
1.1. | Transporta ventilators, kas nodrošina pieaugušo, bērnu un jaundzimušo ventilāciju.
1.2. | Gaisa padeve: integrēts ventilators (ang. v.: blower)
1.3. | Funkcijas vismaz: - KPR ventilācija; - Dinamiskā plaušu ventilācija; - Norišu reģistrs ( vismaz 10 000 notikumu ar datuma un laika zīmogu); - Plūsmas trigers; - Integrēts pneimatiskais nebulaizers; - O2 bagātināšana; - Gaidīšanas režīms ar taimeri; - Atsūkšanas rīks; - Pacienta atkarības no ventilācijas aparāta vizualizācija. - Plaušu mehānikas vizualizācija (ang. v.: Dynamic Lung).
1.4. | Specifikācijas vismaz: 1. Automātiska izelpas bāzes plūsma: - Pieaugušajiem/ pediatriskiem fiksēta 3 l/min; - Jaundzimušajiem fiksēta 4 l/min.; 2. Ieelpas spiediens 0 līdz 60 cmH2O.; 3. Maksimālais ierobežotais spiediens 60 cmH2O.; 4. Maksimālais darba spiediens: - Pieaugušie/pediatriskie : 60 cmH2O (kopējais ieelpošanas spiediens); - Jaundzimušajiem: 45 cmH2O; 5. Maksimālā elpošanas plūsma 260 l/min (120 l/min ar 100% O2); 6. Minimālais izelpas laiks 20 % no cikla laika; (0,2 līdz 0,8 s.); 7. Minūtes tilpuma jauda Līdz 60 l/min; 8. Ieelpas tilpums: - Pieaugušajiem/ pediatriskiem: 20 līdz 2000 ml; - Jaundzimušajiem: no 2 līdz 300 ml;
1.5. | Pneimatiskā veiktspēja vismaz: 1. Augstspiediena skābekļa ieplūde: - Spiediens: 2,8 līdz 6 bāri / 41 līdz 87 psi; - Plūsma: maksimāli 200 l/min; - Savienojums: DISS (CGA 1240) vai NIST; 2. Zemspiediena skābekļa ieplūde ; - Spiediens: maksimāli 6 bāri / 87 psi ; - Plūsma: ≤ 15 l/min; 3. Gāzes sajaukšanas sistēma: - Piegādātā plūsma: - > 260 l/min ±10% pret apkārtējo spiedienu (jūras līmenī); - > 200 l/min ar 100% skābekli; - Pievadītais spiediens: - Pieaugušo/ pediatriskais 0 līdz 60 cmH2O; - Jaundzimušajiem 0 līdz 45 cmH2O; - Plūsmas precizitāte: ±10% vai ±300 ml/min.
1.6. | Iekārtu iespējams savienot: - Ar mobilo lietotni; - Ar usb.
1.7. | Skaļums ne vairāk kā 55 dB.
1.8. | Monitors: - Izmērs vismaz 8,4 collas. - Rezolūcija vismaz 640 x 480 pikseļi.
1.9. | Izmērs 320 x 220 x 270 mm ar pielaidi +/- 50 mm.
1.10. | Svars ne vairāk kā 6,5 kg.
1.11. | Akumulatora darbības laiks vismaz 4 stundas.
1.12. | Papildus prasības vismaz: - kapnogrāfs; - gaisa mitrinātājs;
II | Ventilācijas režīmi vismaz:
2.1. | Uz tilpuma balstīta, adaptīva spiediena kontrole: - Ieelpas ir uz tilpuma balstītas, spiediena kontrolētas un obligātas: - Tilpuma balstītās, spiediena kontrolētas ieelpas var aizvietot ar spiediena atbalstītu spontānu ieelpu; - Ieelpas ir ar plūsmas cikliskumu un nodrošina noteiktu tilpumu, lai atbalstītu pacienta ierosinātas ieelpas.
2.2. | Spiediena kontrolēti režīmi: - Visas ieelpas, neatkarīgi no tā, vai tās ierosina pacients vai ventilators, ir spiediena kontrolētas un obligātas; - Obligātās ieelpas ir spiediena kontrolētas. Obligātās ieelpas var aizvietot ar spontānām, spiediena atbalstītām ieelpām; - Katra ieelpa ir spontāna, ar vai bez spiediena atbalstītas spontānas ieelpas.
2.3. | Inteliģentā ventilācija: - Operators nosaka minūtes tilpumu, PEEP ( ang. v.: Positive end-expiratory pressure) un skābekli. Pārējo - biežumu, tilpumu, spiedienu un ieelpu/ izelpu attiecibu nosaka no pacienta fizioloģiskajiem datiem.
III | Komplektā vismaz:
3.1. | Transporta ventilators - 1 gab.
3.2. | Neinvazīvās ventilācijas (NIV) maskas: - full face mask M izmēra - 3 gab. - full face mask L izmēra - 3 gab. - total face mask M/L izmēra - 3 gab. - deguna maska - 2 gab.
3.3. | Nazālās kaniles (augstas plūsmas nazālo kaniļu (APNK) terapijai) - 12 gab.
3.4. | Caurules atbilstoši APNK un NIV terapiju nodrošināšanai.
3.5. | Kabelis iekārtas savienošanai ar elektroapgādi - 1 gab.
3.6. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
IV | Papildus prasības
4.1. | Piegāde un uzstādīšana: ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
4.2. | Darbinieku apmācība: pēc Preces piegādes un uzstādīšanas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā veikt darbinieku apmācību individuāli vai grupā (centra darba laikā, pirms tam apmācību laikus saskaņojot ar klīnisko studiju koordinatoru).
4.3. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
4.4. | Garantijas laikā, piegādes priekšmetam, tā darbības traucējumu gadījumā pretendentam jānodrošina kvalificēta darbinieka pieejamība. Darbiniekam jābūt sasniedzamam 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pieteikuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža, līgumā norādītajai kontaktpersonai.
4.5. | Piegādes adrese: Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26A
* Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norāda informāciju – tehnisko aprakstu – par iesniegto piedāvājumu un atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Minimālās tehniskās specifikācijas prasības”, t.sk. skaitā, bet ne tikai, piedāvātās preces nosaukumu, preces ražotāja un modeļu nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus, piedāvājumā iekļauto līguma izpildes termiņu, piedāvātos piegādes, uzstādīšanas, garantijas un apmācības nosacījumus, u.c. (ja tādi specifikācijās ir iekļauti);
* Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.