## Saturs
Pielikums Nr. 3 pie atklāta konkursa “Oftalmoloģijas un elektrokardiogrāfijas iekārtu iegāde” , id. Nr. BS 2024/17K_apspriede, Nolikuma
Transporta barotnes, tamponi un piederumi paraugu noņemšanai
Daļas Nr. | Nosaukums
1 | Elektrokardiogrāfs moduļa tipa - 3 gab.
2 | Autorefraktokeratometrs ar bezkontakta tonometru un pahimetrijas funkciju - 2 gab.
3 | Spraugas lampa - 1 gab.
4 | Redzes pārbaudes monitors - 2 gab.
5 | Proves lēcu un rāmja komplekts - 1 gab.

## EKG sistēma
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Elektrokardiogrāfijas sistēma - 1 komplekts
1. | Elektrokardiogrāfs moduļa tipa - 3 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1.1. | Pieslēgums datoram ar programmatūru
1.2. | Ne mazāk kā 12 EKG novadījumu monitorēšana
1.3. | Ne mazāk kā 1000 kardiogrammas lokāli ar pārsūtīšanu un saglabāšanu uz centrālo serveri
1.4. | Izdruka formātos vismaz: 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
1.5. | Interpretācijas algoritms, kas izmanto specifiskus dzimuma un vecuma kritērijus
1.6. | Skanēšanas biežums ne mazāk kā 32 000 sek/kanālā kardiostimulatora pīķa noteikšanai un ne mazāk kā 1000 sek/kanālā pierakstam
1.7. | Pieraksta frekvenču josla no 0.05 līdz 300 Hz
1.8. | Iekārtai ir bāzes līnijas filtrs
1.9. | Pieraksta ātrums ne mazāk kā 25 un 50 mm/sek
1.10. | Pastiprinājums vismaz 5, 10, 20 mm/mV
1.11. | Zemas caurlaidības filtrs ne mazāk kā 150Hz
1.12. | EKG datu saņemšana izmantojot bezvadu datu iegūšanas moduli
1.13. | Savietojams ar 4.punkta piedāvāto apstrādes sistēmu
1.14. | Pieslēgums centrālajam serverim izmantojot slimnīcas WiFi vai LAN lokālo tīklu
1.15. | Kompektācijā soma moduļa pārnēsāšanai, bezvadu pacienta kabeļa modulis, pacienta kabelis ar snap tipa savienojumiem, vienreizlietojamo elektrodu komplekts
1.16. | Savietojams ar 3.punkta piedāvāto vakuuma sistēmu
2. | Pārvietojams 12 novadījumu elektrokardiogrāfs - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
2.1. | Skārienjūtīgs, vismaz 10" krāsains šķidro kristālu ekrāns
2.2. | Ne mazāk kā 12 EKG novadījumu monitorēšanai un iekārtas vadībai
2.3. | Ne mazāk kā 40 kardiogrammas lokāli ar pārsūtīšanu un saglabāšanu uz centrālo serveri
2.4. | Integrēts A4 formāta termoprinteris izdrukai formātos: 3+1, 3+3, 6, 6+6, 12
2.5. | Z veida perforēts termopapīrs A4
2.6. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls un autonoma darbība no uzlādējama akumulatora
2.7. | Interpretācijas algoritms, kas izmanto specifiskus dzimuma un vecuma kritērijus
2.8. | Skanēšanas biežums ne mazāk kā 40 000 sek/kanālā kardiostimulatora pīķa noteikšanai un ne mazāk kā 1000 sek/kanālā pierakstam
2.9. | Pieraksta frekvenču josla no 0.05 līdz 300 Hz
2.10. | Bāzes līnijas filtrs
2.11. | Pieraksta ātrums 5, 10, 25, 50 mm/sek
2.12. | Pastiprinājums 5, 10, 20 mm/mV
2.13. | Zemas caurlaidības filtrs ne mazāk kā 300Hz
2.14. | Iekārta ne lielāka kā 45x40x12cm (platums x dziļums x augstums)
2.15. | "Labākās 10 sekundes"funkcija
2.16. | Ātrās meklēšanas iespēja ar vienu pieskārienu
2.17. | Kompektācijā rati EKG pārvietošanai
2.18. | Kompletācija vismaz 3 papīra iepakojumi un pacienta kabeļu komplekts EKG izmeklējumiem
2.19. | Savietojams ar 4.punkta piedāvāto apstrādes sistēmu
2.20. | Savietojams ar 3.punkta piedāvāto vakuuma sistēmu
3. | EKG vakuuma elektrodu sistēma - 4 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
3.1. | Augstākā 1 pacienta aizsardzības klase
3.2. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
3.3. | Vakuuma diapazons vismaz 60-260 mbar, regulējams vismaz 4 līmeņu vakuuma diapazonā ar jaudas korekciju un indikāciju panelī
3.4. | Iekārtai ir defibrilācijas aizsardzība
3.5. | Elektrodu turētāja rokas pagrieziena rādiuss vismaz 360°
3.6. | Sudraba – sudraba hlorīda elektrodi
3.7. | Silikona piesūcekņi, individuāli un viegli nomaināmi
3.8. | Teleskopiska elektrodu turētāja roka
3.9. | Ierīce ar stiprinājumu pie EKG vai ekvivalents risinājums
3.10. | Ierīcei seši vakuuma elektrodu kabeļi vismaz 1m, četri vismaz 1.3m
4. | EKG datu arhivācijas un apraksta sistēma | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
4.1. | Sistēma paredzēta EKG datu arhivācijai un analīzei
4.2. | Sistēma savietojama ar 1.,2.,3 punkta aprakstītām iekārtām
4.3. | Sistēma ir tīmeklī bāzēta, ārsta piekļuve iespējama no jebkuras viedierīces ar interneta pārlūku, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Piekļuves līmeņus ir iespējams pielāgot lietotāja līmenim
4.4. | Sistēma pieļauj neierobežotu lietotāju skaitu
4.5. | Sistēmai iespējams pievienot līdz 12 elektrokardiogrāfijas iekārtām
4.6. | Sistēmu nākotnē iespējams papildināt ar EKG holteru, veloergometrijas, asinsspiediena un spirometrijas izmeklējumiem
4.7. | Sistēmu ir iespējams savietot ar slimnīcas informācijas sistēmu, izmantojot HL7 vai DICOM interfeisu
4.8. | Pretendents nodrošina EKG datu slimnīcas esošajā EKG arhivācijas sistēmā Mortara Modality migrāciju uz piedāvāto sistēmu
4.9. | Sistēma analīzes logā ļauj veikt vismaz sekojošas darbības:
4.10. | EKG apraksts
4.11. | EKG salīdzināšana ar senāku izmeklējumu
4.12. | ir pieejami EKG mērrīki amplitūdas un intervālu mērījumiem
4.13. | iespējams pielāgot attēlojuma un izdrukas amplitūdu vismaz 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
4.14. | iespējams pielāgot attēlojuma un izdrukas ātrumu vismaz 5, 10, 25, 50 mm/mV
4.15. | iespējams pielāgot attēlojuma un izdrukas formātus vismaz 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 12x1 un vidējie kompleksi
4.16. | iespējams pielāgot attālojuma un izdrukas signāla filtrus vismaz 25, 40, 150Hz
4.17. | ir automātiskie mērījumi vismaz sekojošiem parametriem: sirdsdarbības frekvence, P zobs, PR intervāls, QRS intervāls, QT intervāls, QTc pēc Bazeta, QTc pēc Friderica, QTc pēc Hodges, PQRST asis
5. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 48 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 7 (septiņas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
piedāvātais Piegādes termiņš (izteikts nedēļās)

## Autokeratorefraktometrs
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Autorefraktokeratometrs ar bezkontakta tonometru un pahimetrijas funkciju - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc direktīvas EKK regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Mērījumu diapazons refraktometrijai:
1.1. | Sfēra vismaz no -30 D līdz +25 D (vismaz divi soļi: 0,12 D un 0,25 D)
1.2. | Cilindrs vismaz 0 D ± 12 D (vismaz divi soļi: 0,12 D un 0,25 D)
1.3. | Ass vismaz no 0° līdz 180° (vismaz divi soļi: 1° un 5°)
1.4. | Minimālais zīlītes diametrs mērījumu veikšanai ne vairāk kā 2 mm
2. | Mērījumu diapazons keratometrijai:
2.1. | Izliekuma rādiuss vismaz no 5 līdz 13 mm (solis ne vairāk kā 0,01 mm)
2.2. | Radzenes astigmātisma stiprums vismaz 0 D ± 12 D (vismaz divi soļi: 0,12 D un 0,25 D)
2.3. | Refraktīvais stiprums vismaz no 26 D līdz 67 D (vismaz divi soļi: 0,12 D un 0,25 D)
2.4. | Ass vismaz no 0° līdz 180° (vismaz divi soļi: 1° un 5°)
2.6. | Radzenes diametra mērīšana
3. | Mērījumu diapazons bezkontakta tonometrijai:
3.1. | Spiediens vismaz no 1 līdz 60 mmHg (ar soli ne lielāku par 1 mmHg)
3.2. | Vismaz divu spiediena mērīšanas diapazonu izvēle
4. | Mērījumu diapazons pahimetrijai:
4.1. | vismaz no 400 līdz 750 µm (ar soli 1 µm)
5. | Starpzīlīšu attāluma mērīšana
5.1. | vismaz no 30 līdz 85 mm (ar soli ne lielāku par 0,5 mm)
6. | Automātisko un manuālo mērījumu funkcija
6.1. | Kursorsvira vai ekvivalents risinājums manuālai ierīces pozicionēšanai un vadībai
7. | Fiksācijas mērķis mērījumiem: iekšējais gaismas punkts
8. | Automātiskā miglošana (akomodācijas atslābināšana)
9. | Automātiskā acs spiediena korekcija ar pahimetrijas datiem
10. | Skārienjūtīgs, regulējams vadības ekrāns ar diametru vismaz 7"
11. | Iebūvēts termoprinteris ar automātisku papīra griezēju
11.1. | Komplektācijā vismaz 3 termopapīra ruļļi
12. | Komplektācijā vismaz 2 zoda atbalsta papīra fiksatori un vismaz 3 iepakojumi ar atbalsta papīru
13. | Komplektācijā vienai iekārtai savietojams galds, otram ir montāža pie esošās oftalmologa darba stacijas
14. | Komplektācijā testa acs modelis
15. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
16. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 48 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 7 (septiņas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
piedāvātais Piegādes termiņš (izteikts nedēļās)

## Spraugas lampa
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Spraugas lampa - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Galileja tipa vismaz 5 palielinājumu konverģējošs binokulārs mikroskops
2. | Integrēts LED gaismas avots ar intensitātes regulēšanu
3. | Okulāru palielinājums 12,5x
4. | Okulāriem vismaz ± 8 D pielāgošana
5. | Vismaz 3 līmeņu palielinājums, kas nodrošina vismaz 10 līdz 25x palielinājumu
6. | Redzes lauka izmēri nodrošina vismaz 6 – 38 mm diapazonu
7. | Starpzīlīšu attālums regulējams vismaz 55 – 80 mm diapazonā
8. | Objektīva fokusa darba attālums vismaz 65 mm
9. | Gaismas kūlīša spraugas maksimālais platums vismaz līdz 10 mm
10. | Gaismas kūlīša spraugas maksimālais garums vismaz 14 mm
11. | Vismaz 4 dažādas atvēruma diafragmas, kas nodrošina atvērumu vismaz 0,3 – 12 mm diapazonā
12. | Nepārtraukts spraugas rotācijas diapazons vismaz ±90°
13. | Integrēti filtri vismaz: kobalta zilais, zaļais (sarkano absorbējošais), sarkanais, dzeltenais.
14. | Kustības diapazons vismaz 30 mm vertikāli, 100 mm gareniski, 100 mm laterāli
15. | Zoda balstam komplektācijā papīrs vismaz 100 procedūru veikšanai
16. | Komplektā spraugas lampai piemērots galdiņš ar elektrisku augstuma regulāciju, uz riteņiem ar bremzi
17. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 10 dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
piedāvātais Piegādes termiņš (izteikts nedēļās)

## Ekrāns
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Redzes pārbaudes monitors - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Monitors ar integrētu vadības datoru
2. | Monitora izmērs ne mazāks par 21''
3. | Gaismu neatstarojošs displejs
4. | Displeja apgaismojums vismaz 200 cd/m2
5. | Ar bezvadu tālvadības pulti
6. | Testēšanas distance vismaz 3-6 m diapazonā
7. | Standarta testi, tajā skaitā optotipu, kontrasta, krāsu un stereo
8. | Ir iespējams mainīt testu secību
9. | Vismaz Letters, Numbers, Symbols, Snellen E, Landolt C, ETDRS optotipi, astigmatisma tests, stereotests, Worth tests, sarkanais/zaļš tests
10. | Jānodrošina vismaz horizontālā, vertikālā, atsevišķs burta maskas
11. | Asuma mērvienības vismaz decimālas, LogMar, Snellen (m)
12. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektrisakais tīkls
13. | Piemērots sienas montāžai, komplektācijā iekļauti visi nepieciešamie stiprinājumi
14. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana, tajā skaitā montāža pie sienas, un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 48 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 7 (septiņas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
piedāvātais Piegādes termiņš (izteikts nedēļās)

## Proves_lēcu_kompl
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 54. daļa
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Proves lēcu un rāmja komplekts - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1.1. | Lēcas ar ietvaru un izturīgām atzīmēm uz tā ar lēcas tipu
1.2. | Vismaz 40 sfērisku (+ un -) lēcu pāri:
1.2.1. | 0,25 D līdz 6 D ar soli 0,25 D
1.2.2. | 6,5 D līdz 10 D ar soli 0,5 D
1.2.3. | No 11 D ar soli 1 D
1.3. | Vismaz 20 cilindrisku (+ un -) lēcu pāri
1.3.1. | 0,25 D līdz 4 D ar soli 0,25 D
1.3.2. | 4,5 D līdz 6 D ar soli 0,5 D
1.4. | Vismaz 12 prizmu pāri
1.4.1. | 0,5 D
1.4.2. | 1 D līdz 6 D ar soli ne lielāku kā 1 D
1.5. | Vismaz 12 aksesuāri (citu tipu lēcas, filtri utml.)
1.6. | Lēcu uzglabāšanas koferis
1.7. | Piemērots piedāvātajām lēcām ar atzīmēm konkrētajām lēcām
2. | Proves lēcu rāmis
2.1. | Universāls rāmis, piemērots 1. pozīcijā piedāvātajām lēcām
2.2. | Starpzīlīšu attālums regulējams vismaz 55-70 mm diapazonā
2.3. | Pielāgojams pacienta anatomiskajai galvas formai
3. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
piedāvātais Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
piedāvātais Piegādes termiņš (izteikts nedēļās)