2-4. pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

# Kravu kontroles rentgena iekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksts

Pirms kravu kontroles rentgena iekārtas pieņemšanas – nodošanas piegādātājs pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē veiks šādus testus atbilstoši standartiem ANSI N42 46-2008 un IEC62523 (Piegādātājam tests jāveic arī, lai sagatavotu piedāvājumu, norādot testa rezultātus tehniskajā piedāvājumā):

- Iespiešanās dziļums tēraudā (Nolikuma prasības pārbaude), lai pārliecinātos par piedāvājumā norādītās iekārtas caursišanas spēju (Nolikuma prasības pārbaude)

  - skenēšanas ātrums testa laikā 8 km/h un 30 km/h

  - Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētā caursišanas spēja ir atbilstoša piedāvājumam vai ir labāka

- Vara stieples redzamības tests (Nolikuma prasības pārbaude)

- iekārtai jāspēj identificēt vara stiepli atbilstoši pretendenta piedāvātajam. Vienas vara stieples identificēšana ir definēta kā iekārtas spēja konstatēt vienu atbilstoša diametra vara stiepli.

- skenēšanas ātrums 8 km/h un 30 km/h.

- Testā izmantojamas sinusveida formā izliektas vai taisnas stieples.

- Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.

- Telpiskās izšķirtspējas tests (Nolikuma prasības pārbaude)

- Lai noteiktu mazāko attālumu starp četrstūra stieņiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojami trīs četrstūra stieņi. Stieņu platums ir d, attālums starp stieņiem 2d.

- Lai noteiktu mazāko attālumu starp metāla plāksnes četrstūra izgriezumiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojama plāksne ar trim četrstūra izgriezumiem. Izgriezuma platums ir d, attālums starp izgriezumiem 2d

- skenēšanas ātrums testēšanas laikā 8 km/h un 30 km/h

- Tests tiek uzskatīts par izietu, ja radiografiskajā attēlā ir redzami trīs stieņi un konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.

- Tiek testēs divos stāvokļos vertikāli un horizontāli

- Organisko/ neorganisko vielu izšķiršanas tests

Tests tiek uzskatīts par izietu, ja radiografiskajā attēlā testējamie materiāli tiek atspoguļoti atbilstoši piedāvājumā norādītajām krāsām, veicot to atkārtotu skenēšanu 2 reizes. Testējamie materiāli:

- Svins

- Tērauds

- Varš

- Stikls parastas

- Stikls organiskais

- Alumīnijs

- Sāls

- Cukurs

- Ūdens

- Skenēšanas ātruma diapazona tests.

Skenēšanas darbības pārbaude minimāla un maksimālajā ātrumā

- Testa norises vieta un kārtība:

  - Zilupes MKP

  - Piegādātāja testa vieta

  - Testu veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus un testējamos materiālus jānodrošina piegādātājam

- Testi Nr.1, Nr.2 un Nr.3 veicami vienlaicīgi.

- Testu rezultātus apliecina radiografisko attēlu izdrukas, kas ir testēšanas pārskata neatņemam sastāvdaļa

- Pārskatā jānorāda Iekārtas nosaukums, testa veikšanas datums, radiografisko attēlu identifikācijas nr. (pievienojot attēlu izdrukas), kā arī testa veicēju kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā Iepirkuma komisija varētu sazināties

# Veiktspējas testa Nr.1 pirms iekārtu pieņemšanas kā arī Piegādātāja testa (paraugs)

| Testa vieta: | Zilupes MKP |  |
| --- | --- | --- |
| Datums: |  |  |
| Radiografisko attēla identifikācijas nr. (attēla izdruka pielikumā) |  |  |
| Iekārtas nosaukums |  |  |
| Piegādātāja testa veicēja kontaktinformācija |  |  |

- Iespiešanās dziļums tēraudā veicot skenēšanu ar ātrumu 8 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Vara stieples redzamība skenēšanas attēlā (Wire detection) veicot skenēšanu ar ātrumu 8 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Telpiskā izšķirtspēja (Spatial resolution) veicot skenēšanu ar

ātrumu 8 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| Vertikāli xx mm | xx mm |
| Horizontāli xx mm | xx mm |

Organisko/ neorganisko vielu izšķiršanas tests veicot skenēšanu ar

- ātrumu 8 km/h

| Materiāls | Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| - Svins |  |  |
| - Tērauds |  |  |
| - Varš |  |  |
| - Stikls (parastais) |  |  |
| - Stikls (organiskais) |  |  |
| - Alumīnijs |  |  |
| - Sāls |  |  |
| - Cukurs |  |  |

- Skenēšanas ātruma diapazona tests:

|  | Pretendenta piedāvātais | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| Minimālais km/h |  |  |
| Maksimālais km/h |  |  |

Testa veicēju paraksti:

# Veiktspējas testa Nr.2 pirms iekārtu pieņemšanas kā arī Piegādātāja testa (paraugs)

| Testa vieta: | Zilupes MKP |  |
| --- | --- | --- |
| Datums: |  |  |
| Radiografisko attēla identifikācijas nr. (attēla izdruka pielikumā) |  |  |
| Iekārtas nosaukums |  |  |
| Piegādātāja testa veicēja kontaktinformācija |  |  |

- Iespiešanās dziļums tēraudā veicot skenēšanu ar ātrumu 30 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Vara stieples redzamība skenēšanas attēlā (Wire detection) veicot skenēšanu ar ātrumu 30 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Telpiskā izšķirtspēja (Spatial resolution) veicot skenēšanu ar

ātrumu 30 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| Vertikāli xx mm | xx mm |
| Horizontāli xx mm | xx mm |

Organisko/ neorganisko vielu izšķiršanas tests veicot skenēšanu ar

- ātrumu 30 km/h

| Materiāls | Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| - Svins |  |  |
| - Tērauds |  |  |
| - Varš |  |  |
| - Stikls (parastais) |  |  |
| - Stikls (organiskais) |  |  |
| - Alumīnijs |  |  |
| - Sāls |  |  |
| - Cukurs |  |  |

- Skenēšanas ātruma diapazona tests:

|  | Pretendenta piedāvātais | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| Minimālais km/h |  |  |
| Maksimālais km/h |  |  |

Testa veicēju paraksti: