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Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ar 2024.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.9/f izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par konkursa procedūras ar sarunām “Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/239/CCEI (turpmāk – Konkurss), nolikumu un vienlaikus ar atbilžu sniegšanu jautājumu iesniedzējam ievieto šo informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā attiecīgā iepirkuma sadaļā.

Jautājums 	
“ Tehniskajās prasībās vispārīgās sadaļas 7.4. punkts ir nosaukts par organisko / neorganisko vielu izšķiršana, un prasībā ir noteikts: "Testējamā materiāla krāsa, kas jāparāda rentgenogrāfiskajā attēlā Iekārtas veiktspējas tests:". Tehnisko prasību 7. punktā noteikts, ka tests jāveic saskaņā ar ANSI N42 46-2008 standartu, un tas attiecas uz visiem 7.-1., 7.2., 7.3. un 7.4. punktā minētajiem testiem.
Cik mums zināms, testēšanas standarts ANSI N42 46-2008 neietver materiālu atdalīšanas testu, tādēļ kļūst neiespējami izpildīt punkta 7.4. prasību. 
Lai nodrošinātu 7.4. punkta izpildi, mēs rekomendējam iepirkuma komisijai pieprasīt standartu IEC62523, kas tiek izmantots, lai pārbaudītu radiogrāfisko materiālu atdalīšanu. Materiālu atdalīšanai pretendentiem arī būtu jāapraksta pārbaudes procedūra, lai nodrošinātu atbilstību drošības prasībām.
Tāpat ierosinām komisiju pieprasīt, lai iekārtu veiktspējas pārbaude tiktu iekļauta iesniegšanas dokumentos, kur tiktu parādīta testēšanas metodika un rezultāti.”  

Atbilde
Komisija paskaidro, ka tiks veikti grozījumi.


