## Sheet1
| pēdējais aktualizēšanas datums | 29.11.2024.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz informatīvā materiāla lapas numuru, kurā norādīta atbilstība izvirzītajām prasībām
| Iekārta 6 minūšu iešanas testam | 2 gab
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1. | Vispārīgās prasības:
1.1. | Iekārtai ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/754. Pretendentam jāiesniedz ES atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEK (regulas pārrejas periodā) vai medicīnas ierīču regulai 2017/745 un CE sertifikāts (ja ierīces klase ir IIA vai IIB) |  | Jāiesniedz dokuments
1.2. | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža (Vērtēšanas kritērijs B) |  | Jāieraksta garantijas termiņš
1.3. | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1.4. | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā. Ierašanās uz garantijas remontu ne vairāk kā 4 stundu laikā no pieteikuma brīža |  | Jāiesniedz dokuments
1.5. | Iekārta ir jauna ražotas ne ātrāk kā 2 gadus pirms iepirkuma izsludināšanas, iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1.6. | Iekārtas piegāde ne vairāk kā 6 nedēļu laikā no pasūtīja veikšanas brīža
2. | Veicamās funkcijas:
2.1. | Aerobās kapacitātes un fiziskās izturības novērtēšanai
3. | Tehniskās prasības:
3.1. | Piemērota 6 minūšu staigāšanas testam
3.2. | Ieraksta datus par sirdsdarbību un SpO2
3.3. | Iespējama pārnese uz datoru un izdruka ar visiem testa datiem
3.4. | Bezvadu sistēma
3.5. | Pulsooksimetrs ar Bluetooth®, bezvadu
3.6. | Pulsooksimetra ekrānā tiek atspoguļota informācija par skābekļa saturāciju (SpO2)
3.7. | Pulsooksimetra ekrānā tiek atspoguļota informācija pulsa radītāji
3.8. | Pulsooksimetra ekrānā tiek atspoguļota informācija pieslēguma radītāji: sensora statuss, Bluetooth® savienojums, pulsa signāls
3.9. | Pulsooksimetra svars (aptuveni ar siksnu un sensoru) 70 grami +/- 10%
3.10. | Pulsooksimetra izmēri (bez siksnas un sensora) 56 mm x 74 mm x 20 mm +/- 10%
3.11. | Planšete ir Operētājsistēma Android
3.12. | Planšetei ir Procesors 1,6 GHz Dual-Core vai labāks
3.13. | Planšetes ekrāna izmērs ne mazāk kā 7 ”
3.14. | Planšetē ir interneta savienojums, notiek Bezvadu veidā (WiFi)
4. | Iekārtas maksimālais elektroenerģijas patēriņš, W (Vērtēšanas kritērijs C) | Pretendenta piedāvātās preces parametri (vērtēšanas kritērijs C) | Jāieraksta iekārtas maksimālais elektroenerģijas patēriņš, W. Kā arī norādīt informatīvā materiāla lapas numuru, kurā tas ir norādīts
4.1. | Iekārtas maksimālais elektroenerģijas patēriņš, W