- 11.03.2025

- Komisijas atbildes uz Atklāta konkursā  „SIA "Cēsu klīnika" medicīnas tehnoloģiju  iegāde un piegāde”, Iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2025/6/AK iesniegtajiem pretendentu jautājumiem

8. daļa “Pacientu transportēšanas guļrati”

| punkts | Tehniskās specifikācijas prasība | Jautājums | Komisijas atbilde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | reversā Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 20˚ leņķī ± 3˚ | Lūgums koriģēt prasību uz “reversā Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 15˚ leņķī ± 3˚”, tādejādi neierobežojot konkurenci. | Konkurence netiek ierobežota, jo ar pielaidi piedāvājuma specifikācija tiek izpildīta |
| 1.18. | Kājgalis aprīkots ar nolaižamiem stumšanas rokturiem | Lūgums šo prasību norādīt kā vēlamu, tādejādi neierobežojot konkurenci. | Prasība tiek saglabāta. Stumšanas rokturis nepieciešams guļratu pārvietošanai. |
| 1.22. | Leņķa indikatori atzveltnes sekcijai | Lūgums šo prasību norādīt kā vēlamu, tādejādi neierobežojot konkurenci. | Leņķa indikators ir klīnikas prasība, jo viss aprīkojums ir plānots NMP un uzņemšanas nodaļai, kur ratu komplektācijai ir jāatvieglo personāla darbs. Prasība neierobežo konkurenci, ir vairāki ražotāji. |
| 1.24. | Ratu celtspēja (SWL) ne mazāk kā 320 kg. | Lūgums mainīt prasību uz “Ratu celtspēja (SWL) ne mazāk kā 300 kg”, tādejādi neierobežojot konkurenci. | Ratu celtspēja (SWL) ne mazāk kā 320 kg ( +/- 10kg). Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta. |

10. daļa “Funkcionālā kušete NMP un uzņemšanas nodaļai”

| punkts | Tehniskās specifikācijas prasība | Jautājums | Komisijas atbilde |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Noņemami, regulējami roku balsti - 2 gab. | 1. kādam nolūkam šie rokturi paredzēti : vai roku novietošanai, lai veiktu kādas manipulācijas, mērījumus (asinsspiedienu, asins analīzes) utml. 2. Ko nozīmē “REGULĒJAMI” ? 3. ko nozīmē “NOŅEMAMI”, - vai rokturiem fiziski jābūt noņemamiem, vai arī tos var tikai nolaist uz leju nepieciešamības gadījumā ? | 1. roku balstu funkcija ir , lai varētu pacientam veikt manipulācijas - roku novietojot ergonomiskā stāvoklī. Manipulācijas varbūt visdažādākās, gan Jūsu nosauktās, gan pārsiešana, u.c. 2. regulējami, tas nozīmē, ka rokas balsts ir funkcionāls, paceļams vai nolaižams, atkal, lai ievērotu ergonomikas principus 3. Jā, jābūt fiziski noņemamiem |
| 6 | Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° leņķa līdz + 80° leņķī pielaide ±5° | Lūgums mainīt šo prasību uz “Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° leņķa līdz + 65° leņķī pielaide ±5°” vai “Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° ±5° leņķa līdz ne mazāk kā 65° leņķim”, tādejādi neierobežojot konkurenci | Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° leņķa līdz + 80° leņķī pielaide ±10° Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta |

15. daļa “Izmeklējuma kušete”

| 6 | Galvgaļa sekcijai piestiprināti divi augstuma regulācijas kronšteini | Vai ir nozīmīgi kāds galvas sekcijas augstuma regulācijas mehānisma risinājums tiek izmantots? Lūgums koriģēt prasību “Galvgaļa sekcijai piestiprināti divi augstuma regulācijas kronšteini vai ekvivalents risinājums” | Galvgaļa sekcijai piestiprināti divi augstuma regulācijas kronšteini (vai ekvivalents). Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta. |
| --- | --- | --- | --- |

16. daļa “Funkcionālā elektriski regulējama kušete”

| 6 | Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° leņķa līdz + 80° leņķī pielaide ±5° | Lūgums mainīt šo prasību uz “Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° leņķa līdz + 65° leņķī pielaide ±5°” vai “Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° ±5° leņķa līdz ne mazāk kā 65° leņķim”, tādejādi neierobežojot konkurenci | Galvgaļa slīpuma regulācija no – 35° leņķa līdz + 80° leņķī pielaide ±10° Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Kušetes celtspēja ne mazāk kā 250 kg | Lūgums koriģēt prasību ” Kušetes celtspēja ne mazāk kā 180 kg”, tādejādi neierobežojot konkurenci. | Tiek saglabāta, Kušetes celtspēja ne mazāk kā 250 kg ( +/- 10 kg) Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta |

17. daļa   “Fizikālās terapijas iekārta - bezkontakta ultraskaņa”

| 3 |  | Ja iekārtai ir 2 kanāli , tātad vienlaicīgi pieslēgti ir divi aplikatori? | Jā |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ultraskaņas terapijas darba režīmi: nepārtraukts un impulsu režīmi ( 10-20-50-60-80-100%) | Vai iespējams piedāvāt iekārti kurai impulsu režīms regulējas diapazonā 5 - 100% ar soli 1%? | Var piedāvāt |
| 9 | Iestātītie klīniskie ārstēšanas protokoli: 156 | Vai var piedāvāt iekārtu ar 56 iestatītiem protokoliem, vai 156 nav drukas kļūda? | Iestatītie klīniskie ārstēšanas protokoli: 56 Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta |

19. daļa “Procedūru rati manipulācijām”

| 4 | Trīs atvilktnes 600 x 400 x 225 mm ± 30 cm (platums x dziļums x augstums), ar atvilktņu sadalītājiem 12 | Dotā pielaide ± 30 cm ir neskaidra, ņemot vērā ka dimensijas ir norādītas mm. Lūgums precizēt, vai pielaide ir domāta 30 mm vai 30 cm? | Trīs atvilktnes 600 x 400 x 225 mm ± 30mm (platums x dziļums x augstums), ar atvilktņu sadalītājiem 12 Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Viena atvilktne 600 x 400 x 75 mm ± 30 cm (platums x dziļums x augstums)ar atvilktņu sadalītājiem 12 | Tāds pats jautājums kā 4. punktam. | Viena atvilktne 600 x 400 x 75 mm ± 30 mm (platums x dziļums x augstums)ar atvilktņu sadalītājiem 12 Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta |

21. daļa “Elektriski regulējama pacienta palātas gulta”

| 12 | Plastikāta gultas galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu un krāsu dekoru | Vai gultas galvgaļa un kājgaļa dekorācijas ir nozīmīgas gultas funkcionalitātes nodrošināšanai? Lūgums koriģēt prasību “Plastikāta gultas galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu un vēlams ar krāsu dekoru”, tādejādi neierobežojot konkurenci. | Plastikāta gultas galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu un krāsu dekoru (vai ekvivalentu), toni saskaņot ar pasūtītāju. Tehniskā specifikācija tiek aktualizēta |
| --- | --- | --- | --- |

12. daļa   Pacienta  pārvietošanas rati - sēdrati Nr.2

13. daļa   Pacienta  pārvietošanas rati - sēdrati Nr.3

| 2 | Izmērs sēdvirsmai un atzveltnei: 46x65cm+/-3cm | Izmērs sēdvirsmai un atzveltnei: 46x55cm | Tehniskā specifikācija netiek aktualizēta, jo sēdrati domāti adipozu pacienu pārvietošanai. Pārvieto pacientus, tad kad viņiem ir kustību ierobežojumi, tāpēc sēdvirsmas izmērs ir atbilstošs. Var piedāvāt vairāki ražotāji. |
| --- | --- | --- | --- |