## TS
1. pozīcija - Radioloģijas klientu servera iegāde un papildināšana
Nr. | Obligātās prasības | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu Piezīme: Lūdzu aizpildīt gaiši zilās ailes
Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms.
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums.
6 | Nododot preci ekspluatācijā, Piegādātājs veic lietotātu apmācību ar radioloģijas klientu serveri. Līguma darbības termiņa laikā veic bezmaksas lietotāju konsultāciju un nepieciešamības gadījumā atkārtotu lietotāju apmācību. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
7 | Prece jānodod ekspluatācijā 60 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
8 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: lietošanas instrukciju latviešu valodā gan papīra (saīsināta versija), gan digitālā formātā, lietošanas instrukciju oriģinālvalodā. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
9 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
10 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms. Vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par punkta izpildi.
11 | Vērtējamo summu sastāda izmaksas par radioloģijas klientu servera iegādi un papildināšanu un uzturēšanas izmaksas piecu gadu periodam
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
Uzturēšanas prasības
12 | Pretendentam jānodrošina pēcapstrādes servera vai tā papildinājumam 2 gadu bezmaksas servisa garantija, iekļaujot bezmaksas tehniskās apkopes, remontdarbus, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto drošības ielāpu uzstādīšanu, uzstādītās programmatūras versijas atjaunošana. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
13 | Finanšu piedāvājumā jānorāda klientu apstrādes servera uzturēšanas izmaksas pēcgarantijas periodam. Pēcgarantijas servisa izmaksās jāiekļauj izmaksas par tehniskajām apkopēm, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto drošības ielāpu uzstādīšanu, uzstādītās programmatūras versijas atjaunošana.
14 | Servisa darbi jāveic ražotāja sertificētam inženierim.
15 | Reakcijas laiks programmatūras darbības traucējuma gadījumā darba dienās ir ne ilgāks kā 1 darba dienas laikā.
16 | Remontdarbus, ja nav nepieciešamas rezerves daļas, veic ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā.
17 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
18 | Ražotāja noteiktos periodiskos darbus (tehniskās apkopes un pārbaudes) laiku iepriekš jāsaskaņo ar BKUS līguma kontaktpersonu.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
20 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis tehnisko pavadību.
| Prasības radioloģijas klientu serverim: | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
21 | Piegādātājam jāveic radioloģijas klientu servera instalācija. Piegādātājs var veikt BKUS esošā klientu servera (syngo.via vai IntellSpace v.5) papildinājumu un atjauninājumu līdz jaunākajai versijai vai veikt jauna klientu servera piegādi. Jaunākā versija jānodrošina uz instalācijas brīdi. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
22 | Jānodrošina jauns fiziskais serveris, jāuzskaita un jānodrošina visas licences (piem., OS, SQL, programmatūras u.c.) un visas nepieciešamās servera licences atbilstoši ražotāja rekomendācijām vai klientu servera papildinājuma gadījumā pēc nepieciešamības jāpapildina esošais serveris, lai nodrošinātu servera darbības ātrumu (vienlaicīgi vismaz 7 lietotāji standarta CT un MR mērījumiem un MR difūzijas mērījumiem) | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
23 | Tīrais apjoms izmeklējumu glabāšanai 2TB uz SSD vai ekvivalentas tehnoloģijas (RAID 6 vai drošākā slēgumā) datu glabātuves apjoms, kas nepieciešams izmeklējumu glabāšanai | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
24 | Jānodrošina radioloģijas klientu portāla integrācija ar BKUS esošo PACS pārlūku SECTRA IDS7. Attēla pēcapstrādi iespējams atvērt (izsaukt) no SECTRA pārlūka IDS7. (Izmaksas, kas saistītas ar integrāciju SECTRA pusē segs BKUS.) | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
25 | Iespēja saglabāt attēlu sēriju kino cilpā (video)
26 | Iespēja ierakstīt video no ekrāna
27 | Iespēja anonimizēt izmeklējumu vai atsevišķas tā sērijas
28 | Iespēja pilnībā noņemt tekstu no attēla
29 | Lietotāju reģistrēšanai/tiesību piešķiršanai jāizmanto Active Directory
30 | Iespēja automātiski dzēst pacientu izmeklējumus
31 | MPR (Multi Planar Reconstruction), liekta MPR, biezā slāņa MPR (Thick MPR), plāna slāņa MPR (Thin MPR), 3D attēlveidošana (Volume Rendering), MIP, plāna slāņa MIP (Thin MIP), angio
32 | Lietotāju piekļuve programmatūrai tiek nodrošināta ar lietotājvārdu un/vai paroli, vai kāda cita programmatūras līmeņa drošības mehānismu, kas izslēdz iespēju programmatūrā darboties anonīmi, kā arī katram lietotājam iespējams noteikt vismaz skatīšanās un/vai rediģēšanas piekļuves tiesības
33 | Programmatūra nodrošina iespēju veidot darbības failus (log file) par katra lietotāja veiktajām darbībām programmatūrā
34 | Attēlu apstrādes programmu *** komplektācija: (ja BKUS rīcībā jau ir kāda no šīm programmām/licencēm pieprasītajā apjomā jaunākajā versijā esošajā serverī syngo.via vai IntellSpace serveros, tad attiecīgajā serverī nav nepieciešams veikt atkārtotu instalāciju) | Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu | Piezīmes (lūdzam norādīt programmu licences formātu (vienreizējs maksājums vai abonēšanas maksa) | Norādīt, vai ir iekļauts piedāvājumā vai arī BKUS jau šobrīd ir pieejama šī funkcionalitāte esošajā serverī syngo.via vai IntellSpace
34.1 | Standarta MR (mērījumi, pēcapstrāde - MPR, volume rendering utt) | 7
34.2 | MR neiroloģisko perfūzijas izmeklējumu apstrāde | 2
34.3 | MR perfūzijas T1 līknes | 2
34.4 | MR difūzijas pēcapstrāde | 7
34.5 | MR traktogrāfijas pēcapstrāde | 2
34.6 | Sirds MR analīzes pilna funkcionalitāte | 1
34.7 | 4D flow MR | 1
34.8 | Standarta CT (mērījumi, pēcapstrāde - MPR, volume rendering utt) | 7
34.9 | CT asinsvadu analīze (stenoze, aortas aneirisma) | 2
34.10 | CT galveno asinsvadu automātiska izvilkšana un marķēšana | 2
34.11 | CT sirds funkciju analīze kreisajam kambarim | 1
34.12 | CT sirds funkciju analīze labajam kambarim | 1
34.13 | CT koronāro asinsvadu analīze | 1
34.14 | Ca scoring | 1
34.15 | CAD (CAD - Computer Aided Diagnostics) programmatūra plaušu mezgliņu, ideāli, ja arī veidojumu citās lokalizācijās, limfmezglu) automātiska identifikācija, segmentācija un analīze CT izmeklējumu attēlos | 3
34.16 | CT kaulu pārskats (izvērsums) – traumatisku izmaiņu identificēšanai | 7
34.17 | CE sertificēta aplikācija 3D modelēšanai/printēšanai | 1
***Ja kādas no attēlu apstrādes programmām licencēšanas formāts ir abonēšanas maksa, tad izmaksas jāiekļauj visam līguma darbības periodam - ne mazāk kā 5 gadi

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Cena, EUR bez PVN
Radioloģijas klientu fiziskā servera izmaksas un visas nepieciešamās servera licences atbilstoši ražotāja rekomendācijām
Attēla apstrādes programatūras izmaksas vai esošā BKUS servera atjaunināšanas un papildināšanas izmakas
Cena, EUR bez PVN
Remonta servisa stundas likme
|  | Izmaksas trešajam gadam, EUR bez PVN | Izmaksas ceturtajam gadam, EUR bez PVN | Izmaksas piektajam gadam, EUR bez PVN
Pilna klientu apstrādes servera uzturēšanas izmaksas 5 gadiem. Garantijas laikā (ne mazāk kā 2 gadi) jānodrošina bezmaksas tehniskā apkalpošana. Ja garantijas laiks ir ilgāks nekā 2 gadi, lūdzam norādīt to finanšu piedāvājumā.
| Vērtējamā summa, EUR bez PVN | 0

## drop list (hidden)
Ir iekļauts piedāvājumā
Jau ir BKUS esošā servera komplektācijā