## 1.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 1 „Gūžas bezcementa endoprotēze - implantējama ar slimnīcā esošu kinemātisko navigācijas sistēmu ORTHOPILOT”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1.1. | Endoprotēzes kājiņa |  | gab. | 120 |  |  |  | 0
Forma: |  | Ārējā forma – taisna, dubultkonusveida. | x | x |  | x | x | x
Šķērsgriezumā taisnstūra forma ar noapaļotiem stūriem.
Femorālās komponentes forma nodrošina metadiafīzāru balstu un kontaktu ar kortikālo kaulu plašā laukumā, saglabājot endostālo kaula apasiņošanu, kā arī primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti. Rotācijas stabilitāte paaugstināta ar metadiafizāru pretrotācijas paplašinājumu.
Pielieto piltuvveida, cilindriskās un displastiskās augšstilba kaula proksimālās daļas formas gadījumos.
Kakliņa konuss 12/14 mm.
Kolodiafizārais lenķis: standarta (132° - 135°)
Izmēri 10-21, solis ik pa 1 mm. Palielinoties izmēram, tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos.
Materiāls: |  | Titāna sakausējums.
Matēta virsmas apstrāde, kājiņas metadiafizāra daļā plazmopora pārklājums, kas nodrošina optimālu kaula pieaugšanu implantam.
Fiksācija: |  | Stabili, fiksējās augšstilba kaula kanālā bez kaula cementa palīdzības pēc kaula kanāla apstrādes ar speciāliem instrumentiem.
1.2. | Endoprotēzes galviņa |  | gab. | 120 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Biokeramika. | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Ar ārējiem diametriem 32 mm un 36 mm.
Dažādus iekšējā konusa garuma lielumus, kas veido ne mazāk kā četrus kakliņa garumus ar konusa izmēru 12/14 mm.
1.3. | Acetabulārais komponents |  | gab. | 200 |  |  |  | 0
Forma: |  | Hemisfērisks. | x | x |  | x | x | x
Materiāls: |  | Titāna sakausējums.
Porains ārējais pārklājums – plazmopors, lai nodrošinātu stabilu un ilgstošu implanta fiksāciju un optimālu kaula pieaugšanu implantam.
Acetabulārās komponentes iekšējā virsma pulēta, lai mazinātu ieliktņa nodiluma risku.
Fiksācija: |  | Fiksācija kaulos bez kaula cementa palīdzības, „iepresējot” implantu pēc kaula apstrādes ar speciālu instrumentu palīdzību
Iespēja fiksēt ar un bez skrūvēm
Izmēri: |  | Izmēri no 44-64 mm ar 2 mm augšupejošo soli.
1.3.1. | Bezcementa endoprotēzes acetabulārā komponenta polietilēna ieliktnis |  | gab. | 40 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Augstmolekulārs polietilēns | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Iekšējais diametrs 32 mm .
Ārējais diametrs pielāgojams acetabulārajam komponentam. Simetrisks un ar lūpiņu.
1.3.2. | Bezcementa endoprotēzes acetabulārā komponenta biokeramikas ieliktnis |  | gab. | 80 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Biokeramika. | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Iekšējais diametrs 32 mm vai 36 mm.
Ārējais diametrs pielāgojams acetabulārajam komponentam.
1.3.3. | Bezcementa endoprotēzes acetabulārā komponenta ieliktnis ar E vitamīnu |  | gab. | 80 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Augstmolekulārs polietilēns ar E vitamīnu | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Iekšējais diametrs 32 mm un 36 mm.
Ārējais diametrs pielāgojams acetabulārajam komponentam. Simetrisks, ar lūpiņu un asimetrisks 10°.
1.3.4. | Bezcementa endoprotēzes acetabulārā komponenta skrūves |  | gab. | 120 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Titāna sakausējums | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Garumu no 16 mm - 68 mm, 4mm solis
1.3.5. | Fleksiblā urbja kāts |  | gab. | 5 |  |  |  | 0
|  | Fleksiblā urbja kāts. Savietojams tikai ar fleksiblā urbja uzgali. | x | x |  | x | x | x
1.3.6. | Fleksiblā urbja uzgalis |  | gab. | 20 |  |  |  | 0
|  | Fleksiblā urbja uzgalis Ø3.2mm, garums 32mm. Savietojams tikai ar fleksiblā urbja kātu. | x | x |  | x | x | x
Kopā par visu 1. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 1. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 3 (trīs) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 2.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 2 „Gūžas bezcementa endoprotēze”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
2.1. | Endoprotēzes kājiņa | [5 empty] | x | x
2.1.1. |  |  | gab. | 25 |  |  |  | 0
Forma: |  | Ārējā forma - taisna, meta/diafizāra fiksācijas dizaina, dubultkonusveida un taisnstūra forma šķērsgriezumā nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti. | x | x |  | x | x | x
kājiņas augšdaļā laterālais plecs kas nodrošina lielāku rotācijas stabilitāti, kurā izveidotas ne mazāk kā 4 atveres papildus fiksācijai
jābūt pieejamiem ne mazāk kā 14 dažāda izmēra femorālajiem komponentiem, palielinoties izmēram tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos, CCD leņķis 131 ±1 grāds
Lai nodrošinātu adaptāciju anatomijai, divu veidu "offseta" kājiņas ar ne mazāk kā 14 dažādiem izmēriem, CCD leņķis 121 ±1 grāds un 126 ±1 grāds
Materiāls: |  | Titāna sakausējums ar rupji matētu virsmu.
Fiksācija: |  | Stabili, fiksējās augšstilba kaula kanālā bez kaula cementa palīdzības pēc kaula kanāla apstrādes ar speciāliem instrumentiem
2.1.2. |  |  | gab. | 25 |  |  |  | 0
Forma: |  | Taisna, proksimāli - metafiziāras fiksācijas dizaina, konusveida un noapaļotas taisnstūra forma šķērsgriezumā ar pakāpienveida rievām proksimālā daļa un vertikālām rievām distālā daļa, kas nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti. | x | x |  | x | x | x
CCD leņķis 135 ±1 grāds, femorālajiem komponentiem palielinoties izmēram tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos
Lai nodrošinātu adaptāciju anatomijai, "offseta" kājiņa ar nobīdi 6 ±1 mm ar ne mazāk kā 14 dažādiem izmēriem, CCD leņķis 135 ±1 grāds
Ne mazāk kā 9 dažāda izmēra femorālās komponentes ar standarta kolodiafizāro leņķi un 9 izmēri ar offseta nobīdi
kakliņa konuss 12/14
Materiāls: |  | Titāna sakausējums (Ti-6Al-4V), apstrāde ar titāna putām (vacuum spray) ar hidroksiapatīta pārklājumu 110µm ±10
Fiksācija: |  | Stabili, fiksējās augšstilba kaula kanālā bez kaula cementa palīdzības pēc kaula kanāla apstrādes ar speciāliem instrumentiem
2.2. | Endoprotēzes galviņa |  | gab. | 60 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Biokeramika. | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Ārējais diametrs 28 mm, 32 mm un 36 mm.
Kakliņa konuss 12/14 mm
Kakliņa garumi - ne mazāk kā 3 izmēri
2.3. | Acetabulārais komponents |  | gab. | 90 |  |  |  | 0
2.3.1. | Čaula |  | x | x |  | x | x | x
Forma: |  | Hemisfēriska
- bez atverēm;
-ar trīs atverēm;
- ar ne mazāk kā 10 atverēm.
Materiāls: |  | Titāna čaula pārklāta ar augsti porozu (līdz 80% poras) tantāla pārklājumu, kas nodrošina augstāku primāro fiksāciju (berzes koeficients ne mazāks kā 0,98) un kaula ieaugšanu pārklājuma struktūrā
Fiksācija: |  | Patentēta ieliktņa fiksācija ar 12 antirotācijas elementiem.
Fiksācija „iepresējot” implantu pēc kaula apstrādes ar frēzi, kā arī ar speciālām skrūvēm.
Izmēri: |  | Izmēri no 40-80 mm (ieskaitot) diametrā ar 2 mm soli
Saderība ar ieliktņiem: |  | Crosslinked polietilēnu: neitrālu un paaugstinātu antiluksācijas malu; slīpais un 7 mm offseta un constrained ieliktni, kā arī keramisko ieliktni
2.3.2. | Ieliktnis |  | gab. | 90 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Crosslinked polietilēns | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Ieliktņi neitrāli, ar antiluksācijas lūpiņu, izmēri atbilstoši acetabulārajam komponentam
Iekšējais diametrs 28 mm, 32 mm un 36 mm
2.2.3. | Speciālās acetabulārā komponenta fiksācijas skrūves |  | gab. | 120 |  |  |  | 0
Izmēri: |  | 6,5 mm, garumu no 16mm-68mm 4mm solis | x | x |  | x | x | x
2.2.4. | Fleksiblais urbis |  | gab. | 2 |  |  |  | 0
Kopā par visu 2. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 2. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai; jānodrošina katrai kājiņai savi instrumenti
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 3.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 3 „Gūžas cementējamā endoprotēze - implantējama ar slimnīcā esošu kinemātisko navigācijas sistēmu ORTHOPILOT”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Komplekts: kājiņa, endoprotēzes galviņa, acetabulārais komponents
3.1. | Femorālais komponents |  | gab. | 320 |  |  |  | 0
Forma un fiksācija: |  | Femorālās komponentes forma nodrošina metadiafīzāru balstu un kontaktu ar kortikālo kaulu plašā laukumā, kā arī primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti. Rotācijas stabilitāte paaugstināta ar metadiafizāru pretrotācijas paplašinājumu. | x | x |  | x | x | x
Fiksējas augšstilba kaula kanālā ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm.
Materiāls: |  | Kobalta hroma sakausējums.
Matēta vai pulēta implanta virsmas apstrāde.
Detalizēts apraksts: |  | Kolodiafizārais lenķis: standarta (132° - 135°)
Femorālās kājiņas standarta varianti.
Kājiņu izmēri no 10 līdz 18, solis ik pa 2 mm, palielinoties izmēram, tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos. "Offseta" dizains no 12 izmēra līdz 18.
Jāpiedāvā femorālās kājiņas dažāda izmēra centralizētāji (ja tehnoloģiski tie nepieciešami).
Kakliņa konuss 12/14 mm
3.2. | Endoprotēzes galviņa |  | gab. | 320 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Kobalta – hroma sakausējums | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Ārējais diametrs:
28mm; 32mm;36 mm
Kakliņa konuss: 12/14.
Dažādus iekšējā konusa garuma lielumus, kas veido ne mazāk kā piecus kakliņa garumus ar konusa izmēru 12/14 mm.
3.3. | Acetabulārais komponents |  | gab. | 200 |  |  |  | 0
Forma: |  | Augstmolekulārs polietilēns | x | x |  | x | x | x
Pieejamas standarta un antiluksācijas profila komponentes, galviņas diametram 32mm
Fiksācija: |  | Fiksējas iegurņa kaulos ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra bedrītes formu ar frēzi.
Izmēri: |  | Ne mazāk kā 8 izmēri, ārējais diametrs no 44 mm līdz 62 mm, ar 2 mm soli.
Komponentē iestrādāta stieple, kas palīdz noteikt komponentes pozīciju rentgenogrammās.
3.4. | Centralizētājs |  | gab. | 320 |  |  |  | 0
Izmēri: |  | no 7mm līdz 16mm | x | x |  |  | x | x
3.5. | Bipolārs, pašcentrējošs acetabulārais komponents |  | gab. | 100 |  |  |  | 0
Vispārējās prasības |  | nodrošināt slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu | x | x |  | x | x | x
Materiāls: |  | Nerūsējošā tērauda sakausējuma (stainless steel ISO 5832-1)
Izmēri: |  | Pulēta virsma ar polietelēna iekšējās sienas pārklājumu, virsma un pārklājums savstarpēji savienoti.
Iekšējais diametrs galviņai 28mm, ārējais diametrs no 43mm līdz 55mm ar soli 1mm.
Kopā par visu 3. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 3. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 3 (trīs) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;izņemot 3.5. pozīcijai, kur vispārējās prasībās ir atsevišķi noteikts.
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 4.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 4 „Gūžas cementējamās endoprotēzes komplekts”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Komplekts: kājiņa, endoprotēzes galviņa, acetabulārais komponents
4.1. | Femorālais komponents |  | gab. | 50 |  |  |  | 0
Forma un fiksācija: |  | Femorālās komponentes forma nodrošina metadiafīzāru balstu un kontaktu ar kortikālo kaulu plašā laukumā, kā arī primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti. Rotācijas stabilitāte paaugstināta ar metadiafizāru pretrotācijas paplašinājumu. | x | x |  | x | x | x
Fiksējas augšstilba kaula kanālā ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm.
Materiāls: |  | Kobalta hroma vai tērauda sakausējums.
matēta vai pulēta implanta virsmas apstrāde.
Detalizēts apraksts: |  | Kolodiafizārais lenķis: standarta (no 130° līdz 135°) un ofsets (no 124° līdz 135°). Leņķis pieaug, palielinoties kājiņas izmēram.
Femorālās kājiņas standarta varianti.
Kājiņu garums sākot no 137-162 mm, +/- 2 mm, palielinoties izmēram, tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos, ne mazāk kā 11 izmēri standarta un "Offseta" versijai. Var tikt kombinētas gan ar metāla, gan keramiskajām galvām.
Jāpiedāvā femorālās kājiņas centralizētāji (ja tehnoloģiski tie nepieciešami).
Kakliņa konuss 12/14 mm
4.2. | Endoprotēzes galviņa |  | gab. | 60 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Kobalta – hroma sakausējums CoCrMo | x | x |  | x | x | x
Izmēri: |  | Ārējais diametrs: 28mm, 32 mm.
Kakliņa konuss: 12/14.
Dažādus iekšējā konusa garuma lielumus, kas veido ne mazāk kā 5 kakliņa garumus ar konusa izmēru 12/14 mm.
4.3. | Acetabulārais komponents |  | gab. | 50 |  |  |  | 0
Forma: |  | Augstmolekulārs polietilēns | x | x |  | x | x | x
Pieejamas standarta un antiluksācijas profila komponentes
Fiksācija: |  | Fiksējas iegurņa kaulos ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra bedrītes formu ar frēzi.
Izmēri: |  | Acetabulārais komponents pieejams standarta kā arī 10 grādu antiluksācijas "lūpiņu". Ne mazāk kā 10 izmēri, ar 2 mm soli, no 36 līdz 70 mm un antiluksācijas bedrītei no 42 līdz 70mm. Virsma rievota labākai cementa saķerei. Acettabulā iestrādāta rentgena kontrasta stieple.
Komponentē iestrādāta stieple, kas palīdz noteikt komponentes pozīciju rentgenogrammās.
Kopā par visu 4. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 4. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 2 (divus) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 5.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 5 „Ceļa locītavas endoprotēze - implantējama ar slimnīcā esošu kinemātisko navigācijas sistēmu ORTHOPILOT”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Komponents |  | Tehniskie dati | x | x | x | x | x | x
5.1. | Femorālais komponents |  | gab. | 300 |  |  |  | 0
|  | Kobalta hroma sakausējums | x | x |  | x | x | x
Labā un kreisā vērsuma
Cementējams vai bezcementa
Izmēri – no 1- 7, palielinoties izmēram, proporcionāli palielinās visos izmēros
Pieejama mugurējas krustveida saites saudzējošā versija vai bez krustveida saišu upurējošas (mugurējās stabilizējoša) versijas
Atsevišķs komponenta dizains kreisai un labai kājai
5.2. | Tibiālais komponents |  | gab. | 300 |  |  |  | 0
|  | Kobalta hroma sakausējums | x | x |  | x | x | x
Izmēri - ne mazāk kā 4
5.3. | Ieliktņi |  | gab. | 300 |  |  |  | 0
|  | Mugurējās krustveida saites saudzējoša versija no 10 – 16 mm, ne mazāk kā 4 izmēri | x | x |  | x | x | x
Mugurēji stabilizēta versija no 10 – 16 mm, ne mazāk kā 4 izmēri
Paaugstinātas stabilitātes ielikņi, ne mazāk kā 4 izmēri.
5.4. | Pagarinājums kājas tibiālajam komponentam |  | gab. | 20 |  |  |  | 0
|  | Pagarinājuma kājai no 52 mm līdz 92 mm, diametrs 12 mm un 14 mm | x | x |  |  | x | x
Kopā par visu 5. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 5. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 3 (trīs) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 6.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 6 „Ceļa locītavas endoprotēzes komplekts"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
6. | Ceļa locītavas endoprotēzes komplekts |  | x | x |  |  | x | x
Vispārējās prasības: Vienota modulāra ceļa endoprotēzes implantu sistēma primārām un revīzijas operācijām. Vienotā instrumentu sistēma ļauj revīzijas operācijās pielietot arī palīgelementus (augmenti, intramedulārie stieņi, konusi).
Komponents |  | Tehniskie dati
6.1. | Femorālais komponents |  | gab. | 200 |  |  |  | 0
|  | Kobalta hroma sakausējums | x | x |  | x | x | x
Labā un kreisā vērsuma
Cementējams vai bezcementa
Izmēri – vismaz 7 izmēri, palielinoties izmēram proporcionāli palielinās visos izmēros
Vienam femorālajam komponentam savietojamība ar ne mazāk kā 4 dažāda izmēra tibiāliem komponentiem
Pieejama mugurējas krustveida saites saudzējošā versija un krustveida saišu upurējošas (mugurējās stabilizējoša) versija
Aizmugurējās stabilizācijas versijai ne mazāk kā 13 izmēri
Atsevišķs komponenta dizains kreisai un labai kājai
Atsevišķs komponenta dizains sieviešu anatomijai
6.2. | Tibiālais komponents |  | gab. | 200 |  |  |  | 0
|  | Kobalta hroma vai titāna sakausējums | x | x |  | x | x | x
Universāla platforma gan primārām, gan revīzijas operācijām
Savietojamība ar divu veidu bezcementa stieņiem: taisns vai ekscentrisks "Ofsets" 4,5mm
Savietojamība ar visu veidu tibiāliem augmentiem.
Izmēri - ne mazāk kā 10; Iestrādāts 7 grādu mugurējais slīpums
6.3. | Pagarinājuma stienis |  | gab. | 20 |  |  |  | 0
|  | Titāna sakausējums | x | x |  | x | x | x
Fiksējas kaulā bez kaulu cementa
Var tikt ievietoti gan tibijā, gan femurā
Pagarinājuma kāja īsa, no 30 mm līdz 75 mm, diametrs 12-13 mm
Pagarinājuma kāja - taisna un izliekta, ar nobīdi 4,5 – 5 mm, garums no 100 mm līdz 150 mm, diametrs 10 mm līdz 20 mm ar soli 1 mm.
6.4. | Ieliktņi |  | gab. | 200 |  |  |  | 0
|  | Polietilēns | x | x |  | x | x | x
Mugurējās krustveida saites saudzējoša versija, ne mazāk kā pieci izmēri biezumā
Krustveida saišu mugurēji stabilizētas versijas, ne mazāk kā seši izmēri biezumā
Kopā par visu 6. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 6. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 3 (trīs) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 7.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 7 "Unikondilāra ceļa locītavas endoprotēze".
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
7.1. | Unikondilārais femorālais komponents |  | gab. | 30 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Kobalta hroma sakausējums | x | x |  | x | x | x
Dizains: |  | Izliekta ārējā virsma, kas uzlabo patellas slīdēšanu un samazina atdures sindroma risku
Divas kājiņas komponenta iekšējā virsmā fiksācijai mediālā femorālā kondilī.
Cementējama versija
Izmēri: |  | Ne mazāk kā 5 izmēri
7.2. | Unikondilārais tibiālais komponents |  | gab. | 30 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Kobalta hroma sakausējums | x | x |  | x | x | x
Dizains: |  | Pusmēness forma ar pulētu augšējo virsmu un pulētu mediālo sienu;
Ķīlis paralēls protēzes garenasij – fiksācijai tibijas mediālā kondilī.
Labās un kreisās puses modifikācija
Izmēri, dizains: |  | Rotājoša platforma;
Ne mazāk kā 7 dažādi izmēri;
Cementējama versija
7.3. | Unikondilārais ieliktnis |  | gab. | 30 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Polietilēns | x | x |  | x | x | x
Izmēri, dizains: |  | Brīvi stāvošs ar ne mazāk kā 5 izmēriem
Biezums sākot no 3 mm līdz 9 mm ar soli 1mm
Labās un kreisās puses modifikācija
Kopā par visu 7. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 7. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 8.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 8 „Monobloka unipolārā endoprotēze ”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
8. | Monobloka unipolārā endoprotēze ar izmēriem no 39 mm līdz 57 mm |  | gab. | 80 |  |  |  | 0
Kopā par visu 8. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 8. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. 1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. 1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. 1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 9.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 9 „Vienreizlietojamie infrasarkano staru pasīvie marķieri, paredzēti lietošanai ar kinemātisko navigācijas sistēmu ORTHOPILOT”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
9. | Vienreizlietojamie infrasarkano staru pasīvie marķieri, paredzēti lietošanai ar kinemātisko navigācijas sistēmu ORTHOPILOT |  | iepakojums | 320 |  |  |  | 0
|  | Sterili | x | x |  | x | x | x
Iepakojumā - 12 gab.
Kopā par visu 9. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 9. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 10.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 10 „Gūžas locītavas revīzijas kāja - modulāra, bezcementa”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
10 | Gūžas locītavas revīzijas kāja - modulāra, bezcementa |  | gab. | 30 |  |  |  | 0
10.1. | Koniska dizaina, anatomiski liekta, maksimāli kaula kanāla formai atbilstoša, nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti. Materiāls - titāna sakausējums, pārklājums - Plasmapors. Distāli bloķējama ar divām skrūvēm 5mm. Stabili fiksējas augšstilba kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm. Revīzijas kāja sastāv no diviem komponentiem, lai maksimāli pielāgotu individuālajām pacienta vajadzībām variējot izmērus. |  | X | X |  | X | X | X
10.2. | Proksimālais komponents | Proksimālais komponents - pārklāts ar Plasmaporu. Proksimāli fiksējas kaula kanālā. Kakliņa konuss 12/14, CCD leņķis 135°, kakliņš pulēts. Laterālais spērns ar diviem caurumiem priekš P1, P2 un P3. Proksimālās daļas izmēri P0, P1, P2 un P3. Katram proksimālā komponenta izmēram pieejama garuma variācija -10, +0mm, +10mm un +20mm. Distālā un proksimākā protēzes daļa savienojās ar svienotājmehānisma palīdzību ( uzgrieznis - heksogonāls 10.5mm un fiksācijas konuss - M8x1, heksogonāls 10.5 - modulāram savienojumam).
10.3. | Distālais komponents | Distālais komponents - šķērsgriezumā zvaigžņveida forma ar astoņām garenrievām - fiksējas distāli kaula kanālā - diametri - no 12mm līdz 24mm ar soli ik pa 2mm. Pieejami distālās protēzes garumi 240mm - 400mm. Distālais komponents (komponentam ar 12mm diametru, garums 240mm līdz 320mm ), ( komponentam ar 14mm diametru, 240mm līdz 360mm) un (komponentiem ar 16mm līdz 24mm diametru, 280mm līdz 400mm).
10.4. | Distālā gala skrūve | Distālā gala skrūve - diametrs 5mm, garumi 24mm - 60mm, solis 4mm
Kopā par visu 10. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 10. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās

## 11.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 11 „Gūžas locītavas acetabulārās daļas revīzijas komponentes”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
11.1. | Acetabulum augmenti ar trabekulāra metāla struktūru |  | gab. | 20 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Tantāls ar augsti porozu trabekulāra metāla struktūru – 70-80 %. | x | x |  | x | x | x
Dizains: |  | Acetabulum augmenti defekta segšanai – pusmēness formas.
Pusmēneši ir ar dažādu ārējo diamteru sākot no 50 līdz 70 mm un platumu 10, 20 un 30 mm.
Korpuss pilnībā ir no trabekulārā metāla porozas struktūras
Ķīļveida formas ar izliekumu un bez, jumta defektu segšanai – labā un kreisā vērsuma
Fiksācija: |  | Fiksācija „iepresējot” implantu pēc kaula apstrādes ar frēzi, kā arī ar speciālām skrūvēm.
Instrumenti: |  | Līguma darbības laikā jānodrošina bezmaksas lietošanā instrumentu komplekts | kompl. | 1
11.2. | Cementējama duālas mobilitātes acetabulārā komponente |  | gab. | 100 |  |  |  | 0
Dizains: |  | Cementējama metāla sakausējuma hemisfēriska komponente | x | x |  | x | x | x
Ārējā virsma rievota, lai uzlabotu saķeri ar cementu, iekšējā virsma pulēta, lai nodrošinātu plastmasas ieliktņa kustību
Izmēri no 44 līdz 60 mm, solis 2 mm
Fiksācija: |  | Ar kaula cementa palīdzību
Dizains: |  | Augstimolekulāra polietilēna ieliktnis ar atbilstošiem galviņas diametriem
Ieliktnis puslodes formas ar gludu ārējo virsmu, lai nodrošinātu slīdamību pa metāla komponentes iekšējo virsmu
Izmēri no 44 līdz 60 mm, solis 2 mm
11.3. | Endoprotēzes galviņa |  | gab. | 100 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Kobalta – hroma sakausējums CoCrMo |  |  |  | x | x | x
Izmēri: |  | Ārējais diametrs: 22, 28. mm.
Kakliņa konuss: 12/14.
Dažādus iekšējā konusa garuma lielumus, kas veido ne mazāk kā 5 kakliņa garumus ar konusa izmēru 12/14 mm.
Instrumenti: |  | Līguma darbības laikā jānodrošina bezmaksas lietošanā instrumentu komplekts | kompl. | 1
Kopā par visu 11. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 11. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.4. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.5. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 12.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 12 „Gūžas locītavas endoprotēzes revīzijas kāja (cementējama)”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
12.1. | Endoprotēzes revīzijas kājiņa- cementējama - monobloka: |  | gab. | 20 |  |  |  | 0
Materiāls: |  | Titāna sakausējums. Virsma pulēta | x | x |  | x | x | x
Dizains: |  | Koniska dizaina.
Taisna
Distālā daļa noapaļota
Fiksācija: |  | Nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti
Implantējama izmanojot centralizētāju
Nodrošina rotācijas stabilitāti
Stabili fiksējas augšstilba kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm.
Viegli adaptējama bezcementa versijai veidotā kaula kanālā
Izmēri: |  | Vismaz divi kājiņas garumi ( 200 mm un 240 mm )
Katram garumam 4 izmēri no 12 – 14 mm
Kakliņa konuss 12/14.
Kopā par visu 12. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 12. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 13.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 13 „Gūžas locītavas endoprotēzes revīzijas kāja (bezcementa)”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
13.1. | Endoprotēzes revīzijas kājiņa- bezcementa - monobloka: |  | gab. | 40 |  |  |  | 0
Monobloka revīzijas kājiņa |  |  | x | x |  | x | x | x
Koniska dizaina ar ķīļveida proksimālo un zvaigžņveida (šķērsgriezumā) distālo daļu
Taisna
Nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti
Distālās daļas garenrievas sākas no proksimālās trešdaļas distālās daļas
Nodrošina rotācijas stabilitāti
Titāna sakausējums
Proksimālajā daļā klāta ar Plasmaporu
Stabili fiksējas augšstilba kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm
Izmēri: |  | Vismaz divi kājiņas garumi ( 200 mm un 240 mm )
Katram garumam 6 izmēri no 10 – 15 mm
Kakliņa konuss 12/14.
Kopā par visu 13. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 13. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
1.4. Instrumentu komplekts endoprotēzes kājiņas izņemšanai cemenetējam / bezcementējama - 1 komplekts
1.5. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 14.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 14 „Gūžas locītavas endoprotēzes revīzijas kāja (bezcementa)”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
14.1. | Monobloka revīzijas kājiņa |  | gab. | 40 |  |  |  | 0
Bezcementa fiksācijas gūžas endoprotēzes femorālā sastāvdaļa ar brīvi pielāgojamu anteversijas implantāciju. |  |  | x | x |  | x | x | x
Femorālās komponentes forma un fiksācija: Ārējā forma - konusveida, ar 2 grādu konusa leņķi un 8 longitudinālām antirotācijas rievām pa visu korpusu.
Komponenti ievieto ar „press-fit” paņēmienu. Komponente stabili fiksējas augšstilba kaula kanālā bez kaula cementa palīdzības. Augšstilba kaulā atbilstoša izmēra formu izveido ar speciālām rīvēm (reamer).
Materiāls:
Titāna sakausējums (Protasul -64).
Matēta virsmas apstrāde nodrošina optimālu kaula pieaugšanu implantam.
Stabili fiksējas augšstilba kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm
Izmēri: |  | Ne mazāk kā 12 dažāda izmēra pagarinātās femorālās komponentes, ar 4 dažādiem garumiem 190 ±5mm, 225 ±5mm, 265±5mm un 305±5mm ar standarta kolodiafizāro leņķi, izmēru palielinājums ar 1 mm soli.
Kakliņa konuss 12/14.
Kopā par visu 14. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 14. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
1.4. instrumentu 1 (viens) komplekts endoprotēzes kājiņas izņemšanai cemenetējai / bezcementējamai
1.5. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 15.daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 15 „Distālās fiksācijas, modulārā gūžas endoprotēzes revīzijas kājiņa"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
15.1. | Distālas fiksācijas bezcementa modulārā femorālā komponente |  | gab. | 10 |  |  |  | 0
Modulāra (sastāv no 2 elementiem): proksimālā daļa ar kakliņu un distālā daļa. |  |  | x | x |  | x | x | x
Proksimālā daļa: |  | iespējams mainīt proksimālās daļas novietojumu pret distālo daļu ne mazāk kā 80 grādu amplitūdā;
divu veidu formas: cilindriska un paplašinātas formas;
Kakliņa konuss 12/14.
Distālā daļa: |  | koniska forma ar 2 grādu leņķi un antirotācijas rievām;
nepieciešamības gadījumos iespējams distālo daļu fiksēt ar šķērsskrūvēm – 3 atveres statiskai fiksācijai un 1 atvere dinamiskai bloķēšanai. Skrūvju atveres atrodas dažādās plaknēs.
Materiāls: |  | Titāna sakausējums ar mikroporotisku virsmas apstrādi.
Izmēri: |  | Distālā daļa – ne mazāk kā 3 garumi (no 140 mm līdz 260 mm, +/- 5 mm) un ne mazāk kā 7 diametri (no 14 mm – līdz 28 mm).
Proksimālā daļa - ne mazāk kā 6 garumi, no 55 līdz 105 mm, +/- 5 mm
Proksimālā daļa - CDD leņķis 135 grādi, +/- 1 grāds
Distālās šķērsskrūves diametrs 4,9 mm (+/- 0,1 mm), garums no 32 līdz 54 mm, ar 2 mm soli.
Kopā par visu 15. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 15. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
1.4. Instrumentu komplekts endoprotēzes kājiņas izņemšanai cemenetējam / bezcementējama - 1 komplekts
1.3. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 16. daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 16 „Ceļa locītavas endoprotēzes revīzijas implants"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
16.1. | Revīzijas femorālais komponents |  | gab. | 40 |  |  |  | 0
Saderīgs ar slimnīcā esošo NexGen primāro ceļa locītavas sistēmas endoprotēzes implantiem un instrumentiem |  |  | x | x |  | x | x | x
kobalta - hroma sakausējums.
Izlīdzināta komponenta trohleārā virsma, kas uzlabo patellas slīdēšanu un samazina atdures sindroma risku;
Atsevišķs komponenta dizains kreisai un labai kājai;
Femorālajam komponentam var pievienot distālos, mugurējos, priekšējos augmentus, revīzijas trabekulārā metāla konusus, pievienot bezcementa vai cementējamos fiksācijas intramedulāros stieņus
Vienam femorālajam komponentam savietojamība ar nemazāk kā 4 dažāda izmēra tibiāliem komponentiem
Augmentējams 3 dažādās virsmās un saderīgs ar stieņiem
Izmēri – ne mazāk kā 5
16.2. | Revīzijas ieliktnis |  | gab. | 40 |  |  |  | 0
Polietilēns ar centrā iestrādātu titāna stiprinājuma tapu |  |  | x | x |  | x | x | x
Izmēri ne mazāk kā 6 un ne mazāk kā 8 biezumi (no 10±2mm līdz 33±2mm)
16.3. | Femorālie augmenti |  | gab. | 50 |  |  |  | 0
Materiāls -titāna sakausējums |  |  | x | x |  | x | x | x
Tiek piestiprināti pie femorālā komponenta ar skrūvēm
Mugurējie; 4 – 5 un 8 – 10 mm; universāli (der gan labajai, gan kreisajai pusei);
Distālie: 4 - 5; 8 - 10; 14- 15 un 19- 20 mm atbilstoši femorālā komponenta izmēram, ne mazāk kā 5 izmēri;
Priekšējie augmenti tiek cementēti
Divi dažādi dizaini: distālie un aizmugurējie
Atbilstoši katram komponentam ne mazāk kā 3 augstumi
16.4. | Tibiālie augmenti |  | gab. | 50 |  |  |  | 0
Materiāls -titāna sakausējums |  |  | x | x |  | x | x | x
Ne mazāk kā 3 dažādi augstumi un ne mazāk kā 4 dažādas formas
Pie tibiālā komponenta piestiprinās ar kobalta-hroma skrūvēm, universāli (der gan labajai, gan kreisajai pusei);
Izmēri atbilstoši tibiālajam komponentam, ne mazāk kā 10 izmēri;
Vienas puses ķīlis („hemi” tipa) (16° un 26° un 22° versijas);
Vienas puses bloka tipa ķīlis (5, 10, 15 un 20 mm);
Pilnie ķīļi (7°).
16.5. | Trabekulārā metāla konusi |  | gab. | 30 |  |  |  | 0
Materiāls - tantāls |  |  | x | x |  | x | x | x
Pielietojums: lielu kaula metafīzes defektu aizvietošanai, nodrošinot primāru stabilitāti un izveidojot atbalstu tibiālajam vai femorālajam komponentam.
Ne mazāk kā 4 dažādi dizaini 2 dažādi izmēri, centrālu defektu korekcijai. Labās un kreisās puses formas; Tibijas konusi - ne mazāk kā 8 izmēri; Femura – ne mazāk kā 6 izmēri; Porveida struktūra; Bezcementa fiksācija ar kaulu; Cementa fiksācija ar implantu.
Saderīgi ar tibiāliem un femorāliem komponentiem
Kopā par visu 16. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 16. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 17. daļa
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/07 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma daļa Nr. 17 „Rotējošās eņģes modelis"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
17. Rotējošās eņģes modelis |  |  | gab. | 4 |  |  |  | 0
Sastāv no femorālā, tibiālā komponentiem un atbilstoša ieliktņa |  |  | x | x |  | x | x | x
Rotējošās enģes protēzes komponentes savietojamas ar segmentālās protēzes komponentēm
17.1. | Rotējošās eņģes femorālais komponents
Materiāls -Kobalta- hroma- molibdēna sakausējums
Labās un kreisās puses versijas;
Fiksācija ar cementu
Var tikt pievienoti stieņi un augmenti.
ne mazāk kā 5 izmēri
17.2. | Rotējošās eņģes tibiālā platforma
Materiāls -Kobalta- hroma- molibdēna sakausējums
0 grādu mugurējais slīpums;
Modulāra un monolīta versija;
Eņģes tapas augstums – ne mazāks par 40 mm;
Iespējama +/- 25 grādu rotācija.
ne mazāk kā 6 izmēri
17.3. | Rotējošās eņģes tibiālais ieliktnis
Materiāls: polietilēns ar augstu molekulāro masu
Dizains: rotējoša platforma
ne mazāk kā 5 izmēri, un ne mazāk kā 6 augstumi (no 12 līdz 26 mm)
17.4. | Rotējošās enģes (RHK) tibīalie pilna bloka augumenti
Rotējošās eņģes pilna izmēra augmenti
materiāls: saderīgs ar RHK tibiālo platformu
dizains: pilna izmēra augmenta bloks
izmēri: ne mazāk kā 5 izmēri, augstums 10 mm
Kopā par visu 17. daļu EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN ___ % un summa
Kopā par visu 17. daļu EUR ar PVN
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze);
1.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas lietošanā specializēto instrumentu komplektu, kas paredzēts attiecīgo endoprotēzes komponentu implantācijai;
1.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem;
1.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem
1.6. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)