TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājumu var iesniegt par katru pozīciju atsevišķi.

| 1.pozīcija. Iekārta skābekļa (PPM) un ūdeņraža (%) sastāva noteikšanai anaerobās atmosfēras kamerās. |  |
| --- | --- |
| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| 1. Veic skābekļa (O2: 0 – 2000 ppm) un ūdeņraža (H2: 0 – 10%) sastāva monitorēšanu reālajā laikā ar jutību O2: 1ppm no 0 -1500 ppm, 5ppm no 1500 – 2000 ppm, H2: 0.1% no 0 – 4.0% un precizitāti O2: 20ppm līdz 700ppm, H2: 1.0% līdz 10.0% H2. Mērījums atspoguļojas ekrānā |  |
| 2. Paredzēts darbam kontrolētas atmosfēras anaerobajās kamerās - operēšanas temperatūra 15 - 42oC, relatīvais gaisa mitrums līdz 90% |  |
| 3. Aprīkots ar brīdinājuma signāliem, kas ieslēdzas, ja atmosfēras sastāvs darba kamerā neatbilst lietotāja iestatītajiem parametriem |  |
| 4. Aprīkots ar maināmiem sensoriem |  |
| 5. Aprīkots ar CO2 kompensēšanas sistēmu, kas ļauj lietotājam iestatīt CO2 sastāvu darba kameras atmosfērā, lai veiktu precīzākus mērījumus |  |
| 6. Iekārtas dimensijas nepārsniedz 16 cm x 17 cm x 9 cm (visiem izmēriem ± 5%) |  |
| 7. Piegādes termiņš nepārsniedz 2 (divus) kalendāros mēnešus no pasūtīšanas brīža |  |
| 8. Piedāvātā produkta nosaukums, ražotājs un ražotāja kataloga numurs: |  |
| 9. Produkta cena (EUR bez PVN) |  |

| 2.pozīcija. Glikozes līmeņa sensors un sensora lasītājs. |  |
| --- | --- |
| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| 1. Piegādes termiņš nepārsniedz 4 (četras) kalendārās nedēļas no pasūtīšanas brīža |  |
| 2. Sensors (3.punkts) un sensora lasītājs (5.punkts) jābūt savstarpēji saderīgiem. |  |
| 3. Vienreiz lietojams, iepriekš kalibrēts nepārtrauktais glikozes līmeņa monitors/sensors, kas ievietojams zem ādas un nodrošina regulārus asins glikozes līmeņa mērījumus vismaz 10-14 dienu ilgumā. Sensors satur visas pamatkomponentes, lai nodrošinātu tā ievietošanu zem ādas pacientam |  |
| 4. Sensoriem derīguma termiņš ir vismaz 10 mēneši. |  |
| 5. Sensora (1 gab) cena (EUR bez PVN): |  |
| 6. Nepārtrauktā glikozes līmeņa monitora/sensora lasītājs, kas nodrošina sensora darbības iniciēšanu un ievākto datu nolasīšanu pēc mērījumu perioda beigām |  |
| 7. Sensora lasītāja (1 gab) cena (EUR bez PVN) |  |
| 8.Sensora lasītāja garantijas termiņš ir vismaz 1 gads. |  |
| 9. Vērtējamā cena par 2.pozīciju (Sensora un sensora lasītāja cenu summa): |  |